## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 743.0 | Stop Row | 961.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9978444E+00 | DC220MV |  | 1.0000025419500003 | 1.7366130111332286e-07 | 1517278551.897 | 1517278567.336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9322899E+00 | DC2_2V |  | -4.1025189170499995e-06 | 5.1485979580201037e-08 | 1517278582.189 | 1517278597.712 | -4.0871e-06 | -4.1008e-06 | -4.1018e-06 | -4.1826e-06 | -4.1133e-06 | -4.1379e-06 | -4.1237e-06 | -4.186e-06 | -4.1554e-06 | -4.2102e-06 | -4.0961e-06 | -4.0606e-06 | -4.0369e-06 | -4.0733e-06 | -4.1093e-06 | -4.035e-06 | -4.0609e-06 | -4.1074e-06 | -4.0589e-06 | -4.0132e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0093131E+00 | DC220MV |  | -2.8916065198999998e-08 | 4.7349679232805196e-08 | 1517278612.585 | 1517278628.171 | 4.4656e-08 | 8.5198e-09 | -2.4972e-09 | -4.0249e-08 | 3.261e-08 | -3.5401e-08 | -1.8802e-08 | -3.878e-08 | -5.1413e-09 | -2.2622e-08 | -1.3867e-07 | -5.626e-08 | -2.2034e-08 | -5.8758e-08 | -1.2104e-07 | 3.8339e-08 | 2.0859e-08 | -8.1379e-08 | -2.8351e-08 | -5.3322e-08
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9937885E+00 | DC2_2V |  | -4.1534340863000005e-06 | 5.937702571837765e-08 | 1517278643.016 | 1517278658.547 | -4.0881e-06 | -4.0457e-06 | -4.1418e-06 | -4.1694e-06 | -4.0809e-06 | -4.1555e-06 | -4.174e-06 | -4.1087e-06 | -4.1363e-06 | -4.1699e-06 | -4.2171e-06 | -4.2559e-06 | -4.208e-06 | -4.1808e-06 | -4.2177e-06 | -4.1208e-06 | -4.2437e-06 | -4.1824e-06 | -4.0388e-06 | -4.1333e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0191819E+00 | DC220MV |  | -4.0749675490450006e-08 | 4.3061707443917277e-08 | 1517278673.391 | 1517278688.947 | -4.8235e-08 | -4.9411e-08 | -2.9706e-08 | -7.3823e-08 | 7.9411e-09 | -4.1617e-08 | 2.4412e-08 | -1.1809e-07 | 2.3088e-08 | -6.7205e-08 | -1.25e-07 | 1.3382e-08 | 2.0294e-08 | -1.9706e-08 | -3.1176e-08 | -6.5735e-08 | -6.8088e-08 | -8.1323e-08 | -6.5441e-08 | -1.9559e-08
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9994481E+00 | DC220MV |  | 1.0000023221500001 | 6.633421061916475e-08 | 1517278703.801 | 1517278719.209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9462089E+00 | DC220MV |  | -1.0000029882499999 | 4.6465982170311844e-08 | 1517278734.084 | 1517278749.497 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0502202E+00 | DC220MV |  | -8.2993857278400002e-08 | 6.7679075291407287e-08 | 1517278764.357 | 1517278779.927 | -4.952e-08 | -7.0092e-08 | 3.3944e-08 | -7.7439e-08 | -1.0492e-07 | -3.4238e-08 | -3.2328e-08 | -4.7316e-08 | -8.8166e-09 | -1.152e-07 | -5.4516e-08 | -8.9489e-08 | -1.3871e-07 | -2.9168e-07 | -9.5367e-08 | -1.7163e-07 | -1.2725e-07 | -1.1006e-07 | -6.0541e-08 | -1.4694e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9429190E+00 | DC2_2V |  | 3.7244096543e-06 | 7.9059415520008194e-08 | 1517278794.783 | 1517278810.287 | 3.7301e-06 | 3.7818e-06 | 3.7236e-06 | 3.8489e-06 | 3.7208e-06 | 3.6467e-06 | 3.7033e-06 | 3.7575e-06 | 3.6196e-06 | 3.7669e-06 | 3.6701e-06 | 3.6709e-06 | 3.7641e-06 | 3.7333e-06 | 3.7504e-06 | 3.6638e-06 | 3.5474e-06 | 3.813e-06 | 3.6725e-06 | 3.9037e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0335414E+00 | DC220MV |  | -3.6683549308999993e-09 | 4.6210736344863718e-08 | 1517278825.15 | 1517278840.714 | 1.8673e-08 | -1.0145e-08 | -9.4539e-08 | 1.1953e-07 | -6.1752e-09 | -1.8232e-08 | 5.1607e-08 | -3.6316e-08 | -6.6163e-09 | 6.087e-08 | -2.8671e-08 | 1.4409e-08 | -2.5289e-08 | 4.2491e-08 | -6.4692e-09 | -3.3081e-08 | -4.8225e-08 | 7.0574e-09 | -1.0145e-08 | -6.4104e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0003726E+00 | DC2_2V |  | 3.8731009897499997e-06 | 4.604166726075534e-08 | 1517278855.555 | 1517278871.052 | 3.93e-06 | 3.9089e-06 | 3.9072e-06 | 3.8998e-06 | 3.9197e-06 | 3.8633e-06 | 3.8487e-06 | 3.8585e-06 | 3.8503e-06 | 3.7967e-06 | 3.8222e-06 | 3.8808e-06 | 3.855e-06 | 3.8415e-06 | 3.9167e-06 | 3.8363e-06 | 3.8415e-06 | 3.8348e-06 | 3.8494e-06 | 4.0008e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9534537E+00 | DC220MV |  | -1.0000029575 | 5.6433589285430462e-08 | 1517278885.915 | 1517278901.328 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0350151E+00 | DC2_2V |  | -0.99999947853499993 | 8.9308237438912125e-08 | 1517278916.194 | 1517278931.659 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9278260E+00 | DC220MV |  | -2.0000062792 | 2.0897765434351233e-07 | 1517278946.511 | 1517278961.914 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0290593E+00 | DC2_2V |  | -2.0000047956999998 | 2.0070079716080682e-07 | 1517278976.759 | 1517278992.227 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9575973E+00 | DC220MV |  | -3.0000109638500003 | 2.1161622692974307e-07 | 1517279007.081 | 1517279022.495 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0189600E+00 | DC2_2V |  | -3.0000077328500003 | 2.9013277560743499e-07 | 1517279037.344 | 1517279052.797 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9629614E+00 | DC220MV |  | -4.0000146940999999 | 2.4218812935929927e-07 | 1517279067.655 | 1517279083.077 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0190308E+00 | DC2_2V |  | -4.0000110450499999 | 1.9594730792812368e-07 | 1517279097.919 | 1517279113.365 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0415770E+00 | DC220MV |  | -5.0000180452500009 | 2.7844745910307984e-07 | 1517279128.219 | 1517279143.641 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0333335E+00 | DC2_2V |  | -4.0000112370499998 | 2.1724398145846785e-07 | 1517279158.498 | 1517279173.921 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9700745E+00 | DC220MV |  | -4.0000144576500007 | 2.4539830384595023e-07 | 1517279188.761 | 1517279204.18 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9808658E+00 | DC2_2V |  | -3.0000077000500003 | 1.9395888094211135e-07 | 1517279219.036 | 1517279234.475 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.1030847E+00 | DC220MV |  | -3.0000109574999998 | 2.1134320432339031e-07 | 1517279249.303 | 1517279264.761 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0138057E+00 | DC2_2V |  | -2.0000038343500002 | 2.0598307575095149e-07 | 1517279279.6 | 1517279294.979 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0225196E+00 | DC220MV |  | -2.00000595205 | 2.0956991079467208e-07 | 1517279309.835 | 1517279325.261 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9991698E+00 | DC2_2V |  | -0.99999946679999996 | 6.7044664204114097e-08 | 1517279340.086 | 1517279355.515 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9659572E+00 | DC220MV |  | -1.0000029804999999 | 1.9008195601395348e-07 | 1517279370.378 | 1517279385.807 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9986321E+00 | DC2_2V |  | 3.7040796613000001e-06 | 6.7501683902352199e-08 | 1517279400.658 | 1517279416.191 | 3.8049e-06 | 3.7039e-06 | 3.8064e-06 | 3.6725e-06 | 3.6403e-06 | 3.6502e-06 | 3.8346e-06 | 3.7772e-06 | 3.7268e-06 | 3.7096e-06 | 3.6575e-06 | 3.6625e-06 | 3.735e-06 | 3.7681e-06 | 3.5656e-06 | 3.6249e-06 | 3.715e-06 | 3.6424e-06 | 3.6699e-06 | 3.7143e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0360165E+00 | DC220MV |  | 4.1079117781785001e-08 | 5.7418407274780015e-08 | 1517279431.031 | 1517279446.589 | 3.191e-08 | 3.294e-08 | -2.0146e-08 | -9.4114e-09 | 4.5145e-08 | 4.2939e-08 | 6.9997e-08 | -5.8821e-10 | 5.7645e-08 | 3.3675e-08 | -1.5235e-07 | 6.9997e-08 | 2.3528e-08 | 1.1397e-07 | 9.8819e-08 | 1.0176e-07 | 7.735e-08 | 4.1175e-08 | 5.838e-08 | 1.0485e-07
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9115718E+00 | DC2_2V |  | 3.8832128597999994e-06 | 7.4080691724172278e-08 | 1517279461.44 | 1517279476.951 | 4.0674e-06 | 3.8674e-06 | 3.8624e-06 | 3.8468e-06 | 3.7596e-06 | 3.802e-06 | 3.8257e-06 | 3.7979e-06 | 3.9275e-06 | 3.9514e-06 | 3.9011e-06 | 3.9388e-06 | 3.8874e-06 | 3.9017e-06 | 3.8394e-06 | 3.9628e-06 | 3.8238e-06 | 3.795e-06 | 3.9239e-06 | 3.9821e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0197436E+00 | DC220MV |  | 2.013382613045e-08 | 3.7046549870295562e-08 | 1517279491.808 | 1517279507.4 | 4.5378e-08 | 3.7595e-08 | 2.614e-08 | 2.4965e-09 | 6.4029e-08 | 8.1358e-08 | -1.2923e-08 | -5.0224e-08 | 3.9651e-08 | 2.3497e-08 | -9.8393e-09 | 1.0485e-07 | -4.9931e-09 | 1.9972e-08 | 2.5406e-08 | -1.9091e-09 | -1.1602e-08 | -2.3203e-08 | -7.4896e-09 | 5.4483e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0631126E+00 | DC220MV |  | -1.0000028803999998 | 6.2033378121704624e-08 | 1517279522.254 | 1517279537.688 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9293876E+00 | DC220MV |  | 1.0000024964000001 | 6.6359927673273647e-08 | 1517279552.532 | 1517279567.923 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0627721E+00 | DC220MV |  | -2.8577083472499997e-08 | 4.8250895042985939e-08 | 1517279582.785 | 1517279598.347 | -5.1023e-08 | -2.5732e-08 | -2.8379e-08 | 6.4697e-09 | -8.5724e-08 | 5.3228e-08 | -7.2196e-08 | -2.3526e-09 | -3.9848e-08 | 2.3379e-08 | -4.1024e-08 | -8.146e-08 | -1.6983e-07 | -2.7202e-08 | 2.7496e-08 | -3.1025e-08 | -4.2641e-09 | -3.8083e-08 | 1.2057e-08 | 3.9701e-09
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9499276E+00 | DC2_2V |  | -3.8814711670500005e-06 | 6.1166146051777119e-08 | 1517279613.221 | 1517279628.728 | -3.8195e-06 | -3.8665e-06 | -3.7578e-06 | -3.8224e-06 | -3.9071e-06 | -3.9121e-06 | -3.8846e-06 | -3.8536e-06 | -4.0521e-06 | -3.9644e-06 | -3.8455e-06 | -3.8408e-06 | -3.8781e-06 | -3.8298e-06 | -3.8838e-06 | -3.8797e-06 | -3.8974e-06 | -3.9276e-06 | -3.9516e-06 | -3.8551e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0288752E+00 | DC220MV |  | 3.7940305362999995e-09 | 3.7031837775145911e-08 | 1517279643.554 | 1517279659.113 | -2.3382e-08 | -4.9999e-09 | 2.9264e-08 | 5.1911e-08 | -1.4117e-08 | -7.6469e-09 | -2.6911e-08 | 5.0146e-08 | -3.7352e-08 | -4.1764e-08 | 3.147e-08 | -5.544e-08 | 7.9704e-08 | -1.9264e-08 | 2.6029e-08 | -1.0294e-08 | 3.5293e-08 | -3.9852e-08 | 5.044e-08 | 2.647e-09
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9375122E+00 | DC2_2V |  | -4.0189459480500003e-06 | 5.2805645227248377e-08 | 1517279673.959 | 1517279689.47 | -4.0023e-06 | -3.9474e-06 | -3.9574e-06 | -4.05e-06 | -4.035e-06 | -3.9929e-06 | -4.0273e-06 | -4.0775e-06 | -3.876e-06 | -4.0596e-06 | -4.0696e-06 | -4.0011e-06 | -4.0175e-06 | -3.9702e-06 | -4.0041e-06 | -4.0217e-06 | -4.0816e-06 | -4.0113e-06 | -4.0837e-06 | -4.0927e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0324975E+00 | DC220MV |  | 1.0000024058999999 | 9.2963917708920957e-08 | 1517279704.329 | 1517279719.768 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9631357E+00 | DC2_2V |  | 0.99999844310499986 | 6.0748575906492017e-08 | 1517279734.638 | 1517279750.072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0444829E+00 | DC220MV |  | 2.0000054541000001 | 2.0847851202739794e-07 | 1517279764.936 | 1517279780.386 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9875597E+00 | DC2_2V |  | 2.0000049987999997 | 2.3518898784091182e-07 | 1517279795.227 | 1517279810.633 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9739900E+00 | DC220MV |  | 3.0000110355 | 1.8802061062916199e-07 | 1517279825.477 | 1517279840.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9921050E+00 | DC2_2V |  | 3.0000075315999997 | 2.2651852021013066e-07 | 1517279855.771 | 1517279871.213 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9708943E+00 | DC220MV |  | 4.0000139725499988 | 2.3302349130236706e-07 | 1517279886.04 | 1517279901.487 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0291396E+00 | DC2_2V |  | 4.0000107205499997 | 2.1552273083261043e-07 | 1517279916.349 | 1517279931.788 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9777175E+00 | DC220MV |  | 5.0000172388499999 | 2.8150422288726774e-07 | 1517279946.63 | 1517279962.044 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0160334E+00 | DC2_2V |  | 5.0000140393999999 | 2.0685729367650667e-07 | 1517279976.906 | 1517279992.357 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9931236E+00 | DC220MV |  | 6.0000205171000003 | 2.2036512881898148e-07 | 1517280007.208 | 1517280022.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9656887E+00 | DC2_2V |  | 6.0000171165500014 | 2.3404924163846711e-07 | 1517280037.471 | 1517280052.913 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0391722E+00 | DC220MV |  | 7.0000236550000015 | 1.8076918977211804e-07 | 1517280067.757 | 1517280083.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9923880E+00 | DC2_2V |  | 7.0000205622500005 | 2.9132797240178172e-07 | 1517280098.056 | 1517280113.471 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9823600E+00 | DC220MV |  | 8.0000271590000001 | 2.8694929879601685e-07 | 1517280128.303 | 1517280143.728 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0114130E+00 | DC2_2V |  | 8.0000237913999985 | 2.6854169131277336e-07 | 1517280158.558 | 1517280174.006 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9724397E+00 | DC220MV |  | 9.0000304748000008 | 2.5515889169223473e-07 | 1517280188.846 | 1517280204.254 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9811156E+00 | DC2_2V |  | 9.0000271587499991 | 3.3035221748474408e-07 | 1517280219.1 | 1517280234.548 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0199750E+00 | DC220MV |  | 10.000033611000001 | 1.8907405944363477e-07 | 1517280249.408 | 1517280264.842 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9543954E+00 | DC2_2V |  | 9.0000271132000016 | 3.0357183649589115e-07 | 1517280279.718 | 1517280295.14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0405092E+00 | DC220MV |  | 9.0000303004499997 | 2.1749562654947329e-07 | 1517280309.978 | 1517280325.428 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9617557E+00 | DC2_2V |  | 8.0000239345000015 | 3.6462233888100209e-07 | 1517280340.281 | 1517280355.71 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0091196E+00 | DC220MV |  | 8.0000274175499992 | 3.0655007327874134e-07 | 1517280370.562 | 1517280386.006 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0197295E+00 | DC2_2V |  | 7.0000210857000003 | 2.4335490555352975e-07 | 1517280400.847 | 1517280416.265 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9831896E+00 | DC220MV |  | 7.0000243322000006 | 2.0224900478730642e-07 | 1517280431.121 | 1517280446.548 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9847829E+00 | DC2_2V |  | 6.0000179469499999 | 2.1026875064354478e-07 | 1517280461.409 | 1517280476.851 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9334096E+00 | DC220MV |  | 6.0000210677500005 | 2.1272067957909352e-07 | 1517280491.711 | 1517280507.146 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9538587E+00 | DC2_2V |  | 5.0000143380500006 | 2.6409136204350324e-07 | 1517280522.006 | 1517280537.462 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9637998E+00 | DC220MV |  | 5.0000176119499997 | 2.525560285055375e-07 | 1517280552.307 | 1517280567.754 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.1254745E+00 | DC2_2V |  | 4.0000107636999997 | 2.2198110284775484e-07 | 1517280582.58 | 1517280598.029 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0209616E+00 | DC220MV |  | 4.0000140782999996 | 2.0538965409841838e-07 | 1517280612.873 | 1517280628.228 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0348592E+00 | DC2_2V |  | 3.00000751925 | 2.598743687172391e-07 | 1517280643.082 | 1517280658.501 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9765676E+00 | DC220MV |  | 3.0000106711999996 | 1.7085245098249317e-07 | 1517280673.341 | 1517280688.765 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0427157E+00 | DC2_2V |  | 2.0000040708499998 | 1.6865327600496249e-07 | 1517280703.614 | 1517280719.038 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0150139E+00 | DC220MV |  | 2.0000052741499998 | 1.7496436070131264e-07 | 1517280733.884 | 1517280749.295 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9583979E+00 | DC2_2V |  | 0.99999832796000021 | 8.0989242498725034e-08 | 1517280764.141 | 1517280779.567 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9978586E+00 | DC220MV |  | 1.00000277435 | 1.6511761717748657e-07 | 1517280794.418 | 1517280809.865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0215329E+00 | DC2_2V |  | -4.07176970425e-06 | 7.0124874184850125e-08 | 1517280824.708 | 1517280840.236 | -4.1637e-06 | -4.1905e-06 | -4.1508e-06 | -4.0902e-06 | -4.0241e-06 | -3.8973e-06 | -3.9491e-06 | -4.1265e-06 | -4.0793e-06 | -4.0871e-06 | -4.0775e-06 | -4.014e-06 | -4.0516e-06 | -4.0262e-06 | -4.0657e-06 | -4.0337e-06 | -4.0728e-06 | -4.0738e-06 | -4.1747e-06 | -4.0868e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9747109E+00 | DC220MV |  | -1.2633930553149999e-08 | 5.5525135163113362e-08 | 1517280855.102 | 1517280870.643 | -7.4906e-08 | -6.9755e-08 | 8.094e-09 | -4.9594e-08 | 3.3847e-09 | -7.6378e-08 | -4.1794e-08 | 1.479e-07 | -4.5768e-08 | -7.9468e-08 | 2.5165e-08 | -5.8865e-09 | 4.047e-08 | 4.4738e-08 | 1.5011e-08 | -4.5032e-08 | -3.1493e-08 | 5.6363e-08 | -5.3126e-08 | -2.0603e-08
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0062413E+00 | DC2_2V |  | -4.127403368e-06 | 8.2416388695481885e-08 | 1517280885.498 | 1517280901.034 | -4.0499e-06 | -4.2616e-06 | -3.9911e-06 | -4.1528e-06 | -4.1094e-06 | -4.2043e-06 | -4.1171e-06 | -4.1382e-06 | -4.0608e-06 | -4.1062e-06 | -4.1015e-06 | -4.3472e-06 | -4.0355e-06 | -4.0566e-06 | -4.1709e-06 | -4.1771e-06 | -4.0393e-06 | -4.15e-06 | -4.1935e-06 | -4.0852e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0363188E+00 | DC220MV |  | -3.4452388374599998e-08 | 3.8076765503907721e-08 | 1517280915.9 | 1517280931.455 | -9.7217e-08 | -1.1766e-09 | -1.0942e-07 | -6.2213e-08 | -2.5003e-09 | -6.9272e-08 | 1.7355e-08 | -5.28e-08 | -8.8245e-09 | -2.9121e-08 | -6.3242e-08 | -3.5739e-08 | -1.7649e-09 | 2.5444e-08 | -6.9272e-08 | -4.5005e-08 | -6.589e-08 | -1.8679e-08 | 2.4414e-08 | -2.412e-08
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9477810E+00 | DC220MV |  | 1.00000240735 | 9.9039524944951252e-08 | 1517280946.311 | 1517280961.715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0371738E+00 | DC220MV |  | -1.0000030489 | 8.1808251428537339e-08 | 1517280976.565 | 1517280992.009 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0840704E+00 | DC220MV |  | -9.4830295321499979e-08 | 5.8763244796806018e-08 | 1517281006.885 | 1517281022.414 | -1.6414e-07 | -1.1865e-07 | -1.2409e-07 | -6.8157e-08 | -3.6949e-08 | -7.1248e-08 | -1.1261e-07 | -9.9364e-08 | -2.8102e-07 | -4.2543e-08 | -1.1202e-07 | -6.6537e-08 | -1.8312e-07 | -9.2004e-08 | -4.5634e-08 | -4.3573e-08 | -6.2121e-08 | -7.5075e-08 | -2.8264e-08 | -6.9481e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9737072E+00 | DC2_2V |  | 3.7831877626500003e-06 | 7.5823244102898001e-08 | 1517281037.256 | 1517281052.744 | 3.7881e-06 | 3.8285e-06 | 3.8988e-06 | 3.8291e-06 | 3.7955e-06 | 3.8035e-06 | 3.6996e-06 | 3.8972e-06 | 3.7898e-06 | 3.6287e-06 | 3.9035e-06 | 3.7367e-06 | 3.675e-06 | 3.6875e-06 | 3.7647e-06 | 3.7842e-06 | 3.8051e-06 | 3.8643e-06 | 3.6935e-06 | 3.7905e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9890637E+00 | DC220MV |  | -5.7820432731000005e-08 | 4.8331836086735809e-08 | 1517281067.585 | 1517281083.148 | -2.0729e-08 | -2.8668e-08 | -7.1596e-08 | -2.0729e-08 | -7.5712e-08 | -1.0629e-07 | -4.5574e-08 | -8.4974e-08 | -8.7032e-08 | -8.8943e-08 | -6.6891e-08 | -5.6747e-08 | -4.3516e-08 | -3.9694e-08 | -1.3466e-07 | 1.0747e-07 | -9.1001e-08 | -1.032e-07 | -3.4989e-08 | -6.2922e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0063027E+00 | DC2_2V |  | 3.7754169949999994e-06 | 4.75676843048789e-08 | 1517281098.006 | 1517281113.54 | 3.8086e-06 | 3.6887e-06 | 3.7314e-06 | 3.7403e-06 | 3.7328e-06 | 3.8223e-06 | 3.8315e-06 | 3.8424e-06 | 3.74e-06 | 3.7056e-06 | 3.775e-06 | 3.8031e-06 | 3.7245e-06 | 3.824e-06 | 3.7299e-06 | 3.7692e-06 | 3.7796e-06 | 3.8114e-06 | 3.8543e-06 | 3.7936e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9668380E+00 | DC220MV |  | -1.0000029882999999 | 5.7841248255984005e-08 | 1517281128.406 | 1517281143.819 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0704860E+00 | DC2_2V |  | -0.99999948641999992 | 9.4593771459169278e-08 | 1517281158.702 | 1517281174.159 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0025567E+00 | DC220MV |  | -2.00000643 | 1.8151225855291246e-07 | 1517281188.999 | 1517281204.398 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9517730E+00 | DC2_2V |  | -2.0000049800499999 | 2.303732785883319e-07 | 1517281219.273 | 1517281234.706 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0362527E+00 | DC220MV |  | -3.0000112375999999 | 2.2150539503391086e-07 | 1517281249.553 | 1517281265.016 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9936895E+00 | DC2_2V |  | -3.0000079105499995 | 2.3846582037874223e-07 | 1517281279.869 | 1517281295.28 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9231043E+00 | DC220MV |  | -4.0000145849000006 | 2.3585862301901711e-07 | 1517281310.13 | 1517281325.553 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0765746E+00 | DC2_2V |  | -4.0000112689999998 | 1.7867764271664152e-07 | 1517281340.395 | 1517281355.858 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9446227E+00 | DC220MV |  | -5.0000182221999996 | 1.6258431665864888e-07 | 1517281370.699 | 1517281386.092 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0383785E+00 | DC2_2V |  | -5.000014826100001 | 2.077320149884313e-07 | 1517281400.934 | 1517281416.403 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0016651E+00 | DC220MV |  | -6.0000216448500003 | 2.1463487022083395e-07 | 1517281431.259 | 1517281446.678 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9542259E+00 | DC2_2V |  | -6.0000182821999992 | 2.2701599061651917e-07 | 1517281461.524 | 1517281476.947 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0187098E+00 | DC220MV |  | -7.0000255778999998 | 2.1637580724364428e-07 | 1517281491.79 | 1517281507.245 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0371266E+00 | DC2_2V |  | -7.0000221823999995 | 2.7964591889947785e-07 | 1517281522.092 | 1517281537.527 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0154246E+00 | DC220MV |  | -8.0000289926000008 | 2.7052807616428573e-07 | 1517281552.381 | 1517281567.803 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9679215E+00 | DC2_2V |  | -8.0000258773000006 | 2.6927534225786592e-07 | 1517281582.66 | 1517281598.076 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0649002E+00 | DC220MV |  | -9.0000330840499991 | 2.9523896662407566e-07 | 1517281612.93 | 1517281628.376 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9740936E+00 | DC2_2V |  | -9.0000295255000005 | 3.0504122664505215e-07 | 1517281643.226 | 1517281658.63 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9585438E+00 | DC220MV |  | -10.0000362555 | 2.2588658673316432e-07 | 1517281673.461 | 1517281688.897 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0547155E+00 | DC2_2V |  | -9.0000296322499995 | 1.984925376214458e-07 | 1517281703.748 | 1517281719.21 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9665554E+00 | DC220MV |  | -9.0000330386499989 | 2.8202682046986622e-07 | 1517281734.065 | 1517281749.466 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9639458E+00 | DC2_2V |  | -8.0000260096000009 | 2.64584655668562e-07 | 1517281764.317 | 1517281779.755 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9472821E+00 | DC220MV |  | -8.0000297101499989 | 2.7512238630456146e-07 | 1517281794.58 | 1517281810.031 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0223496E+00 | DC2_2V |  | -7.0000225845499999 | 3.5406475037295465e-07 | 1517281824.876 | 1517281840.337 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0633443E+00 | DC220MV |  | -7.0000256447 | 2.3966311775240475e-07 | 1517281855.18 | 1517281870.603 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9668663E+00 | DC2_2V |  | -6.0000186227499999 | 2.0430904905023747e-07 | 1517281885.447 | 1517281900.841 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9330661E+00 | DC220MV |  | -6.00002180225 | 1.9307689531206967e-07 | 1517281915.689 | 1517281931.124 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0014434E+00 | DC2_2V |  | -5.0000148217999989 | 2.5133754203612172e-07 | 1517281945.983 | 1517281961.433 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9284563E+00 | DC220MV |  | -5.0000180893000001 | 2.8963012625401477e-07 | 1517281976.291 | 1517281991.727 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0189128E+00 | DC2_2V |  | -4.0000114238500002 | 1.9057184346148299e-07 | 1517282006.578 | 1517282022.043 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9940620E+00 | DC220MV |  | -4.0000145477500002 | 2.5061442001119178e-07 | 1517282036.884 | 1517282052.309 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0187240E+00 | DC2_2V |  | -3.0000076156000004 | 1.837317066222955e-07 | 1517282067.152 | 1517282082.582 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0156322E+00 | DC220MV |  | -3.0000106675499998 | 2.3667181391177284e-07 | 1517282097.441 | 1517282112.865 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9997453E+00 | DC2_2V |  | -2.0000039208499998 | 2.2908607008683833e-07 | 1517282127.707 | 1517282143.12 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0456454E+00 | DC220MV |  | -2.0000060066499996 | 2.2181755458059424e-07 | 1517282157.978 | 1517282173.391 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0210608E+00 | DC2_2V |  | -0.99999948282499995 | 8.4702348706606933e-08 | 1517282188.23 | 1517282203.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9867017E+00 | DC220MV |  | -1.0000029143999998 | 2.028525080059411e-07 | 1517282218.491 | 1517282233.911 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0222316E+00 | DC2_2V |  | 3.7443726029500004e-06 | 7.4791802268534904e-08 | 1517282248.79 | 1517282264.324 | 3.8843e-06 | 3.7922e-06 | 3.9116e-06 | 3.7289e-06 | 3.7469e-06 | 3.6725e-06 | 3.8287e-06 | 3.6336e-06 | 3.6653e-06 | 3.8479e-06 | 3.7651e-06 | 3.7589e-06 | 3.6813e-06 | 3.6382e-06 | 3.7082e-06 | 3.7292e-06 | 3.7451e-06 | 3.7262e-06 | 3.6976e-06 | 3.7257e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0259758E+00 | DC220MV |  | 3.481777325571501e-08 | 2.6499233056938163e-08 | 1517282279.171 | 1517282294.703 | 7.8763e-08 | 3.7689e-08 | 3.9161e-08 | 1.8108e-08 | 2.0317e-08 | 2.8561e-08 | 4.5639e-08 | -4.4166e-10 | -4.1222e-09 | 7.6849e-08 | 7.258e-08 | 4.7552e-08 | 2.2819e-08 | 5.8594e-08 | 3.3125e-08 | -2.3408e-08 | 2.6205e-08 | 6.5808e-08 | 3.0916e-08 | 2.1641e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0235630E+00 | DC2_2V |  | 3.9350678482500002e-06 | 6.6405005207782168e-08 | 1517282309.556 | 1517282325.07 | 3.7781e-06 | 3.8903e-06 | 4.002e-06 | 3.968e-06 | 4.0111e-06 | 3.8702e-06 | 3.8791e-06 | 3.8539e-06 | 4.0539e-06 | 3.9709e-06 | 3.9284e-06 | 3.9697e-06 | 3.9328e-06 | 3.9337e-06 | 4.037e-06 | 3.9287e-06 | 3.998e-06 | 3.8836e-06 | 3.9269e-06 | 3.885e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0306414E+00 | DC220MV |  | 6.2820102534399997e-08 | 4.6522632088097965e-08 | 1517282339.938 | 1517282355.473 | 1.048e-07 | 6.3291e-08 | 1.0804e-07 | 8.9638e-08 | 7.6538e-08 | 4.6659e-08 | 2.043e-07 | 5.7845e-08 | 7.6832e-08 | 2.2814e-08 | 6.3291e-08 | 1.5749e-08 | 8.1542e-08 | 5.3135e-08 | -3.6797e-09 | 8.272e-08 | 4.033e-08 | 3.1204e-08 | 6.5057e-08 | -2.3697e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0126447E+00 | DC220MV |  | -1.0000029562500001 | 6.141243766739787e-08 | 1517282370.32 | 1517282385.728 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 100 | 5.0 | 10 | 0.0 | 100 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9859143E+00 | DC11V |  | 4.9999947308000001 | 1.1261322975599188e-05 | 1517282401.274 | 1517282416.368 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0711104E+00 | DC11V |  | -2.0695228843249998e-05 | 1.4027402521791026e-05 | 1517282431.219 | 1517282446.387 | -2.9428e-06 | -1.3243e-05 | -1.7804e-05 | -2.4425e-05 | -2.1188e-05 | -2.6338e-05 | 3.9728e-06 | -2.4425e-05 | -6.0916e-05 | -4.2671e-06 | -2.2954e-05 | -3.4431e-05 | -4.4142e-06 | -1.7363e-05 | -1.1624e-05 | -1.5891e-05 | -3.2518e-05 | -3.6491e-05 | -2.0011e-05 | -2.6632e-05
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517282461.212 | 1517282476.346 | -3.3886e-05 | -3.7864e-05 | -3.1676e-05 | -4.6409e-05 | -2.873e-05 | -3.3592e-05 | -3.4328e-05 | -3.2855e-05 | -1.8711e-05 | -3.536e-05 | -3.1087e-05 | -2.873e-05 | -2.5636e-05 | -1.3112e-05 | -3.6538e-05 | -3.5212e-05 | -5.3481e-05 | -1.8858e-05 | -5.7754e-05 | -3.1824e-05