## Sheet
instruments: | Meter: Keysight3458 | S: FL5700 | X: FL5520
Start Row | 8.0 | Stop Row | 105
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9921616E+00 | DC220MV |  | 0.010005338251999998 | 5.2663352399843921e-08 | 1513129680.404 | 1513129695.889 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9478422E+00 | DC220MV |  | 5.6183204325999997e-06 | 3.645155821614901e-08 | 1513129710.716 | 1513129726.262 | 5.6502e-06 | 5.6371e-06 | 5.6125e-06 | 5.6188e-06 | 5.5978e-06 | 5.6397e-06 | 5.6037e-06 | 5.5828e-06 | 5.6714e-06 | 5.6775e-06 | 5.5777e-06 | 5.6359e-06 | 5.5943e-06 | 5.5674e-06 | 5.6461e-06 | 5.6625e-06 | 5.5268e-06 | 5.6331e-06 | 5.6196e-06 | 5.6115e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9890967E+00 | DC220MV |  | 5.1691969517000008e-06 | 4.3858428130484412e-08 | 1513129741.11 | 1513129756.674 | 5.1101e-06 | 5.1907e-06 | 5.2228e-06 | 5.1029e-06 | 5.1646e-06 | 5.1348e-06 | 5.0619e-06 | 5.1602e-06 | 5.204e-06 | 5.1908e-06 | 5.1507e-06 | 5.171e-06 | 5.2024e-06 | 5.2173e-06 | 5.1765e-06 | 5.2538e-06 | 5.1585e-06 | 5.1407e-06 | 5.1986e-06 | 5.1715e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9794566E+00 | DC220MV |  | 5.5942534846500006e-06 | 3.7355764792274429e-08 | 1513129771.777 | 1513129787.317 | 5.5786e-06 | 5.5785e-06 | 5.6528e-06 | 5.527e-06 | 5.6095e-06 | 5.5602e-06 | 5.547e-06 | 5.6086e-06 | 5.6457e-06 | 5.5639e-06 | 5.5982e-06 | 5.6223e-06 | 5.6206e-06 | 5.6363e-06 | 5.5491e-06 | 5.6578e-06 | 5.5733e-06 | 5.5792e-06 | 5.5566e-06 | 5.6197e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0152311E+00 | DC220MV |  | 5.2604919580500001e-06 | 3.5702557471053696e-08 | 1513129802.156 | 1513129817.71 | 5.1965e-06 | 5.2585e-06 | 5.2254e-06 | 5.2789e-06 | 5.2242e-06 | 5.2392e-06 | 5.2938e-06 | 5.2889e-06 | 5.2587e-06 | 5.2587e-06 | 5.1909e-06 | 5.3356e-06 | 5.2886e-06 | 5.2622e-06 | 5.2601e-06 | 5.2857e-06 | 5.2522e-06 | 5.3107e-06 | 5.2238e-06 | 5.2772e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9773263E+00 | DC220MV |  | 0.010005362557000002 | 3.5710940914664725e-08 | 1513129832.556 | 1513129848.058 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0372494E+00 | DC220MV |  | 0.010004941138999999 | 3.735553920108305e-08 | 1513129865.321 | 1513129880.84 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0345049E+00 | DC220MV |  | 0.020004937311 | 4.5103411167799132e-08 | 1513129895.668 | 1513129911.148 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9790795E+00 | DC220MV |  | 0.020004569532999995 | 5.1348205820143185e-08 | 1513129925.982 | 1513129941.463 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9689061E+00 | DC220MV |  | 0.030004674696499995 | 4.6575346189906596e-08 | 1513129957.251 | 1513129972.736 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0401076E+00 | DC220MV |  | 0.030004395331500001 | 3.8575002563152965e-08 | 1513129987.551 | 1513130003.05 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9742067E+00 | DC220MV |  | 0.040004466138000003 | 4.1459936035210612e-08 | 1513130017.878 | 1513130033.374 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0063216E+00 | DC220MV |  | 0.040004006780000004 | 5.3092541283804768e-08 | 1513130048.63 | 1513130064.156 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9878096E+00 | DC220MV |  | 0.050003985477499999 | 4.4104593964552551e-08 | 1513130078.981 | 1513130094.478 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0237046E+00 | DC220MV |  | 0.050003376858500002 | 4.9890145447745588e-08 | 1513130109.312 | 1513130124.826 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0028398E+00 | DC220MV |  | 0.060003423992499992 | 4.286631869835793e-08 | 1513130140.93 | 1513130156.428 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0407360E+00 | DC220MV |  | 0.060002937166500001 | 4.4228066006365531e-08 | 1513130171.262 | 1513130186.77 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9751256E+00 | DC220MV |  | 0.070002914798000013 | 7.9555252848835752e-08 | 1513130201.603 | 1513130217.089 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0313593E+00 | DC220MV |  | 0.070002466986500006 | 4.1837148598447948e-08 | 1513130233.679 | 1513130249.206 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0312790E+00 | DC220MV |  | 0.080002383210999992 | 7.136822464551506e-08 | 1513130264.03 | 1513130279.537 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0237991E+00 | DC220MV |  | 0.080002004614000005 | 5.1504309372898835e-08 | 1513130294.367 | 1513130309.864 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0459195E+00 | DC220MV |  | 0.090002124459499996 | 4.6599682990855659e-08 | 1513130324.705 | 1513130340.205 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9487695E+00 | DC220MV |  | 0.090001731993000017 | 3.2379147471060822e-08 | 1513130355.042 | 1513130370.548 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0093980E+00 | DC220MV |  | 0.10000177790000001 | 5.4102809540279999e-08 | 1513130385.4 | 1513130401.011 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0573629E+00 | DC220MV |  | 0.090001779257000009 | 5.1630041071279056e-08 | 1513130415.842 | 1513130431.358 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9403637E+00 | DC220MV |  | 0.090001926259500001 | 5.3700267357211682e-07 | 1513130446.184 | 1513130461.664 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090002 | 0.090001 | 0.090001
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9887902E+00 | DC220MV |  | 0.080002216190000003 | 4.9294088893556827e-08 | 1513130476.494 | 1513130492.026 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9900492E+00 | DC220MV |  | 0.080002698870500003 | 4.2433145119517067e-08 | 1513130506.847 | 1513130522.359 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9749748E+00 | DC220MV |  | 0.070002718892999999 | 5.5564125663993155e-08 | 1513130537.187 | 1513130552.7 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0421251E+00 | DC220MV |  | 0.070003068116499992 | 4.4479098154750493e-08 | 1513130567.505 | 1513130583.022 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0516996E+00 | DC220MV |  | 0.060003079430000009 | 3.8505908507561728e-08 | 1513130597.849 | 1513130613.338 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9340776E+00 | DC220MV |  | 0.060003519461999999 | 5.6543547076095294e-08 | 1513130628.159 | 1513130643.643 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0716071E+00 | DC220MV |  | 0.050003534403000004 | 4.5148671530781782e-08 | 1513130658.466 | 1513130673.996 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9680346E+00 | DC220MV |  | 0.050004127521500005 | 5.6065136338854892e-08 | 1513130688.811 | 1513130704.272 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0298291E+00 | DC220MV |  | 0.040004112319000001 | 6.4813818811599258e-08 | 1513130719.128 | 1513130736.299 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0101813E+00 | DC220MV |  | 0.040004558934500001 | 4.3281695262197833e-08 | 1513130751.144 | 1513130766.643 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0094829E+00 | DC220MV |  | 0.030004537663000003 | 3.3780531537761256e-08 | 1513130781.482 | 1513130796.989 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9300273E+00 | DC220MV |  | 0.030004929050500007 | 4.1489632015246558e-08 | 1513130811.827 | 1513130827.341 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0423472E+00 | DC220MV |  | 0.0200049255425 | 5.0904688573359015e-08 | 1513130842.176 | 1513130857.735 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0336311E+00 | DC220MV |  | 0.020005271425499998 | 3.946927722590192e-08 | 1513130872.558 | 1513130888.056 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0107901E+00 | DC220MV |  | 0.010005215066999999 | 3.5280743061910026e-08 | 1513130903.156 | 1513130918.362 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9558833E+00 | DC220MV |  | 0.010005604313999999 | 3.0982791417361664e-08 | 1513130933.192 | 1513130948.694 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9424531E+00 | DC220MV |  | 5.4445801152e-06 | 5.5811513323008567e-08 | 1513130963.524 | 1513130979.079 | 5.4874e-06 | 5.4971e-06 | 5.4956e-06 | 5.5056e-06 | 5.4875e-06 | 5.4314e-06 | 5.4989e-06 | 5.4712e-06 | 5.4646e-06 | 5.5189e-06 | 5.4224e-06 | 5.3951e-06 | 5.4362e-06 | 5.5058e-06 | 5.4183e-06 | 5.3598e-06 | 5.3798e-06 | 5.4033e-06 | 5.3134e-06 | 5.3995e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0201591E+00 | DC220MV |  | 5.4483716365499999e-06 | 8.7915670812348813e-08 | 1513130995.301 | 1513131010.859 | 5.5369e-06 | 5.5909e-06 | 5.5559e-06 | 5.5893e-06 | 5.4968e-06 | 5.5218e-06 | 5.5293e-06 | 5.4977e-06 | 5.3649e-06 | 5.402e-06 | 5.4374e-06 | 5.4224e-06 | 5.4403e-06 | 5.4052e-06 | 5.3627e-06 | 5.3943e-06 | 5.3486e-06 | 5.4742e-06 | 5.3161e-06 | 5.2807e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0042692E+00 | DC220MV |  | 4.7548799729499997e-06 | 6.0539441017994376e-08 | 1513131025.678 | 1513131042.869 | 4.8011e-06 | 4.7463e-06 | 4.8866e-06 | 4.7976e-06 | 4.7639e-06 | 4.8174e-06 | 4.792e-06 | 4.7842e-06 | 4.7764e-06 | 4.7458e-06 | 4.6827e-06 | 4.7896e-06 | 4.7448e-06 | 4.7229e-06 | 4.7779e-06 | 4.7189e-06 | 4.616e-06 | 4.768e-06 | 4.737e-06 | 4.6285e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9993302E+00 | DC220MV |  | 4.8222837496000007e-06 | 5.8732893517501439e-08 | 1513131057.699 | 1513131073.243 | 4.8956e-06 | 4.9177e-06 | 4.9154e-06 | 4.889e-06 | 4.8331e-06 | 4.8235e-06 | 4.7769e-06 | 4.8325e-06 | 4.8338e-06 | 4.9137e-06 | 4.8566e-06 | 4.7612e-06 | 4.825e-06 | 4.829e-06 | 4.7657e-06 | 4.7478e-06 | 4.7613e-06 | 4.7535e-06 | 4.7573e-06 | 4.7572e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0223496E+00 | DC220MV |  | 0.0100043213805 | 4.5554147283831062e-08 | 1513131090.959 | 1513131106.456 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9561799E+00 | DC220MV |  | -0.0099949188282499983 | 2.9957832585056392e-08 | 1513131121.284 | 1513131137.623 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.009995 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.009995 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.009995 | -0.0099949
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9798666E+00 | DC220MV |  | 4.6438187715499996e-06 | 6.5219218642440404e-08 | 1513131152.456 | 1513131168.014 | 4.637e-06 | 4.6284e-06 | 4.6209e-06 | 4.6594e-06 | 4.7595e-06 | 4.6854e-06 | 4.6429e-06 | 4.6179e-06 | 4.6914e-06 | 4.703e-06 | 4.6532e-06 | 4.6991e-06 | 4.6985e-06 | 4.6504e-06 | 4.5972e-06 | 4.6284e-06 | 4.4164e-06 | 4.6598e-06 | 4.6065e-06 | 4.6213e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0660589E+00 | DC220MV |  | 5.0585113708499996e-06 | 2.972977270660654e-08 | 1513131183.17 | 1513131198.713 | 5.0901e-06 | 5.1207e-06 | 5.0439e-06 | 5.0816e-06 | 4.9993e-06 | 5.0707e-06 | 5.0877e-06 | 5.0192e-06 | 5.1055e-06 | 5.0664e-06 | 5.0442e-06 | 5.0304e-06 | 5.0785e-06 | 5.0317e-06 | 5.0454e-06 | 5.0218e-06 | 5.0667e-06 | 5.0589e-06 | 5.0558e-06 | 5.0517e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9892523E+00 | DC220MV |  | 4.5115941956000004e-06 | 4.2838114206788304e-08 | 1513131213.6 | 1513131230.753 | 4.5892e-06 | 4.5832e-06 | 4.5063e-06 | 4.5465e-06 | 4.5264e-06 | 4.5062e-06 | 4.5745e-06 | 4.5127e-06 | 4.561e-06 | 4.524e-06 | 4.4735e-06 | 4.5085e-06 | 4.5048e-06 | 4.453e-06 | 4.4788e-06 | 4.5091e-06 | 4.4674e-06 | 4.5031e-06 | 4.4859e-06 | 4.4178e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0095207E+00 | DC220MV |  | 4.9348392624499999e-06 | 3.957477057592496e-08 | 1513131245.587 | 1513131261.118 | 4.9933e-06 | 4.9514e-06 | 4.9314e-06 | 4.9803e-06 | 5.0037e-06 | 4.9081e-06 | 4.9732e-06 | 4.9173e-06 | 4.9333e-06 | 4.9405e-06 | 4.9554e-06 | 4.8998e-06 | 4.9304e-06 | 4.9098e-06 | 4.8329e-06 | 4.9371e-06 | 4.9516e-06 | 4.875e-06 | 4.9657e-06 | 4.9067e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0144334E+00 | DC220MV |  | -0.0099950968773500001 | 3.8644482139348302e-08 | 1513131276.595 | 1513131292.118 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.009995 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099952 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.009995 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099952 | -0.009995 | -0.0099951 | -0.0099951
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9622267E+00 | DC220MV |  | -0.0099946132292499986 | 6.0552308709807764e-08 | 1513131306.94 | 1513131322.459 | -0.0099947 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099947 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099945 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099947 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0237188E+00 | DC220MV |  | -0.019994620131500003 | 7.5968173815047237e-08 | 1513131337.302 | 1513131352.983 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9997453E+00 | DC220MV |  | -0.019994127825999998 | 3.5440084141906373e-08 | 1513131367.836 | 1513131383.353 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0271326E+00 | DC220MV |  | -0.029994103392499999 | 4.00539964143693e-08 | 1513131398.182 | 1513131420.281 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0114743E+00 | DC220MV |  | -0.029993655949000005 | 3.9743160153619224e-08 | 1513131435.1 | 1513131454.71 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0182661E+00 | DC220MV |  | -0.039993771317500003 | 5.2939653274034602e-08 | 1513131469.535 | 1513131485.047 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9854948E+00 | DC220MV |  | -0.039993293181999998 | 3.5818697854168529e-08 | 1513131499.894 | 1513131516.209 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9782736E+00 | DC220MV |  | -0.049993397079000003 | 4.8468000360840609e-08 | 1513131531.031 | 1513131548.2 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0046561E+00 | DC220MV |  | -0.0499930976145 | 3.495519753620506e-08 | 1513131563.029 | 1513131578.555 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9804228E+00 | DC220MV |  | -0.059993183969999996 | 4.5685409486370179e-08 | 1513131593.388 | 1513131608.896 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0306792E+00 | DC220MV |  | -0.059992697213000004 | 3.6657103145058421e-08 | 1513131623.754 | 1513131639.291 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9837694E+00 | DC220MV |  | -0.069992819046499996 | 5.075981819149312e-08 | 1513131654.125 | 1513131669.621 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0251636E+00 | DC220MV |  | -0.069992426784500003 | 4.5715664543705105e-08 | 1513131685.585 | 1513131701.125 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069993 | -0.069992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9910346E+00 | DC220MV |  | -0.079992556959000011 | 5.4040966025183934e-08 | 1513131715.958 | 1513131734.748 | -0.079993 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9477245E+00 | DC220MV |  | -0.079992081794499986 | 4.7164673164871129e-08 | 1513131749.575 | 1513131765.1 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0161090E+00 | DC220MV |  | -0.089992062972500009 | 4.5393649320505157e-08 | 1513131782.619 | 1513131798.124 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9948590E+00 | DC220MV |  | -0.08999167304349999 | 2.9757952933577191e-08 | 1513131812.943 | 1513131828.434 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9060354E+00 | DC220MV |  | -0.099991853401999994 | 4.8841157704452203e-08 | 1513131843.263 | 1513131858.78 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992 | -0.099992
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0150139E+00 | DC220MV |  | -0.089991877719999988 | 3.9384752760515128e-08 | 1513131880.262 | 1513131895.802 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0168783E+00 | DC220MV |  | -0.089992151399000006 | 7.4541121262764544e-08 | 1513131910.644 | 1513131926.147 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0075389E+00 | DC220MV |  | -0.079992102596999987 | 3.2109084245175877e-08 | 1513131940.976 | 1513131956.486 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9561611E+00 | DC220MV |  | -0.07999264427000001 | 5.300714612310125e-08 | 1513131971.475 | 1513131986.984 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993 | -0.079993
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0246537E+00 | DC220MV |  | -0.06999264681999999 | 4.2062155554861865e-08 | 1513132001.794 | 1513132017.331 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9624669E+00 | DC220MV |  | -0.069993109912999993 | 3.8399796497810403e-08 | 1513132032.165 | 1513132047.675 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993 | -0.069993
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0014151E+00 | DC220MV |  | -0.059992942605000002 | 4.2363331962312043e-08 | 1513132065.621 | 1513132081.137 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0226046E+00 | DC220MV |  | -0.059993414085999987 | 4.3653487994205921e-08 | 1513132095.986 | 1513132111.501 | -0.059994 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9896248E+00 | DC220MV |  | -0.049993192550500005 | 6.024643080469793e-08 | 1513132126.325 | 1513132141.829 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0235866E+00 | DC220MV |  | -0.049993442827500005 | 3.7075589661340983e-08 | 1513132157.767 | 1513132173.295 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049994 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049994 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049994 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9410837E+00 | DC220MV |  | -0.039993463528499994 | 4.2491003197088246e-08 | 1513132188.128 | 1513132203.632 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039994 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039994
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0235205E+00 | DC220MV |  | -0.039993988703499989 | 4.793622151075077e-08 | 1513132218.475 | 1513132234.017 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039994
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9306435E+00 | DC220MV |  | -0.029993961080999998 | 6.0326440380457966e-08 | 1513132248.851 | 1513132264.364 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9993868E+00 | DC220MV |  | -0.029994417173499998 | 2.7836123522545843e-08 | 1513132279.179 | 1513132294.726 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0302872E+00 | DC220MV |  | -0.019994320754999999 | 4.6542447454250059e-08 | 1513132309.555 | 1513132325.058 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9858436E+00 | DC220MV |  | -0.019994836225 | 4.1284599368353013e-08 | 1513132339.893 | 1513132355.408 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019995
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9924493E+00 | DC220MV |  | -0.009994722812200001 | 4.8005826637593566e-08 | 1513132370.245 | 1513132385.772 | -0.0099947 | -0.0099948 | -0.0099947 | -0.0099947 | -0.0099948 | -0.0099947 | -0.0099947 | -0.0099948 | -0.0099947 | -0.0099946 | -0.0099948 | -0.0099948 | -0.0099947 | -0.0099947 | -0.0099947 | -0.0099948 | -0.0099947 | -0.0099947 | -0.0099947 | -0.0099947
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9705504E+00 | DC220MV |  | -0.0099950837113999998 | 4.3209853627726751e-08 | 1513132400.596 | 1513132416.132 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099952 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.009995 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099952 | -0.009995 | -0.009995 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.0099951 | -0.009995
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0097802E+00 | DC220MV |  | 4.9641449841500012e-06 | 3.9357336114912468e-08 | 1513132430.951 | 1513132446.506 | 4.8656e-06 | 4.9069e-06 | 4.9116e-06 | 4.9613e-06 | 4.9993e-06 | 5.0137e-06 | 5.0366e-06 | 4.9702e-06 | 4.9912e-06 | 5.0084e-06 | 4.9672e-06 | 4.9809e-06 | 4.9653e-06 | 4.9415e-06 | 4.939e-06 | 4.9455e-06 | 4.9747e-06 | 4.935e-06 | 4.984e-06 | 4.985e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0397108E+00 | DC220MV |  | 4.5696928792499998e-06 | 7.068188610455254e-08 | 1513132462.101 | 1513132477.721 | 4.5494e-06 | 4.3495e-06 | 4.4963e-06 | 4.5129e-06 | 4.5429e-06 | 4.5922e-06 | 4.485e-06 | 4.604e-06 | 4.6418e-06 | 4.5845e-06 | 4.6235e-06 | 4.5984e-06 | 4.6034e-06 | 4.5845e-06 | 4.649e-06 | 4.5319e-06 | 4.5723e-06 | 4.6854e-06 | 4.587e-06 | 4.6e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0159202E+00 | DC220MV |  | 5.1629592502000003e-06 | 4.2530147501838647e-08 | 1513132492.573 | 1513132508.106 | 5.0491e-06 | 5.1026e-06 | 5.1611e-06 | 5.1897e-06 | 5.1074e-06 | 5.1517e-06 | 5.1423e-06 | 5.1779e-06 | 5.1953e-06 | 5.2095e-06 | 5.1839e-06 | 5.1901e-06 | 5.1926e-06 | 5.1517e-06 | 5.1146e-06 | 5.1953e-06 | 5.1566e-06 | 5.1965e-06 | 5.2338e-06 | 5.1573e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0297299E+00 | DC220MV |  | 4.6397370838499999e-06 | 3.1805996042416861e-08 | 1513132522.961 | 1513132538.509 | 4.6648e-06 | 4.6563e-06 | 4.6478e-06 | 4.6098e-06 | 4.6281e-06 | 4.6122e-06 | 4.6461e-06 | 4.6819e-06 | 4.6653e-06 | 4.6454e-06 | 4.5525e-06 | 4.7057e-06 | 4.6478e-06 | 4.6413e-06 | 4.6233e-06 | 4.6098e-06 | 4.6751e-06 | 4.6217e-06 | 4.6317e-06 | 4.6282e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9838071E+00 | DC220MV |  | -0.0099949615637999999 | 4.4131528265490198e-08 | 1513132553.545 | 1513132569.05 | -0.0099949 | -0.0099949 | -0.009995 | -0.009995 | -0.009995 | -0.009995 | -0.009995 | -0.0099949 | -0.009995 | -0.0099949 | -0.009995 | -0.009995 | -0.009995 | -0.0099948 | -0.0099949 | -0.009995 | -0.009995 | -0.009995 | -0.009995 | -0.0099949
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9626835E+00 | DC220MV |  | 0.10000072643999999 | 3.0147577018264354e-08 | 1513132583.878 | 1513132599.373 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0180065E+00 | DC220MV |  | 4.6034277526999996e-06 | 3.6841416242402439e-08 | 1513132614.187 | 1513132629.753 | 4.6525e-06 | 4.652e-06 | 4.6295e-06 | 4.5157e-06 | 4.5878e-06 | 4.5537e-06 | 4.6171e-06 | 4.5746e-06 | 4.5874e-06 | 4.5962e-06 | 4.6106e-06 | 4.6293e-06 | 4.6074e-06 | 4.6341e-06 | 4.595e-06 | 4.6291e-06 | 4.5326e-06 | 4.6532e-06 | 4.6096e-06 | 4.6013e-06
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0545358E+00 | DC220MV |  | 3.8321784429000002e-07 | 3.3317652138002336e-08 | 1513132645.105 | 1513132660.653 | 4.4326e-07 | 2.8806e-07 | 3.6279e-07 | 3.8177e-07 | 4.0222e-07 | 3.5985e-07 | 3.9589e-07 | 3.5455e-07 | 3.5249e-07 | 4.0442e-07 | 3.5676e-07 | 3.9163e-07 | 3.6029e-07 | 4.2017e-07 | 4.0722e-07 | 4.0987e-07 | 3.8133e-07 | 3.9295e-07 | 4.2458e-07 | 3.7427e-07
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9838260E+00 | DC220MV |  | 4.4662378975999994e-06 | 4.7153963692642357e-08 | 1513132675.486 | 1513132700.849 | 4.523e-06 | 4.5121e-06 | 4.4859e-06 | 4.5155e-06 | 4.4872e-06 | 4.5265e-06 | 4.4543e-06 | 4.5156e-06 | 4.4118e-06 | 4.4162e-06 | 4.4664e-06 | 4.4479e-06 | 4.4421e-06 | 4.4897e-06 | 4.4932e-06 | 4.3979e-06 | 4.5333e-06 | 4.419e-06 | 4.3997e-06 | 4.3876e-06

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range
x linearity | 0.99999 | 5.0902e-06 | 54.1172 | 0.2
x gain | 1 | 6.0889e-06 | 47.655 | 0.2
x linearity | 0.99996 | 1.0972e-05 | 51.1012 | 0.2
x gain | 0.99997 | 1.0236e-05 | 61.964 | 0.2
m linearity | 0.99999 | 5.01e-06 | 55.7591 | 0.1
m gain | -1 | 6.7622e-06 | 41.9361 | 0.1
m linearity | 0.99998 | 8.1085e-06 | 53.7 | 0.1
m gain | -1 | 9.4029e-06 | 60.5215 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range
x linearity | 1 | 5.6102e-06 | 49.1412 | 0.2
x gain | 1 | 7.4592e-06 | 31.1415 | 0.2
x linearity | 1 | 7.5474e-06 | 34.321 | 0.2
x gain | 1 | 5.7279e-06 | 47.4533 | 0.2
m linearity | 1 | 5.3659e-06 | 51.0811 | 0.1
m gain | -1.0001 | 7.4724e-06 | 31.3148 | 0.1
m linearity | 1 | 5.6274e-06 | 49.204 | 0.1
m gain | -1 | 5.8255e-06 | 45.3068 | 0.1

## Results1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range
x linearity | 0.99999 | 5.0902e-06 | 54.1172 | 0.2
x gain | 1 | 6.0889e-06 | 47.655 | 0.2
x linearity | 0.99996 | 1.0972e-05 | 51.1012 | 0.2
x gain | 0.99997 | 1.0236e-05 | 61.964 | 0.2
m linearity | 0.99999 | 5.01e-06 | 55.7591 | 0.1
m gain | -1 | 6.7622e-06 | 41.9361 | 0.1
m linearity | 0.99998 | 8.1085e-06 | 53.7 | 0.1
m gain | -1 | 9.4029e-06 | 60.5215 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range
x linearity | 1 | 5.6102e-06 | 49.1412 | 0.2
x gain | 1 | 7.4592e-06 | 31.1415 | 0.2
x linearity | 1 | 7.5474e-06 | 34.321 | 0.2
x gain | 1 | 5.7279e-06 | 47.4533 | 0.2
m linearity | 1 | 5.3659e-06 | 51.0811 | 0.1
m gain | -1.0001 | 7.4724e-06 | 31.3148 | 0.1
m linearity | 1 | 5.6274e-06 | 49.204 | 0.1
m gain | -1 | 5.8255e-06 | 45.3068 | 0.1