## Sheet
instruments: | Meter: Keysight3458 | S: FL5700 | X: FL5520
Start Row | 8.0 | Stop Row | 104
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9808564E+00 | DC220MV |  | 0.010005782124999999 | 4.4976693242103508e-08 | 1512959718.683 | 1512959734.179 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9867724E+00 | DC220MV |  | 6.0837900239500008e-06 | 2.7224516317777309e-08 | 1512959749.04 | 1512959764.595 | 6.0699e-06 | 6.1317e-06 | 6.0985e-06 | 6.0155e-06 | 6.0516e-06 | 6.0603e-06 | 6.0485e-06 | 6.0706e-06 | 6.0975e-06 | 6.1094e-06 | 6.0809e-06 | 6.105e-06 | 6.06e-06 | 6.0851e-06 | 6.1088e-06 | 6.115e-06 | 6.1097e-06 | 6.0756e-06 | 6.0831e-06 | 6.0991e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9282117E+00 | DC220MV |  | 5.6642441972500001e-06 | 4.0255644280247891e-08 | 1512959779.431 | 1512959794.981 | 5.611e-06 | 5.6697e-06 | 5.6804e-06 | 5.7036e-06 | 5.6633e-06 | 5.6954e-06 | 5.7625e-06 | 5.6597e-06 | 5.6547e-06 | 5.731e-06 | 5.6205e-06 | 5.6767e-06 | 5.6144e-06 | 5.6886e-06 | 5.6201e-06 | 5.6485e-06 | 5.6813e-06 | 5.6361e-06 | 5.6001e-06 | 5.6673e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0071991E+00 | DC220MV |  | 6.0539644011499993e-06 | 5.0069641916991376e-08 | 1512959809.863 | 1512959825.448 | 6.074e-06 | 5.9568e-06 | 6.0528e-06 | 6.0374e-06 | 6.0752e-06 | 6.0385e-06 | 6.1164e-06 | 6.07e-06 | 6.0493e-06 | 6.0158e-06 | 6.0784e-06 | 6.0666e-06 | 6.0627e-06 | 6.2038e-06 | 6.1016e-06 | 6.0382e-06 | 6.0063e-06 | 6.0136e-06 | 6.0232e-06 | 5.9987e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0103370E+00 | DC220MV |  | 5.6706463746499998e-06 | 3.912454333152514e-08 | 1512959840.271 | 1512959855.809 | 5.7048e-06 | 5.7262e-06 | 5.7432e-06 | 5.6872e-06 | 5.6198e-06 | 5.7235e-06 | 5.6732e-06 | 5.7038e-06 | 5.5991e-06 | 5.6704e-06 | 5.6394e-06 | 5.6322e-06 | 5.6191e-06 | 5.642e-06 | 5.6307e-06 | 5.6804e-06 | 5.6739e-06 | 5.7098e-06 | 5.6691e-06 | 5.6653e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0027030E+00 | DC220MV |  | 0.010005666929499999 | 5.0348682254589101e-08 | 1512959870.646 | 1512959886.15 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9754413E+00 | DC220MV |  | 0.010005234312999999 | 4.8458522583892167e-08 | 1512959901.387 | 1512959916.896 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9593161E+00 | DC220MV |  | 0.020005197315999999 | 4.0939499068501801e-08 | 1512959931.723 | 1512959947.234 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9864471E+00 | DC220MV |  | 0.020004834710499998 | 3.9499021313697903e-08 | 1512959962.068 | 1512959977.59 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0453382E+00 | DC220MV |  | 0.030004851743000004 | 4.112164905524959e-08 | 1512959992.534 | 1512960008.046 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9790230E+00 | DC220MV |  | 0.030004448246499997 | 4.1901356096569684e-08 | 1512960022.869 | 1512960038.364 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9823741E+00 | DC220MV |  | 0.040004421306000001 | 4.6340852430462544e-08 | 1512960053.192 | 1512960068.713 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9223425E+00 | DC220MV |  | 0.040003976231500003 | 4.0999812594865359e-08 | 1512960083.6 | 1512960099.116 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0428622E+00 | DC220MV |  | 0.050003989333499997 | 5.2403134379813067e-08 | 1512960113.936 | 1512960130.308 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9960475E+00 | DC220MV |  | 0.050003449311500005 | 4.9614276703331537e-08 | 1512960145.133 | 1512960160.621 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0019105E+00 | DC220MV |  | 0.060003487324500004 | 4.2306421318063162e-08 | 1512960175.477 | 1512960190.988 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0415439E+00 | DC220MV |  | 0.060003055660499995 | 4.9362500086873019e-08 | 1512960205.816 | 1512960221.323 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9393425E+00 | DC220MV |  | 0.07000307389749999 | 3.3782583807789423e-08 | 1512960236.174 | 1512960251.651 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9722654E+00 | DC220MV |  | 0.070002670381500001 | 3.3781761392817588e-08 | 1512960266.485 | 1512960282.018 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9839438E+00 | DC220MV |  | 0.080002709362500007 | 3.3324524584342602e-08 | 1512960296.845 | 1512960312.375 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0019435E+00 | DC220MV |  | 0.080002292176000009 | 5.028736932855753e-08 | 1512960327.206 | 1512960342.713 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0095254E+00 | DC220MV |  | 0.090002244006000001 | 5.5207846399598266e-08 | 1512960374.826 | 1512960390.314 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9378227E+00 | DC220MV |  | 0.090001908183499998 | 3.1732823587546882e-08 | 1512960405.146 | 1512960420.641 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9376251E+00 | DC220MV |  | 0.10000191794499999 | 4.7820575852737663e-08 | 1512960435.483 | 1512960451.579 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0674399E+00 | DC220MV |  | 0.090001864316500008 | 4.301889030244494e-08 | 1512960466.446 | 1512960481.993 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9787496E+00 | DC220MV |  | 0.09000231468049999 | 4.1314487346014767e-08 | 1512960496.807 | 1512960527.876 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0170011E+00 | DC220MV |  | 0.080002335304999991 | 4.2754440996451897e-08 | 1512960542.705 | 1512960559.403 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9404484E+00 | DC220MV |  | 0.080002737648999997 | 4.5156293349272072e-08 | 1512960574.229 | 1512960589.738 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0087232E+00 | DC220MV |  | 0.070002642029500003 | 2.9656135667903158e-07 | 1512960604.552 | 1512960620.074 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070001 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0716875E+00 | DC220MV |  | 0.070003152992000009 | 4.1644027855304162e-08 | 1512960634.902 | 1512960650.408 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0770099E+00 | DC220MV |  | 0.060003118471499993 | 4.1147003569816496e-08 | 1512960665.23 | 1512960680.697 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0483155E+00 | DC220MV |  | 0.060003507853500004 | 3.8123095004688411e-08 | 1512960695.51 | 1512960710.98 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0333146E+00 | DC220MV |  | 0.050003547233499999 | 4.2845280402588699e-08 | 1512960725.797 | 1512960742.098 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9576538E+00 | DC220MV |  | 0.050004113569499999 | 5.7215132217913184e-08 | 1512960756.927 | 1512960772.419 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9864235E+00 | DC220MV |  | 0.040004161224000002 | 3.625532945737177e-08 | 1512960787.249 | 1512960802.769 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9972313E+00 | DC220MV |  | 0.040004642426499995 | 4.9985316971966358e-08 | 1512960817.597 | 1512960833.111 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0519974E+00 | DC220MV |  | 0.030004588536500003 | 6.914649805122483e-08 | 1512960847.957 | 1512960863.461 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0098510E+00 | DC220MV |  | 0.030005017181500004 | 4.0491734746630272e-08 | 1512960878.286 | 1512960893.773 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0440340E+00 | DC220MV |  | 0.020005026884500003 | 5.2007334624845377e-08 | 1512960908.625 | 1512960924.13 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9369334E+00 | DC220MV |  | 0.020005406787500003 | 8.3265453213145029e-08 | 1512960938.982 | 1512960954.469 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020006 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0526355E+00 | DC220MV |  | 0.010005185717000001 | 4.509865121276441e-07 | 1512960969.379 | 1512960984.917 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0541198E+00 | DC220MV |  | 0.010005693900999998 | 3.1207613317986263e-08 | 1512960999.734 | 1512961015.221 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0501540E+00 | DC220MV |  | 5.6711665393500007e-06 | 5.8207085160789495e-08 | 1512961030.037 | 1512961045.554 | 5.7215e-06 | 5.7335e-06 | 5.6452e-06 | 5.7574e-06 | 5.6415e-06 | 5.6802e-06 | 5.5205e-06 | 5.6978e-06 | 5.6683e-06 | 5.6604e-06 | 5.671e-06 | 5.5565e-06 | 5.6873e-06 | 5.6389e-06 | 5.7525e-06 | 5.7471e-06 | 5.6707e-06 | 5.644e-06 | 5.6879e-06 | 5.6414e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9859709E+00 | DC220MV |  | 6.0218681134500004e-06 | 6.7589336877516047e-08 | 1512961061.36 | 1512961076.888 | 6.1145e-06 | 6.1374e-06 | 5.9988e-06 | 5.953e-06 | 6.0911e-06 | 6.0073e-06 | 5.9583e-06 | 6.0443e-06 | 6.0917e-06 | 6.0094e-06 | 6.0353e-06 | 6.0238e-06 | 6.0167e-06 | 5.8354e-06 | 6.0942e-06 | 5.953e-06 | 5.9735e-06 | 5.9979e-06 | 6.0559e-06 | 6.046e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0062508E+00 | DC220MV |  | 5.689574287549999e-06 | 3.9079224657046184e-08 | 1512961091.724 | 1512961107.278 | 5.6428e-06 | 5.7271e-06 | 5.6934e-06 | 5.7543e-06 | 5.6655e-06 | 5.6957e-06 | 5.686e-06 | 5.6883e-06 | 5.7222e-06 | 5.7216e-06 | 5.6011e-06 | 5.668e-06 | 5.6378e-06 | 5.6656e-06 | 5.7203e-06 | 5.7032e-06 | 5.7127e-06 | 5.7247e-06 | 5.7326e-06 | 5.6286e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0090488E+00 | DC220MV |  | 6.0963148117500003e-06 | 6.0155744384826282e-08 | 1512961122.133 | 1512961137.667 | 6.1559e-06 | 6.0717e-06 | 6.0436e-06 | 5.9494e-06 | 6.0549e-06 | 6.107e-06 | 6.0788e-06 | 6.0301e-06 | 6.1209e-06 | 6.2178e-06 | 6.107e-06 | 6.0985e-06 | 6.0855e-06 | 6.0638e-06 | 6.1363e-06 | 6.0691e-06 | 6.0869e-06 | 6.1209e-06 | 6.0992e-06 | 6.2291e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0260749E+00 | DC220MV |  | 0.010005818547999999 | 4.1890496368374972e-08 | 1512961153.453 | 1512961168.963 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0856607E+00 | DC220MV |  | -0.0099933376986000005 | 4.0552203802617808e-08 | 1512961183.81 | 1512961199.315 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099932 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099933
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9348115E+00 | DC220MV |  | 6.1087986597499996e-06 | 3.1776776054527417e-08 | 1512961214.134 | 1512961229.646 | 6.1272e-06 | 6.0807e-06 | 6.1408e-06 | 6.1019e-06 | 6.1256e-06 | 6.1108e-06 | 6.1495e-06 | 6.0887e-06 | 6.1019e-06 | 6.154e-06 | 6.0893e-06 | 6.0427e-06 | 6.1084e-06 | 6.1351e-06 | 6.139e-06 | 6.1342e-06 | 6.1259e-06 | 6.0333e-06 | 6.0866e-06 | 6.1003e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0684852E+00 | DC220MV |  | 6.6288228175000002e-06 | 5.8985624091035312e-08 | 1512961244.778 | 1512961260.343 | 6.6041e-06 | 6.69e-06 | 6.5241e-06 | 6.6698e-06 | 6.7603e-06 | 6.5798e-06 | 6.6026e-06 | 6.675e-06 | 6.5895e-06 | 6.6981e-06 | 6.6799e-06 | 6.5651e-06 | 6.5825e-06 | 6.5776e-06 | 6.6066e-06 | 6.6387e-06 | 6.5519e-06 | 6.6987e-06 | 6.6239e-06 | 6.6583e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9354608E+00 | DC220MV |  | 6.1586022479499991e-06 | 6.1569986367160821e-08 | 1512961275.161 | 1512961290.673 | 6.1964e-06 | 6.1474e-06 | 6.1034e-06 | 6.154e-06 | 6.2003e-06 | 6.1785e-06 | 6.3173e-06 | 6.221e-06 | 6.2025e-06 | 6.0181e-06 | 6.1774e-06 | 6.1134e-06 | 6.2176e-06 | 6.1693e-06 | 6.12e-06 | 6.1748e-06 | 6.1322e-06 | 6.1353e-06 | 6.0683e-06 | 6.1247e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0142965E+00 | DC220MV |  | 6.6724967977000009e-06 | 5.1464356929365156e-08 | 1512961305.495 | 1512961321.071 | 6.6775e-06 | 6.6417e-06 | 6.6934e-06 | 6.6655e-06 | 6.6859e-06 | 6.6137e-06 | 6.7486e-06 | 6.6979e-06 | 6.6897e-06 | 6.7664e-06 | 6.6793e-06 | 6.5193e-06 | 6.6825e-06 | 6.6681e-06 | 6.7014e-06 | 6.694e-06 | 6.6253e-06 | 6.6647e-06 | 6.7179e-06 | 6.6173e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9825957E+00 | DC220MV |  | -0.0099933681165999995 | 2.218725814375309e-08 | 1512961335.929 | 1512961351.45 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099934
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0026228E+00 | DC220MV |  | -0.0099929238063999996 | 2.8638611948540831e-08 | 1512961366.288 | 1512961381.807 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.0099929
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9185809E+00 | DC220MV |  | -0.019992928784500003 | 3.5662641584192689e-08 | 1512961396.635 | 1512961412.173 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0230956E+00 | DC220MV |  | -0.019992486000999999 | 2.9827967731312663e-08 | 1512961426.987 | 1512961442.545 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019992 | -0.019993 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019993 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019993 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019993 | -0.019992
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0289271E+00 | DC220MV |  | -0.029992521366000002 | 3.7609558146769199e-08 | 1512961457.384 | 1512961472.892 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0148535E+00 | DC220MV |  | -0.029992078272999999 | 3.0491153651267047e-08 | 1512961487.722 | 1512961503.234 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0028303E+00 | DC220MV |  | -0.039992080880999994 | 5.5878852162323474e-08 | 1512961518.071 | 1512961533.578 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0763854E+00 | DC220MV |  | -0.039991613090000003 | 3.2336853433711643e-08 | 1512961548.407 | 1512961563.927 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9330520E+00 | DC220MV |  | -0.049991609311000003 | 3.0543058606233408e-08 | 1512961578.75 | 1512961594.234 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0279118E+00 | DC220MV |  | -0.049991205814000003 | 3.6728926257213585e-08 | 1512961609.078 | 1512961624.62 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0306934E+00 | DC220MV |  | -0.059991223428000007 | 4.0218768454682478e-08 | 1512961639.442 | 1512961654.95 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9511186E+00 | DC220MV |  | -0.059990764504499985 | 5.0921129844912646e-08 | 1512961669.768 | 1512961685.268 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9441285E+00 | DC220MV |  | -0.069990791185500001 | 3.2148528500266414e-08 | 1512961700.125 | 1512961715.65 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.1067558E+00 | DC220MV |  | -0.069990498732 | 4.095894390777212e-08 | 1512961730.614 | 1512961746.153 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.069991 | -0.06999 | -0.069991 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.069991 | -0.06999 | -0.069991 | -0.06999 | -0.069991 | -0.069991 | -0.06999 | -0.069991 | -0.06999 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9502100E+00 | DC220MV |  | -0.0799905800975 | 3.6922015637821996e-08 | 1512961760.967 | 1512961776.427 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0192810E+00 | DC220MV |  | -0.079990230084999989 | 4.0368415439360885e-08 | 1512961791.264 | 1512961806.818 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9735187E+00 | DC220MV |  | -0.089990276404999986 | 3.1704876516589485e-08 | 1512961821.952 | 1512961837.449 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9743716E+00 | DC220MV |  | -0.08998987066450001 | 5.5023727741725615e-08 | 1512961852.289 | 1512961867.82 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9508738E+00 | DC220MV |  | -0.099989836319000019 | 4.8256984975873866e-08 | 1512961882.65 | 1512961898.17 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9946892E+00 | DC220MV |  | -0.089989738346499995 | 3.2869812636909321e-08 | 1512961914.791 | 1512961930.332 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0225243E+00 | DC220MV |  | -0.089990156725999998 | 4.7872420389117045e-08 | 1512961945.177 | 1512961968.093 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9549086E+00 | DC220MV |  | -0.079990041459500005 | 4.8027681650302808e-08 | 1512961982.912 | 1512961998.418 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9689156E+00 | DC220MV |  | -0.079990405911000012 | 2.4034067052527005e-08 | 1512962017.651 | 1512962033.165 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999 | -0.07999
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0488543E+00 | DC220MV |  | -0.069990372506999993 | 6.1064021903855855e-08 | 1512962048.004 | 1512962077.522 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.069991 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999 | -0.06999
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9651564E+00 | DC220MV |  | -0.069990865555500006 | 4.1378708954084097e-08 | 1512962092.371 | 1512962107.867 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0124135E+00 | DC220MV |  | -0.059991060034999988 | 8.3384160096468634e-08 | 1512962132.528 | 1512962148.055 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9446510E+00 | DC220MV |  | -0.059991420498000006 | 5.2490435185836241e-08 | 1512962162.877 | 1512962189.069 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059992 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059992 | -0.059991
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9778306E+00 | DC220MV |  | -0.049991424179000002 | 4.1018441938246069e-08 | 1512962203.909 | 1512962222.959 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991 | -0.049991
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9566414E+00 | DC220MV |  | -0.049991883874999997 | 5.4440014373273623e-08 | 1512962237.787 | 1512962253.314 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0255886E+00 | DC220MV |  | -0.039991925937000003 | 3.4733473926370367e-08 | 1512962268.173 | 1512962283.713 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0086241E+00 | DC220MV |  | -0.039992392544500002 | 3.6823367646268317e-08 | 1512962298.538 | 1512962314.704 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0205745E+00 | DC220MV |  | -0.029992412152000002 | 3.1353548220599308e-08 | 1512962329.533 | 1512962345.05 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9298627E+00 | DC220MV |  | -0.029992839942499998 | 5.0543012066560519e-08 | 1512962359.883 | 1512962375.393 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0109411E+00 | DC220MV |  | -0.019992733414000003 | 4.2395618452945537e-08 | 1512962390.245 | 1512962405.789 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9627118E+00 | DC220MV |  | -0.019993127072499998 | 3.7671934231785802e-08 | 1512962420.609 | 1512962436.133 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0479941E+00 | DC220MV |  | -0.0099930552655999993 | 4.979689974932101e-08 | 1512962450.963 | 1512962466.501 | -0.0099931 | -0.0099931 | -0.009993 | -0.009993 | -0.0099931 | -0.0099931 | -0.009993 | -0.009993 | -0.0099931 | -0.009993 | -0.0099931 | -0.0099931 | -0.0099932 | -0.009993 | -0.009993 | -0.0099931 | -0.009993 | -0.0099931 | -0.009993 | -0.009993
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9642661E+00 | DC220MV |  | -0.0099934413289500014 | 5.5295979321638181e-08 | 1512962481.337 | 1512962497.654 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099932 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9718885E+00 | DC220MV |  | 6.5914707866000009e-06 | 6.3064655899517446e-08 | 1512962512.515 | 1512962528.088 | 6.642e-06 | 6.5992e-06 | 6.6069e-06 | 6.5585e-06 | 6.6598e-06 | 6.6289e-06 | 6.6014e-06 | 6.4999e-06 | 6.571e-06 | 6.6302e-06 | 6.6117e-06 | 6.6269e-06 | 6.5139e-06 | 6.579e-06 | 6.5787e-06 | 6.6532e-06 | 6.6696e-06 | 6.587e-06 | 6.621e-06 | 6.3906e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9480540E+00 | DC220MV |  | 6.2817117949000002e-06 | 3.9929942166194669e-08 | 1512962560.326 | 1512962575.851 | 6.1974e-06 | 6.2121e-06 | 6.2679e-06 | 6.2837e-06 | 6.2707e-06 | 6.304e-06 | 6.295e-06 | 6.3056e-06 | 6.2525e-06 | 6.3264e-06 | 6.285e-06 | 6.3609e-06 | 6.3099e-06 | 6.3219e-06 | 6.3013e-06 | 6.2079e-06 | 6.265e-06 | 6.2701e-06 | 6.296e-06 | 6.301e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0383360E+00 | DC220MV |  | 6.7777612210499999e-06 | 2.6704183312795117e-08 | 1512962590.688 | 1512962606.259 | 6.8091e-06 | 6.7844e-06 | 6.7818e-06 | 6.7844e-06 | 6.7537e-06 | 6.7628e-06 | 6.7769e-06 | 6.7891e-06 | 6.7979e-06 | 6.8126e-06 | 6.7731e-06 | 6.77e-06 | 6.8091e-06 | 6.7638e-06 | 6.7962e-06 | 6.6852e-06 | 6.7897e-06 | 6.7832e-06 | 6.769e-06 | 6.7631e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9535055E+00 | DC220MV |  | 6.2293497950500005e-06 | 3.594995273435568e-08 | 1512962621.115 | 1512962636.638 | 6.2466e-06 | 6.2263e-06 | 6.221e-06 | 6.2279e-06 | 6.2484e-06 | 6.158e-06 | 6.2267e-06 | 6.2482e-06 | 6.2379e-06 | 6.2634e-06 | 6.205e-06 | 6.1662e-06 | 6.1604e-06 | 6.222e-06 | 6.2506e-06 | 6.2934e-06 | 6.2612e-06 | 6.2403e-06 | 6.2027e-06 | 6.2806e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0278599E+00 | DC220MV |  | -0.0099934199826000013 | 9.2130206251455625e-08 | 1512962652.728 | 1512962668.279 | -0.0099935 | -0.0099937 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099933
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0678608E+00 | DC220MV |  | 0.10000205284000001 | 3.4410004358405087e-08 | 1512962683.108 | 1512962698.583 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0545453E+00 | DC220MV |  | 6.1383737926000011e-06 | 5.7466769746629834e-08 | 1512962713.411 | 1512962728.935 | 6.2298e-06 | 6.1219e-06 | 6.2268e-06 | 6.0469e-06 | 6.1211e-06 | 6.1532e-06 | 6.077e-06 | 6.1522e-06 | 6.1774e-06 | 6.1285e-06 | 6.1906e-06 | 6.1381e-06 | 6.031e-06 | 6.1684e-06 | 6.199e-06 | 6.0519e-06 | 6.1192e-06 | 6.2192e-06 | 6.1135e-06 | 6.1018e-06
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0043258E+00 | DC220MV |  | 2.1118607003500002e-06 | 4.1179123973194181e-08 | 1512962743.801 | 1512962759.316 | 2.1038e-06 | 2.1021e-06 | 2.0654e-06 | 2.0916e-06 | 2.0336e-06 | 2.1318e-06 | 2.1829e-06 | 2.1505e-06 | 2.084e-06 | 2.1904e-06 | 2.0968e-06 | 2.1097e-06 | 2.0812e-06 | 2.0862e-06 | 2.1349e-06 | 2.1337e-06 | 2.1109e-06 | 2.0445e-06 | 2.1694e-06 | 2.1337e-06

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF
x linearity | 1 | 6.0157e-06 | 43.892
x gain | 1 | 5.2444e-06 | 45.1368
x linearity | 0.99999 | 9.8697e-06 | 68.9471
x gain | 1 | 9.2315e-06 | 67.7866
m linearity | 1 | 6.0323e-06 | 43.6705
m gain | -1 | 5.6131e-06 | 40.5542
m linearity | 1 | 8.2718e-06 | 68.0228
m gain | -1 | 9.3419e-06 | 68.5711
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF
x linearity | 1 | 7.4019e-06 | 40.6232
x gain | 1 | 6.9399e-06 | 33.5523
x linearity | 0.99999 | 7.0159e-06 | 38.1716
x gain | 1 | 4.9705e-06 | 52.8584
m linearity | 1 | 5.3147e-06 | 31.8013
m gain | -1.0001 | 5.4468e-06 | 44.816
m linearity | 1 | 7.8102e-06 | 42.7839
m gain | -1 | 1.0126e-05 | 27.0869