## Sheet
instruments: | Meter: Keysight3458 | S: FL5700 | X: FL5520
Start Row | 8.0 | Stop Row | 105
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0546729E+00 | DC220MV |  | 0.0100046633475 | 4.8364472278229677e-08 | 1513116386.878 | 1513116402.382 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9470467E+00 | DC220MV |  | 4.9627882542999997e-06 | 5.1167201070151883e-08 | 1513116417.216 | 1513116432.735 | 4.9297e-06 | 5.0084e-06 | 4.9699e-06 | 4.9702e-06 | 5.0639e-06 | 4.8964e-06 | 5.0386e-06 | 4.9386e-06 | 4.8945e-06 | 4.9401e-06 | 5.0186e-06 | 4.8828e-06 | 4.9741e-06 | 4.9793e-06 | 5.0338e-06 | 4.9943e-06 | 4.947e-06 | 4.9398e-06 | 4.9507e-06 | 4.8849e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9803049E+00 | DC220MV |  | 4.5686524662499994e-06 | 4.7872448810097358e-08 | 1513116447.545 | 1513116463.115 | 4.5092e-06 | 4.5941e-06 | 4.579e-06 | 4.5532e-06 | 4.5103e-06 | 4.5782e-06 | 4.5265e-06 | 4.54e-06 | 4.5815e-06 | 4.5643e-06 | 4.5787e-06 | 4.5716e-06 | 4.7324e-06 | 4.5741e-06 | 4.5591e-06 | 4.544e-06 | 4.5936e-06 | 4.6263e-06 | 4.5177e-06 | 4.5394e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9950854E+00 | DC220MV |  | 5.002627007399999e-06 | 3.3225042237743833e-08 | 1513116479.914 | 1513116495.45 | 4.9646e-06 | 5.014e-06 | 5.0524e-06 | 4.9856e-06 | 4.9921e-06 | 5.0602e-06 | 5.0243e-06 | 4.9438e-06 | 5.0151e-06 | 5.0306e-06 | 5.0199e-06 | 5.0343e-06 | 4.9581e-06 | 5.0432e-06 | 5.008e-06 | 4.9975e-06 | 4.9722e-06 | 5.0123e-06 | 4.9709e-06 | 4.9533e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9993821E+00 | DC220MV |  | 4.6151924752000008e-06 | 3.6703024192693122e-08 | 1513116510.29 | 1513116525.843 | 4.6463e-06 | 4.5871e-06 | 4.6734e-06 | 4.5856e-06 | 4.6444e-06 | 4.6207e-06 | 4.6329e-06 | 4.5701e-06 | 4.6297e-06 | 4.5871e-06 | 4.6273e-06 | 4.6297e-06 | 4.5397e-06 | 4.556e-06 | 4.6087e-06 | 4.6653e-06 | 4.6131e-06 | 4.6713e-06 | 4.5821e-06 | 4.6335e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0568807E+00 | DC220MV |  | 0.0100046124075 | 3.1134421927369692e-08 | 1513116540.681 | 1513116556.183 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9852543E+00 | DC220MV |  | 0.010004285133499999 | 4.2356484423897209e-08 | 1513116571.139 | 1513116586.615 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0326109E+00 | DC220MV |  | 0.020004320514500001 | 3.7117141656405823e-08 | 1513116601.439 | 1513116616.943 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0347033E+00 | DC220MV |  | 0.020003909794000005 | 4.7934929686028408e-08 | 1513116631.776 | 1513116647.276 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0038305E+00 | DC220MV |  | 0.030003939176 | 4.6128433682524336e-08 | 1513116662.564 | 1513116678.039 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9937838E+00 | DC220MV |  | 0.030003541478999994 | 3.4838145028419769e-08 | 1513116692.865 | 1513116708.369 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030003 | 0.030004 | 0.030003 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0215753E+00 | DC220MV |  | 0.040003538695999999 | 6.4901319585950168e-08 | 1513116723.201 | 1513116738.71 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9944865E+00 | DC220MV |  | 0.040003014295 | 3.5992638622933547e-08 | 1513116755.815 | 1513116771.301 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0173315E+00 | DC220MV |  | 0.050003021200999996 | 3.7042209018893499e-08 | 1513116786.125 | 1513116801.635 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0085062E+00 | DC220MV |  | 0.050002468066000005 | 5.8683416174944276e-08 | 1513116816.463 | 1513116831.961 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050003 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050002 | 0.050003 | 0.050002 | 0.050002
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9825721E+00 | DC220MV |  | 0.060002502486999988 | 4.7440072839642958e-08 | 1513116846.886 | 1513116862.387 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060002
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0491426E+00 | DC220MV |  | 0.060002139136499988 | 4.0469785182419185e-08 | 1513116877.221 | 1513116892.733 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9684397E+00 | DC220MV |  | 0.070002186113999984 | 4.4562467437096455e-08 | 1513116907.554 | 1513116923.055 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9901199E+00 | DC220MV |  | 0.070001804946000015 | 3.4522918387214367e-08 | 1513116938.113 | 1513116953.633 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0195501E+00 | DC220MV |  | 0.080001771018999995 | 7.4510170775626301e-08 | 1513116968.46 | 1513116997.142 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9954910E+00 | DC220MV |  | 0.080001357917500002 | 5.713448292138656e-08 | 1513117011.962 | 1513117027.464 | 0.080002 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0240682E+00 | DC220MV |  | 0.090001413697000016 | 3.7027512218757617e-08 | 1513117042.346 | 1513117057.849 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090002 | 0.090001 | 0.090001
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9901859E+00 | DC220MV |  | 0.090001024807499996 | 3.6215484655515978e-08 | 1513117072.68 | 1513117088.168 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9996038E+00 | DC220MV |  | 0.100001050075 | 4.6478649666783012e-08 | 1513117103.048 | 1513117119.429 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0206312E+00 | DC220MV |  | 0.090000994244000002 | 5.3770498174472929e-08 | 1513117134.273 | 1513117149.778 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9439779E+00 | DC220MV |  | 0.090001397326499991 | 4.159366121060513e-08 | 1513117164.603 | 1513117180.116 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9635266E+00 | DC220MV |  | 0.080001394207499993 | 3.5301869054779476e-08 | 1513117194.946 | 1513117210.476 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001 | 0.080001
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0494120E+00 | DC220MV |  | 0.080001820812999988 | 3.0973465594915372e-08 | 1513117225.309 | 1513117240.842 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9136118E+00 | DC220MV |  | 0.070001806036999986 | 3.8428767883286872e-08 | 1513117255.672 | 1513117271.162 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9978539E+00 | DC220MV |  | 0.070002251179000011 | 4.1767256781054767e-08 | 1513117285.988 | 1513117301.543 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9682984E+00 | DC220MV |  | 0.060002265333500004 | 3.5931385065917976e-08 | 1513117316.41 | 1513117331.921 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0146788E+00 | DC220MV |  | 0.060002683534500001 | 3.4524080649945332e-08 | 1513117346.763 | 1513117364.749 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0594432E+00 | DC220MV |  | 0.050002644142499997 | 5.503823651526322e-08 | 1513117379.598 | 1513117395.111 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0284926E+00 | DC220MV |  | 0.050003189389499991 | 2.1160135508974388e-08 | 1513117409.938 | 1513117425.407 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9739381E+00 | DC220MV |  | 0.040003125424499998 | 4.6763082070984041e-08 | 1513117440.235 | 1513117455.724 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0057507E+00 | DC220MV |  | 0.040003579742000007 | 3.7176130863482383e-08 | 1513117470.556 | 1513117486.083 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0123238E+00 | DC220MV |  | 0.030003601135000002 | 4.8327519955007403e-08 | 1513117500.917 | 1513117516.424 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030003 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0093272E+00 | DC220MV |  | 0.030004008202499998 | 3.0681489676250355e-08 | 1513117531.245 | 1513117550.029 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9762330E+00 | DC220MV |  | 0.020003968960500003 | 5.3357478058442083e-08 | 1513117564.858 | 1513117580.36 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0117669E+00 | DC220MV |  | 0.020004297167999997 | 4.8477718654965145e-08 | 1513117595.17 | 1513117610.69 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0036323E+00 | DC220MV |  | 0.010004284015500001 | 4.1223536174577365e-08 | 1513117625.576 | 1513117641.028 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0388037E+00 | DC220MV |  | 0.010004707940500001 | 3.453804561283772e-08 | 1513117655.858 | 1513117671.346 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0127108E+00 | DC220MV |  | 4.677510755599999e-06 | 4.5065864384208584e-08 | 1513117686.184 | 1513117701.695 | 4.666e-06 | 4.6543e-06 | 4.7004e-06 | 4.6551e-06 | 4.709e-06 | 4.571e-06 | 4.6543e-06 | 4.6579e-06 | 4.6449e-06 | 4.7661e-06 | 4.667e-06 | 4.7032e-06 | 4.6959e-06 | 4.7323e-06 | 4.7305e-06 | 4.6644e-06 | 4.6043e-06 | 4.7275e-06 | 4.7027e-06 | 4.6434e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0184596E+00 | DC220MV |  | 5.0935388643499999e-06 | 4.0007276272344589e-08 | 1513117716.561 | 1513117732.11 | 5.0893e-06 | 5.1163e-06 | 5.1116e-06 | 5.1147e-06 | 5.0991e-06 | 5.0494e-06 | 5.1006e-06 | 5.0746e-06 | 5.0275e-06 | 5.12e-06 | 5.0963e-06 | 5.1259e-06 | 5.1363e-06 | 5.0369e-06 | 4.9981e-06 | 5.1177e-06 | 5.1256e-06 | 5.1291e-06 | 5.1511e-06 | 5.0503e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0045995E+00 | DC220MV |  | 4.7336314472500002e-06 | 3.7832627018947712e-08 | 1513117746.943 | 1513117762.475 | 4.6413e-06 | 4.6855e-06 | 4.7651e-06 | 4.7018e-06 | 4.6961e-06 | 4.7455e-06 | 4.6968e-06 | 4.7361e-06 | 4.7568e-06 | 4.7883e-06 | 4.7365e-06 | 4.7588e-06 | 4.7889e-06 | 4.7018e-06 | 4.7296e-06 | 4.7424e-06 | 4.7764e-06 | 4.7287e-06 | 4.7145e-06 | 4.7817e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0399517E+00 | DC220MV |  | 5.0647262365999999e-06 | 3.8870989257603396e-08 | 1513117777.311 | 1513117792.854 | 5.0884e-06 | 5.1108e-06 | 5.0727e-06 | 5.0621e-06 | 5.1172e-06 | 5.0587e-06 | 5.1315e-06 | 4.981e-06 | 5.0837e-06 | 5.1105e-06 | 5.0862e-06 | 5.0707e-06 | 5.0913e-06 | 5.0346e-06 | 5.0018e-06 | 5.0265e-06 | 5.0594e-06 | 5.0174e-06 | 5.0544e-06 | 5.0357e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9078776E+00 | DC220MV |  | 0.010004685318500002 | 3.7587233108526542e-08 | 1513117807.921 | 1513117823.409 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9578281E+00 | DC220MV |  | -0.0099944387616999995 | 3.6545610353561826e-08 | 1513117838.251 | 1513117853.817 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099945 | -0.0099944
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0599350E+00 | DC220MV |  | 5.1026302167999993e-06 | 3.143519073513082e-08 | 1513117868.638 | 1513117884.192 | 5.1568e-06 | 5.1369e-06 | 5.0749e-06 | 5.098e-06 | 5.1578e-06 | 5.1597e-06 | 5.1024e-06 | 5.095e-06 | 5.1069e-06 | 5.0986e-06 | 5.1224e-06 | 5.0603e-06 | 5.083e-06 | 5.1021e-06 | 5.0789e-06 | 5.0911e-06 | 5.1077e-06 | 5.0505e-06 | 5.0546e-06 | 5.115e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9624716E+00 | DC220MV |  | 5.6169693286500007e-06 | 5.2594325902793459e-08 | 1513117899.291 | 1513117914.797 | 5.6336e-06 | 5.6731e-06 | 5.6656e-06 | 5.6133e-06 | 5.5907e-06 | 5.6414e-06 | 5.458e-06 | 5.5844e-06 | 5.5928e-06 | 5.6466e-06 | 5.6583e-06 | 5.6634e-06 | 5.5957e-06 | 5.6274e-06 | 5.6514e-06 | 5.5969e-06 | 5.7131e-06 | 5.5673e-06 | 5.5685e-06 | 5.5979e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9783773E+00 | DC220MV |  | 5.0981366694499993e-06 | 3.6167323090815705e-08 | 1513117929.634 | 1513117945.189 | 5.1043e-06 | 5.1547e-06 | 5.0486e-06 | 5.0992e-06 | 5.094e-06 | 5.1267e-06 | 5.1734e-06 | 5.0699e-06 | 5.0729e-06 | 5.0545e-06 | 5.0471e-06 | 5.1248e-06 | 5.0463e-06 | 5.0915e-06 | 5.1106e-06 | 5.1242e-06 | 5.0723e-06 | 5.0956e-06 | 5.0986e-06 | 5.1536e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0103795E+00 | DC220MV |  | 5.6870690165500001e-06 | 5.1424814029589414e-08 | 1513117960.025 | 1513117975.568 | 5.631e-06 | 5.653e-06 | 5.6572e-06 | 5.6607e-06 | 5.655e-06 | 5.6506e-06 | 5.656e-06 | 5.6872e-06 | 5.6837e-06 | 5.8783e-06 | 5.6799e-06 | 5.6678e-06 | 5.6985e-06 | 5.7088e-06 | 5.695e-06 | 5.7188e-06 | 5.6813e-06 | 5.7116e-06 | 5.6368e-06 | 5.7299e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0648198E+00 | DC220MV |  | -0.009994324332050001 | 4.3133153800103463e-08 | 1513117994.764 | 1513118010.277 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099945 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099944 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099944 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943 | -0.0099943
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9866734E+00 | DC220MV |  | -0.0099938624682500005 | 3.6652405813009787e-08 | 1513118025.105 | 1513118040.609 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.009994 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0173173E+00 | DC220MV |  | -0.019993923766 | 3.6548064709062687e-08 | 1513118055.447 | 1513118072.621 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9978067E+00 | DC220MV |  | -0.019993467349999999 | 4.7595450307531102e-08 | 1513118087.454 | 1513118102.958 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0083882E+00 | DC220MV |  | -0.029993499564999998 | 4.2312398714332011e-08 | 1513118117.816 | 1513118133.332 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029994
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9885875E+00 | DC220MV |  | -0.029993079410500001 | 4.7960373692649887e-08 | 1513118148.163 | 1513118172.707 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9653778E+00 | DC220MV |  | -0.039993176523000003 | 4.2703386411535787e-08 | 1513118187.538 | 1513118203.054 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9894645E+00 | DC220MV |  | -0.039992725521500003 | 3.7186657321296121e-08 | 1513118217.9 | 1513118233.434 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0008821E+00 | DC220MV |  | -0.049992736778500003 | 3.5195135072142304e-08 | 1513118248.293 | 1513118263.82 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9821997E+00 | DC220MV |  | -0.049992350437500006 | 3.2864000650464032e-08 | 1513118278.648 | 1513118294.167 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0121067E+00 | DC220MV |  | -0.059992364569999998 | 3.5125630386062041e-08 | 1513118309.005 | 1513118324.529 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0117292E+00 | DC220MV |  | -0.059991902466499991 | 4.2984563889712575e-08 | 1513118339.358 | 1513118354.87 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9731182E+00 | DC220MV |  | -0.069991934389499993 | 3.4845313669768555e-08 | 1513118369.733 | 1513118385.246 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0102285E+00 | DC220MV |  | -0.069991469266000014 | 4.3864663955400051e-08 | 1513118400.169 | 1513118415.701 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0484573E+00 | DC220MV |  | -0.079991457431500004 | 3.197584999289383e-08 | 1513118430.535 | 1513118446.053 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079992 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079992 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0011132E+00 | DC220MV |  | -0.079991048848499988 | 2.7719948100506156e-08 | 1513118460.881 | 1513118476.383 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0001509E+00 | DC220MV |  | -0.089991014450500006 | 3.3684751961656963e-08 | 1513118492.458 | 1513118507.982 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0215753E+00 | DC220MV |  | -0.089990590932 | 5.1329454080521468e-08 | 1513118522.811 | 1513118538.327 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9609880E+00 | DC220MV |  | -0.099990628010499988 | 5.61504138434389e-08 | 1513118553.161 | 1513118568.673 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.09999 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0304714E+00 | DC220MV |  | -0.089990568457 | 4.3480742185741661e-08 | 1513118583.496 | 1513118599.031 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.08999 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0062508E+00 | DC220MV |  | -0.089991009376500009 | 3.6310387669929224e-08 | 1513118613.888 | 1513118632.67 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9801400E+00 | DC220MV |  | -0.079990979278499991 | 4.7100459582907768e-08 | 1513118647.521 | 1513118663.037 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9791549E+00 | DC220MV |  | -0.079991386631 | 4.5115396362752981e-08 | 1513118678.432 | 1513118693.95 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079992 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0481690E+00 | DC220MV |  | -0.069991376785000003 | 3.7397484207172019e-08 | 1513118708.785 | 1513118724.304 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9845284E+00 | DC220MV |  | -0.069991809360000004 | 3.8063683479392746e-08 | 1513118739.134 | 1513118754.621 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0096811E+00 | DC220MV |  | -0.059991756804499995 | 4.1965991287303723e-08 | 1513118770.871 | 1513118786.371 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9738297E+00 | DC220MV |  | -0.059992186197000009 | 2.9873747019289649e-08 | 1513118801.206 | 1513118817.555 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0169633E+00 | DC220MV |  | -0.049992165169 | 3.6814111275256883e-08 | 1513118832.39 | 1513118847.917 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9850564E+00 | DC220MV |  | -0.049992540587500002 | 4.4677793463330432e-08 | 1513118865.514 | 1513118881.036 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049992 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049992 | -0.049993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9976746E+00 | DC220MV |  | -0.039992153325499991 | 8.4488802895312098e-08 | 1513118895.865 | 1513118916.33 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0041985E+00 | DC220MV |  | -0.039992326844999995 | 4.794079593701827e-08 | 1513118931.159 | 1513118947.25 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0032502E+00 | DC220MV |  | -0.029992038502000003 | 7.7695741492376305e-08 | 1513118962.082 | 1513118977.599 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9666308E+00 | DC220MV |  | -0.029992458858500003 | 4.0711970508976703e-08 | 1513118992.428 | 1513119007.947 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029992
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0458155E+00 | DC220MV |  | -0.019992438496999998 | 3.1925425933204358e-08 | 1513119022.782 | 1513119039.955 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992 | -0.019992
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0139426E+00 | DC220MV |  | -0.019992985171999999 | 4.0297417733792647e-08 | 1513119054.789 | 1513119070.271 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9677425E+00 | DC220MV |  | -0.0099929808647499993 | 3.5222961840052365e-08 | 1513119085.093 | 1513119103.903 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.0099931 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.0099929 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9644781E+00 | DC220MV |  | -0.0099934659746999995 | 5.3327909546496678e-08 | 1513119118.729 | 1513119135.094 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099936 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099935
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9799703E+00 | DC220MV |  | 6.4817943107499996e-06 | 3.9738203281777908e-08 | 1513119149.946 | 1513119165.501 | 6.5088e-06 | 6.5266e-06 | 6.5201e-06 | 6.5011e-06 | 6.4444e-06 | 6.5069e-06 | 6.4748e-06 | 6.4068e-06 | 6.4832e-06 | 6.4507e-06 | 6.4465e-06 | 6.497e-06 | 6.5056e-06 | 6.5707e-06 | 6.5311e-06 | 6.4838e-06 | 6.4601e-06 | 6.4341e-06 | 6.4434e-06 | 6.4403e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0219530E+00 | DC220MV |  | 5.9626048070000005e-06 | 2.9820830934688143e-08 | 1513119180.417 | 1513119195.968 | 5.9789e-06 | 6.0105e-06 | 5.9674e-06 | 5.9813e-06 | 5.9802e-06 | 5.9538e-06 | 6.0089e-06 | 5.9599e-06 | 5.9502e-06 | 5.9539e-06 | 5.8936e-06 | 5.9673e-06 | 5.913e-06 | 5.926e-06 | 5.976e-06 | 5.9863e-06 | 5.9751e-06 | 5.9973e-06 | 5.9395e-06 | 5.933e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0413975E+00 | DC220MV |  | 6.4221841337499986e-06 | 4.9762930856548937e-08 | 1513119210.803 | 1513119226.342 | 6.4467e-06 | 6.4051e-06 | 6.4651e-06 | 6.5019e-06 | 6.4416e-06 | 6.3806e-06 | 6.473e-06 | 6.3559e-06 | 6.4604e-06 | 6.4233e-06 | 6.4121e-06 | 6.5042e-06 | 6.2922e-06 | 6.4495e-06 | 6.4104e-06 | 6.426e-06 | 6.3633e-06 | 6.3846e-06 | 6.4098e-06 | 6.438e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0140039E+00 | DC220MV |  | 5.8802430215999985e-06 | 4.8324774039142079e-08 | 1513119241.165 | 1513119256.68 | 5.8622e-06 | 5.8622e-06 | 5.805e-06 | 5.8633e-06 | 5.8298e-06 | 5.8933e-06 | 5.8353e-06 | 5.9225e-06 | 5.86e-06 | 5.8322e-06 | 5.8503e-06 | 5.8407e-06 | 6.0332e-06 | 5.9092e-06 | 5.921e-06 | 5.8773e-06 | 5.8973e-06 | 5.8832e-06 | 5.9153e-06 | 5.9116e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9855513E+00 | DC220MV |  | -0.0099936052413500016 | 5.2396586187754001e-08 | 1513119271.578 | 1513119287.092 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099935 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099936
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0053685E+00 | DC220MV |  | 0.10000199816500002 | 5.1059007776463429e-08 | 1513119301.918 | 1513119317.411 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9918928E+00 | DC220MV |  | 5.9731529725499987e-06 | 4.1831460510387108e-08 | 1513119332.248 | 1513119347.79 | 5.9826e-06 | 5.9651e-06 | 6.0118e-06 | 5.9767e-06 | 5.9411e-06 | 6.0245e-06 | 5.9549e-06 | 5.9465e-06 | 6.0045e-06 | 6.0335e-06 | 5.9837e-06 | 6.017e-06 | 6.0423e-06 | 5.9665e-06 | 6.0164e-06 | 5.928e-06 | 5.9105e-06 | 5.9027e-06 | 5.918e-06 | 5.937e-06
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0197814E+00 | DC220MV |  | 1.7150405960499999e-06 | 3.7976026865479237e-08 | 1513119369.855 | 1513119385.401 | 1.7028e-06 | 1.684e-06 | 1.7336e-06 | 1.7043e-06 | 1.8219e-06 | 1.7219e-06 | 1.7136e-06 | 1.7355e-06 | 1.6834e-06 | 1.6537e-06 | 1.66e-06 | 1.7705e-06 | 1.7009e-06 | 1.7027e-06 | 1.6721e-06 | 1.7386e-06 | 1.7359e-06 | 1.725e-06 | 1.7444e-06 | 1.6961e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0026416E+00 | DC220MV |  | 5.9010704397500004e-06 | 4.5469007742542242e-08 | 1513119400.235 | 1513119415.776 | 5.9277e-06 | 5.9208e-06 | 5.9472e-06 | 5.9589e-06 | 5.9509e-06 | 5.9128e-06 | 5.9065e-06 | 5.8635e-06 | 5.9411e-06 | 5.9842e-06 | 5.9147e-06 | 5.859e-06 | 5.8576e-06 | 5.9244e-06 | 5.8262e-06 | 5.842e-06 | 5.8472e-06 | 5.9316e-06 | 5.8624e-06 | 5.8428e-06

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF
x linearity | 1 | 4.8705e-06 | 53.4237
x gain | 1 | 7.2948e-06 | 44.3943
x linearity | 1 | 5.7019e-06 | 45.7074
x gain | 0.99999 | 5.7343e-06 | 47.3454
m linearity | 1 | 4.7696e-06 | 54.0762
m gain | -1 | 7.3346e-06 | 44.5579
m linearity | 1 | 5.4133e-06 | 44.7448
m gain | -1 | 5.7233e-06 | 47.5479
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF
x linearity | 1 | 5.9026e-06 | 40.339
x gain | 1 | 6.3846e-06 | 36.5584
x linearity | 1 | 4.9004e-06 | 50.5131
x gain | 1 | 7.2379e-06 | 44.9406
m linearity | 1 | 6.2801e-06 | 43.0512
m gain | -1 | 5.1616e-06 | 48.7242
m linearity | 1 | 6.3147e-06 | 43.4279
m gain | -1.0001 | 7.437e-06 | 44.6705