## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 197.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0837533E+00 | DC220MV |  | 4.0295170423500001e-07 | 3.9920374269043296e-08 | 1521758060.874 | 1521758076.419 | 4.7499e-07 | 3.7905e-07 | 4.2246e-07 | 3.8346e-07 | 3.5889e-07 | 4.1701e-07 | 3.7816e-07 | 3.4462e-07 | 3.6448e-07 | 3.6286e-07 | 3.9229e-07 | 4.6689e-07 | 4.2952e-07 | 3.6007e-07 | 4.1672e-07 | 4.5012e-07 | 4.513e-07 | 4.2569e-07 | 3.4682e-07 | 4.3364e-07
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0316001E+00 | DC220MV |  | 0.0100004088295 | 3.2600219090617723e-08 | 1521758091.29 | 1521758106.747 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9906527E+00 | DC220MV |  | 4.2350121454499996e-07 | 4.0595768938525278e-08 | 1521758121.909 | 1521758137.439 | 4.2812e-07 | 4.7994e-07 | 3.8012e-07 | 4.8789e-07 | 3.997e-07 | 4.2517e-07 | 4.5947e-07 | 4.2723e-07 | 4.6816e-07 | 3.8277e-07 | 3.8542e-07 | 4.7022e-07 | 4.8244e-07 | 4.05e-07 | 4.1604e-07 | 3.9337e-07 | 3.6393e-07 | 3.7968e-07 | 3.7158e-07 | 4.6374e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0161326E+00 | DC220MV |  | 4.4212475137000005e-07 | 4.1801945371741497e-08 | 1521758152.286 | 1521758167.834 | 3.9311e-07 | 4.1945e-07 | 4.1415e-07 | 4.8639e-07 | 3.8164e-07 | 4.0547e-07 | 4.4122e-07 | 4.4225e-07 | 4.4372e-07 | 4.2827e-07 | 4.118e-07 | 4.2548e-07 | 3.9414e-07 | 5.3229e-07 | 4.446e-07 | 4.6829e-07 | 4.1768e-07 | 4.6873e-07 | 5.3096e-07 | 4.9286e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0178602E+00 | DC220MV |  | 4.6120258009500005e-07 | 3.4638336816993622e-08 | 1521758182.674 | 1521758198.202 | 4.5464e-07 | 4.5906e-07 | 5.1206e-07 | 4.3433e-07 | 3.8177e-07 | 4.8541e-07 | 4.9292e-07 | 4.0797e-07 | 4.7437e-07 | 4.6789e-07 | 4.5832e-07 | 4.6892e-07 | 5.1825e-07 | 4.969e-07 | 4.2564e-07 | 4.6642e-07 | 4.0753e-07 | 4.7216e-07 | 4.517e-07 | 4.8777e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0133149E+00 | DC220MV |  | 4.7073266546499987e-07 | 4.2348869121049894e-08 | 1521758213.054 | 1521758228.618 | 4.2707e-07 | 4.4706e-07 | 4.2972e-07 | 4.2104e-07 | 4.0252e-07 | 5.1013e-07 | 4.8911e-07 | 4.797e-07 | 5.2233e-07 | 4.0443e-07 | 5.4424e-07 | 4.7e-07 | 4.7117e-07 | 4.4398e-07 | 5.0513e-07 | 5.0851e-07 | 4.525e-07 | 5.4968e-07 | 4.7955e-07 | 4.5677e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0828020E+00 | DC220MV |  | 4.9740864531500003e-07 | 3.9231994783214191e-08 | 1521758243.478 | 1521758259.041 | 5.6928e-07 | 4.818e-07 | 5.2194e-07 | 5.3752e-07 | 5.3444e-07 | 5.2973e-07 | 4.9886e-07 | 4.4328e-07 | 4.9518e-07 | 5.7413e-07 | 4.574e-07 | 4.5034e-07 | 4.4269e-07 | 4.7901e-07 | 4.6298e-07 | 5.462e-07 | 4.8401e-07 | 4.8577e-07 | 4.8151e-07 | 4.721e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0438686E+00 | DC220MV |  | 0.00010046680924499999 | 5.2149822041799425e-08 | 1521758273.882 | 1521758289.367 | 0.00010046 | 0.00010047 | 0.00010046 | 0.00010049 | 0.00010049 | 0.00010032 | 0.00010049 | 0.00010049 | 0.00010046 | 0.00010042 | 0.00010056 | 0.00010052 | 0.00010053 | 0.00010046 | 0.00010037 | 0.00010045 | 0.00010048 | 0.00010048 | 0.00010051 | 0.00010043
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9804369E+00 | DC220MV |  | 0.00010049628928 | 3.0063072692418517e-08 | 1521758304.211 | 1521758319.718 | 0.00010046 | 0.00010047 | 0.00010053 | 0.00010051 | 0.0001005 | 0.00010051 | 0.00010052 | 0.00010053 | 0.0001005 | 0.00010049 | 0.00010048 | 0.00010057 | 0.00010048 | 0.00010045 | 0.00010052 | 0.00010049 | 0.00010049 | 0.00010048 | 0.00010043 | 0.00010051
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0530137E+00 | DC220MV |  | 0.00020048595352499995 | 4.3141726726755469e-08 | 1521758334.567 | 1521758350.097 | 0.00020056 | 0.00020046 | 0.00020053 | 0.00020052 | 0.00020048 | 0.0002004 | 0.00020044 | 0.00020044 | 0.00020046 | 0.00020052 | 0.00020049 | 0.00020044 | 0.00020042 | 0.00020056 | 0.00020051 | 0.00020051 | 0.00020046 | 0.00020052 | 0.00020051 | 0.00020047
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0497476E+00 | DC220MV |  | 0.00020051098559999999 | 2.7979497065655547e-08 | 1521758364.951 | 1521758380.443 | 0.00020047 | 0.00020051 | 0.00020048 | 0.00020053 | 0.00020052 | 0.0002005 | 0.00020054 | 0.00020052 | 0.00020049 | 0.00020054 | 0.00020044 | 0.00020054 | 0.00020049 | 0.00020056 | 0.00020052 | 0.00020052 | 0.00020051 | 0.0002005 | 0.00020049 | 0.00020054
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0247528E+00 | DC220MV |  | 0.00030052628569000005 | 4.7832379290349096e-08 | 1521758395.284 | 1521758410.778 | 0.00030047 | 0.0003005 | 0.00030051 | 0.00030051 | 0.00030049 | 0.00030053 | 0.00030048 | 0.00030046 | 0.00030058 | 0.00030056 | 0.00030058 | 0.00030043 | 0.00030057 | 0.00030054 | 0.00030057 | 0.00030052 | 0.00030059 | 0.00030061 | 0.00030054 | 0.0003005
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0056563E+00 | DC220MV |  | 0.000300519356785 | 5.0450259827945124e-08 | 1521758425.633 | 1521758441.145 | 0.00030054 | 0.0003005 | 0.00030051 | 0.00030052 | 0.00030051 | 0.00030049 | 0.00030053 | 0.00030053 | 0.00030056 | 0.00030045 | 0.00030059 | 0.00030059 | 0.0003005 | 0.00030055 | 0.00030055 | 0.00030056 | 0.00030055 | 0.00030048 | 0.00030036 | 0.00030051
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0282140E+00 | DC220MV |  | 0.00040055328228500001 | 7.7076612884075053e-08 | 1521758455.984 | 1521758471.5 | 0.00040056 | 0.00040049 | 0.0004005 | 0.00040059 | 0.00040039 | 0.00040057 | 0.0004005 | 0.00040062 | 0.00040066 | 0.00040053 | 0.0004006 | 0.00040054 | 0.00040053 | 0.00040054 | 0.00040056 | 0.00040056 | 0.00040077 | 0.00040055 | 0.00040057 | 0.00040044
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0603511E+00 | DC220MV |  | 0.00040054851076999995 | 6.7069669003471149e-08 | 1521758486.346 | 1521758501.859 | 0.00040052 | 0.00040042 | 0.00040058 | 0.00040049 | 0.00040055 | 0.00040066 | 0.00040056 | 0.00040059 | 0.00040052 | 0.00040051 | 0.00040036 | 0.00040059 | 0.00040065 | 0.00040058 | 0.00040059 | 0.00040057 | 0.00040054 | 0.00040054 | 0.00040059 | 0.00040055
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0465433E+00 | DC220MV |  | 0.0005005624602249999 | 3.16225213844667e-08 | 1521758516.724 | 1521758532.197 | 0.00050061 | 0.0005006 | 0.0005006 | 0.00050051 | 0.00050058 | 0.00050054 | 0.00050057 | 0.00050057 | 0.00050052 | 0.00050051 | 0.00050056 | 0.00050053 | 0.00050058 | 0.00050054 | 0.0005006 | 0.00050058 | 0.00050058 | 0.00050059 | 0.00050051 | 0.00050058
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0094310E+00 | DC220MV |  | 0.00050054300220500007 | 4.0709233071370125e-08 | 1521758547.049 | 1521758562.547 | 0.00050056 | 0.00050057 | 0.00050061 | 0.00050057 | 0.00050061 | 0.0005005 | 0.00050053 | 0.00050052 | 0.00050053 | 0.00050049 | 0.00050058 | 0.00050051 | 0.00050056 | 0.00050047 | 0.00050058 | 0.00050055 | 0.00050057 | 0.00050047 | 0.00050053 | 0.00050053
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0264196E+00 | DC220MV |  | 0.00060052748154000005 | 3.9090021531261789e-08 | 1521758577.379 | 1521758592.904 | 0.00060051 | 0.00060056 | 0.00060054 | 0.00060048 | 0.00060056 | 0.00060056 | 0.00060051 | 0.00060052 | 0.00060054 | 0.0006005 | 0.00060048 | 0.00060058 | 0.00060045 | 0.00060055 | 0.00060049 | 0.00060059 | 0.00060056 | 0.00060054 | 0.00060046 | 0.00060055
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0003019E+00 | DC220MV |  | 0.00060053052259499999 | 6.5389811948008719e-08 | 1521758607.747 | 1521758623.256 | 0.00060053 | 0.00060054 | 0.00060054 | 0.00060048 | 0.00060053 | 0.00060079 | 0.00060054 | 0.00060054 | 0.00060048 | 0.00060055 | 0.00060047 | 0.00060053 | 0.00060049 | 0.00060056 | 0.0006005 | 0.0006005 | 0.00060051 | 0.00060052 | 0.0006005 | 0.00060051
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0422716E+00 | DC220MV |  | 0.0007005428336849999 | 3.124022792315246e-08 | 1521758638.094 | 1521758653.606 | 0.00070056 | 0.00070051 | 0.00070061 | 0.00070049 | 0.00070056 | 0.00070056 | 0.0007006 | 0.00070053 | 0.0007005 | 0.00070052 | 0.00070056 | 0.00070052 | 0.00070057 | 0.00070055 | 0.00070055 | 0.00070056 | 0.00070052 | 0.00070056 | 0.00070051 | 0.00070052
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9725057E+00 | DC220MV |  | 0.00070053005101000014 | 4.9173727537101292e-08 | 1521758668.442 | 1521758683.935 | 0.0007005 | 0.00070054 | 0.00070063 | 0.00070055 | 0.00070051 | 0.00070047 | 0.00070046 | 0.00070055 | 0.00070048 | 0.00070059 | 0.00070055 | 0.00070062 | 0.00070057 | 0.00070047 | 0.00070052 | 0.00070056 | 0.00070051 | 0.00070049 | 0.00070057 | 0.00070046
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0080249E+00 | DC220MV |  | 0.00080052613657499998 | 5.3273503169469682e-08 | 1521758698.778 | 1521758714.304 | 0.00080064 | 0.00080045 | 0.00080053 | 0.00080051 | 0.00080051 | 0.0008005 | 0.0008005 | 0.00080061 | 0.00080059 | 0.00080053 | 0.00080052 | 0.00080053 | 0.00080052 | 0.00080056 | 0.00080054 | 0.00080041 | 0.00080051 | 0.00080057 | 0.00080056 | 0.00080044
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0254988E+00 | DC220MV |  | 0.00080055472484999999 | 3.7315493536228893e-08 | 1521758729.144 | 1521758744.666 | 0.00080047 | 0.00080053 | 0.00080057 | 0.00080055 | 0.0008005 | 0.00080056 | 0.00080058 | 0.00080055 | 0.00080061 | 0.00080061 | 0.00080059 | 0.00080054 | 0.00080056 | 0.00080061 | 0.00080057 | 0.00080059 | 0.00080052 | 0.00080051 | 0.00080052 | 0.00080056
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0474601E+00 | DC220MV |  | 0.00090055946595999996 | 3.7506221207644647e-08 | 1521758759.505 | 1521758775.018 | 0.00090055 | 0.00090049 | 0.00090056 | 0.00090053 | 0.00090057 | 0.00090054 | 0.00090062 | 0.00090057 | 0.00090057 | 0.00090054 | 0.00090055 | 0.00090056 | 0.00090058 | 0.00090054 | 0.00090061 | 0.00090062 | 0.00090049 | 0.00090061 | 0.00090059 | 0.00090051
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0718484E+00 | DC220MV |  | 0.00090056587205499981 | 3.9000389559341118e-08 | 1521758789.883 | 1521758805.379 | 0.00090061 | 0.00090055 | 0.0009005 | 0.00090056 | 0.00090052 | 0.00090053 | 0.00090049 | 0.00090057 | 0.00090062 | 0.00090059 | 0.00090061 | 0.00090056 | 0.00090062 | 0.00090057 | 0.00090057 | 0.00090053 | 0.00090063 | 0.00090058 | 0.00090054 | 0.00090055
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0358701E+00 | DC220MV |  | 0.0010005572434999999 | 4.7984844864296073e-08 | 1521758820.224 | 1521758835.704 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010007 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0627721E+00 | DC220MV |  | 0.00090056490070999982 | 4.1759607088258618e-08 | 1521758850.554 | 1521758866.057 | 0.00090061 | 0.0009006 | 0.00090053 | 0.00090059 | 0.00090055 | 0.00090059 | 0.00090061 | 0.00090054 | 0.00090055 | 0.00090053 | 0.00090054 | 0.00090056 | 0.00090061 | 0.00090058 | 0.00090065 | 0.00090046 | 0.00090056 | 0.00090055 | 0.00090053 | 0.00090052
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9867535E+00 | DC220MV |  | 0.00090054557853000016 | 4.2393609296477288e-08 | 1521758880.872 | 1521758896.363 | 0.00090056 | 0.00090053 | 0.00090058 | 0.00090052 | 0.00090054 | 0.00090052 | 0.00090054 | 0.00090057 | 0.0009006 | 0.00090059 | 0.00090053 | 0.0009005 | 0.00090058 | 0.0009005 | 0.00090054 | 0.00090054 | 0.00090051 | 0.00090056 | 0.00090045 | 0.00090065
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0028775E+00 | DC220MV |  | 0.00080054456765499998 | 4.2141607616238053e-08 | 1521758911.224 | 1521758926.736 | 0.0008006 | 0.00080058 | 0.00080052 | 0.00080054 | 0.00080051 | 0.00080059 | 0.00080056 | 0.00080051 | 0.0008005 | 0.00080053 | 0.00080056 | 0.00080058 | 0.0008006 | 0.00080057 | 0.00080055 | 0.00080056 | 0.00080055 | 0.00080041 | 0.00080057 | 0.00080052
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9670265E+00 | DC220MV |  | 0.00080054330360000009 | 3.0253247630279429e-08 | 1521758941.579 | 1521758957.084 | 0.00080052 | 0.0008005 | 0.00080049 | 0.00080054 | 0.00080057 | 0.00080059 | 0.00080052 | 0.00080058 | 0.00080053 | 0.00080058 | 0.00080052 | 0.00080056 | 0.00080051 | 0.00080052 | 0.00080058 | 0.00080053 | 0.00080057 | 0.00080057 | 0.00080057 | 0.00080054
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0768254E+00 | DC220MV |  | 0.00070056180530000001 | 3.7209959757369332e-08 | 1521758971.938 | 1521758987.491 | 0.00070051 | 0.00070049 | 0.00070061 | 0.00070052 | 0.00070056 | 0.00070052 | 0.00070054 | 0.0007006 | 0.0007006 | 0.00070056 | 0.00070061 | 0.00070059 | 0.00070053 | 0.00070058 | 0.00070056 | 0.00070053 | 0.00070057 | 0.00070055 | 0.00070061 | 0.0007006
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0248378E+00 | DC220MV |  | 0.00070054153592499996 | 3.5795752409084149e-08 | 1521759002.349 | 1521759017.85 | 0.00070051 | 0.00070056 | 0.00070048 | 0.00070052 | 0.00070055 | 0.00070061 | 0.00070051 | 0.00070051 | 0.00070057 | 0.00070056 | 0.00070054 | 0.00070056 | 0.00070047 | 0.0007005 | 0.00070055 | 0.00070053 | 0.00070059 | 0.00070057 | 0.00070054 | 0.00070059
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0538220E+00 | DC220MV |  | 0.00060058122359499993 | 5.1934726177956699e-08 | 1521759032.723 | 1521759048.251 | 0.00060059 | 0.00060051 | 0.0006006 | 0.0006005 | 0.00060057 | 0.00060059 | 0.00060061 | 0.00060049 | 0.00060059 | 0.00060064 | 0.00060055 | 0.00060057 | 0.00060058 | 0.00060055 | 0.00060055 | 0.00060058 | 0.00060057 | 0.00060064 | 0.00060072 | 0.00060064
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9789853E+00 | DC220MV |  | 0.00060056254716000005 | 3.357430450710556e-08 | 1521759063.097 | 1521759078.599 | 0.00060057 | 0.00060053 | 0.0006006 | 0.00060055 | 0.00060058 | 0.00060062 | 0.00060053 | 0.0006005 | 0.00060054 | 0.00060058 | 0.00060049 | 0.00060058 | 0.00060056 | 0.0006006 | 0.00060058 | 0.00060059 | 0.00060058 | 0.00060058 | 0.00060057 | 0.00060052
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0173928E+00 | DC220MV |  | 0.00050056883721000007 | 4.9574501816879265e-08 | 1521759093.468 | 1521759108.997 | 0.00050053 | 0.00050058 | 0.00050056 | 0.00050066 | 0.00050056 | 0.00050055 | 0.00050061 | 0.0005007 | 0.00050058 | 0.00050055 | 0.00050059 | 0.00050053 | 0.0005005 | 0.00050055 | 0.00050049 | 0.00050064 | 0.00050055 | 0.00050054 | 0.00050057 | 0.00050054
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0491662E+00 | DC220MV |  | 0.00050056941260499994 | 2.9916472022725682e-08 | 1521759123.848 | 1521759139.355 | 0.00050056 | 0.00050052 | 0.00050059 | 0.00050055 | 0.00050059 | 0.00050056 | 0.00050061 | 0.00050061 | 0.00050056 | 0.00050058 | 0.0005006 | 0.00050058 | 0.00050054 | 0.00050058 | 0.00050058 | 0.00050061 | 0.00050057 | 0.0005005 | 0.00050057 | 0.00050053
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0187759E+00 | DC220MV |  | 0.00040056040418000002 | 3.5625403304035074e-08 | 1521759154.202 | 1521759169.7 | 0.00040059 | 0.0004006 | 0.00040059 | 0.00040054 | 0.00040059 | 0.00040051 | 0.00040056 | 0.00040059 | 0.00040058 | 0.00040053 | 0.00040056 | 0.00040051 | 0.00040058 | 0.00040056 | 0.00040059 | 0.00040052 | 0.00040056 | 0.00040047 | 0.00040058 | 0.00040061
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0527679E+00 | DC220MV |  | 0.00040056290371999991 | 6.20144093068289e-08 | 1521759184.545 | 1521759200.061 | 0.00040046 | 0.00040054 | 0.00040055 | 0.00040044 | 0.00040052 | 0.00040054 | 0.00040052 | 0.00040059 | 0.0004007 | 0.00040054 | 0.00040059 | 0.00040062 | 0.00040063 | 0.00040053 | 0.00040054 | 0.00040066 | 0.00040054 | 0.00040061 | 0.00040052 | 0.00040059
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0618500E+00 | DC220MV |  | 0.00030055929198999999 | 4.1091241857332717e-08 | 1521759214.905 | 1521759230.416 | 0.00030053 | 0.00030053 | 0.00030052 | 0.00030057 | 0.00030057 | 0.00030059 | 0.00030059 | 0.00030052 | 0.00030055 | 0.00030063 | 0.00030059 | 0.00030053 | 0.00030057 | 0.00030054 | 0.00030062 | 0.00030056 | 0.0003006 | 0.00030053 | 0.00030045 | 0.00030061
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9107680E+00 | DC220MV |  | 0.00030053605634 | 6.3335729272273899e-08 | 1521759245.287 | 1521759260.802 | 0.00030051 | 0.00030053 | 0.00030035 | 0.00030057 | 0.00030055 | 0.00030057 | 0.00030052 | 0.00030061 | 0.00030051 | 0.00030054 | 0.00030048 | 0.00030062 | 0.00030057 | 0.00030055 | 0.00030051 | 0.00030061 | 0.00030042 | 0.0003006 | 0.00030056 | 0.00030055
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9490331E+00 | DC220MV |  | 0.000200569241695 | 4.5451954532523216e-08 | 1521759275.633 | 1521759291.185 | 0.00020059 | 0.00020044 | 0.00020052 | 0.00020056 | 0.00020064 | 0.00020057 | 0.00020058 | 0.00020062 | 0.00020056 | 0.00020058 | 0.00020058 | 0.00020061 | 0.00020059 | 0.00020053 | 0.00020049 | 0.00020056 | 0.00020057 | 0.00020064 | 0.00020059 | 0.00020058
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9921616E+00 | DC220MV |  | 0.000200538580505 | 5.337649135845835e-08 | 1521759306.115 | 1521759321.681 | 0.00020061 | 0.00020055 | 0.00020056 | 0.00020055 | 0.00020051 | 0.00020056 | 0.00020053 | 0.00020056 | 0.00020053 | 0.00020057 | 0.00020058 | 0.00020054 | 0.00020055 | 0.00020055 | 0.00020054 | 0.00020058 | 0.00020051 | 0.00020052 | 0.00020033 | 0.00020054
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9754555E+00 | DC220MV |  | 0.00010053837924999999 | 3.1637808161273194e-08 | 1521759336.526 | 1521759352.047 | 0.00010051 | 0.00010049 | 0.00010054 | 0.00010054 | 0.00010054 | 0.00010049 | 0.00010056 | 0.00010055 | 0.00010059 | 0.00010052 | 0.00010055 | 0.00010058 | 0.00010053 | 0.00010055 | 0.00010062 | 0.00010052 | 0.00010051 | 0.00010052 | 0.00010054 | 0.00010051
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9822092E+00 | DC220MV |  | 0.00010053415159999999 | 4.1463223053737392e-08 | 1521759366.894 | 1521759382.441 | 0.00010053 | 0.00010053 | 0.0001005 | 0.00010052 | 0.0001005 | 0.00010061 | 0.00010051 | 0.00010048 | 0.00010051 | 0.00010051 | 0.00010057 | 0.00010044 | 0.00010055 | 0.00010059 | 0.00010056 | 0.00010056 | 0.00010053 | 0.00010057 | 0.00010054 | 0.0001006
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0127768E+00 | DC220MV |  | 5.6277410580999994e-07 | 3.2135378888796533e-08 | 1521759397.292 | 1521759412.843 | 6.1486e-07 | 5.266e-07 | 5.6352e-07 | 6.384e-07 | 5.1086e-07 | 5.7882e-07 | 5.4896e-07 | 5.7117e-07 | 5.5455e-07 | 5.5529e-07 | 5.8221e-07 | 5.4705e-07 | 5.5676e-07 | 5.5602e-07 | 5.4646e-07 | 5.9088e-07 | 5.5279e-07 | 5.8912e-07 | 4.9351e-07 | 5.7765e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0250031E+00 | DC220MV |  | 5.5610985622e-07 | 3.8480790131088888e-08 | 1521759427.7 | 1521759443.254 | 5.7192e-07 | 5.5383e-07 | 5.6133e-07 | 5.6354e-07 | 5.4456e-07 | 5.4412e-07 | 6.0458e-07 | 5.2912e-07 | 5.7722e-07 | 6.2135e-07 | 5.3883e-07 | 5.1956e-07 | 5.6045e-07 | 6.4974e-07 | 5.1132e-07 | 5.6266e-07 | 4.9543e-07 | 5.884e-07 | 5.0323e-07 | 5.2103e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0060243E+00 | DC220MV |  | 5.6982198711500003e-07 | 4.2216129388271284e-08 | 1521759458.111 | 1521759473.656 | 5.8601e-07 | 5.6144e-07 | 6.0837e-07 | 5.2142e-07 | 6.3309e-07 | 5.5084e-07 | 5.4187e-07 | 5.5364e-07 | 5.3731e-07 | 6.6457e-07 | 5.3672e-07 | 6.2146e-07 | 5.9189e-07 | 6.1911e-07 | 5.3304e-07 | 5.3819e-07 | 5.0818e-07 | 5.4099e-07 | 5.3996e-07 | 6.0837e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9950571E+00 | DC220MV |  | 5.8120888310000005e-07 | 4.6507838056043422e-08 | 1521759488.509 | 1521759504.053 | 6.0902e-07 | 5.6237e-07 | 5.8239e-07 | 5.2986e-07 | 5.4442e-07 | 5.6679e-07 | 7.2982e-07 | 5.7576e-07 | 5.3457e-07 | 5.5943e-07 | 5.1588e-07 | 5.9004e-07 | 6.4168e-07 | 5.7164e-07 | 6.3124e-07 | 5.8003e-07 | 6.0622e-07 | 5.8754e-07 | 5.6458e-07 | 5.4089e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0060243E+00 | DC220MV |  | 5.6982198711500003e-07 | 4.2216129388271284e-08 | 1521759458.111 | 1521759473.656 | 5.8601e-07 | 5.6144e-07 | 6.0837e-07 | 5.2142e-07 | 6.3309e-07 | 5.5084e-07 | 5.4187e-07 | 5.5364e-07 | 5.3731e-07 | 6.6457e-07 | 5.3672e-07 | 6.2146e-07 | 5.9189e-07 | 6.1911e-07 | 5.3304e-07 | 5.3819e-07 | 5.0818e-07 | 5.4099e-07 | 5.3996e-07 | 6.0837e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0118047E+00 | DC220MV |  | 5.3898004901499999e-07 | 4.4538132848212474e-08 | 1521759610.093 | 1521759625.656 | 5.7369e-07 | 6.0177e-07 | 5.337e-07 | 5.4679e-07 | 5.9384e-07 | 5.3223e-07 | 5.5223e-07 | 5.5531e-07 | 4.5475e-07 | 5.584e-07 | 5.4767e-07 | 5.6428e-07 | 5.7487e-07 | 4.399e-07 | 4.7298e-07 | 4.721e-07 | 5.6605e-07 | 5.3194e-07 | 5.2517e-07 | 5.8193e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9574796E+00 | DC220MV |  | 5.5016246816000003e-07 | 3.5239887280996745e-08 | 1521759579.706 | 1521759595.241 | 5.5874e-07 | 5.3563e-07 | 5.499e-07 | 5.8126e-07 | 5.6256e-07 | 5.7066e-07 | 5.421e-07 | 5.6492e-07 | 5.7655e-07 | 5.7537e-07 | 4.691e-07 | 4.6409e-07 | 5.7478e-07 | 5.7949e-07 | 5.7022e-07 | 5.4255e-07 | 5.2562e-07 | 5.4902e-07 | 6.0451e-07 | 5.0619e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0118047E+00 | DC220MV |  | 5.3898004901499999e-07 | 4.4538132848212474e-08 | 1521759610.093 | 1521759625.656 | 5.7369e-07 | 6.0177e-07 | 5.337e-07 | 5.4679e-07 | 5.9384e-07 | 5.3223e-07 | 5.5223e-07 | 5.5531e-07 | 4.5475e-07 | 5.584e-07 | 5.4767e-07 | 5.6428e-07 | 5.7487e-07 | 4.399e-07 | 4.7298e-07 | 4.721e-07 | 5.6605e-07 | 5.3194e-07 | 5.2517e-07 | 5.8193e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9963257E+00 | DC220MV |  | 5.2978040705499993e-07 | 2.9128853938411274e-08 | 1521759640.503 | 1521759656.034 | 5.575e-07 | 5.6148e-07 | 5.3925e-07 | 5.4705e-07 | 5.5088e-07 | 5.2909e-07 | 5.3468e-07 | 4.6034e-07 | 5.6839e-07 | 5.522e-07 | 4.9022e-07 | 5.3277e-07 | 5.4631e-07 | 5.0156e-07 | 5.3144e-07 | 5.31e-07 | 4.8036e-07 | 5.3203e-07 | 4.9008e-07 | 5.5897e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0113705E+00 | DC220MV |  | 5.3630909507500002e-07 | 7.1010165961648524e-08 | 1521759670.883 | 1521759686.442 | 5.2217e-07 | 5.3849e-07 | 5.4599e-07 | 4.9982e-07 | 5.2585e-07 | 3.86e-07 | 5.604e-07 | 5.5055e-07 | 4.682e-07 | 4.9908e-07 | 5.0644e-07 | 5.1996e-07 | 4.4085e-07 | 6.8819e-07 | 5.1967e-07 | 5.457e-07 | 5.6599e-07 | 5.3129e-07 | 5.9849e-07 | 7.1304e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9739334E+00 | DC220MV |  | -9.9445075695500006e-05 | 5.2075798699075083e-08 | 1521759701.293 | 1521759716.811 | -9.9452e-05 | -9.9463e-05 | -9.9456e-05 | -9.9371e-05 | -9.9493e-05 | -9.937e-05 | -9.9456e-05 | -9.9401e-05 | -9.947e-05 | -9.9423e-05 | -9.9282e-05 | -9.9456e-05 | -9.9466e-05 | -9.9513e-05 | -9.9458e-05 | -9.949e-05 | -9.9474e-05 | -9.9468e-05 | -9.9488e-05 | -9.9452e-05
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0279732E+00 | DC220MV |  | -9.948195814199999e-05 | 4.0229750577653716e-08 | 1521759731.672 | 1521759747.22 | -9.9529e-05 | -9.9461e-05 | -9.9497e-05 | -9.9459e-05 | -9.952e-05 | -9.9462e-05 | -9.945e-05 | -9.9535e-05 | -9.9488e-05 | -9.9565e-05 | -9.9491e-05 | -9.9544e-05 | -9.9422e-05 | -9.945e-05 | -9.9434e-05 | -9.9447e-05 | -9.9444e-05 | -9.9475e-05 | -9.9446e-05 | -9.952e-05
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0062649E+00 | DC220MV |  | -0.00019947629328000003 | 4.5496161403831237e-08 | 1521759762.084 | 1521759777.603 | -0.00019948 | -0.00019943 | -0.00019946 | -0.0001996 | -0.00019947 | -0.00019942 | -0.00019951 | -0.00019951 | -0.0001995 | -0.00019945 | -0.00019952 | -0.00019944 | -0.00019942 | -0.00019956 | -0.00019947 | -0.00019945 | -0.00019944 | -0.00019944 | -0.00019946 | -0.00019949
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0095065E+00 | DC220MV |  | -0.00019947354503499999 | 2.7541668771704457e-08 | 1521759792.468 | 1521759807.982 | -0.0001995 | -0.0001995 | -0.00019948 | -0.00019942 | -0.00019944 | -0.00019948 | -0.00019943 | -0.00019945 | -0.00019946 | -0.00019946 | -0.00019949 | -0.00019953 | -0.0001995 | -0.00019943 | -0.00019947 | -0.00019947 | -0.00019949 | -0.0001995 | -0.0001995 | -0.00019948
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9814786E+00 | DC220MV |  | -0.00029946208527 | 3.8394237268881205e-08 | 1521759822.832 | 1521759838.351 | -0.00029952 | -0.00029947 | -0.00029949 | -0.00029941 | -0.00029945 | -0.00029946 | -0.00029943 | -0.00029948 | -0.00029944 | -0.0002995 | -0.00029946 | -0.0002994 | -0.00029952 | -0.00029943 | -0.00029952 | -0.00029943 | -0.00029942 | -0.0002995 | -0.0002995 | -0.00029942
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0201874E+00 | DC220MV |  | -0.00029947755211499997 | 4.2332633463465411e-08 | 1521759853.203 | 1521759868.745 | -0.00029953 | -0.00029947 | -0.00029959 | -0.00029952 | -0.00029954 | -0.00029947 | -0.00029947 | -0.00029954 | -0.0002994 | -0.00029947 | -0.00029943 | -0.00029947 | -0.00029947 | -0.00029944 | -0.00029945 | -0.00029946 | -0.00029945 | -0.00029947 | -0.00029946 | -0.00029946
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0054440E+00 | DC220MV |  | -0.00039947843372500002 | 3.9949843508374904e-08 | 1521759883.589 | 1521759899.105 | -0.00039946 | -0.00039956 | -0.00039954 | -0.00039943 | -0.00039947 | -0.00039949 | -0.0003994 | -0.00039946 | -0.00039948 | -0.00039946 | -0.00039948 | -0.00039947 | -0.00039948 | -0.0003995 | -0.00039944 | -0.00039945 | -0.00039953 | -0.00039943 | -0.0003995 | -0.00039954
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9341529E+00 | DC220MV |  | -0.00039947072178500001 | 2.2163885114808284e-08 | 1521759913.978 | 1521759929.507 | -0.00039947 | -0.0003995 | -0.00039949 | -0.00039946 | -0.00039948 | -0.00039948 | -0.00039949 | -0.00039947 | -0.00039944 | -0.00039945 | -0.00039944 | -0.0003995 | -0.00039948 | -0.00039946 | -0.00039948 | -0.00039947 | -0.00039943 | -0.00039951 | -0.00039945 | -0.00039945
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9891863E+00 | DC220MV |  | -0.00049946736761999995 | 3.7505263215481322e-08 | 1521759944.37 | 1521759959.924 | -0.00049948 | -0.00049943 | -0.00049951 | -0.00049945 | -0.00049948 | -0.00049943 | -0.00049946 | -0.00049945 | -0.00049947 | -0.00049946 | -0.00049949 | -0.00049943 | -0.0004994 | -0.00049954 | -0.00049941 | -0.00049945 | -0.0004995 | -0.00049952 | -0.00049947 | -0.00049952
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9614072E+00 | DC220MV |  | -0.00049949153652500001 | 2.7693644276450284e-08 | 1521759974.796 | 1521759990.325 | -0.00049951 | -0.00049951 | -0.00049946 | -0.00049949 | -0.00049946 | -0.00049948 | -0.0004995 | -0.00049948 | -0.00049954 | -0.0004995 | -0.00049951 | -0.00049951 | -0.00049951 | -0.00049949 | -0.00049944 | -0.0004995 | -0.00049945 | -0.00049951 | -0.00049954 | -0.00049945
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0511797E+00 | DC220MV |  | -0.00059945808406500006 | 3.7278457792343274e-08 | 1521760005.173 | 1521760020.734 | -0.00059945 | -0.00059947 | -0.00059943 | -0.00059948 | -0.00059949 | -0.00059946 | -0.00059948 | -0.00059942 | -0.0005994 | -0.00059944 | -0.00059945 | -0.00059951 | -0.00059953 | -0.0005994 | -0.00059943 | -0.00059942 | -0.00059947 | -0.00059942 | -0.00059947 | -0.00059952
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9216983E+00 | DC220MV |  | -0.00059947453857500004 | 3.1180979275493545e-08 | 1521760035.575 | 1521760051.078 | -0.00059946 | -0.00059946 | -0.00059951 | -0.0005995 | -0.00059946 | -0.00059951 | -0.00059947 | -0.00059951 | -0.00059949 | -0.00059949 | -0.00059942 | -0.00059952 | -0.00059944 | -0.0005995 | -0.00059948 | -0.00059939 | -0.00059946 | -0.00059948 | -0.0005995 | -0.00059946
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9656227E+00 | DC220MV |  | -0.0006994627628699999 | 4.0410263889958271e-08 | 1521760065.932 | 1521760081.517 | -0.00069945 | -0.00069947 | -0.00069947 | -0.00069945 | -0.00069942 | -0.00069941 | -0.00069948 | -0.00069947 | -0.0006995 | -0.00069948 | -0.00069954 | -0.00069939 | -0.00069945 | -0.00069947 | -0.00069945 | -0.00069948 | -0.00069955 | -0.00069942 | -0.00069951 | -0.00069942
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0378825E+00 | DC220MV |  | -0.00069947955106500008 | 3.3795235842181121e-08 | 1521760096.391 | 1521760111.936 | -0.00069947 | -0.00069945 | -0.00069948 | -0.00069946 | -0.00069949 | -0.0006995 | -0.00069951 | -0.00069943 | -0.00069952 | -0.00069947 | -0.00069952 | -0.00069949 | -0.00069946 | -0.00069942 | -0.00069947 | -0.00069951 | -0.00069955 | -0.00069951 | -0.00069945 | -0.00069943
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0534769E+00 | DC220MV |  | -0.00079945228096500005 | 3.4985266091269055e-08 | 1521760126.804 | 1521760142.313 | -0.00079946 | -0.00079949 | -0.00079947 | -0.00079948 | -0.00079941 | -0.00079939 | -0.00079941 | -0.00079945 | -0.00079947 | -0.00079947 | -0.00079942 | -0.00079952 | -0.0007994 | -0.00079943 | -0.00079945 | -0.00079951 | -0.00079945 | -0.00079944 | -0.00079946 | -0.00079947
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9889270E+00 | DC220MV |  | -0.00079946656522000001 | 5.6757463884342223e-08 | 1521760157.153 | 1521760172.661 | -0.00079946 | -0.00079952 | -0.00079933 | -0.00079951 | -0.00079947 | -0.00079941 | -0.00079953 | -0.00079956 | -0.00079942 | -0.00079948 | -0.00079947 | -0.00079949 | -0.00079935 | -0.0007995 | -0.00079947 | -0.00079954 | -0.0007995 | -0.00079945 | -0.00079945 | -0.00079941
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9841041E+00 | DC220MV |  | -0.0008994570311500001 | 3.1593018503784799e-08 | 1521760187.505 | 1521760203.049 | -0.00089946 | -0.00089947 | -0.00089947 | -0.0008994 | -0.00089947 | -0.00089948 | -0.00089948 | -0.00089946 | -0.00089948 | -0.00089947 | -0.00089948 | -0.00089941 | -0.00089948 | -0.00089938 | -0.00089943 | -0.00089947 | -0.00089943 | -0.00089947 | -0.00089949 | -0.00089948
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0084920E+00 | DC220MV |  | -0.00089945988853999995 | 4.994390091767903e-08 | 1521760217.895 | 1521760233.434 | -0.00089944 | -0.00089946 | -0.00089949 | -0.00089936 | -0.00089943 | -0.0008995 | -0.00089948 | -0.00089943 | -0.00089941 | -0.0008994 | -0.00089955 | -0.00089954 | -0.0008994 | -0.00089943 | -0.0008995 | -0.00089941 | -0.00089949 | -0.00089945 | -0.0008995 | -0.00089952
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0091290E+00 | DC220MV |  | -0.00099947091185999997 | 5.1767894732475589e-08 | 1521760248.349 | 1521760263.87 | -0.00099946 | -0.00099962 | -0.00099945 | -0.00099947 | -0.00099946 | -0.00099945 | -0.00099945 | -0.00099955 | -0.00099946 | -0.00099941 | -0.00099956 | -0.00099944 | -0.00099948 | -0.00099943 | -0.00099951 | -0.0009994 | -0.00099946 | -0.00099948 | -0.00099945 | -0.00099944
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9617557E+00 | DC220MV |  | -0.00089948663353000007 | 3.2653512498321122e-08 | 1521760278.727 | 1521760294.259 | -0.00089944 | -0.0008995 | -0.00089945 | -0.0008995 | -0.00089946 | -0.00089953 | -0.00089944 | -0.00089947 | -0.00089951 | -0.00089944 | -0.00089951 | -0.00089952 | -0.00089951 | -0.00089948 | -0.0008995 | -0.00089949 | -0.00089957 | -0.00089947 | -0.00089946 | -0.00089948
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0005708E+00 | DC220MV |  | -0.00089945505331500005 | 4.6400025156734113e-08 | 1521760309.129 | 1521760324.672 | -0.00089947 | -0.00089948 | -0.00089949 | -0.00089948 | -0.00089941 | -0.0008994 | -0.00089948 | -0.00089945 | -0.00089949 | -0.00089942 | -0.00089945 | -0.00089941 | -0.00089958 | -0.00089944 | -0.00089935 | -0.0008995 | -0.00089943 | -0.00089948 | -0.00089942 | -0.00089945
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9606018E+00 | DC220MV |  | -0.00079944799257499984 | 3.1750901286016857e-08 | 1521760339.514 | 1521760355.035 | -0.00079943 | -0.00079945 | -0.00079945 | -0.00079943 | -0.00079946 | -0.00079945 | -0.00079943 | -0.00079951 | -0.00079948 | -0.00079946 | -0.00079941 | -0.00079938 | -0.00079948 | -0.00079949 | -0.00079948 | -0.00079942 | -0.00079944 | -0.00079941 | -0.00079947 | -0.00079942
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0112195E+00 | DC220MV |  | -0.00079942762053000012 | 5.5093778730420875e-08 | 1521760369.898 | 1521760385.454 | -0.0007994 | -0.00079949 | -0.00079945 | -0.0007994 | -0.00079957 | -0.00079937 | -0.00079943 | -0.00079939 | -0.00079941 | -0.0007994 | -0.00079945 | -0.00079931 | -0.00079947 | -0.00079943 | -0.00079941 | -0.00079951 | -0.00079937 | -0.00079946 | -0.00079945 | -0.00079938
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9733962E+00 | DC220MV |  | -0.00069945967685000013 | 3.748467502568012e-08 | 1521760400.293 | 1521760415.827 | -0.00069947 | -0.00069944 | -0.00069942 | -0.00069947 | -0.00069942 | -0.00069947 | -0.00069943 | -0.00069945 | -0.00069946 | -0.00069946 | -0.00069955 | -0.00069949 | -0.00069946 | -0.00069948 | -0.00069941 | -0.00069946 | -0.00069948 | -0.00069949 | -0.00069952 | -0.00069938
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9862161E+00 | DC220MV |  | -0.00069946521108499998 | 4.9739796257727412e-08 | 1521760430.676 | 1521760446.228 | -0.00069943 | -0.00069948 | -0.00069943 | -0.00069944 | -0.00069949 | -0.00069952 | -0.00069946 | -0.00069945 | -0.00069948 | -0.00069948 | -0.00069947 | -0.00069938 | -0.00069941 | -0.00069959 | -0.00069941 | -0.00069949 | -0.00069948 | -0.00069955 | -0.00069946 | -0.00069941
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9951137E+00 | DC220MV |  | -0.00059946960360500001 | 4.2642165516739082e-08 | 1521760461.08 | 1521760476.615 | -0.00059943 | -0.00059955 | -0.00059941 | -0.0005995 | -0.00059947 | -0.00059955 | -0.00059947 | -0.00059947 | -0.00059948 | -0.00059954 | -0.00059944 | -0.00059951 | -0.00059939 | -0.00059941 | -0.00059947 | -0.00059945 | -0.00059946 | -0.00059946 | -0.00059947 | -0.00059946
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0803128E+00 | DC220MV |  | -0.00059944993642000008 | 4.0174464842735468e-08 | 1521760491.455 | 1521760506.989 | -0.0005995 | -0.00059947 | -0.00059949 | -0.00059947 | -0.00059948 | -0.00059938 | -0.00059949 | -0.00059945 | -0.00059943 | -0.00059942 | -0.00059941 | -0.00059945 | -0.0005994 | -0.00059944 | -0.00059951 | -0.00059939 | -0.00059948 | -0.0005994 | -0.00059946 | -0.00059951
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0266085E+00 | DC220MV |  | -0.00049945903052 | 4.442527424519249e-08 | 1521760521.834 | 1521760537.337 | -0.00049945 | -0.00049945 | -0.00049949 | -0.00049945 | -0.00049952 | -0.00049949 | -0.00049946 | -0.00049945 | -0.00049947 | -0.00049946 | -0.00049946 | -0.0004995 | -0.00049948 | -0.00049944 | -0.00049946 | -0.00049943 | -0.00049949 | -0.00049929 | -0.00049948 | -0.00049947
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0311609E+00 | DC220MV |  | -0.00049944831878500002 | 2.6406380185676991e-08 | 1521760552.182 | 1521760567.701 | -0.00049952 | -0.00049945 | -0.00049945 | -0.00049945 | -0.00049946 | -0.00049941 | -0.00049948 | -0.00049947 | -0.00049942 | -0.00049946 | -0.00049942 | -0.00049944 | -0.00049943 | -0.00049946 | -0.00049947 | -0.00049944 | -0.00049943 | -0.00049947 | -0.00049943 | -0.0004994
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9878803E+00 | DC220MV |  | -0.00039946079172999995 | 4.209121101523007e-08 | 1521760582.521 | 1521760598.034 | -0.00039942 | -0.00039953 | -0.0003994 | -0.00039947 | -0.00039941 | -0.00039951 | -0.00039944 | -0.0003995 | -0.00039945 | -0.00039946 | -0.00039955 | -0.00039949 | -0.00039944 | -0.00039946 | -0.00039946 | -0.00039946 | -0.00039947 | -0.00039945 | -0.00039937 | -0.00039947
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0051090E+00 | DC220MV |  | -0.00039945274214000002 | 2.8747706837352406e-08 | 1521760612.886 | 1521760628.418 | -0.00039945 | -0.00039945 | -0.00039941 | -0.00039948 | -0.0003994 | -0.00039945 | -0.00039946 | -0.00039944 | -0.00039948 | -0.00039943 | -0.00039945 | -0.00039945 | -0.00039945 | -0.0003995 | -0.00039947 | -0.00039943 | -0.00039945 | -0.00039952 | -0.00039942 | -0.00039949
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9868572E+00 | DC220MV |  | -0.00029946510251999998 | 4.6996010789426894e-08 | 1521760643.241 | 1521760658.778 | -0.00029951 | -0.00029947 | -0.00029945 | -0.0002994 | -0.00029942 | -0.00029944 | -0.0002995 | -0.00029949 | -0.00029954 | -0.00029945 | -0.00029946 | -0.00029942 | -0.00029948 | -0.00029949 | -0.00029935 | -0.00029942 | -0.00029944 | -0.0002995 | -0.00029954 | -0.00029952
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9846227E+00 | DC220MV |  | -0.00029943417141499999 | 5.1234246209238697e-08 | 1521760673.631 | 1521760689.162 | -0.00029961 | -0.00029945 | -0.00029938 | -0.00029946 | -0.0002994 | -0.00029939 | -0.00029946 | -0.00029941 | -0.00029942 | -0.00029936 | -0.00029943 | -0.00029942 | -0.00029939 | -0.00029941 | -0.00029948 | -0.00029946 | -0.00029944 | -0.00029946 | -0.0002994 | -0.00029944
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9633100E+00 | DC220MV |  | -0.00019946412089499998 | 4.2170261049872155e-08 | 1521760704.011 | 1521760719.544 | -0.00019943 | -0.0001995 | -0.00019944 | -0.00019944 | -0.00019943 | -0.00019948 | -0.00019937 | -0.00019951 | -0.00019948 | -0.00019945 | -0.00019956 | -0.00019946 | -0.00019952 | -0.00019951 | -0.00019945 | -0.00019946 | -0.00019943 | -0.00019943 | -0.00019949 | -0.00019943
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0362338E+00 | DC220MV |  | -0.00019946473489999999 | 4.8414325017724191e-08 | 1521760734.401 | 1521760749.954 | -0.00019953 | -0.00019946 | -0.00019938 | -0.00019953 | -0.00019944 | -0.00019942 | -0.00019945 | -0.00019948 | -0.00019948 | -0.00019949 | -0.0001995 | -0.00019945 | -0.00019939 | -0.00019952 | -0.00019946 | -0.00019941 | -0.00019957 | -0.00019944 | -0.00019942 | -0.00019947
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9646759E+00 | DC220MV |  | -9.946844876099999e-05 | 5.0045861119806202e-08 | 1521760764.803 | 1521760780.315 | -9.9433e-05 | -9.9517e-05 | -9.9437e-05 | -9.9487e-05 | -9.9395e-05 | -9.945e-05 | -9.9478e-05 | -9.9501e-05 | -9.946e-05 | -9.9479e-05 | -9.9549e-05 | -9.952e-05 | -9.9424e-05 | -9.9493e-05 | -9.9484e-05 | -9.9493e-05 | -9.9438e-05 | -9.9335e-05 | -9.9448e-05 | -9.9549e-05
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9309069E+00 | DC220MV |  | -9.9462883631999986e-05 | 3.0917186011061878e-08 | 1521760795.196 | 1521760810.774 | -9.9464e-05 | -9.9458e-05 | -9.9475e-05 | -9.9463e-05 | -9.9501e-05 | -9.9454e-05 | -9.9468e-05 | -9.9422e-05 | -9.9481e-05 | -9.9425e-05 | -9.9516e-05 | -9.9509e-05 | -9.9433e-05 | -9.944e-05 | -9.9467e-05 | -9.9497e-05 | -9.9459e-05 | -9.9442e-05 | -9.9492e-05 | -9.9391e-05
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9950665E+00 | DC220MV |  | 5.1836902669999996e-07 | 2.9373245048076276e-08 | 1521760825.645 | 1521760841.228 | 5.4973e-07 | 5.0272e-07 | 5.7088e-07 | 4.9934e-07 | 5.2622e-07 | 5.3239e-07 | 5.5031e-07 | 4.9361e-07 | 5.3871e-07 | 5.2945e-07 | 5.3239e-07 | 4.9757e-07 | 5.3459e-07 | 4.8259e-07 | 5.2402e-07 | 4.8391e-07 | 5.1403e-07 | 5.3004e-07 | 5.3753e-07 | 4.3734e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0407407E+00 | DC220MV |  | 5.1229392383999996e-07 | 4.4764042406544544e-08 | 1521760856.08 | 1521760871.621 | 5.1826e-07 | 4.8074e-07 | 5.9139e-07 | 5.4254e-07 | 4.3777e-07 | 5.3342e-07 | 5.3562e-07 | 5.4534e-07 | 5.8595e-07 | 5.0649e-07 | 4.6485e-07 | 4.9619e-07 | 5.9169e-07 | 4.5101e-07 | 4.7e-07 | 4.6249e-07 | 4.7868e-07 | 5.2694e-07 | 5.3047e-07 | 4.9604e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0134989E+00 | DC220MV |  | 5.3613889563999999e-07 | 4.2124119313430231e-08 | 1521760886.486 | 1521760902.028 | 5.327e-07 | 5.149e-07 | 5.4403e-07 | 4.8576e-07 | 5.1343e-07 | 5.4771e-07 | 5.7788e-07 | 5.277e-07 | 5.6758e-07 | 5.0607e-07 | 5.5846e-07 | 5.3874e-07 | 6.3556e-07 | 5.9215e-07 | 4.4058e-07 | 5.2814e-07 | 4.9709e-07 | 5.4595e-07 | 5.7729e-07 | 4.9106e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9846179E+00 | DC220MV |  | 5.1166085195500009e-07 | 4.722057819134301e-08 | 1521760916.868 | 1521760932.417 | 5.1313e-07 | 5.7786e-07 | 5.5418e-07 | 5.0166e-07 | 4.8268e-07 | 5.6845e-07 | 4.5752e-07 | 5.4197e-07 | 4.9842e-07 | 4.5826e-07 | 4.6606e-07 | 5.1828e-07 | 4.3398e-07 | 5.3711e-07 | 5.0166e-07 | 5.9669e-07 | 5.2211e-07 | 4.996e-07 | 4.2839e-07 | 5.7521e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0134989E+00 | DC220MV |  | 5.3613889563999999e-07 | 4.2124119313430231e-08 | 1521760886.486 | 1521760902.028 | 5.327e-07 | 5.149e-07 | 5.4403e-07 | 4.8576e-07 | 5.1343e-07 | 5.4771e-07 | 5.7788e-07 | 5.277e-07 | 5.6758e-07 | 5.0607e-07 | 5.5846e-07 | 5.3874e-07 | 6.3556e-07 | 5.9215e-07 | 4.4058e-07 | 5.2814e-07 | 4.9709e-07 | 5.4595e-07 | 5.7729e-07 | 4.9106e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9211105E+00 | DC220MV |  | 5.9365289452000003e-07 | 3.7276028937703455e-08 | 1521761038.43 | 1521761053.981 | 6.1565e-07 | 5.212e-07 | 6.1962e-07 | 5.7799e-07 | 6.2447e-07 | 6.7346e-07 | 6.6243e-07 | 5.8667e-07 | 5.6416e-07 | 5.8005e-07 | 5.6901e-07 | 5.8093e-07 | 5.724e-07 | 6.3183e-07 | 5.5533e-07 | 5.7475e-07 | 5.4474e-07 | 5.8652e-07 | 6.1123e-07 | 6.2065e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0533446E+00 | DC220MV |  | 5.0668578853500005e-07 | 3.2803332181239302e-08 | 1521761008.024 | 1521761023.58 | 4.8474e-07 | 5.0621e-07 | 5.6665e-07 | 5.1577e-07 | 5.6224e-07 | 5.9092e-07 | 4.7724e-07 | 5.0709e-07 | 5.1518e-07 | 4.7532e-07 | 4.7429e-07 | 5.268e-07 | 5.115e-07 | 4.7562e-07 | 4.7121e-07 | 5.1033e-07 | 4.7959e-07 | 4.8474e-07 | 5.0944e-07 | 4.8885e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9211105E+00 | DC220MV |  | 5.9365289452000003e-07 | 3.7276028937703455e-08 | 1521761038.43 | 1521761053.981 | 6.1565e-07 | 5.212e-07 | 6.1962e-07 | 5.7799e-07 | 6.2447e-07 | 6.7346e-07 | 6.6243e-07 | 5.8667e-07 | 5.6416e-07 | 5.8005e-07 | 5.6901e-07 | 5.8093e-07 | 5.724e-07 | 6.3183e-07 | 5.5533e-07 | 5.7475e-07 | 5.4474e-07 | 5.8652e-07 | 6.1123e-07 | 6.2065e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0155331E+00 | DC220MV |  | 5.1255061240000005e-07 | 3.9905177031035392e-08 | 1521761068.842 | 1521761084.424 | 4.9761e-07 | 4.719e-07 | 4.2694e-07 | 5.2685e-07 | 6.0677e-07 | 4.9526e-07 | 5.4418e-07 | 5.721e-07 | 4.719e-07 | 5.4771e-07 | 4.8556e-07 | 4.8865e-07 | 5.0025e-07 | 5.5682e-07 | 5.3081e-07 | 5.2861e-07 | 5.0437e-07 | 4.9261e-07 | 5.2449e-07 | 4.7763e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0237849E+00 | DC220MV |  | 5.5939356641999996e-07 | 3.7588727173301501e-08 | 1521761099.268 | 1521761114.845 | 5.6313e-07 | 5.8753e-07 | 5.3213e-07 | 5.6504e-07 | 5.2948e-07 | 5.4653e-07 | 5.1728e-07 | 5.5887e-07 | 6.0634e-07 | 5.6651e-07 | 6.2485e-07 | 4.9862e-07 | 5.8723e-07 | 4.8275e-07 | 5.8856e-07 | 6.3264e-07 | 5.3565e-07 | 5.5961e-07 | 5.5917e-07 | 5.4594e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9605783E+00 | DC220MV |  | 0.0010004940500999999 | 5.6149587155104379e-08 | 1521761129.699 | 1521761145.201 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010004 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010003 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010004
| 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9696222E+00 | DC220MV |  | 0.0010005587852999999 | 4.402480540794006e-08 | 1521761160.058 | 1521761175.606 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006
| 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0417565E+00 | DC220MV |  | 0.0020005219661499997 | 4.159039380708416e-08 | 1521761190.459 | 1521761205.984 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020005
| 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0621668E+00 | DC220MV |  | 0.0020005833059999999 | 5.0942974781649905e-08 | 1521761220.833 | 1521761236.319 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020007 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020007 | 0.0020007 | 0.0020005
| 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9679310E+00 | DC220MV |  | 0.0030005317037 | 3.1137297890356216e-08 | 1521761251.165 | 1521761266.657 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005
| 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0073926E+00 | DC220MV |  | 0.0030005741203000002 | 3.9951709840864293e-08 | 1521761281.539 | 1521761297.072 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030005
| 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9900963E+00 | DC220MV |  | 0.0040005313136999999 | 5.8422445817562208e-08 | 1521761311.924 | 1521761327.442 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040003 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040006
| 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0620770E+00 | DC220MV |  | 0.0040005802263499996 | 3.6447498268411667e-08 | 1521761342.288 | 1521761357.802 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040006
| 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9925436E+00 | DC220MV |  | 0.0050005434496000001 | 3.7350626661916234e-08 | 1521761372.646 | 1521761388.141 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005
| 0.1 | 0.006 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0106957E+00 | DC220MV |  | 0.0050005864461000003 | 4.3116883357744379e-08 | 1521761402.999 | 1521761418.509 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050007 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050007 | 0.0050006
| 0.1 | 0.006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9657499E+00 | DC220MV |  | 0.0060005192810499994 | 3.927000110954119e-08 | 1521761433.358 | 1521761448.884 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005
| 0.1 | 0.007 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0293474E+00 | DC220MV |  | 0.0060005673007000005 | 4.8685257975213399e-08 | 1521761463.745 | 1521761479.265 | 0.0060006 | 0.0060007 | 0.0060005 | 0.0060007 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006
| 0.1 | 0.007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9773452E+00 | DC220MV |  | 0.0070005653656499993 | 4.7678469236467252e-08 | 1521761494.108 | 1521761509.591 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070007 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006
| 0.1 | 0.008 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9013319E+00 | DC220MV |  | 0.0070005905912499996 | 6.0420490912436105e-08 | 1521761524.436 | 1521761539.962 | 0.0070007 | 0.0070004 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070007 | 0.0070007 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070007
| 0.1 | 0.008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9776515E+00 | DC220MV |  | 0.0080005597006999989 | 3.8423041338622705e-08 | 1521761554.823 | 1521761570.375 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080007 | 0.0080005 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080005
| 0.1 | 0.009 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9974860E+00 | DC220MV |  | 0.0080006059781499994 | 3.3929135788034852e-08 | 1521761585.221 | 1521761600.739 | 0.0080007 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080007 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006
| 0.1 | 0.009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0606868E+00 | DC220MV |  | 0.0090005284275000014 | 4.9045295606616712e-08 | 1521761615.584 | 1521761631.099 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090004 | 0.0090005
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.009000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9611811E+00 | DC220MV |  | 0.0090006061754499996 | 4.7305633938684016e-08 | 1521761645.953 | 1521761661.441 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090006 | 0.0090006
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0012878E+00 | DC220MV |  | 0.010000535539500002 | 2.6808476173732285e-08 | 1521761676.289 | 1521761691.824 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.01 | 0.010001
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.009000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0096764E+00 | DC220MV |  | 0.0090006049052000006 | 5.0565007552402643e-08 | 1521761706.668 | 1521761722.18 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090007 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090006
| 0.1 | 0.009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9881113E+00 | DC220MV |  | 0.0090005462891000008 | 4.4896528331263492e-08 | 1521761737.025 | 1521761752.538 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090006 | 0.0090005 | 0.0090007 | 0.0090005 | 0.0090005 | 0.0090006
| 0.1 | 0.009 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9833499E+00 | DC220MV |  | 0.0080005928283499988 | 3.7642849110237721e-08 | 1521761767.4 | 1521761782.919 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080007 | 0.0080006 | 0.0080007
| 0.1 | 0.008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0014246E+00 | DC220MV |  | 0.0080005433183999997 | 6.3707673213231328e-08 | 1521761797.78 | 1521761813.311 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080007 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080005 | 0.0080003 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080005 | 0.0080006 | 0.0080006
| 0.1 | 0.008 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9881066E+00 | DC220MV |  | 0.0070005970113000016 | 3.9445165218514003e-08 | 1521761828.154 | 1521761843.684 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070007 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006
| 0.1 | 0.007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0200505E+00 | DC220MV |  | 0.0070005292471000003 | 5.0595074072345145e-08 | 1521761858.537 | 1521761874.065 | 0.0070004 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070005 | 0.0070006 | 0.0070004 | 0.0070005
| 0.1 | 0.007 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9703949E+00 | DC220MV |  | 0.0060005858742499998 | 3.0813677063815866e-08 | 1521761888.917 | 1521761904.431 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060006
| 0.1 | 0.006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9931755E+00 | DC220MV |  | 0.0060005378926000002 | 4.419425479226297e-08 | 1521761919.288 | 1521761934.833 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060004 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060006 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060005 | 0.0060006 | 0.0060005
| 0.1 | 0.006 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9625611E+00 | DC220MV |  | 0.0050005841472999992 | 4.423038762560808e-08 | 1521761949.684 | 1521761965.201 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050007 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050007 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050006
| 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0988649E+00 | DC220MV |  | 0.0050005480291499997 | 4.639462051386223e-08 | 1521761980.056 | 1521761995.596 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050007 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050005 | 0.0050005
| 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0571171E+00 | DC220MV |  | 0.0040005778334499999 | 4.5269251306434151e-08 | 1521762010.428 | 1521762025.896 | 0.0040006 | 0.0040007 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040005
| 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0817135E+00 | DC220MV |  | 0.0040005207637499995 | 6.1297805228103714e-08 | 1521762040.763 | 1521762056.251 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040004 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040005 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040003 | 0.0040006 | 0.0040005 | 0.0040006
| 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9766524E+00 | DC220MV |  | 0.0030005927085500002 | 3.3498243439736388e-08 | 1521762071.1 | 1521762086.582 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030007 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.0030006
| 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9905772E+00 | DC220MV |  | 0.0030005216123500001 | 3.3262404396384056e-08 | 1521762101.44 | 1521762116.966 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030005 | 0.0030005
| 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0233222E+00 | DC220MV |  | 0.0020005524486999995 | 6.0202204877464562e-08 | 1521762131.815 | 1521762147.329 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020004 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020006
| 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9750313E+00 | DC220MV |  | 0.0020005293101499999 | 3.9376282517887589e-08 | 1521762162.18 | 1521762177.696 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020006 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020006 | 0.0020004 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.0020005
| 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0024294E+00 | DC220MV |  | 0.0010005816486000001 | 4.2074824050006808e-08 | 1521762192.554 | 1521762208.092 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010007 | 0.0010006 | 0.0010006
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9131370E+00 | DC220MV |  | 0.0010005384332 | 3.6158104559824693e-08 | 1521762222.935 | 1521762238.454 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0408683E+00 | DC220MV |  | 5.9855152327500003e-07 | 3.8436434438925949e-08 | 1521762253.32 | 1521762268.908 | 5.8728e-07 | 6.3047e-07 | 5.5291e-07 | 5.2809e-07 | 5.4806e-07 | 6.4575e-07 | 5.4939e-07 | 5.958e-07 | 5.9448e-07 | 6.1843e-07 | 6.1681e-07 | 6.5177e-07 | 6.6999e-07 | 5.9536e-07 | 5.9492e-07 | 5.9683e-07 | 6.0462e-07 | 6.5456e-07 | 5.5409e-07 | 5.8141e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0277418E+00 | DC220MV |  | 5.4053338892000012e-07 | 3.6368265863946534e-08 | 1521762283.757 | 1521762299.307 | 5.7244e-07 | 4.8078e-07 | 5.6685e-07 | 5.6037e-07 | 4.8181e-07 | 5.5493e-07 | 5.6273e-07 | 5.536e-07 | 5.3036e-07 | 5.5272e-07 | 5.2874e-07 | 5.6214e-07 | 4.9844e-07 | 4.8005e-07 | 5.6479e-07 | 6.1436e-07 | 5.5596e-07 | 5.0329e-07 | 5.7847e-07 | 5.0785e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9804982E+00 | DC220MV |  | 5.8705587876500013e-07 | 5.4396200550629454e-08 | 1521762314.16 | 1521762329.698 | 5.0853e-07 | 4.5687e-07 | 5.9905e-07 | 6.2628e-07 | 5.8639e-07 | 5.8551e-07 | 5.8595e-07 | 5.1368e-07 | 5.8433e-07 | 6.5174e-07 | 6.3703e-07 | 5.3532e-07 | 5.7933e-07 | 5.9051e-07 | 7.1091e-07 | 5.4621e-07 | 6.2466e-07 | 6.0347e-07 | 6.0494e-07 | 6.1039e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9584261E+00 | DC220MV |  | 5.4692753113e-07 | 4.4843815519351924e-08 | 1521762344.55 | 1521762360.107 | 5.2471e-07 | 5.6e-07 | 5.7338e-07 | 6.2e-07 | 5.6338e-07 | 4.4853e-07 | 6.1632e-07 | 4.9412e-07 | 5.4809e-07 | 4.9235e-07 | 5.378e-07 | 5.5706e-07 | 5.1809e-07 | 5.5941e-07 | 5.7397e-07 | 6.0177e-07 | 5.4118e-07 | 4.9588e-07 | 6.075e-07 | 5.05e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9804982E+00 | DC220MV |  | 5.8705587876500013e-07 | 5.4396200550629454e-08 | 1521762314.16 | 1521762329.698 | 5.0853e-07 | 4.5687e-07 | 5.9905e-07 | 6.2628e-07 | 5.8639e-07 | 5.8551e-07 | 5.8595e-07 | 5.1368e-07 | 5.8433e-07 | 6.5174e-07 | 6.3703e-07 | 5.3532e-07 | 5.7933e-07 | 5.9051e-07 | 7.1091e-07 | 5.4621e-07 | 6.2466e-07 | 6.0347e-07 | 6.0494e-07 | 6.1039e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0147827E+00 | DC220MV |  | 4.5917701137500004e-07 | 3.6625866508845517e-08 | 1521762466.114 | 1521762481.63 | 4.2276e-07 | 4.3175e-07 | 4.3381e-07 | 4.5738e-07 | 5.0172e-07 | 4.3956e-07 | 4.3794e-07 | 4.6622e-07 | 4.9789e-07 | 5.0658e-07 | 4.5679e-07 | 5.3354e-07 | 4.7609e-07 | 4.1982e-07 | 4.9642e-07 | 4.0523e-07 | 5.0628e-07 | 4.2718e-07 | 4.0671e-07 | 4.5988e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0631457E+00 | DC220MV |  | 5.4395188507500006e-07 | 4.5333545718571485e-08 | 1521762435.71 | 1521762451.263 | 6.1026e-07 | 5.3466e-07 | 5.601e-07 | 6.0717e-07 | 5.3289e-07 | 5.226e-07 | 5.1068e-07 | 5.7525e-07 | 5.729e-07 | 4.189e-07 | 5.7216e-07 | 5.6966e-07 | 5.1612e-07 | 5.5481e-07 | 4.5685e-07 | 5.5819e-07 | 5.9246e-07 | 5.4657e-07 | 5.4922e-07 | 5.1759e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0147827E+00 | DC220MV |  | 4.5917701137500004e-07 | 3.6625866508845517e-08 | 1521762466.114 | 1521762481.63 | 4.2276e-07 | 4.3175e-07 | 4.3381e-07 | 4.5738e-07 | 5.0172e-07 | 4.3956e-07 | 4.3794e-07 | 4.6622e-07 | 4.9789e-07 | 5.0658e-07 | 4.5679e-07 | 5.3354e-07 | 4.7609e-07 | 4.1982e-07 | 4.9642e-07 | 4.0523e-07 | 5.0628e-07 | 4.2718e-07 | 4.0671e-07 | 4.5988e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9206732E+00 | DC220MV |  | 5.4754451424499989e-07 | 3.7093245416634479e-08 | 1521762496.496 | 1521762512.034 | 5.721e-07 | 6.0419e-07 | 5.8064e-07 | 5.9845e-07 | 5.4752e-07 | 5.3369e-07 | 5.3575e-07 | 5.696e-07 | 5.3398e-07 | 5.437e-07 | 4.7776e-07 | 5.4958e-07 | 5.2971e-07 | 4.8144e-07 | 5.2147e-07 | 5.019e-07 | 5.5282e-07 | 5.2751e-07 | 6.2479e-07 | 5.643e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0462739E+00 | DC220MV |  | 4.8896080941500012e-07 | 4.3392655846721645e-08 | 1521762526.899 | 1521762542.485 | 5.6039e-07 | 4.8856e-07 | 5.3351e-07 | 5.0472e-07 | 4.3172e-07 | 3.8838e-07 | 4.9723e-07 | 5.2103e-07 | 4.8798e-07 | 5.4923e-07 | 4.7461e-07 | 4.514e-07 | 4.5933e-07 | 5.0898e-07 | 4.8195e-07 | 5.0986e-07 | 4.6154e-07 | 5.6186e-07 | 4.6418e-07 | 4.4273e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9878049E+00 | DC220MV |  | -0.00099944839928000012 | 3.8854008496578069e-08 | 1521762557.332 | 1521762572.846 | -0.00099945 | -0.00099942 | -0.00099946 | -0.00099945 | -0.00099941 | -0.00099944 | -0.00099941 | -0.00099948 | -0.00099941 | -0.00099944 | -0.0009994 | -0.0009995 | -0.00099951 | -0.00099947 | -0.00099944 | -0.00099949 | -0.00099951 | -0.00099945 | -0.00099947 | -0.00099936
| 0.1 | -0.002 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9728874E+00 | DC220MV |  | -0.00099951274127499986 | 5.3322376979336701e-08 | 1521762587.698 | 1521762603.238 | -0.00099956 | -0.00099953 | -0.0009995 | -0.00099947 | -0.00099948 | -0.00099937 | -0.00099949 | -0.00099951 | -0.00099956 | -0.00099959 | -0.0009995 | -0.00099957 | -0.00099948 | -0.00099946 | -0.00099955 | -0.00099953 | -0.00099947 | -0.00099962 | -0.00099949 | -0.00099953
| 0.1 | -0.002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0015567E+00 | DC220MV |  | -0.0019994373076999998 | 3.7092465706822874e-08 | 1521762618.09 | 1521762633.632 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019994
| 0.1 | -0.003 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9782218E+00 | DC220MV |  | -0.0019995121769500004 | 4.2991056149450343e-08 | 1521762648.488 | 1521762664.019 | -0.0019996 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019996 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019996 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019994
| 0.1 | -0.003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9866781E+00 | DC220MV |  | -0.0029994662674000003 | 5.4805281822468244e-08 | 1521762678.863 | 1521762694.388 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029994 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029996 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029996 | -0.0029995 | -0.0029995
| 0.1 | -0.004 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9916901E+00 | DC220MV |  | -0.0029995160238999998 | 6.7775853994504778e-08 | 1521762709.229 | 1521762724.738 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029996 | -0.0029996 | -0.0029993 | -0.0029995 | -0.0029996 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029996 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029996 | -0.0029995 | -0.0029996
| 0.1 | -0.004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0309720E+00 | DC220MV |  | -0.0039994495115999998 | 3.3545717253295429e-08 | 1521762739.587 | 1521762755.117 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039994 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039994
| 0.1 | -0.005 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9352114E+00 | DC220MV |  | -0.003999521186049999 | 5.3924128295646164e-08 | 1521762769.955 | 1521762785.467 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039996 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039996 | -0.0039996 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039996 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995
| 0.1 | -0.005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9683361E+00 | DC220MV |  | -0.0049994732185000001 | 5.6397934237422586e-08 | 1521762800.322 | 1521762815.89 | -0.0049996 | -0.0049996 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049994 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049994 | -0.0049993
| 0.1 | -0.006 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0108656E+00 | DC220MV |  | -0.0049995238382500003 | 3.9249424585406293e-08 | 1521762830.735 | 1521762846.279 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049996 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049996 | -0.0049995 | -0.0049996 | -0.0049996 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049996
| 0.1 | -0.006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0687028E+00 | DC220MV |  | -0.0059994622013999997 | 4.2151221116851351e-08 | 1521762861.129 | 1521762876.647 | -0.0059994 | -0.0059994 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059994 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059994 | -0.0059994 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059994 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059994 | -0.0059994
| 0.1 | -0.007 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0320110E+00 | DC220MV |  | -0.0059995380608 | 5.667544412499587e-08 | 1521762891.498 | 1521762906.981 | -0.0059995 | -0.0059996 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059997 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059996 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059996 | -0.0059994 | -0.0059995 | -0.0059995
| 0.1 | -0.007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0496247E+00 | DC220MV |  | -0.0069994839868500001 | 8.1725232190201493e-08 | 1521762921.826 | 1521762937.342 | -0.0069995 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069996 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069997 | -0.0069995 | -0.0069996 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069993 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069995
| 0.1 | -0.008 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9888138E+00 | DC220MV |  | -0.0069995372029499989 | 4.8058165541838885e-08 | 1521762952.203 | 1521762967.704 | -0.0069996 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069996 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069996 | -0.0069996 | -0.0069996 | -0.0069996 | -0.0069996 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069996 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069996 | -0.0069995 | -0.0069995
| 0.1 | -0.008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0136688E+00 | DC220MV |  | -0.0079994628202000005 | 4.3889349313674537e-08 | 1521762982.551 | 1521762998.085 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079993 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079994 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079995
| 0.1 | -0.009 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0139142E+00 | DC220MV |  | -0.0079995290685000008 | 4.63686704785546e-08 | 1521763012.934 | 1521763028.438 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079996 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079996 | -0.0079996 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079996 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079996 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079996 | -0.0079995 | -0.0079994
| 0.1 | -0.009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9972030E+00 | DC220MV |  | -0.0089994707825999994 | 4.9739913953840926e-08 | 1521763043.279 | 1521763058.8 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089994 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089996 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089994 | -0.0089994 | -0.0089994 | -0.0089996 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089995 | -0.0089995
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.009000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9157131E+00 | DC220MV |  | -0.0089995294993499998 | 4.7993189921460411e-08 | 1521763073.619 | 1521763089.134 | -0.0089996 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089996 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089997 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089996 | -0.0089995 | -0.0089996
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9838873E+00 | DC220MV |  | -0.0099994607638500006 | 4.2505477943708794e-08 | 1521763103.999 | 1521763119.546 | -0.0099995 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099995 | -0.0099995 | -0.0099995 | -0.0099995
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.009000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0132488E+00 | DC220MV |  | -0.0089995197379000007 | 4.3093819012797623e-08 | 1521763134.403 | 1521763149.937 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089996 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089996 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089996 | -0.0089995 | -0.0089996
| 0.1 | -0.009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9199162E+00 | DC220MV |  | -0.0089994454730000003 | 4.1372440075507438e-08 | 1521763164.795 | 1521763180.318 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089994 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089994 | -0.0089994 | -0.0089993 | -0.0089994 | -0.0089994 | -0.0089995 | -0.0089995 | -0.0089994 | -0.0089994
| 0.1 | -0.009 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0334563E+00 | DC220MV |  | -0.0079995201860999995 | 3.9930796270585353e-08 | 1521763195.176 | 1521763210.738 | -0.0079995 | -0.0079996 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079996 | -0.0079996 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995
| 0.1 | -0.008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9226623E+00 | DC220MV |  | -0.0079994522743999982 | 5.3759790491274615e-08 | 1521763225.589 | 1521763241.112 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079994 | -0.0079994 | -0.0079993 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079994 | -0.0079994 | -0.0079995 | -0.0079994
| 0.1 | -0.008 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.2114661E+00 | DC220MV |  | -0.0069995057123499998 | 4.0630741674497698e-08 | 1521763255.976 | 1521763271.533 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069996 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069996 | -0.0069996 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069994
| 0.1 | -0.007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0224110E+00 | DC220MV |  | -0.0069994531713500011 | 3.6032305269286653e-08 | 1521763286.372 | 1521763301.813 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069994 | -0.0069994 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069994 | -0.0069994 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069995 | -0.0069994 | -0.0069995 | -0.0069994
| 0.1 | -0.007 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9538587E+00 | DC220MV |  | -0.0059995325043500003 | 4.212140632184981e-08 | 1521763316.659 | 1521763332.17 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059996 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059996 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059996 | -0.0059995
| 0.1 | -0.006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0360496E+00 | DC220MV |  | -0.0059994246336999993 | 4.6908876732546644e-08 | 1521763347.017 | 1521763362.574 | -0.0059994 | -0.0059994 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059994 | -0.0059994 | -0.0059994 | -0.0059995 | -0.0059994 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059995 | -0.0059994 | -0.0059993 | -0.0059993 | -0.0059994 | -0.0059995 | -0.0059994 | -0.0059994 | -0.0059994
| 0.1 | -0.006 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0179168E+00 | DC220MV |  | -0.0049994936812499998 | 3.8034662736520182e-08 | 1521763377.43 | 1521763392.936 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049996 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049994 | -0.0049995
| 0.1 | -0.005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9672149E+00 | DC220MV |  | -0.004999476961700001 | 3.6853325631626474e-08 | 1521763407.793 | 1521763423.302 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049995 | -0.0049994 | -0.0049995 | -0.0049995
| 0.1 | -0.005 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9541788E+00 | DC220MV |  | -0.0039995100558999994 | 3.5288951306197805e-08 | 1521763438.172 | 1521763453.71 | -0.0039994 | -0.0039996 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039996 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039996 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039995
| 0.1 | -0.004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9688213E+00 | DC220MV |  | -0.0039994500157500001 | 6.0500821475301374e-08 | 1521763468.57 | 1521763484.106 | -0.0039996 | -0.0039995 | -0.0039993 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039995 | -0.0039994 | -0.0039996 | -0.0039994 | -0.0039994
| 0.1 | -0.004 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9382838E+00 | DC220MV |  | -0.0029995147241 | 4.6499099776143681e-08 | 1521763498.961 | 1521763514.507 | -0.0029995 | -0.0029996 | -0.0029996 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029996 | -0.0029996 | -0.0029995 | -0.0029996 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029996
| 0.1 | -0.003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9693914E+00 | DC220MV |  | -0.0029994381223499996 | 5.055973512913308e-08 | 1521763529.356 | 1521763544.902 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029994 | -0.0029993 | -0.0029995 | -0.0029994 | -0.0029994 | -0.0029994 | -0.0029995 | -0.0029995
| 0.1 | -0.003 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9665931E+00 | DC220MV |  | -0.0019995238658499998 | 4.4632375447947494e-08 | 1521763559.754 | 1521763575.294 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019996 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019996 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019996 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019996 | -0.0019995 | -0.0019996 | -0.0019996 | -0.0019995 | -0.0019995
| 0.1 | -0.002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9719497E+00 | DC220MV |  | -0.0019994511079999997 | 4.4504568645255665e-08 | 1521763590.142 | 1521763605.688 | -0.0019994 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019994 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019995 | -0.0019994 | -0.0019994
| 0.1 | -0.002 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9547344E+00 | DC220MV |  | -0.00099954117711500002 | 4.5861983371249917e-08 | 1521763620.538 | 1521763636.086 | -0.00099956 | -0.00099951 | -0.00099957 | -0.00099953 | -0.00099947 | -0.00099955 | -0.00099954 | -0.00099957 | -0.0009995 | -0.00099968 | -0.00099958 | -0.00099952 | -0.00099957 | -0.00099956 | -0.00099953 | -0.00099956 | -0.00099951 | -0.00099947 | -0.00099957 | -0.00099948
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0097189E+00 | DC220MV |  | -0.00099945755586000021 | 2.8875678887043422e-08 | 1521763650.965 | 1521763666.528 | -0.00099941 | -0.00099946 | -0.00099947 | -0.00099945 | -0.0009995 | -0.00099945 | -0.00099949 | -0.00099944 | -0.00099945 | -0.00099942 | -0.00099945 | -0.00099946 | -0.00099953 | -0.00099945 | -0.00099949 | -0.00099947 | -0.00099944 | -0.00099945 | -0.00099946 | -0.0009994
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9011393E+00 | DC220MV |  | 4.7609267433499998e-07 | 3.4534481421097838e-08 | 1521763681.385 | 1521763696.935 | 5.3823e-07 | 4.4497e-07 | 4.4762e-07 | 4.9558e-07 | 4.5557e-07 | 4.688e-07 | 5.3103e-07 | 5.0117e-07 | 4.9852e-07 | 4.591e-07 | 4.5424e-07 | 4.6925e-07 | 4.8807e-07 | 4.7748e-07 | 4.4777e-07 | 4.2335e-07 | 5.603e-07 | 4.588e-07 | 4.5395e-07 | 4.4806e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9947883E+00 | DC220MV |  | 5.4186995704499992e-07 | 3.1853706160416838e-08 | 1521763711.794 | 1521763727.404 | 5.8999e-07 | 5.0677e-07 | 5.6533e-07 | 5.5873e-07 | 4.8534e-07 | 4.6612e-07 | 5.6474e-07 | 5.7854e-07 | 5.4552e-07 | 5.1411e-07 | 5.3524e-07 | 5.2027e-07 | 5.5447e-07 | 5.8147e-07 | 5.0795e-07 | 5.5652e-07 | 5.4757e-07 | 5.6269e-07 | 5.3847e-07 | 5.5755e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9608467E+00 | DC220MV |  | -2.8738132132499997e-09 | 4.9907527541542499e-08 | 1521763742.26 | 1521763757.843 | -9.452e-08 | 1.0584e-08 | -1.2495e-08 | 1.3671e-08 | 7.3499e-09 | -5.2919e-08 | 2.94e-09 | -1.3377e-08 | -4.9097e-08 | -1.4112e-08 | -8.5259e-09 | 2.5431e-08 | 1.3524e-08 | 1.7316e-07 | -6.0269e-09 | -4.16e-08 | -1.4112e-08 | -1.764e-09 | -2.9988e-08 | 3.4398e-08
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9515423E+00 | DC220MV |  | 5.3781777035999995e-07 | 4.3952241854534247e-08 | 1521763772.714 | 1521763788.272 | 4.6234e-07 | 5.1307e-07 | 5.0483e-07 | 5.9204e-07 | 5.4733e-07 | 4.7175e-07 | 6.0939e-07 | 5.2939e-07 | 4.9307e-07 | 5.3322e-07 | 5.4101e-07 | 6.2204e-07 | 5.0175e-07 | 5.2924e-07 | 5.4101e-07 | 5.5954e-07 | 5.0822e-07 | 5.516e-07 | 6.1836e-07 | 5.2719e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9608467E+00 | DC220MV |  | -2.8738132132499997e-09 | 4.9907527541542499e-08 | 1521763742.26 | 1521763757.843 | -9.452e-08 | 1.0584e-08 | -1.2495e-08 | 1.3671e-08 | 7.3499e-09 | -5.2919e-08 | 2.94e-09 | -1.3377e-08 | -4.9097e-08 | -1.4112e-08 | -8.5259e-09 | 2.5431e-08 | 1.3524e-08 | 1.7316e-07 | -6.0269e-09 | -4.16e-08 | -1.4112e-08 | -1.764e-09 | -2.9988e-08 | 3.4398e-08

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 5.3434e-06 | 48.3451 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
x gain | 0.49749 | 1.6345e-06 | 86.8814 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
x linearity | 1 | 6.0324e-06 | 45.0022 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
x gain | 1 | 6.4714e-06 | 44.9744 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
m linearity | 9539.3666 | 54763.2809 | 36.562 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
m gain | 0.0090911 | 1.9795e-06 | 311.0884 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
m linearity | -6628.9423 | 27615.4404 | 37.6785 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
m gain | -8128.5564 | 41283.4364 | 36.0911 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.99976 | 0.00060878 | 41.9786 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
x gain | 1.0002 | 0.00078973 | 28.2282 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
x linearity | 1.0001 | 0.00055587 | 40.3457 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
x gain | 1.0002 | 0.00057152 | 42.4572 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
m linearity | 0.99996 | 0.00056667 | 45.3827 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
m gain | 10868.8939 | 62874.0494 | 32.7403 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
m linearity | 0.99991 | 0.00064732 | 45.3656 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
m gain | 4193.2311 | 10809.3097 | 37.8605 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.99997 | 4.4243e-05 | 50.3976 | 0.1 | 0.01 | 0.001
x gain | 1 | 5.39e-05 | 46.1748 | 0.1 | 0.01 | 0.001
x linearity | 1 | 6.0575e-05 | 42.8152 | 0.1 | 0.01 | 0.001
x gain | 0.99993 | 6.2142e-05 | 39.3028 | 0.1 | 0.01 | 0.001
m linearity | -11208.5596 | 7546.9009 | 37.8248 | 0.1 | 0.01 | 0.001
m gain | 37136.945 | 96003.8554 | 37.5149 | 0.1 | 0.01 | 0.001
m linearity | -19539.7889 | 27482.8554 | 33.1573 | 0.1 | 0.01 | 0.001
m gain | -10722.9842 | 7371.7352 | 36.3933 | 0.1 | 0.01 | 0.001
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 6.2947e-05 | 45.9677 | 0.1 | -0.01 | -0.001
x gain | 1 | 6.1933e-05 | 51.1939 | 0.1 | -0.01 | -0.001
x linearity | 0.99998 | 5.2034e-05 | 43.4602 | 0.1 | -0.01 | -0.001
x gain | 1 | 5.1289e-05 | 53.3965 | 0.1 | -0.01 | -0.001
m linearity | 1 | 6.2154e-05 | 45.3501 | 0.1 | -0.01 | -0.001
m gain | -11315.682 | 6675.1646 | 37.9939 | 0.1 | -0.01 | -0.001
m linearity | 1 | 6.0107e-05 | 47.4786 | 0.1 | -0.01 | -0.001
m gain | -1835.6012 | 199.5061 | 32.2768 | 0.1 | -0.01 | -0.001

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
0.001 : 0.0001 | -251255.2603 | 4.053 | 194.793 | 1000194.793
0.01 : 0.001 | -36.9869 | 58.0207 | 3.2433 | 1000003.2433