## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 291.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8984097E+00 | DC220MV |  | 3.9894930301500002e-07 | 3.1614537029976109e-08 | 1521768104.096 | 1521768119.656 | 4.2044e-07 | 4.2441e-07 | 3.6985e-07 | 3.6147e-07 | 3.8235e-07 | 4.4471e-07 | 4.2838e-07 | 4.3956e-07 | 3.4485e-07 | 3.6985e-07 | 4.3618e-07 | 3.5912e-07 | 4.4221e-07 | 4.1397e-07 | 4.0794e-07 | 3.8809e-07 | 4.0515e-07 | 4.0427e-07 | 3.4897e-07 | 3.8721e-07
| 0.2 | .01 | 0.2 | .01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0227604E+00 | DC220MV |  | 9.6458849069499986e-07 | 4.8044467329065931e-08 | 1521768134.493 | 1521768150.073 | 1.0087e-06 | 1.0421e-06 | 8.7342e-07 | 9.6671e-07 | 9.9683e-07 | 9.1191e-07 | 9.9242e-07 | 1.0225e-06 | 9.4702e-07 | 9.7817e-07 | 9.9316e-07 | 9.0368e-07 | 9.5026e-07 | 9.0398e-07 | 9.4864e-07 | 8.9443e-07 | 9.3483e-07 | 1.0156e-06 | 1.0294e-06 | 9.7788e-07
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9819546E+00 | DC220MV |  | 0.010000450877999998 | 3.1294392405114678e-08 | 1521768164.923 | 1521768180.422 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.010001 | 0.01
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0205037E+00 | DC2_2V |  | 1.8026820932500001e-06 | 7.716265569670336e-08 | 1521768195.974 | 1521768211.46 | 1.8273e-06 | 1.7258e-06 | 1.7523e-06 | 1.8479e-06 | 1.7214e-06 | 1.7493e-06 | 1.9803e-06 | 1.8244e-06 | 1.8465e-06 | 1.8038e-06 | 1.7847e-06 | 1.8538e-06 | 1.7508e-06 | 1.7523e-06 | 1.7832e-06 | 1.6243e-06 | 1.7802e-06 | 1.9347e-06 | 1.8744e-06 | 1.8362e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0133243E+00 | DC2_2V |  | 1.321561896e-06 | 7.3127782235373987e-08 | 1521768226.306 | 1521768241.772 | 1.2825e-06 | 1.3841e-06 | 1.3708e-06 | 1.3104e-06 | 1.412e-06 | 1.3325e-06 | 1.2412e-06 | 1.3738e-06 | 1.3443e-06 | 1.172e-06 | 1.2663e-06 | 1.3635e-06 | 1.2987e-06 | 1.3369e-06 | 1.4385e-06 | 1.1794e-06 | 1.2751e-06 | 1.3311e-06 | 1.443e-06 | 1.2751e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0183605E+00 | DC2_2V |  | 1.78132859705e-06 | 5.9710470452457757e-08 | 1521768256.612 | 1521768272.077 | 1.8347e-06 | 1.8244e-06 | 1.7758e-06 | 1.8259e-06 | 1.6727e-06 | 1.6919e-06 | 1.7714e-06 | 1.8362e-06 | 1.8303e-06 | 1.8053e-06 | 1.7051e-06 | 1.7257e-06 | 1.8185e-06 | 1.7699e-06 | 1.7302e-06 | 1.7935e-06 | 1.6727e-06 | 1.8656e-06 | 1.8465e-06 | 1.8303e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0341743E+00 | DC2_2V |  | 1.3375845545999998e-06 | 7.0413033263659357e-08 | 1521768286.943 | 1521768302.421 | 1.2937e-06 | 1.2672e-06 | 1.5013e-06 | 1.3084e-06 | 1.2555e-06 | 1.3806e-06 | 1.4365e-06 | 1.3938e-06 | 1.3629e-06 | 1.3526e-06 | 1.3438e-06 | 1.3526e-06 | 1.3246e-06 | 1.1495e-06 | 1.3658e-06 | 1.3614e-06 | 1.2761e-06 | 1.3246e-06 | 1.3305e-06 | 1.3703e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9706729E+00 | DC2_2V |  | 1.8151059625999998e-06 | 5.772358187538714e-08 | 1521768317.257 | 1521768332.717 | 1.8161e-06 | 1.8558e-06 | 1.8927e-06 | 1.7675e-06 | 1.7689e-06 | 1.7807e-06 | 1.7675e-06 | 1.8691e-06 | 1.7321e-06 | 1.7601e-06 | 1.8161e-06 | 1.791e-06 | 1.9236e-06 | 1.6909e-06 | 1.8779e-06 | 1.8426e-06 | 1.8573e-06 | 1.7954e-06 | 1.822e-06 | 1.875e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0122294E+00 | DC2_2V |  | 0.10000175871499999 | 6.4593407364362481e-08 | 1521768347.571 | 1521768363.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0159154E+00 | DC2_2V |  | 0.100002143625 | 5.5257577533459516e-08 | 1521768377.875 | 1521768393.303 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0110119E+00 | DC2_2V |  | 0.20000205041500002 | 6.6658129847221192e-08 | 1521768408.162 | 1521768423.579 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9683220E+00 | DC2_2V |  | 0.20000247644999999 | 4.4802047943249999e-08 | 1521768438.444 | 1521768453.864 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9812476E+00 | DC2_2V |  | 0.30000241789499993 | 7.0414845562454367e-08 | 1521768468.707 | 1521768484.155 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9658818E+00 | DC2_2V |  | 0.30000283768500002 | 7.2299891252026971e-08 | 1521768499.015 | 1521768514.454 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0698569E+00 | DC2_2V |  | 0.40000275633999999 | 5.7454585545172187e-08 | 1521768529.304 | 1521768544.746 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0541151E+00 | DC2_2V |  | 0.40000310770000003 | 7.1801392741195997e-08 | 1521768559.583 | 1521768574.976 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9674740E+00 | DC2_2V |  | 0.50000305719000004 | 7.3647640149639491e-08 | 1521768589.813 | 1521768605.222 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0047457E+00 | DC2_2V |  | 0.50000346684999997 | 4.5413175396173619e-08 | 1521768620.084 | 1521768635.537 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0589988E+00 | DC2_2V |  | 0.6000034381649999 | 7.2094994800509136e-08 | 1521768650.384 | 1521768665.814 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0174023E+00 | DC2_2V |  | 0.60000382599000002 | 6.4684750148397029e-08 | 1521768680.675 | 1521768696.066 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0571691E+00 | DC2_2V |  | 0.70000372779999998 | 4.4049540287710523e-08 | 1521768710.921 | 1521768726.338 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9961088E+00 | DC2_2V |  | 0.70000417863999986 | 6.4892206000405758e-08 | 1521768741.19 | 1521768756.595 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9824967E+00 | DC2_2V |  | 0.80000411011000006 | 8.6311562952773799e-08 | 1521768771.453 | 1521768786.882 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9922276E+00 | DC2_2V |  | 0.80000459083499997 | 5.4602218595407429e-08 | 1521768801.732 | 1521768817.181 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0828919E+00 | DC2_2V |  | 0.90000447742999989 | 5.9327540831627866e-08 | 1521768832.048 | 1521768847.481 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0169869E+00 | DC2_2V |  | 0.90000488400499989 | 4.9607705810688112e-08 | 1521768862.32 | 1521768877.707 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9970756E+00 | DC2_2V |  | 1.0000048161999999 | 7.3470129980596835e-08 | 1521768892.569 | 1521768907.981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0631173E+00 | DC2_2V |  | 0.90000488698499992 | 7.1914284220829578e-08 | 1521768922.828 | 1521768938.265 | 0.9 | 0.90001 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.90001 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9580353E+00 | DC2_2V |  | 0.90000450158 | 7.6336129056069975e-08 | 1521768953.114 | 1521768968.534 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0203149E+00 | DC2_2V |  | 0.80000462922499993 | 6.3891860788618639e-08 | 1521768983.378 | 1521768998.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9547909E+00 | DC2_2V |  | 0.80000415412499992 | 6.3196739442770022e-08 | 1521769013.664 | 1521769029.086 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0044202E+00 | DC2_2V |  | 0.70000422678499985 | 7.9570253714106725e-08 | 1521769043.949 | 1521769059.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0154859E+00 | DC2_2V |  | 0.70000380419499997 | 9.3026670768449105e-08 | 1521769074.244 | 1521769089.662 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8961125E+00 | DC2_2V |  | 0.60000386736 | 8.0115325638012679e-08 | 1521769104.518 | 1521769119.943 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0578782E+00 | DC2_2V |  | 0.60000347650500019 | 5.9621929467346203e-08 | 1521769134.803 | 1521769150.273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9976888E+00 | DC2_2V |  | 0.50000351863500003 | 7.3261390074016831e-08 | 1521769165.132 | 1521769180.541 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9993443E+00 | DC2_2V |  | 0.50000313730000001 | 6.1259782880929694e-08 | 1521769195.415 | 1521769210.84 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9945053E+00 | DC2_2V |  | 0.40000325615000004 | 6.1568445660112402e-08 | 1521769225.707 | 1521769241.135 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9998491E+00 | DC2_2V |  | 0.400002879305 | 5.3188743875470042e-08 | 1521769255.982 | 1521769271.415 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9519283E+00 | DC2_2V |  | 0.30000294726999999 | 7.0038811379742313e-08 | 1521769286.267 | 1521769301.684 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0257538E+00 | DC2_2V |  | 0.30000247866500002 | 7.0363358894319165e-08 | 1521769316.531 | 1521769332 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0054581E+00 | DC2_2V |  | 0.20000255211000004 | 6.3623556174276677e-08 | 1521769346.841 | 1521769362.266 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0401360E+00 | DC2_2V |  | 0.20000214568499999 | 7.3694038258925733e-08 | 1521769377.118 | 1521769392.545 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9911714E+00 | DC2_2V |  | 0.1000022508 | 5.5306554765300909e-08 | 1521769407.401 | 1521769422.811 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9882905E+00 | DC2_2V |  | 0.100001824655 | 5.4658416322774258e-08 | 1521769437.661 | 1521769453.098 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9743952E+00 | DC2_2V |  | 1.8953251744500002e-06 | 6.8635956702490725e-08 | 1521769467.944 | 1521769483.428 | 1.8111e-06 | 1.8037e-06 | 1.8611e-06 | 1.8832e-06 | 1.9509e-06 | 1.9126e-06 | 1.9259e-06 | 1.8449e-06 | 1.8391e-06 | 1.8082e-06 | 1.9744e-06 | 1.8935e-06 | 1.9097e-06 | 1.945e-06 | 1.9347e-06 | 1.9141e-06 | 2.0082e-06 | 1.7537e-06 | 1.9111e-06 | 2.0215e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0278882E+00 | DC2_2V |  | 1.41289021625e-06 | 7.7874388938575415e-08 | 1521769498.3 | 1521769513.791 | 1.3549e-06 | 1.3755e-06 | 1.3887e-06 | 1.3563e-06 | 1.4049e-06 | 1.3446e-06 | 1.3387e-06 | 1.4784e-06 | 1.3181e-06 | 1.2622e-06 | 1.3902e-06 | 1.477e-06 | 1.4622e-06 | 1.5461e-06 | 1.4225e-06 | 1.4549e-06 | 1.5402e-06 | 1.4446e-06 | 1.349e-06 | 1.549e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9790182E+00 | DC2_2V |  | 1.8807779589000002e-06 | 5.649748043061195e-08 | 1521769528.667 | 1521769544.142 | 1.8148e-06 | 1.8958e-06 | 2.043e-06 | 1.9399e-06 | 1.8516e-06 | 1.8767e-06 | 1.9135e-06 | 1.831e-06 | 1.8884e-06 | 1.884e-06 | 1.8825e-06 | 1.8914e-06 | 1.8281e-06 | 1.9076e-06 | 1.912e-06 | 1.884e-06 | 1.8561e-06 | 1.8193e-06 | 1.9311e-06 | 1.7648e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9924351E+00 | DC2_2V |  | 1.4592768838e-06 | 7.3231000704488025e-08 | 1521769558.997 | 1521769574.479 | 1.4788e-06 | 1.5583e-06 | 1.5774e-06 | 1.3052e-06 | 1.4273e-06 | 1.5024e-06 | 1.4671e-06 | 1.4288e-06 | 1.4788e-06 | 1.4156e-06 | 1.4788e-06 | 1.5142e-06 | 1.395e-06 | 1.4818e-06 | 1.4259e-06 | 1.4347e-06 | 1.4494e-06 | 1.3082e-06 | 1.6025e-06 | 1.4553e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9806396E+00 | DC2_2V |  | 1.9008173569500001e-06 | 8.242061987524174e-08 | 1521769589.325 | 1521769604.794 | 1.9477e-06 | 1.93e-06 | 1.8343e-06 | 1.9742e-06 | 1.8064e-06 | 1.8903e-06 | 1.9772e-06 | 1.9035e-06 | 1.905e-06 | 1.8564e-06 | 2.1111e-06 | 1.8388e-06 | 1.8888e-06 | 2.0301e-06 | 1.9242e-06 | 1.7902e-06 | 1.8623e-06 | 1.958e-06 | 1.8137e-06 | 1.774e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0167179E+00 | DC2_2V |  | 7.9460940575000003e-07 | 6.9222416413505308e-08 | 1521769619.656 | 1521769635.165 | 7.0874e-07 | 8.646e-07 | 8.646e-07 | 8.5725e-07 | 7.6902e-07 | 7.5432e-07 | 9.9253e-07 | 7.8961e-07 | 8.2049e-07 | 7.4256e-07 | 6.9256e-07 | 8.4254e-07 | 6.9256e-07 | 7.7638e-07 | 8.3372e-07 | 8.0725e-07 | 7.4403e-07 | 7.852e-07 | 8.0431e-07 | 7.4991e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0126447E+00 | DC2_2V |  | 1.21264682235e-06 | 7.440426498579362e-08 | 1521769650.018 | 1521769665.485 | 1.3104e-06 | 1.2633e-06 | 1.0807e-06 | 1.2132e-06 | 1.2633e-06 | 1.2883e-06 | 1.3354e-06 | 1.2221e-06 | 1.2662e-06 | 1.1912e-06 | 1.1058e-06 | 1.1823e-06 | 1.1543e-06 | 1.1912e-06 | 1.2162e-06 | 1.2338e-06 | 1.3134e-06 | 1.147e-06 | 1.0601e-06 | 1.2147e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9656510E+00 | DC2_2V |  | 7.3334054014999993e-07 | 5.6299177745494377e-08 | 1521769680.337 | 1521769695.805 | 7.3938e-07 | 6.8783e-07 | 6.6721e-07 | 6.6426e-07 | 6.5543e-07 | 7.0992e-07 | 7.5705e-07 | 7.3496e-07 | 6.7457e-07 | 7.4233e-07 | 7.1729e-07 | 7.0992e-07 | 7.7326e-07 | 8.3364e-07 | 8.3806e-07 | 6.9225e-07 | 7.217e-07 | 7.9682e-07 | 7.0992e-07 | 8.4101e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0166329E+00 | DC2_2V |  | 1.2294469399500001e-06 | 5.3652953559222711e-08 | 1521769710.665 | 1521769726.159 | 1.231e-06 | 1.2707e-06 | 1.1486e-06 | 1.2648e-06 | 1.3531e-06 | 1.231e-06 | 1.2075e-06 | 1.1913e-06 | 1.2781e-06 | 1.3457e-06 | 1.228e-06 | 1.1928e-06 | 1.281e-06 | 1.2163e-06 | 1.1663e-06 | 1.1663e-06 | 1.203e-06 | 1.1986e-06 | 1.1972e-06 | 1.2178e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0103465E+00 | DC2_2V |  | 7.7144684372499998e-07 | 6.3971382891969931e-08 | 1521769741.016 | 1521769756.497 | 7.7432e-07 | 7.6843e-07 | 7.7873e-07 | 7.0807e-07 | 7.2574e-07 | 8.332e-07 | 9.1417e-07 | 7.9934e-07 | 8.229e-07 | 7.7432e-07 | 7.4929e-07 | 7.3457e-07 | 7.2132e-07 | 7.7432e-07 | 7.2279e-07 | 9.0533e-07 | 8.0965e-07 | 7.2574e-07 | 6.3153e-07 | 7.5518e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9889553E+00 | DC2_2V |  | -0.099999113379500001 | 6.2699406734132893e-08 | 1521769771.349 | 1521769786.796 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0458061E+00 | DC2_2V |  | -0.099999615068999986 | 7.4282033150505807e-08 | 1521769801.64 | 1521769817.084 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.099999 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0177610E+00 | DC2_2V |  | -0.19999950895499999 | 6.6926343656113627e-08 | 1521769831.934 | 1521769847.34 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0693224E+00 | DC2_2V |  | -0.20000001912499998 | 6.1914698374931933e-08 | 1521769862.211 | 1521769877.634 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0010755E+00 | DC2_2V |  | -0.29999993043499995 | 7.0416051260875917e-08 | 1521769892.499 | 1521769907.892 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0022454E+00 | DC2_2V |  | -0.300000279235 | 6.3182420618310577e-08 | 1521769922.732 | 1521769938.154 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0586820E+00 | DC2_2V |  | -0.40000020227000005 | 4.748470385284935e-08 | 1521769953.01 | 1521769968.426 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0355914E+00 | DC2_2V |  | -0.40000062272499992 | 4.0818731909697444e-08 | 1521769983.267 | 1521769998.686 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0124371E+00 | DC2_2V |  | -0.50000058144499993 | 7.2367364703538431e-08 | 1521770013.53 | 1521770028.961 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0217500E+00 | DC2_2V |  | -0.50000104379499999 | 5.7727986942048942e-08 | 1521770043.817 | 1521770059.237 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9971511E+00 | DC2_2V |  | -0.60000094437499996 | 7.8035933232343937e-08 | 1521770074.076 | 1521770089.498 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9570417E+00 | DC2_2V |  | -0.60000137353999994 | 8.4230917137616793e-08 | 1521770104.359 | 1521770119.8 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0201874E+00 | DC2_2V |  | -0.70000129516500009 | 6.253418485271875e-08 | 1521770134.65 | 1521770150.081 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9533031E+00 | DC2_2V |  | -0.70000170729999989 | 3.5373111255650711e-08 | 1521770164.921 | 1521770180.338 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0899824E+00 | DC2_2V |  | -0.80000168967499996 | 7.3906663260741434e-08 | 1521770195.187 | 1521770210.645 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9675258E+00 | DC2_2V |  | -0.80000217785999994 | 7.3089010117114531e-08 | 1521770225.499 | 1521770240.892 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0404620E+00 | DC2_2V |  | -0.90000212328499996 | 6.1161297201765967e-08 | 1521770255.763 | 1521770271.185 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9769352E+00 | DC2_2V |  | -0.90000259878000011 | 6.6329372072462912e-08 | 1521770286.055 | 1521770301.457 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9525121E+00 | DC2_2V |  | -1.00000244255 | 6.0902770892504467e-08 | 1521770316.315 | 1521770331.732 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9724774E+00 | DC2_2V |  | -0.90000257817500007 | 8.0484643716886664e-08 | 1521770346.592 | 1521770362.042 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0829771E+00 | DC2_2V |  | -0.90000213300499987 | 5.1882255883013854e-08 | 1521770376.899 | 1521770392.339 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9697447E+00 | DC2_2V |  | -0.8000022043599998 | 6.17414641912294e-08 | 1521770407.199 | 1521770422.585 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9965097E+00 | DC2_2V |  | -0.80000165071000018 | 6.5949495068268592e-08 | 1521770437.442 | 1521770452.883 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0076380E+00 | DC2_2V |  | -0.70000183873499988 | 6.4316158744587921e-08 | 1521770467.741 | 1521770483.172 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9928642E+00 | DC2_2V |  | -0.70000139753000001 | 7.2586183949418572e-08 | 1521770498.018 | 1521770513.439 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0608570E+00 | DC2_2V |  | -0.60000142973000004 | 8.0234718793466477e-08 | 1521770528.294 | 1521770543.73 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9935197E+00 | DC2_2V |  | -0.60000096337500008 | 7.6798488759027793e-08 | 1521770558.571 | 1521770573.968 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0528246E+00 | DC2_2V |  | -0.50000103477999991 | 5.7319993036713665e-08 | 1521770588.842 | 1521770604.263 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0162978E+00 | DC2_2V |  | -0.5000006080049999 | 5.5868027307445292e-08 | 1521770619.106 | 1521770634.505 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0549235E+00 | DC2_2V |  | -0.40000064198500002 | 7.649386430000371e-08 | 1521770649.361 | 1521770664.797 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9994293E+00 | DC2_2V |  | -0.40000024473000001 | 7.553555521184062e-08 | 1521770679.646 | 1521770695.028 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9145378E+00 | DC2_2V |  | -0.30000035290999999 | 6.0158789051366095e-08 | 1521770709.887 | 1521770725.304 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0098652E+00 | DC2_2V |  | -0.29999990824 | 7.2977978867426661e-08 | 1521770740.17 | 1521770755.618 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9854099E+00 | DC2_2V |  | -0.19999999314999997 | 3.856965776416109e-08 | 1521770770.476 | 1521770785.904 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0189317E+00 | DC2_2V |  | -0.19999957175999999 | 5.6754853536210307e-08 | 1521770800.759 | 1521770816.202 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0097094E+00 | DC2_2V |  | -0.099999552053000013 | 5.9555143783296486e-08 | 1521770831.063 | 1521770846.503 | -0.099999 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.099999 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.099999 | -0.099999 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9838778E+00 | DC2_2V |  | -0.099999068888000003 | 6.4291508273133218e-08 | 1521770861.345 | 1521770876.775 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0316143E+00 | DC2_2V |  | 7.2189904303499987e-07 | 7.8474029664619443e-08 | 1521770891.628 | 1521770907.14 | 7.072e-07 | 6.5427e-07 | 6.8073e-07 | 8.998e-07 | 8.3217e-07 | 7.366e-07 | 6.0575e-07 | 8.4687e-07 | 7.0132e-07 | 7.1455e-07 | 8.1453e-07 | 7.3219e-07 | 6.969e-07 | 6.9102e-07 | 7.3219e-07 | 8.0864e-07 | 6.7191e-07 | 6.6015e-07 | 6.3809e-07 | 6.131e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0059535E+00 | DC2_2V |  | 1.1816979594500002e-06 | 4.6433463840123443e-08 | 1521770922.013 | 1521770937.481 | 1.125e-06 | 1.1677e-06 | 1.1618e-06 | 1.178e-06 | 1.0278e-06 | 1.2045e-06 | 1.2708e-06 | 1.1662e-06 | 1.1972e-06 | 1.2369e-06 | 1.1648e-06 | 1.1765e-06 | 1.1677e-06 | 1.1972e-06 | 1.203e-06 | 1.2119e-06 | 1.1927e-06 | 1.203e-06 | 1.1707e-06 | 1.2104e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9297733E+00 | DC2_2V |  | 7.8037029229499997e-07 | 1.0345114573077429e-07 | 1521770952.322 | 1521770967.812 | 7.8582e-07 | 6.519e-07 | 7.9612e-07 | 1.0183e-06 | 7.299e-07 | 7.2401e-07 | 8.6528e-07 | 7.8582e-07 | 7.2842e-07 | 7.8729e-07 | 6.8722e-07 | 8.6528e-07 | 9.3297e-07 | 8.3585e-07 | 7.6521e-07 | 7.9612e-07 | 8.5939e-07 | 5.1063e-07 | 7.3431e-07 | 7.4755e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0419455E+00 | DC2_2V |  | 1.3057279282999999e-06 | 5.820595850010271e-08 | 1521770982.662 | 1521770998.171 | 1.2024e-06 | 1.3435e-06 | 1.2215e-06 | 1.3523e-06 | 1.345e-06 | 1.2994e-06 | 1.2847e-06 | 1.3744e-06 | 1.3273e-06 | 1.3509e-06 | 1.295e-06 | 1.22e-06 | 1.3112e-06 | 1.3038e-06 | 1.2097e-06 | 1.3905e-06 | 1.4111e-06 | 1.3097e-06 | 1.2597e-06 | 1.3023e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0429850E+00 | DC2_2V |  | 7.5765413550500001e-07 | 6.953928972227332e-08 | 1521771013.023 | 1521771028.508 | 6.2408e-07 | 8.3898e-07 | 7.9188e-07 | 7.9335e-07 | 7.227e-07 | 8.4045e-07 | 7.904e-07 | 7.33e-07 | 6.859e-07 | 7.7421e-07 | 6.9179e-07 | 8.3603e-07 | 7.1239e-07 | 7.1387e-07 | 9.008e-07 | 6.4321e-07 | 7.0503e-07 | 7.8893e-07 | 8.1101e-07 | 7.5508e-07
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9179979E+00 | DC2_2V |  | 6.6836288373499984e-06 | 3.0730674659590845e-07 | 1521771043.745 | 1521771059.214 | 6.0385e-06 | 7.099e-06 | 6.7602e-06 | 6.6571e-06 | 6.9222e-06 | 6.0238e-06 | 6.8928e-06 | 6.5982e-06 | 6.8339e-06 | 6.5835e-06 | 6.7897e-06 | 6.3478e-06 | 6.9075e-06 | 6.5835e-06 | 6.6866e-06 | 6.4067e-06 | 6.6718e-06 | 6.7308e-06 | 7.3493e-06 | 6.7897e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0125598E+00 | DC2_2V |  | 2.0506353732499999e-06 | 2.9235796582233488e-07 | 1521771074.062 | 1521771089.577 | 2.3079e-06 | 2.1168e-06 | 2.2785e-06 | 2.4549e-06 | 2.1021e-06 | 2.2785e-06 | 2.2491e-06 | 1.8522e-06 | 1.47e-06 | 2.1462e-06 | 1.9845e-06 | 1.7493e-06 | 1.8963e-06 | 1.5876e-06 | 2.5578e-06 | 2.2491e-06 | 1.5141e-06 | 2.1756e-06 | 2.0874e-06 | 1.9551e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9727413E+00 | DC2_2V |  | 6.6776693834499998e-06 | 2.9182758214317398e-07 | 1521771104.417 | 1521771119.884 | 6.8493e-06 | 6.9524e-06 | 6.2306e-06 | 6.5694e-06 | 6.5399e-06 | 7.0408e-06 | 6.6872e-06 | 6.4663e-06 | 6.2601e-06 | 5.9213e-06 | 6.6283e-06 | 6.9376e-06 | 6.7609e-06 | 6.702e-06 | 7.026e-06 | 7.0849e-06 | 6.6578e-06 | 6.9524e-06 | 6.6725e-06 | 6.6136e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9880925E+00 | DC2_2V |  | 1.9404166649999999e-06 | 2.2940297506560537e-07 | 1521771134.751 | 1521771150.248 | 2.1617e-06 | 1.6617e-06 | 2.0294e-06 | 1.9117e-06 | 2.2206e-06 | 1.897e-06 | 2.2647e-06 | 1.4559e-06 | 1.8088e-06 | 1.9706e-06 | 1.9853e-06 | 1.4706e-06 | 1.6764e-06 | 2.1176e-06 | 1.7941e-06 | 2.25e-06 | 2.0441e-06 | 2.0735e-06 | 2e-06 | 2.0147e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0735609E+00 | DC2_2V |  | 6.6535722996999979e-06 | 2.0868687512154173e-07 | 1521771165.106 | 1521771180.599 | 6.9596e-06 | 6.6359e-06 | 6.6212e-06 | 6.6506e-06 | 6.3269e-06 | 6.4594e-06 | 6.5918e-06 | 6.7242e-06 | 6.7683e-06 | 6.7536e-06 | 6.7536e-06 | 6.7831e-06 | 6.6065e-06 | 7.1803e-06 | 6.4152e-06 | 6.4446e-06 | 6.6948e-06 | 6.4299e-06 | 6.3711e-06 | 6.9008e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0062791E+00 | DC2_2V |  | 1.0000072027999998 | 2.1713258623767493e-07 | 1521771195.449 | 1521771210.827 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9632158E+00 | DC2_2V |  | 1.0000115963 | 2.417445138905561e-07 | 1521771225.669 | 1521771241.103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0346891E+00 | DC2_2V |  | 2.000012205 | 3.4388282889465935e-07 | 1521771255.959 | 1521771271.397 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9999528E+00 | DC2_2V |  | 2.0000160907 | 2.2909781757328127e-07 | 1521771286.245 | 1521771301.658 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9677661E+00 | DC2_2V |  | 3.0000166054999999 | 3.4774840040518614e-07 | 1521771316.523 | 1521771331.958 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0501162E+00 | DC2_2V |  | 3.0000210686000002 | 2.2863188750620096e-07 | 1521771346.805 | 1521771362.252 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9980284E+00 | DC2_2V |  | 4.0000217734500003 | 2.8694485096119257e-07 | 1521771377.102 | 1521771392.514 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0390446E+00 | DC2_2V |  | 4.0000261696500008 | 2.8217091890830264e-07 | 1521771407.375 | 1521771422.822 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9253569E+00 | DC2_2V |  | 5.0000267769500004 | 3.3594709042157864e-07 | 1521771437.678 | 1521771453.094 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0070104E+00 | DC2_2V |  | 5.0000314698499997 | 2.3800846099519409e-07 | 1521771467.947 | 1521771483.426 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0223874E+00 | DC2_2V |  | 6.0000323915999996 | 3.028179982170856e-07 | 1521771498.285 | 1521771513.716 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0038163E+00 | DC2_2V |  | 6.0000364161000004 | 3.6068433555469385e-07 | 1521771528.569 | 1521771543.993 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0514255E+00 | DC2_2V |  | 7.00003736705 | 3.5540293685827019e-07 | 1521771558.833 | 1521771574.266 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9766289E+00 | DC2_2V |  | 7.0000407358000007 | 3.6535538858201358e-07 | 1521771589.114 | 1521771604.534 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9566555E+00 | DC2_2V |  | 8.0000416740499993 | 2.5955066464761232e-07 | 1521771619.388 | 1521771634.823 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9779625E+00 | DC2_2V |  | 8.0000460962999984 | 2.4865419777259625e-07 | 1521771649.669 | 1521771665.122 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9843917E+00 | DC2_2V |  | 9.0000466348500012 | 4.0585247012735544e-07 | 1521771679.978 | 1521771695.414 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0159343E+00 | DC2_2V |  | 9.000051366400001 | 3.9897298161708869e-07 | 1521771710.265 | 1521771725.711 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9640542E+00 | DC2_2V |  | 10.0000517855 | 4.1597445826513106e-07 | 1521771740.55 | 1521771755.965 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9840193E+00 | DC2_2V |  | 9.0000511664500014 | 3.6035530750264042e-07 | 1521771770.81 | 1521771786.259 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9721617E+00 | DC2_2V |  | 9.0000469295999999 | 2.989291555451171e-07 | 1521771801.103 | 1521771816.544 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0099784E+00 | DC2_2V |  | 8.0000461099000013 | 3.1249654402673075e-07 | 1521771831.414 | 1521771846.863 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9960711E+00 | DC2_2V |  | 8.0000421854500026 | 3.1625566802792028e-07 | 1521771861.711 | 1521771877.142 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0640537E+00 | DC2_2V |  | 7.0000416509999992 | 3.650073972204653e-07 | 1521771892.005 | 1521771907.431 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9407448E+00 | DC2_2V |  | 7.0000378222000013 | 3.164146962616966e-07 | 1521771922.273 | 1521771937.674 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0293994E+00 | DC2_2V |  | 6.0000374242999985 | 3.9901680408859725e-07 | 1521771952.527 | 1521771967.978 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9275673E+00 | DC2_2V |  | 6.0000328618500003 | 3.5370994829381427e-07 | 1521771982.831 | 1521771998.256 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9861406E+00 | DC2_2V |  | 5.0000323387000005 | 2.2023103776981648e-07 | 1521772013.132 | 1521772028.584 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9938357E+00 | DC2_2V |  | 5.0000277081000011 | 2.4619360277076748e-07 | 1521772043.441 | 1521772058.877 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9754555E+00 | DC2_2V |  | 4.0000269573000002 | 2.2160124091165349e-07 | 1521772073.733 | 1521772089.161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0045523E+00 | DC2_2V |  | 4.0000224760500007 | 2.8963778668115373e-07 | 1521772104.013 | 1521772119.471 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0033351E+00 | DC2_2V |  | 3.0000218066499995 | 3.471396368517024e-07 | 1521772134.315 | 1521772149.739 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9713372E+00 | DC2_2V |  | 3.0000172592499998 | 3.5974961780420602e-07 | 1521772164.629 | 1521772180.068 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9501441E+00 | DC2_2V |  | 2.0000165590000005 | 2.9304351216116302e-07 | 1521772194.916 | 1521772210.352 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0433819E+00 | DC2_2V |  | 2.0000128636999999 | 3.3204293398692954e-07 | 1521772225.211 | 1521772240.674 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9492073E+00 | DC2_2V |  | 1.0000120591499999 | 3.1910645167394313e-07 | 1521772255.545 | 1521772270.958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0540726E+00 | DC2_2V |  | 1.0000076008499998 | 2.7033262381350082e-07 | 1521772285.823 | 1521772301.276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0082089E+00 | DC2_2V |  | 6.9810964729000012e-06 | 2.6235942755813559e-07 | 1521772316.159 | 1521772331.623 | 6.6143e-06 | 6.9531e-06 | 7.1004e-06 | 6.9236e-06 | 6.9826e-06 | 6.7174e-06 | 7.1446e-06 | 7.2919e-06 | 7.3508e-06 | 6.8942e-06 | 6.9531e-06 | 7.1741e-06 | 6.5554e-06 | 7.3067e-06 | 7.0268e-06 | 6.4964e-06 | 6.5848e-06 | 7.0268e-06 | 7.2035e-06 | 7.3214e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9682325E+00 | DC2_2V |  | 2.1598984094499997e-06 | 3.0709058885822209e-07 | 1521772346.473 | 1521772361.974 | 1.8532e-06 | 2.8975e-06 | 2.3533e-06 | 1.9268e-06 | 2.5151e-06 | 2.0591e-06 | 2.2651e-06 | 2.0297e-06 | 2.0886e-06 | 2.5298e-06 | 2.0886e-06 | 2.5298e-06 | 2.3827e-06 | 1.9268e-06 | 2.1768e-06 | 2.2945e-06 | 1.5444e-06 | 2.0003e-06 | 1.7944e-06 | 1.9415e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0319449E+00 | DC2_2V |  | 6.8046896115000001e-06 | 2.9993960823368636e-07 | 1521772376.827 | 1521772392.311 | 6.7429e-06 | 6.7723e-06 | 7.2729e-06 | 6.6398e-06 | 6.6987e-06 | 6.3012e-06 | 6.8017e-06 | 6.8312e-06 | 7.4643e-06 | 6.5073e-06 | 7.1256e-06 | 6.9637e-06 | 6.5662e-06 | 6.6545e-06 | 7.1551e-06 | 6.4484e-06 | 7.1992e-06 | 6.8017e-06 | 6.4337e-06 | 6.7134e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9870552E+00 | DC2_2V |  | 2.0049090360000002e-06 | 2.9622631052861739e-07 | 1521772407.196 | 1521772422.677 | 2.0903e-06 | 1.7517e-06 | 2.208e-06 | 2.4289e-06 | 1.3396e-06 | 2.473e-06 | 1.5898e-06 | 2.002e-06 | 1.8106e-06 | 1.7812e-06 | 1.9136e-06 | 2.0608e-06 | 2.2228e-06 | 2.1639e-06 | 2.4436e-06 | 1.9136e-06 | 1.6634e-06 | 2.2375e-06 | 1.7959e-06 | 2.208e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9032912E+00 | DC2_2V |  | 6.7237537759999991e-06 | 2.8921774041110808e-07 | 1521772437.539 | 1521772453.007 | 6.3314e-06 | 6.6258e-06 | 7.0087e-06 | 7.0381e-06 | 6.8173e-06 | 6.8761e-06 | 6.6847e-06 | 6.9056e-06 | 6.4491e-06 | 6.7731e-06 | 6.5817e-06 | 6.4197e-06 | 6.6995e-06 | 6.5375e-06 | 6.6406e-06 | 7.2443e-06 | 6.0074e-06 | 6.8467e-06 | 6.7878e-06 | 7.2001e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9684774E+00 | DC2_2V |  | -3.6930405104000001e-06 | 2.5702539923647122e-07 | 1521772467.893 | 1521772483.401 | -3.6026e-06 | -3.4997e-06 | -3.6908e-06 | -3.6908e-06 | -3.2203e-06 | -3.8526e-06 | -3.8526e-06 | -3.9702e-06 | -3.7497e-06 | -3.9408e-06 | -4.1467e-06 | -3.7055e-06 | -3.6026e-06 | -4.0143e-06 | -3.9261e-06 | -3.2056e-06 | -3.235e-06 | -3.7938e-06 | -3.632e-06 | -3.5291e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0217359E+00 | DC2_2V |  | 1.8773284666e-06 | 3.1121247274282001e-07 | 1521772498.273 | 1521772513.769 | 1.7802e-06 | 1.8391e-06 | 1.6919e-06 | 1.5742e-06 | 1.6625e-06 | 2.148e-06 | 2.3393e-06 | 1.7214e-06 | 1.7508e-06 | 2.6483e-06 | 2.354e-06 | 1.7655e-06 | 1.589e-06 | 1.3536e-06 | 1.7067e-06 | 1.9421e-06 | 2.0451e-06 | 1.5742e-06 | 1.8979e-06 | 2.1628e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9636538E+00 | DC2_2V |  | -3.6787944337000002e-06 | 2.9970780069694807e-07 | 1521772528.657 | 1521772544.132 | -3.8871e-06 | -4.2405e-06 | -3.2246e-06 | -3.519e-06 | -3.3571e-06 | -3.7988e-06 | -4.1227e-06 | -4.0049e-06 | -3.7988e-06 | -3.7252e-06 | -3.4896e-06 | -4.1227e-06 | -3.3718e-06 | -3.5927e-06 | -3.1804e-06 | -3.5485e-06 | -3.6663e-06 | -3.7105e-06 | -3.8871e-06 | -3.3276e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0075766E+00 | DC2_2V |  | 1.7940131977499998e-06 | 3.0630742412769257e-07 | 1521772558.995 | 1521772574.471 | 1.6932e-06 | 1.7815e-06 | 1.8109e-06 | 1.5901e-06 | 2.179e-06 | 1.8404e-06 | 2.1643e-06 | 1.9287e-06 | 2.1496e-06 | 1.0601e-06 | 1.6195e-06 | 2.2674e-06 | 1.8551e-06 | 1.8257e-06 | 1.6343e-06 | 1.6048e-06 | 1.2956e-06 | 1.5018e-06 | 1.8404e-06 | 2.2379e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9833782E+00 | DC2_2V |  | -3.4575561569e-06 | 3.3101412042086808e-07 | 1521772589.371 | 1521772604.859 | -3.5319e-06 | -4.1794e-06 | -3.1493e-06 | -3.782e-06 | -3.9881e-06 | -3.37e-06 | -3.4289e-06 | -3.7968e-06 | -3.4583e-06 | -3.5466e-06 | -3.2228e-06 | -3.1493e-06 | -3.1934e-06 | -3.4436e-06 | -3.4289e-06 | -3.0757e-06 | -3.3406e-06 | -2.7078e-06 | -3.7526e-06 | -3.6055e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9828549E+00 | DC2_2V |  | -1.0000047635500002 | 1.9731915137571593e-07 | 1521772619.723 | 1521772635.172 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9891297E+00 | DC2_2V |  | -1.0000089966999999 | 3.7712174424858363e-07 | 1521772650.046 | 1521772665.451 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0131591E+00 | DC2_2V |  | -2.0000101940499997 | 2.8309035212397405e-07 | 1521772680.291 | 1521772695.713 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0211316E+00 | DC2_2V |  | -2.0000137405499996 | 2.7488988255142389e-07 | 1521772710.554 | 1521772725.982 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0123521E+00 | DC2_2V |  | -3.0000151543499998 | 3.0441817866170794e-07 | 1521772740.824 | 1521772756.24 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9469620E+00 | DC2_2V |  | -3.0000190342499997 | 2.2102779800394984e-07 | 1521772771.186 | 1521772786.618 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9646759E+00 | DC2_2V |  | -4.0000203895000004 | 3.3553889485103514e-07 | 1521772801.468 | 1521772816.926 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0172135E+00 | DC2_2V |  | -4.0000244340499993 | 2.0325734305072412e-07 | 1521772831.785 | 1521772847.218 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0313451E+00 | DC2_2V |  | -5.0000257775499994 | 3.2222996062675881e-07 | 1521772862.089 | 1521772877.513 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9218582E+00 | DC2_2V |  | -5.0000303279999994 | 3.2740479528332147e-07 | 1521772892.361 | 1521772907.77 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0350954E+00 | DC2_2V |  | -6.0000318340500005 | 2.9471078615006646e-07 | 1521772922.64 | 1521772938.107 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0266321E+00 | DC2_2V |  | -6.0000358716999997 | 2.4993901260413623e-07 | 1521772952.946 | 1521772968.363 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9950665E+00 | DC2_2V |  | -7.0000374711999998 | 3.5071464193220242e-07 | 1521772983.213 | 1521772998.629 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9745554E+00 | DC2_2V |  | -7.0000406000000002 | 3.0190776739051097e-07 | 1521773013.474 | 1521773028.922 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0414211E+00 | DC2_2V |  | -8.0000420515500021 | 4.1681032555803245e-07 | 1521773043.789 | 1521773059.221 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0147591E+00 | DC2_2V |  | -8.0000463703500024 | 3.3600658847020553e-07 | 1521773074.09 | 1521773089.492 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9417566E+00 | DC2_2V |  | -9.0000478382499995 | 3.2168274353788721e-07 | 1521773104.352 | 1521773119.778 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9714550E+00 | DC2_2V |  | -9.0000519336 | 3.7343987473534224e-07 | 1521773134.66 | 1521773150.113 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9915675E+00 | DC2_2V |  | -10.000053843500002 | 3.1809236067142962e-07 | 1521773164.99 | 1521773180.421 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0700887E+00 | DC2_2V |  | -9.0000521893499972 | 4.3055049370697191e-07 | 1521773195.261 | 1521773210.691 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0141408E+00 | DC2_2V |  | -9.0000481259500003 | 4.1133823958757928e-07 | 1521773225.556 | 1521773240.947 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9788391E+00 | DC2_2V |  | -8.0000471243 | 3.2260612213624352e-07 | 1521773255.788 | 1521773271.208 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9643274E+00 | DC2_2V |  | -8.0000429623499993 | 3.4336937486244698e-07 | 1521773286.056 | 1521773301.487 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0192574E+00 | DC2_2V |  | -7.0000413931499992 | 2.7215386736554491e-07 | 1521773316.339 | 1521773331.776 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9656887E+00 | DC2_2V |  | -7.0000381989499996 | 3.7385511569113865e-07 | 1521773346.627 | 1521773362.053 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0493836E+00 | DC2_2V |  | -6.00003639015 | 3.2077831514524547e-07 | 1521773376.9 | 1521773392.334 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8969581E+00 | DC2_2V |  | -6.0000324893499997 | 3.5444185345807075e-07 | 1521773407.186 | 1521773422.604 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0321905E+00 | DC2_2V |  | -5.0000311274499998 | 3.0096668830010931e-07 | 1521773437.451 | 1521773452.93 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0205651E+00 | DC2_2V |  | -5.0000268217999997 | 2.7962324654149782e-07 | 1521773467.775 | 1521773483.196 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9987595E+00 | DC2_2V |  | -4.0000253507999997 | 2.5134390785674678e-07 | 1521773498.04 | 1521773513.462 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9853298E+00 | DC2_2V |  | -4.0000210868499995 | 3.5626244184922454e-07 | 1521773528.309 | 1521773543.725 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0163261E+00 | DC2_2V |  | -3.0000196663500001 | 3.3918686222332686e-07 | 1521773558.584 | 1521773574.031 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0474601E+00 | DC2_2V |  | -3.00001562965 | 3.199769171739168e-07 | 1521773588.886 | 1521773604.296 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9988868E+00 | DC2_2V |  | -2.0000143405999995 | 3.1856214470372885e-07 | 1521773619.14 | 1521773634.556 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9831849E+00 | DC2_2V |  | -2.00001098685 | 3.2986061833334816e-07 | 1521773649.418 | 1521773664.853 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0339901E+00 | DC2_2V |  | -1.0000095771999999 | 2.0227916351055955e-07 | 1521773679.728 | 1521773695.153 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0174212E+00 | DC2_2V |  | -1.0000051891499999 | 2.2467894314554345e-07 | 1521773710.019 | 1521773725.407 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9715021E+00 | DC2_2V |  | -3.7692546739999998e-06 | 2.1231051727264219e-07 | 1521773740.249 | 1521773755.732 | -3.7089e-06 | -3.5029e-06 | -3.7825e-06 | -3.6353e-06 | -3.5029e-06 | -3.8267e-06 | -3.6942e-06 | -3.6059e-06 | -3.6206e-06 | -3.915e-06 | -3.7825e-06 | -4.1357e-06 | -3.7383e-06 | -4.018e-06 | -4.2388e-06 | -3.7531e-06 | -3.9591e-06 | -3.9738e-06 | -3.5765e-06 | -3.4146e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0302683E+00 | DC2_2V |  | 2.1830514693500003e-06 | 3.3724859811075435e-07 | 1521773770.607 | 1521773786.095 | 1.7364e-06 | 2.1043e-06 | 2.0455e-06 | 2.2956e-06 | 2.1632e-06 | 2.7077e-06 | 2.4869e-06 | 2.0602e-06 | 2.3986e-06 | 2.6488e-06 | 2.6047e-06 | 2.3251e-06 | 1.9719e-06 | 1.8247e-06 | 1.6481e-06 | 2.6929e-06 | 2.4133e-06 | 1.7953e-06 | 2.0602e-06 | 1.6776e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0039437E+00 | DC2_2V |  | -3.7592442673999996e-06 | 2.6842714877249898e-07 | 1521773800.94 | 1521773816.409 | -4.0796e-06 | -4.0354e-06 | -3.6672e-06 | -3.9028e-06 | -3.9323e-06 | -3.6525e-06 | -4.2563e-06 | -3.8145e-06 | -3.6083e-06 | -3.5494e-06 | -3.8587e-06 | -3.3579e-06 | -3.4905e-06 | -3.8292e-06 | -3.6525e-06 | -4.109e-06 | -3.1223e-06 | -3.5936e-06 | -3.6819e-06 | -3.9912e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9696364E+00 | DC2_2V |  | 2.0509372118999997e-06 | 2.2799317391290626e-07 | 1521773831.255 | 1521773846.748 | 1.8685e-06 | 2.148e-06 | 1.8538e-06 | 2.148e-06 | 1.9421e-06 | 1.9568e-06 | 2.1922e-06 | 1.9715e-06 | 2.2657e-06 | 1.9568e-06 | 2.0156e-06 | 1.7508e-06 | 2.0009e-06 | 1.6772e-06 | 2.3687e-06 | 2.2363e-06 | 2.457e-06 | 1.9274e-06 | 1.7655e-06 | 2.5159e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0206406E+00 | DC2_2V |  | -3.6546244875500002e-06 | 2.7914237619011124e-07 | 1521773861.599 | 1521773877.088 | -3.8702e-06 | -3.7966e-06 | -3.9144e-06 | -3.9291e-06 | -3.7231e-06 | -3.6053e-06 | -3.6348e-06 | -3.5759e-06 | -3.2816e-06 | -3.4729e-06 | -3.7378e-06 | -3.3993e-06 | -3.8113e-06 | -3.5023e-06 | -3.311e-06 | -3.208e-06 | -3.7819e-06 | -4.3558e-06 | -3.9144e-06 | -3.2669e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0283793E+00 | DC11V |  | 4.8056515740499998e-05 | 8.3608872800530915e-06 | 1521773892.641 | 1521773907.802 | 4.827e-05 | 3.2082e-05 | 4.4296e-05 | 4.1648e-05 | 4.5474e-05 | 4.3266e-05 | 6.6371e-05 | 4.4296e-05 | 4.2089e-05 | 6.1956e-05 | 5.2243e-05 | 5.6364e-05 | 3.9587e-05 | 5.9749e-05 | 3.7085e-05 | 4.4591e-05 | 4.6357e-05 | 5.3715e-05 | 4.9889e-05 | 5.1802e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9729910E+00 | DC11V |  | 4.1083085593500003e-06 | 9.9345902573310987e-06 | 1521773922.653 | 1521773937.805 | -2.7978e-06 | 9.7186e-06 | 1.3253e-06 | 3.9758e-06 | 2.9597e-05 | 1.1927e-05 | -1.2075e-05 | -1.016e-05 | -3.534e-06 | 1.4725e-07 | 4.4175e-07 | 1.3253e-05 | 7.2153e-06 | -6.6263e-06 | -1.3253e-06 | -1.178e-06 | 2.945e-07 | 1.7228e-05 | 1.6492e-05 | 8.2461e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9920390E+00 | DC11V |  | 4.9874883527499999e-05 | 8.5870410827968232e-06 | 1521773953.231 | 1521773968.41 | 3.1618e-05 | 4.0147e-05 | 4.6912e-05 | 4.7206e-05 | 4.6912e-05 | 6.4559e-05 | 5.5441e-05 | 3.2059e-05 | 4.6323e-05 | 5.5882e-05 | 5.2647e-05 | 6.0735e-05 | 4.897e-05 | 5.1765e-05 | 4.3823e-05 | 6.0294e-05 | 4.8529e-05 | 4.7941e-05 | 5.8529e-05 | 5.7206e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0039248E+00 | DC11V |  | -1.7660603866500016e-07 | 8.9889986949921131e-06 | 1521773983.264 | 1521773998.431 | 2.9434e-07 | 8.2416e-06 | -1.1332e-05 | -3.5321e-06 | -3.8265e-06 | 8.8303e-07 | 4.268e-06 | -3.3849e-06 | -1.7072e-05 | -1.2951e-05 | 8.0944e-06 | -1.4128e-05 | 1.4423e-05 | -4.7095e-06 | 1.6189e-06 | -4.268e-06 | 1.6336e-05 | 2.7963e-06 | 8.8303e-06 | 5.8869e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9751539E+00 | DC11V |  | 4.3275616068500002e-05 | 9.433004596199773e-06 | 1521774013.278 | 1521774028.43 | 5.3147e-05 | 4.1369e-05 | 4.8436e-05 | 4.4902e-05 | 2.915e-05 | 3.0622e-05 | 6.5219e-05 | 3.548e-05 | 4.6669e-05 | 4.1811e-05 | 5.5208e-05 | 2.9591e-05 | 3.9161e-05 | 5.6091e-05 | 3.7836e-05 | 4.9761e-05 | 4.9025e-05 | 3.9014e-05 | 3.8572e-05 | 3.445e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9956702E+00 | DC11V |  | 10.000062114 | 1.1324297505944761e-05 | 1521774043.274 | 1521774058.378 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8865974E+00 | DC11V |  | 10.0000983095 | 9.2791780214301596e-06 | 1521774073.229 | 1521774088.335 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9790654E+00 | DC11V |  | 20.000113792999997 | 8.5392793021727246e-06 | 1521774103.172 | 1521774118.309 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9584826E+00 | DC11V |  | 20.000152620000001 | 9.5146150738397648e-06 | 1521774133.165 | 1521774148.274 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0699279E+00 | DC11V |  | 30.000172177999996 | 1.0015558696287943e-05 | 1521774163.15 | 1521774178.272 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9813654E+00 | DC11V |  | 30.000201256499999 | 1.1155847917088614e-05 | 1521774193.106 | 1521774209.003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9739051E+00 | DC11V |  | 40.000217539999994 | 8.6725820839320133e-06 | 1521774223.846 | 1521774238.969 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9879133E+00 | DC11V |  | 40.000261970000004 | 8.7413151189602834e-06 | 1521774253.831 | 1521774268.958 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0126730E+00 | DC11V |  | 50.000266865499995 | 9.9344881471605515e-06 | 1521774283.799 | 1521774298.897 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0123521E+00 | DC11V |  | 50.000311399000005 | 7.3446483237820189e-06 | 1521774313.748 | 1521774328.847 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0163261E+00 | DC11V |  | 60.000328866499999 | 8.4436184636601865e-06 | 1521774343.711 | 1521774358.815 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9632629E+00 | DC11V |  | 60.000364647000005 | 1.1086789481097935e-05 | 1521774373.681 | 1521774388.767 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9845284E+00 | DC11V |  | 70.000377097499992 | 9.5588743460233586e-06 | 1521774403.623 | 1521774418.745 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0153868E+00 | DC11V |  | 70.000415962999995 | 1.0183121868755747e-05 | 1521774433.603 | 1521774448.737 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0316143E+00 | DC11V |  | 80.000426861499989 | 9.1027145836427703e-06 | 1521774463.587 | 1521774478.672 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9955193E+00 | DC11V |  | 80.000462428500001 | 8.8972604057954645e-06 | 1521774493.513 | 1521774508.608 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9796922E+00 | DC11V |  | 90.000472762499996 | 6.4674553550606665e-06 | 1521774523.468 | 1521774538.575 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9886158E+00 | DC11V |  | 90.000508126499994 | 1.0974324250463016e-05 | 1521774553.427 | 1521774568.546 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0195029E+00 | DC11V |  | 100.00051662 | 1.1264750329116018e-05 | 1521774583.406 | 1521774598.501 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9480493E+00 | DC11V |  | 90.000508478499995 | 1.0260683348035708e-05 | 1521774613.343 | 1521774628.441 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9856786E+00 | DC11V |  | 90.000462378500004 | 1.1488092651273615e-05 | 1521774643.308 | 1521774658.413 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0004 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0188656E+00 | DC11V |  | 80.000454367499998 | 6.1987731636113977e-06 | 1521774673.288 | 1521774688.403 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9541035E+00 | DC11V |  | 80.000417658000003 | 7.8671065834982335e-06 | 1521774703.26 | 1521774718.368 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9734292E+00 | DC11V |  | 70.000398308000001 | 9.0834638771494823e-06 | 1521774733.223 | 1521774748.344 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9961277E+00 | DC11V |  | 70.000359707999991 | 1.2329657172274879e-05 | 1521774763.198 | 1521774778.326 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0003 | 70.0003 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0003 | 70.0003 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9686989E+00 | DC11V |  | 60.000349953000011 | 8.8488649551240235e-06 | 1521774793.165 | 1521774808.262 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0505936E+00 | DC11V |  | 60.000308691499995 | 1.0030092360478131e-05 | 1521774823.112 | 1521774838.239 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9937178E+00 | DC11V |  | 50.000296740999993 | 8.1363824266394109e-06 | 1521774853.081 | 1521774868.166 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0142965E+00 | DC11V |  | 50.000251921999997 | 7.7488609485011503e-06 | 1521774883.012 | 1521774898.101 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0002
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9298156E+00 | DC11V |  | 40.000242020499996 | 8.5134343688576478e-06 | 1521774912.945 | 1521774928.037 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0351851E+00 | DC11V |  | 40.000190068499997 | 7.1539382685255879e-06 | 1521774942.908 | 1521774958.032 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0129703E+00 | DC11V |  | 30.000177706500004 | 1.0139975974005506e-05 | 1521774972.903 | 1521774988.805 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0117575E+00 | DC11V |  | 30.000137733500004 | 1.2843663135971218e-05 | 1521775003.715 | 1521775018.83 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0102993E+00 | DC11V |  | 20.0001250125 | 9.5698264748642382e-06 | 1521775033.71 | 1521775048.799 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9962267E+00 | DC11V |  | 20.000088240500006 | 9.5707818256586278e-06 | 1521775063.652 | 1521775078.753 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0838621E+00 | DC11V |  | 10.000071393499999 | 1.3862918623148804e-05 | 1521775093.597 | 1521775108.707 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9858201E+00 | DC11V |  | 10.0000256495 | 1.0542377566341548e-05 | 1521775123.551 | 1521775139.446 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0696630E+00 | DC11V |  | 1.420989529655e-05 | 9.8896309724214635e-06 | 1521775154.293 | 1521775169.465 | 2.4566e-05 | 1.0591e-05 | 2.0006e-05 | -2.6478e-06 | 3.0303e-05 | 2.1182e-05 | 1.5887e-05 | 1.5887e-05 | 2.942e-05 | 2.6331e-05 | 1.0885e-05 | 7.6492e-06 | 2.6037e-05 | 1.824e-05 | 1.1621e-05 | -2.5007e-06 | 5.0014e-06 | 5.884e-06 | 3.5304e-06 | 6.3253e-06
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9712147E+00 | DC11V |  | -3.5112294628999995e-05 | 1.0192046204102041e-05 | 1521775184.305 | 1521775199.424 | -4.6138e-05 | -3.0513e-05 | -4.8055e-05 | -4.0979e-05 | -1.7394e-05 | -3.4346e-05 | -3.2724e-05 | -3.2872e-05 | -1.99e-05 | -5.8078e-05 | -3.7294e-05 | -4.4075e-05 | -3.7589e-05 | -2.8744e-05 | -4.1716e-05 | -1.8721e-05 | -2.8597e-05 | -2.6091e-05 | -4.4075e-05 | -3.4346e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9569334E+00 | DC11V |  | 1.960779286525e-05 | 1.1124824249910491e-05 | 1521775214.275 | 1521775229.454 | 2.3682e-05 | 1.8387e-05 | 3.3096e-05 | 2.2211e-05 | 2.3241e-05 | 1.2062e-05 | 1.8681e-05 | 2.3388e-05 | 2.7066e-05 | 4.5747e-05 | 2.1035e-05 | 3.7068e-05 | 1.3974e-05 | 1.1768e-06 | 2.5447e-05 | 1.3974e-05 | 1.0885e-05 | 8.8257e-06 | 1.4562e-05 | -2.3535e-06
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9964955E+00 | DC11V |  | -2.9112390039499994e-05 | 7.7360780447639059e-06 | 1521775244.308 | 1521775259.471 | -2.5309e-05 | -3.1489e-05 | -3.1194e-05 | -2.8546e-05 | -1.7804e-05 | -3.4137e-05 | -2.3984e-05 | -3.7816e-05 | -1.8982e-05 | -3.8257e-05 | -3.9876e-05 | -3.2224e-05 | -2.7222e-05 | -3.6933e-05 | -3.9582e-05 | -2.8399e-05 | -1.1477e-05 | -2.9429e-05 | -1.8393e-05 | -3.1194e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9559492E+00 | DC11V |  | 1.3150908946350001e-05 | 1.041106168366442e-05 | 1521775274.317 | 1521775289.48 | 2.3549e-06 | 2.4727e-05 | 1.884e-05 | 9.1254e-06 | 2.4285e-05 | 4.7099e-06 | 2.929e-05 | 3.3852e-06 | 2.5168e-05 | 1.7073e-05 | 2.9437e-06 | -1.9134e-06 | 2.4138e-05 | 7.3592e-06 | 1.5602e-05 | 3.0467e-05 | -4.2683e-06 | 9.7142e-06 | 1.3982e-05 | 6.0346e-06
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0208625E+00 | DC11V |  | -7.6038186699999989e-05 | 7.8585399415902195e-06 | 1521775304.357 | 1521775319.525 | -6.0619e-05 | -8.0776e-05 | -7.5773e-05 | -7.5626e-05 | -7.4008e-05 | -8.5337e-05 | -7.8863e-05 | -7.8127e-05 | -7.9599e-05 | -8.622e-05 | -6.6504e-05 | -7.3272e-05 | -6.0324e-05 | -7.6362e-05 | -6.1649e-05 | -8.4748e-05 | -8.4748e-05 | -8.1512e-05 | -8.0629e-05 | -7.6068e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0663190E+00 | DC11V |  | -3.3386233668500004e-05 | 7.1314892947913809e-06 | 1521775334.381 | 1521775349.54 | -3.2084e-05 | -3.8707e-05 | -3.7971e-05 | -3.0759e-05 | -2.9287e-05 | -3.2378e-05 | -4.2533e-05 | -3.5174e-05 | -1.3981e-05 | -4.1356e-05 | -4.1061e-05 | -2.9729e-05 | -2.7374e-05 | -2.5755e-05 | -4.1797e-05 | -3.8559e-05 | -3.3408e-05 | -2.237e-05 | -3.488e-05 | -3.8559e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9826711E+00 | DC11V |  | -6.9515538738999986e-05 | 9.5000862804242103e-06 | 1521775364.375 | 1521775379.508 | -8.2364e-05 | -5.5253e-05 | -7.146e-05 | -5.3632e-05 | -8.7815e-05 | -7.3523e-05 | -7.1313e-05 | -6.1294e-05 | -5.8936e-05 | -8.0743e-05 | -6.8072e-05 | -5.8494e-05 | -6.4093e-05 | -6.8219e-05 | -7.8091e-05 | -6.3799e-05 | -7.0724e-05 | -7.8385e-05 | -8.1185e-05 | -6.2915e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0498374E+00 | DC11V |  | -2.9420224680999997e-05 | 8.5385361949898862e-06 | 1521775394.359 | 1521775409.536 | -3.7354e-05 | -4.2796e-05 | -2.6766e-05 | -2.5883e-05 | -3.7207e-05 | -1.9854e-05 | -2.5883e-05 | -3.0589e-05 | -2.6177e-05 | -3.7354e-05 | -1.0442e-05 | -2.956e-05 | -2.5295e-05 | -4.7502e-05 | -2.8383e-05 | -3.8972e-05 | -2.5442e-05 | -2.7795e-05 | -1.7648e-05 | -2.7501e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0208766E+00 | DC11V |  | -7.2593514741499995e-05 | 1.3477867018574814e-05 | 1521775424.39 | 1521775439.523 | -8.0594e-05 | -6.1587e-05 | -7.6763e-05 | -9.0466e-05 | -6.1293e-05 | -8.3246e-05 | -8.7814e-05 | -7.6911e-05 | -6.4976e-05 | -7.8237e-05 | -7.5142e-05 | -7.249e-05 | -9.9306e-05 | -7.2638e-05 | -4.4938e-05 | -7.8826e-05 | -4.3465e-05 | -7.529e-05 | -6.3355e-05 | -6.4534e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9775761E+00 | DC11V |  | -10.000086480499998 | 6.116308915462256e-06 | 1521775454.362 | 1521775469.459 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9623256E+00 | DC11V |  | -10.000125081 | 9.7925466044609502e-06 | 1521775484.313 | 1521775499.424 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9648031E+00 | DC11V |  | -20.000145134499995 | 1.0023378908807227e-05 | 1521775514.268 | 1521775529.382 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0205792E+00 | DC11V |  | -20.000179119999999 | 1.0024493004387366e-05 | 1521775544.227 | 1521775559.34 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9893985E+00 | DC11V |  | -30.000196153499996 | 9.7303865672591295e-06 | 1521775574.196 | 1521775589.287 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0186201E+00 | DC11V |  | -30.000227720000005 | 8.9534747445810686e-06 | 1521775604.134 | 1521775619.245 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9165452E+00 | DC11V |  | -40.000245534999991 | 9.2114892934802616e-06 | 1521775634.115 | 1521775649.205 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0119179E+00 | DC11V |  | -40.000274626999996 | 9.5117506804318927e-06 | 1521775664.065 | 1521775679.202 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9568345E+00 | DC11V |  | -50.000297243000006 | 8.3877393263810063e-06 | 1521775694.049 | 1521775709.145 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0803175E+00 | DC11V |  | -50.000331116500007 | 9.2950144029333866e-06 | 1521775724.008 | 1521775739.149 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0319355E+00 | DC11V |  | -60.000352741000007 | 1.0804669314332751e-05 | 1521775753.981 | 1521775769.883 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0732581E+00 | DC11V |  | -60.000385617000006 | 9.3467625955750007e-06 | 1521775784.721 | 1521775799.821 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0350245E+00 | DC11V |  | -70.000405759499998 | 1.1025547821822116e-05 | 1521775814.686 | 1521775830.585 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0056469E+00 | DC11V |  | -70.000433146999995 | 7.3801619902065766e-06 | 1521775845.461 | 1521775860.546 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0006557E+00 | DC11V |  | -80.000452717999991 | 9.2994298749202386e-06 | 1521775875.408 | 1521775890.514 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0071803E+00 | DC11V |  | -80.000480759500007 | 7.0392872333504686e-06 | 1521775905.356 | 1521775920.447 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9895494E+00 | DC11V |  | -90.000498435500006 | 9.2308062908488451e-06 | 1521775935.294 | 1521775950.39 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9920296E+00 | DC11V |  | -90.000533409999989 | 1.0324358576821335e-05 | 1521775965.285 | 1521775980.404 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0143201E+00 | DC11V |  | -100.000553365 | 9.7580876702330223e-06 | 1521775995.28 | 1521776010.362 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9802672E+00 | DC11V |  | -90.000533316999991 | 1.1912417934238865e-05 | 1521776025.226 | 1521776040.319 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9851506E+00 | DC11V |  | -90.000505978500001 | 9.3105833714045592e-06 | 1521776055.165 | 1521776070.299 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9359877E+00 | DC11V |  | -80.000491230999984 | 7.221553088367003e-06 | 1521776085.178 | 1521776100.292 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0022171E+00 | DC11V |  | -80.000457529499997 | 1.2434663034525832e-05 | 1521776115.143 | 1521776130.26 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0643090E+00 | DC11V |  | -70.000440661499994 | 1.4713578514855351e-05 | 1521776145.11 | 1521776160.218 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9785894E+00 | DC11V |  | -70.000405610999991 | 1.0192663979335074e-05 | 1521776175.07 | 1521776190.152 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0124371E+00 | DC11V |  | -60.000389564999992 | 9.0888181307193822e-06 | 1521776205 | 1521776220.106 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9781699E+00 | DC11V |  | -60.000349946499988 | 8.0881371623910231e-06 | 1521776234.957 | 1521776250.054 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0382840E+00 | DC11V |  | -50.000337305000002 | 1.470172897906183e-05 | 1521776264.913 | 1521776280.027 | -50.0004 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9097011E+00 | DC11V |  | -50.000299868500001 | 7.0832678011696361e-06 | 1521776294.873 | 1521776309.975 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0807812E+00 | DC11V |  | -40.000277907000005 | 1.1313128257904072e-05 | 1521776324.827 | 1521776339.959 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9139502E+00 | DC11V |  | -40.000243686499999 | 1.0390999602837253e-05 | 1521776354.809 | 1521776370.713 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9446557E+00 | DC11V |  | -30.000224893499997 | 9.3869682407171439e-06 | 1521776385.562 | 1521776400.7 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9871448E+00 | DC11V |  | -30.000200564000004 | 7.2938250596551443e-06 | 1521776415.581 | 1521776430.7 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0650468E+00 | DC11V |  | -20.000179613 | 9.7383500144081758e-06 | 1521776445.559 | 1521776460.653 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0367203E+00 | DC11V |  | -20.000142129 | 8.2550698971096403e-06 | 1521776475.497 | 1521776491.395 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9730994E+00 | DC11V |  | -10.000122805500002 | 8.6703324473899395e-06 | 1521776506.244 | 1521776521.339 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9851271E+00 | DC11V |  | -10.0000889855 | 9.8416865805797781e-06 | 1521776536.199 | 1521776551.307 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0522999E+00 | DC11V |  | -6.5585282892499996e-05 | 1.0483442511981074e-05 | 1521776566.162 | 1521776581.32 | -5.6813e-05 | -7.9921e-05 | -7.4328e-05 | -7.8008e-05 | -4.7688e-05 | -5.8285e-05 | -5.1956e-05 | -6.8146e-05 | -6.1376e-05 | -6.0346e-05 | -5.7107e-05 | -4.8276e-05 | -6.8588e-05 | -6.9765e-05 | -6.0198e-05 | -7.9774e-05 | -6.2112e-05 | -8.257e-05 | -7.6977e-05 | -6.9471e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9812429E+00 | DC11V |  | -2.7636075628499998e-05 | 9.1632758484751724e-06 | 1521776596.19 | 1521776611.322 | -2.2834e-05 | -2.961e-05 | -2.3865e-05 | -1.5763e-05 | -5.0087e-05 | -3.6092e-05 | -2.7842e-05 | -1.6794e-05 | -2.1213e-05 | -1.974e-05 | -1.2374e-05 | -2.4896e-05 | -2.7253e-05 | -3.7712e-05 | -3.3293e-05 | -2.6811e-05 | -2.0477e-05 | -3.0789e-05 | -3.1967e-05 | -4.331e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9344163E+00 | DC11V |  | -7.4665108031499996e-05 | 7.4850340610741418e-06 | 1521776626.166 | 1521776641.331 | -7.298e-05 | -7.4893e-05 | -7.607e-05 | -8.7547e-05 | -8.0926e-05 | -8.3574e-05 | -7.6806e-05 | -8.5487e-05 | -7.1215e-05 | -6.6359e-05 | -6.9155e-05 | -8.5929e-05 | -6.9449e-05 | -7.1509e-05 | -7.2686e-05 | -7.1509e-05 | -7.5776e-05 | -5.7089e-05 | -7.916e-05 | -6.5182e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0611975E+00 | DC11V |  | -2.7801667861000004e-05 | 6.0159109893388769e-06 | 1521776656.165 | 1521776671.356 | -3.1307e-05 | -2.1018e-05 | -3.4982e-05 | -1.8961e-05 | -2.5575e-05 | -3.8656e-05 | -3.7039e-05 | -2.1606e-05 | -2.7486e-05 | -2.8662e-05 | -1.9549e-05 | -2.7927e-05 | -3.41e-05 | -3.0425e-05 | -3.6452e-05 | -2.4546e-05 | -2.4399e-05 | -2.4105e-05 | -1.999e-05 | -2.9249e-05

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 7.7352e-05 | 37.976 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -139802.5543 | 15604.0311 | 32.663 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | -7.1815 | 8.0226e-05 | 37.5716 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -7.1815 | 7.3039e-05 | 37.9282 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 0.92043 | 0.17928 | 44.7897 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.74815 | 0.089913 | 63.2578 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1.0002 | 0.21041 | 44.0973 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.87954 | 0.18186 | 44.9737 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.66325 | 0.58132 | 63.8662 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 0.61108 | 0.55332 | 68.5634 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | -3.6177 | 15.7022 | 38.6776 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 0.34077 | 0.22692 | 117.8642 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.86901 | 0.14562 | 53.9903 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.968 | 0.19009 | 49.4859 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1.0668 | 0.17126 | 51.5993 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.97773 | 0.20693 | 39.9356 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 3.0868e-05 | 38.0204 | 20 | 10.0 | 1
x gain | -7.1818 | 6.6333e-06 | 39.658 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | -7.1815 | 3.0133e-05 | 38.1114 | 20 | 10.0 | 1
x gain | -7.1814 | 2.9014e-05 | 36.8406 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 0.93755 | 0.080077 | 47.7893 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 8.2573 | 1.8815 | 30.9627 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 0.90887 | 0.07658 | 48.9572 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.78515 | 0.065577 | 50.3798 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.1833 | 0.43391 | 41.3645 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1.0849 | 0.34169 | 40.1338 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1.0048 | 0.26497 | 45.4341 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 0.99759 | 0.24503 | 60.7657 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 1.1138 | 0.11766 | 49.4945 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.7522 | 0.071091 | 55.0712 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1.1659 | 0.14991 | 46.6262 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.6569 | 0.052254 | 62.5975 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 9.4502e-05 | 37.0427 | 100 | 100.0 | 10
x gain | -7.1818 | 4.7436e-06 | 272.1961 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | -7.1815 | 9.441e-05 | 35.2083 | 100 | 100.0 | 10
x gain | -7.1815 | 7.6323e-05 | 37.8774 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.84989 | 0.23342 | 49.0204 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 6.6945 | 0.8032 | 316.0285 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.8956 | 0.23854 | 43.658 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 1.2077 | 0.4138 | 41.5431 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.97571 | 0.63273 | 48.617 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1.409 | 1.5391 | 29.2445 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 0.91425 | 0.54943 | 59.7016 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 0.75497 | 0.51198 | 55.7327 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.92612 | 0.35791 | 49.8469 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.72903 | 0.29061 | 43.3757 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.89765 | 0.29403 | 57.08 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.88664 | 0.35268 | 51.3336 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 69903867887.734 | 7802015585.9411 | -524074.2081 | 475925.7919
10.0 : 1.0 | 6181595.4947 | 17.8238 | 41239.4571 | 1041239.4571
100.0 : 10.0 | 6181646.703 | 40.5334 | 81976.3725 | 1081976.3725