## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 291.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0249322E+00 | DC220MV | 3.5724e-07 | 3.5723861694999996e-07 | 2.7616759755580306e-08 | 1521777411.542 | 1521777427.093 | 3.5289e-07 | 3.7893e-07 | 3.5024e-07 | 3.5172e-07 | 3.1494e-07 | 3.9452e-07 | 3.7275e-07 | 3.4157e-07 | 3.7466e-07 | 3.2744e-07 | 3.5245e-07 | 3.9334e-07 | 3.4009e-07 | 3.7275e-07 | 3.9629e-07 | 3.2332e-07 | 3.017e-07 | 4.0099e-07 | 3.4112e-07 | 3.6304e-07
| 0.2 | .01 | 0.2 | .01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0002311E+00 | DC220MV | 9.0001e-07 | 9.0000724343999992e-07 | 6.432714729137377e-08 | 1521777441.94 | 1521777457.475 | 8.2295e-07 | 8.9787e-07 | 9.173e-07 | 8.8404e-07 | 8.9831e-07 | 9.1995e-07 | 9.9988e-07 | 1.0137e-06 | 7.5716e-07 | 8.7844e-07 | 9.198e-07 | 8.783e-07 | 9.5822e-07 | 8.2943e-07 | 9.123e-07 | 9.0185e-07 | 8.705e-07 | 9.07e-07 | 1.0196e-06 | 8.1353e-07
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9660137E+00 | DC220MV | 3.6362e-07 | 0.010000363625 | 3.2581496512616457e-08 | 1521777472.325 | 1521777487.83 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9943355E+00 | DC2_2V | 1.6993e-06 | 1.6993391423000001e-06 | 3.5688756253447151e-08 | 1521777564.02 | 1521777579.502 | 1.7451e-06 | 1.6627e-06 | 1.6495e-06 | 1.7319e-06 | 1.6745e-06 | 1.7127e-06 | 1.7142e-06 | 1.6495e-06 | 1.6509e-06 | 1.7171e-06 | 1.7422e-06 | 1.6804e-06 | 1.6598e-06 | 1.6583e-06 | 1.7539e-06 | 1.7201e-06 | 1.6848e-06 | 1.748e-06 | 1.7024e-06 | 1.7289e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9811910E+00 | DC2_2V | 1.1982e-06 | 1.1981789077999998e-06 | 9.2878979674929733e-08 | 1521777594.343 | 1521777609.825 | 1.3126e-06 | 1.1949e-06 | 1.2346e-06 | 1.4553e-06 | 1.1816e-06 | 1.1846e-06 | 1.1566e-06 | 1.1654e-06 | 1.2037e-06 | 1.1463e-06 | 1.3332e-06 | 1.0948e-06 | 1.0874e-06 | 1.1934e-06 | 1.0198e-06 | 1.292e-06 | 1.1728e-06 | 1.2066e-06 | 1.1875e-06 | 1.1404e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0561763E+00 | DC2_2V | 1.6684e-06 | 1.6684128819499998e-06 | 7.0140056796368329e-08 | 1521777624.674 | 1521777640.157 | 1.6714e-06 | 1.6332e-06 | 1.6935e-06 | 1.5802e-06 | 1.589e-06 | 1.5758e-06 | 1.5993e-06 | 1.6008e-06 | 1.6258e-06 | 1.7965e-06 | 1.6891e-06 | 1.6111e-06 | 1.7509e-06 | 1.7303e-06 | 1.5684e-06 | 1.7141e-06 | 1.7627e-06 | 1.7156e-06 | 1.7067e-06 | 1.7538e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9094332E+00 | DC2_2V | 1.5986e-06 | 0.10000159857999999 | 7.6384086038758506e-08 | 1521777655.002 | 1521777670.423 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9858389E+00 | DC2_2V | 2.0262e-06 | 0.10000202620499998 | 6.7413911583898779e-08 | 1521777685.288 | 1521777700.761 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9757288E+00 | DC2_2V | 1.9648e-06 | 0.20000196475499998 | 6.6304596182536064e-08 | 1521777715.622 | 1521777731.055 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0418794E+00 | DC2_2V | 2.3367e-06 | 0.20000233674499998 | 6.2323057328579648e-08 | 1521777745.913 | 1521777761.349 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9961984E+00 | DC2_2V | 2.2789e-06 | 0.30000227888499997 | 6.0269654678793859e-08 | 1521777776.189 | 1521777791.595 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9471973E+00 | DC2_2V | 2.7689e-06 | 0.30000276888499999 | 6.8847471086633983e-08 | 1521777806.459 | 1521777821.895 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0816851E+00 | DC2_2V | 2.617e-06 | 0.40000261703000001 | 5.9028544790761179e-08 | 1521777836.752 | 1521777852.201 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9220510E+00 | DC2_2V | 3.0018e-06 | 0.40000300175500003 | 6.4168399348963506e-08 | 1521777867.033 | 1521777882.43 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0764232E+00 | DC2_2V | 2.8888e-06 | 0.50000288876999999 | 6.3261331799146267e-08 | 1521777897.288 | 1521777912.758 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0131355E+00 | DC2_2V | 3.3716e-06 | 0.50000337161000008 | 6.1899789173631915e-08 | 1521777927.592 | 1521777942.961 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9870222E+00 | DC2_2V | 3.2717e-06 | 0.60000327165500011 | 4.6629352059482472e-08 | 1521777957.802 | 1521777973.208 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9513022E+00 | DC2_2V | 3.6811e-06 | 0.60000368114000002 | 7.3492907142391203e-08 | 1521777988.05 | 1521778003.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0023303E+00 | DC2_2V | 3.624e-06 | 0.70000362401999994 | 6.4624326687352746e-08 | 1521778018.325 | 1521778033.778 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9885969E+00 | DC2_2V | 4.0295e-06 | 0.70000402948999996 | 7.1979739502889356e-08 | 1521778048.625 | 1521778064.049 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9734858E+00 | DC2_2V | 3.9541e-06 | 0.80000395407999991 | 6.7229068118385568e-08 | 1521778078.908 | 1521778094.347 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0664183E+00 | DC2_2V | 4.3811e-06 | 0.80000438108500005 | 7.1158957812982062e-08 | 1521778109.22 | 1521778124.669 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9609032E+00 | DC2_2V | 4.3137e-06 | 0.900004313665 | 7.4166557666720226e-08 | 1521778139.511 | 1521778154.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0439206E+00 | DC2_2V | 4.7112e-06 | 0.90000471118999992 | 5.392507673441942e-08 | 1521778169.782 | 1521778185.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0274396E+00 | DC2_2V | 4.6072e-06 | 1.0000046072499997 | 7.0195352405479152e-08 | 1521778200.075 | 1521778215.475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0340562E+00 | DC2_2V | 4.7882e-06 | 0.90000478820000007 | 5.9082205450048446e-08 | 1521778230.315 | 1521778245.734 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9254227E+00 | DC2_2V | 4.3263e-06 | 0.90000432629999982 | 1.0110744285228349e-07 | 1521778260.582 | 1521778275.991 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0368054E+00 | DC2_2V | 4.4623e-06 | 0.80000446232000011 | 6.0012312075214886e-08 | 1521778290.84 | 1521778306.298 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0262968E+00 | DC2_2V | 3.9668e-06 | 0.80000396684500008 | 4.9204323735453723e-08 | 1521778321.135 | 1521778336.551 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.1093992E+00 | DC2_2V | 4.0974e-06 | 0.70000409740500014 | 4.9407747109940208e-08 | 1521778351.405 | 1521778366.837 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0260796E+00 | DC2_2V | 3.6477e-06 | 0.70000364767000001 | 5.7689124620443039e-08 | 1521778381.671 | 1521778397.048 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0450027E+00 | DC2_2V | 3.8122e-06 | 0.60000381222499999 | 5.3856762570009903e-08 | 1521778411.874 | 1521778427.274 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0006510E+00 | DC2_2V | 3.3956e-06 | 0.60000339557500015 | 5.207231389946718e-08 | 1521778442.126 | 1521778457.533 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0570840E+00 | DC2_2V | 3.4758e-06 | 0.50000347576000004 | 5.9373297027193116e-08 | 1521778472.388 | 1521778487.819 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9141806E+00 | DC2_2V | 3.0742e-06 | 0.50000307423000001 | 4.8159174625747255e-08 | 1521778502.692 | 1521778518.102 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0220899E+00 | DC2_2V | 3.1164e-06 | 0.40000311643500003 | 7.3746161085856708e-08 | 1521778532.946 | 1521778548.422 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9705033E+00 | DC2_2V | 2.7018e-06 | 0.40000270176499997 | 6.1793254286744897e-08 | 1521778563.288 | 1521778578.698 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0190025E+00 | DC2_2V | 2.8484e-06 | 0.30000284842500002 | 6.4373168897382032e-08 | 1521778593.564 | 1521778609.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9723361E+00 | DC2_2V | 2.3713e-06 | 0.30000237130500002 | 5.6801518249133188e-08 | 1521778623.858 | 1521778639.293 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9929633E+00 | DC2_2V | 2.4919e-06 | 0.20000249187500002 | 7.3431273141366479e-08 | 1521778654.152 | 1521778669.606 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9562600E+00 | DC2_2V | 2.0989e-06 | 0.20000209894500004 | 4.9811128025104789e-08 | 1521778684.454 | 1521778699.869 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0735514E+00 | DC2_2V | 2.1178e-06 | 0.10000211777000001 | 8.8782572050409e-08 | 1521778714.726 | 1521778730.172 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9530959E+00 | DC2_2V | 1.7189e-06 | 0.10000171889000001 | 6.0134340438929936e-08 | 1521778745.01 | 1521778760.412 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9589865E+00 | DC2_2V | 1.7884e-06 | 1.7883761452999999e-06 | 8.6246501946711091e-08 | 1521778775.265 | 1521778790.769 | 1.7892e-06 | 1.8215e-06 | 1.8671e-06 | 1.726e-06 | 1.8627e-06 | 1.8083e-06 | 1.9818e-06 | 1.6142e-06 | 1.7245e-06 | 1.8818e-06 | 1.7451e-06 | 1.7715e-06 | 1.751e-06 | 1.8068e-06 | 1.6657e-06 | 1.6819e-06 | 1.8774e-06 | 1.8112e-06 | 1.8686e-06 | 1.7113e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0019671E+00 | DC2_2V | 1.3769e-06 | 1.3769092256999997e-06 | 5.248024064193742e-08 | 1521778805.628 | 1521778821.121 | 1.3429e-06 | 1.4605e-06 | 1.4002e-06 | 1.3031e-06 | 1.3517e-06 | 1.4826e-06 | 1.3605e-06 | 1.4193e-06 | 1.3414e-06 | 1.359e-06 | 1.3752e-06 | 1.4723e-06 | 1.3443e-06 | 1.3429e-06 | 1.4546e-06 | 1.3355e-06 | 1.3855e-06 | 1.3532e-06 | 1.3076e-06 | 1.3458e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0206264E+00 | DC2_2V | 1.756e-06 | 1.7559773714999999e-06 | 5.2385551816527574e-08 | 1521778835.992 | 1521778851.469 | 1.7308e-06 | 1.6646e-06 | 1.6837e-06 | 1.8088e-06 | 1.7544e-06 | 1.722e-06 | 1.7117e-06 | 1.7588e-06 | 1.8265e-06 | 1.7117e-06 | 1.6808e-06 | 1.7705e-06 | 1.8486e-06 | 1.7102e-06 | 1.7912e-06 | 1.8191e-06 | 1.8029e-06 | 1.8103e-06 | 1.7779e-06 | 1.7352e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9561847E+00 | DC2_2V | 1.4111e-06 | 1.4110732859000001e-06 | 8.5802740255493844e-08 | 1521778866.315 | 1521778881.774 | 1.439e-06 | 1.3462e-06 | 1.3889e-06 | 1.3359e-06 | 1.3226e-06 | 1.3801e-06 | 1.4198e-06 | 1.2387e-06 | 1.386e-06 | 1.495e-06 | 1.4994e-06 | 1.2976e-06 | 1.495e-06 | 1.517e-06 | 1.5833e-06 | 1.4346e-06 | 1.4051e-06 | 1.4125e-06 | 1.5141e-06 | 1.3108e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0316946E+00 | DC2_2V | 1.7926e-06 | 1.7925972298499999e-06 | 6.2324045272290137e-08 | 1521778896.636 | 1521778912.127 | 1.8122e-06 | 1.8651e-06 | 1.8063e-06 | 1.6592e-06 | 1.8578e-06 | 1.7077e-06 | 1.8416e-06 | 1.6254e-06 | 1.771e-06 | 1.8136e-06 | 1.8666e-06 | 1.7989e-06 | 1.7724e-06 | 1.7945e-06 | 1.8048e-06 | 1.8077e-06 | 1.7813e-06 | 1.818e-06 | 1.7901e-06 | 1.8578e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9774818E+00 | DC2_2V | 7.073e-07 | 7.0730060861000006e-07 | 8.1882101084776696e-08 | 1521778926.974 | 1521778942.449 | 7.863e-07 | 6.2285e-07 | 6.9059e-07 | 8.0691e-07 | 8.3047e-07 | 7.5832e-07 | 6.6114e-07 | 6.9795e-07 | 8.1869e-07 | 7.7746e-07 | 7.6421e-07 | 6.9501e-07 | 6.8912e-07 | 7.5538e-07 | 5.3156e-07 | 5.5512e-07 | 6.096e-07 | 6.9206e-07 | 6.6114e-07 | 7.4212e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0036229E+00 | DC2_2V | 1.2649e-06 | 1.2648648403999998e-06 | 7.0208731630124943e-08 | 1521778957.294 | 1521778972.782 | 1.246e-06 | 1.2269e-06 | 1.2607e-06 | 1.1975e-06 | 1.4667e-06 | 1.3387e-06 | 1.2931e-06 | 1.3372e-06 | 1.1269e-06 | 1.2357e-06 | 1.3108e-06 | 1.3211e-06 | 1.2402e-06 | 1.2666e-06 | 1.2284e-06 | 1.1754e-06 | 1.2254e-06 | 1.2402e-06 | 1.246e-06 | 1.3137e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0013255E+00 | DC2_2V | 7.0286e-07 | 7.0286040937500005e-07 | 7.8175201755115233e-08 | 1521778987.638 | 1521779003.135 | 7.812e-07 | 6.9734e-07 | 8.1945e-07 | 6.7969e-07 | 7.1647e-07 | 7.5766e-07 | 6.4144e-07 | 6.5321e-07 | 5.7523e-07 | 7.7826e-07 | 8.4593e-07 | 5.4875e-07 | 7.7973e-07 | 6.7822e-07 | 7.5766e-07 | 6.9734e-07 | 6.9587e-07 | 5.7523e-07 | 6.841e-07 | 6.944e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9949156E+00 | DC2_2V | 1.189e-06 | 1.1890168228499999e-06 | 6.8758624908128732e-08 | 1521779017.983 | 1521779033.46 | 1.1701e-06 | 1.2172e-06 | 1.1789e-06 | 1.1922e-06 | 1.2923e-06 | 1.1377e-06 | 1.229e-06 | 1.1745e-06 | 1.1775e-06 | 1.1642e-06 | 1.0553e-06 | 1.1245e-06 | 1.3776e-06 | 1.1392e-06 | 1.1745e-06 | 1.1363e-06 | 1.2452e-06 | 1.1701e-06 | 1.282e-06 | 1.1421e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9459218E+00 | DC2_2V | 7.1143e-07 | 7.1142841614999994e-07 | 5.3858007335831825e-08 | 1521779048.311 | 1521779063.79 | 7.5964e-07 | 6.9045e-07 | 7.8025e-07 | 7.7584e-07 | 7.1695e-07 | 6.9634e-07 | 6.5659e-07 | 7.1989e-07 | 7.037e-07 | 7.0664e-07 | 6.6395e-07 | 5.9623e-07 | 7.7584e-07 | 6.3156e-07 | 7.8025e-07 | 7.1842e-07 | 7.9203e-07 | 6.3892e-07 | 6.9928e-07 | 7.2578e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0178554E+00 | DC2_2V | 8.4831e-07 | -0.099999151689999996 | 6.5069082212717559e-08 | 1521779078.634 | 1521779094.097 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9188160E+00 | DC2_2V | 3.441e-07 | -0.099999655902000009 | 8.8027121365924811e-08 | 1521779108.941 | 1521779124.383 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.099999 | -0.099999 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9685340E+00 | DC2_2V | 4.5774e-07 | -0.19999954226 | 5.7885070613215724e-08 | 1521779139.249 | 1521779154.726 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9872721E+00 | DC2_2V | -4.4475e-08 | -0.200000044475 | 5.6746276311657084e-08 | 1521779169.582 | 1521779185.025 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9725622E+00 | DC2_2V | 8.7725e-08 | -0.299999912275 | 9.1236653133254466e-08 | 1521779199.874 | 1521779215.303 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9243599E+00 | DC2_2V | -4.0328e-07 | -0.30000040327999999 | 7.9226779566995442e-08 | 1521779230.157 | 1521779245.598 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9739664E+00 | DC2_2V | -3.5465e-07 | -0.40000035464999995 | 6.1698164480667031e-08 | 1521779260.46 | 1521779275.924 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9933264E+00 | DC2_2V | -6.9236e-07 | -0.40000069236500002 | 7.2067248279470427e-08 | 1521779290.783 | 1521779306.219 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9825815E+00 | DC2_2V | -6.0035e-07 | -0.50000060034500005 | 7.7022571197835894e-08 | 1521779321.061 | 1521779336.488 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0129987E+00 | DC2_2V | -1.0672e-06 | -0.50000106721000004 | 7.7807961691671694e-08 | 1521779351.349 | 1521779366.785 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0603227E+00 | DC2_2V | -1.078e-06 | -0.60000107797500002 | 4.7520489011628927e-08 | 1521779381.635 | 1521779397.056 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9986793E+00 | DC2_2V | -1.4515e-06 | -0.60000145149499995 | 6.4689059937401906e-08 | 1521779411.893 | 1521779427.282 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0705097E+00 | DC2_2V | -1.3223e-06 | -0.70000132232000001 | 6.5171839010480055e-08 | 1521779442.135 | 1521779457.57 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0843401E+00 | DC2_2V | -1.7466e-06 | -0.70000174660000003 | 6.2625218567757585e-08 | 1521779472.437 | 1521779487.824 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0385013E+00 | DC2_2V | -1.6563e-06 | -0.80000165631999987 | 4.0357323990092348e-08 | 1521779502.665 | 1521779518.059 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0748051E+00 | DC2_2V | -2.1261e-06 | -0.8000021261400001 | 6.3367037177214065e-08 | 1521779532.912 | 1521779548.325 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0092706E+00 | DC2_2V | -2.1699e-06 | -0.90000216992000015 | 1.0682060474673412e-07 | 1521779563.165 | 1521779578.556 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0192669E+00 | DC2_2V | -2.4805e-06 | -0.90000248051499998 | 7.1978290295727674e-08 | 1521779593.396 | 1521779608.829 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0686838E+00 | DC2_2V | -2.4755e-06 | -1.0000024754500001 | 6.9664535459919703e-08 | 1521779623.678 | 1521779639.088 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9756675E+00 | DC2_2V | -2.6193e-06 | -0.90000261926000003 | 7.5179940142986583e-08 | 1521779653.94 | 1521779669.347 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9763602E+00 | DC2_2V | -2.2146e-06 | -0.90000221464499996 | 5.3351189990740693e-08 | 1521779684.196 | 1521779699.632 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9815964E+00 | DC2_2V | -2.245e-06 | -0.80000224498499983 | 4.9126197435629401e-08 | 1521779714.487 | 1521779729.936 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9900397E+00 | DC2_2V | -1.707e-06 | -0.80000170699500006 | 5.4281492919990846e-08 | 1521779744.789 | 1521779760.214 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9039772E+00 | DC2_2V | -1.8039e-06 | -0.700001803915 | 6.5406179178171816e-08 | 1521779775.055 | 1521779790.493 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0079399E+00 | DC2_2V | -1.4298e-06 | -0.70000142980000002 | 8.2423655582345703e-08 | 1521779805.329 | 1521779820.806 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9978822E+00 | DC2_2V | -1.4314e-06 | -0.60000143143499984 | 6.9518042804655301e-08 | 1521779835.644 | 1521779851.065 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9427637E+00 | DC2_2V | -9.1347e-07 | -0.60000091346999995 | 5.824175562680109e-08 | 1521779865.912 | 1521779881.33 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0068122E+00 | DC2_2V | -1.0701e-06 | -0.50000107007499994 | 4.5106383972921406e-08 | 1521779896.18 | 1521779911.633 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9758607E+00 | DC2_2V | -6.2072e-07 | -0.50000062072499996 | 6.3486399141071929e-08 | 1521779926.481 | 1521779941.903 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0331446E+00 | DC2_2V | -6.498e-07 | -0.40000064980499994 | 7.4381862535005081e-08 | 1521779956.746 | 1521779972.187 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9797346E+00 | DC2_2V | -2.5412e-07 | -0.40000025412499995 | 5.4782623837027632e-08 | 1521779987.042 | 1521780002.441 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0082938E+00 | DC2_2V | -3.836e-07 | -0.30000038360499998 | 6.6530560461593563e-08 | 1521780017.3 | 1521780032.728 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9592785E+00 | DC2_2V | 3.7705e-08 | -0.29999996229499998 | 7.8931663322757646e-08 | 1521780047.583 | 1521780063.024 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9899124E+00 | DC2_2V | 1.003e-08 | -0.19999998997000001 | 4.9929531339349652e-08 | 1521780077.875 | 1521780093.326 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9966134E+00 | DC2_2V | 4.2709e-07 | -0.19999957291000001 | 6.2611946942399944e-08 | 1521780108.168 | 1521780123.603 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0055100E+00 | DC2_2V | 3.8141e-07 | -0.099999618592500006 | 6.1863582169023423e-08 | 1521780138.451 | 1521780153.905 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0408730E+00 | DC2_2V | 8.5473e-07 | -0.099999145267499992 | 7.1689766067723725e-08 | 1521780168.749 | 1521780184.181 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9963729E+00 | DC2_2V | 7.2769e-07 | 7.276934883099999e-07 | 7.372836260246428e-08 | 1521780199.032 | 1521780214.503 | 7.0097e-07 | 5.6696e-07 | 6.612e-07 | 8.4381e-07 | 7.2158e-07 | 6.9066e-07 | 8.5265e-07 | 6.6415e-07 | 7.8049e-07 | 7.5251e-07 | 7.6134e-07 | 8.5265e-07 | 6.5679e-07 | 6.4501e-07 | 7.3189e-07 | 7.5545e-07 | 6.8771e-07 | 7.6871e-07 | 6.7004e-07 | 7.8932e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0172984E+00 | DC2_2V | 1.2155e-06 | 1.2154786915499998e-06 | 5.7515685751703445e-08 | 1521780229.356 | 1521780244.832 | 1.2526e-06 | 1.1819e-06 | 1.2908e-06 | 1.2437e-06 | 1.1407e-06 | 1.1407e-06 | 1.2997e-06 | 1.2187e-06 | 1.1863e-06 | 1.2658e-06 | 1.1172e-06 | 1.2069e-06 | 1.257e-06 | 1.2025e-06 | 1.154e-06 | 1.1908e-06 | 1.2231e-06 | 1.1922e-06 | 1.3512e-06 | 1.1937e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0187382E+00 | DC2_2V | 7.8899e-07 | 7.8899350526500001e-07 | 4.3782680010707317e-08 | 1521780259.687 | 1521780275.172 | 8.4191e-07 | 8.5515e-07 | 7.8892e-07 | 8.6546e-07 | 7.8303e-07 | 7.8303e-07 | 7.3446e-07 | 7.5654e-07 | 7.9334e-07 | 7.8303e-07 | 8.3308e-07 | 7.9922e-07 | 8.3896e-07 | 7.3005e-07 | 7.4624e-07 | 8.1983e-07 | 7.6095e-07 | 7.0502e-07 | 7.4624e-07 | 8.1541e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9448675E+00 | DC2_2V | 1.3128e-06 | 1.3128035122500001e-06 | 8.0337579875122329e-08 | 1521780290.013 | 1521780305.501 | 1.1931e-06 | 1.3843e-06 | 1.3652e-06 | 1.2195e-06 | 1.296e-06 | 1.2857e-06 | 1.2754e-06 | 1.4108e-06 | 1.349e-06 | 1.299e-06 | 1.3313e-06 | 1.3961e-06 | 1.3416e-06 | 1.324e-06 | 1.3004e-06 | 1.1901e-06 | 1.349e-06 | 1.3255e-06 | 1.4829e-06 | 1.1372e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9785894E+00 | DC2_2V | 7.522e-07 | 7.5220410931500007e-07 | 7.2657911653564173e-08 | 1521780320.358 | 1521780335.876 | 7.1582e-07 | 8.2019e-07 | 8.1872e-07 | 7.8491e-07 | 7.7315e-07 | 8.3782e-07 | 7.7903e-07 | 7.2611e-07 | 6.8349e-07 | 7.2905e-07 | 5.3356e-07 | 8.0843e-07 | 6.7467e-07 | 7.9226e-07 | 6.7614e-07 | 7.4375e-07 | 7.4081e-07 | 7.4375e-07 | 8.6722e-07 | 7.952e-07
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0326345E+00 | DC2_2V | 6.6954e-06 | 6.6953749946e-06 | 2.6810038941067075e-07 | 1521780351.135 | 1521780366.618 | 6.8006e-06 | 6.7417e-06 | 6.8153e-06 | 6.9773e-06 | 6.7123e-06 | 6.992e-06 | 6.0646e-06 | 6.3737e-06 | 6.6093e-06 | 6.6976e-06 | 6.4915e-06 | 6.6681e-06 | 6.7859e-06 | 7.0803e-06 | 6.256e-06 | 6.8889e-06 | 6.9625e-06 | 6.3149e-06 | 6.992e-06 | 6.6829e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0042221E+00 | DC2_2V | 1.9535e-06 | 1.9535472693999997e-06 | 3.1849078920662987e-07 | 1521780381.464 | 1521780396.925 | 2.1657e-06 | 2.3572e-06 | 2.1362e-06 | 1.5617e-06 | 2.0773e-06 | 1.7826e-06 | 2.1804e-06 | 1.3259e-06 | 1.7974e-06 | 2.3425e-06 | 1.3259e-06 | 2.3425e-06 | 2.2246e-06 | 2.2246e-06 | 1.4585e-06 | 1.8858e-06 | 1.9742e-06 | 1.871e-06 | 1.9447e-06 | 2.092e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0130883E+00 | DC2_2V | 6.4707e-06 | 6.4707337792500013e-06 | 3.8576572491570767e-07 | 1521780411.778 | 1521780427.261 | 6.2117e-06 | 6.9624e-06 | 6.4325e-06 | 7.036e-06 | 6.5355e-06 | 6.6238e-06 | 6.1086e-06 | 5.8584e-06 | 6.4177e-06 | 6.7857e-06 | 6.4177e-06 | 6.0645e-06 | 6.4913e-06 | 5.829e-06 | 7.3156e-06 | 6.3294e-06 | 6.0792e-06 | 6.8299e-06 | 6.771e-06 | 6.3147e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9762330E+00 | DC2_2V | 1.8948e-06 | 1.8948033416e-06 | 2.3695155337531642e-07 | 1521780442.116 | 1521780457.583 | 2.1062e-06 | 1.8705e-06 | 1.7674e-06 | 2.0178e-06 | 1.9147e-06 | 2.2829e-06 | 1.5759e-06 | 1.7674e-06 | 1.9441e-06 | 1.9147e-06 | 1.3992e-06 | 2.2682e-06 | 1.5907e-06 | 1.9883e-06 | 1.7085e-06 | 1.9441e-06 | 1.5759e-06 | 2.0914e-06 | 1.9441e-06 | 2.224e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.1003662E+00 | DC2_2V | 6.5875e-06 | 6.5875249161999991e-06 | 3.3621430077884097e-07 | 1521780472.443 | 1521780487.934 | 5.9887e-06 | 7.1658e-06 | 7.2394e-06 | 6.4448e-06 | 7.0628e-06 | 6.4154e-06 | 6.5478e-06 | 6.5331e-06 | 6.0917e-06 | 6.5037e-06 | 6.6508e-06 | 6.5037e-06 | 6.4595e-06 | 6.3712e-06 | 7.0186e-06 | 6.3859e-06 | 6.5331e-06 | 7.0481e-06 | 6.2977e-06 | 6.4889e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9611717E+00 | DC2_2V | 7.241e-06 | 1.000007241 | 3.5120207856084464e-07 | 1521780502.768 | 1521780518.145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9460536E+00 | DC2_2V | 1.1481e-05 | 1.0000114813499998 | 3.0680535767095219e-07 | 1521780532.988 | 1521780548.432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9998962E+00 | DC2_2V | 1.2202e-05 | 2.0000122018000002 | 3.4251621858234465e-07 | 1521780563.315 | 1521780578.761 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9972596E+00 | DC2_2V | 1.5813e-05 | 2.0000158132499997 | 2.5319495950245258e-07 | 1521780593.612 | 1521780609.049 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0106296E+00 | DC2_2V | 1.6722e-05 | 3.0000167221499998 | 2.9251808065489744e-07 | 1521780623.897 | 1521780639.328 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9865979E+00 | DC2_2V | 2.1009e-05 | 3.0000210087000001 | 2.3606124208474124e-07 | 1521780654.174 | 1521780669.607 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0003349E+00 | DC2_2V | 2.1786e-05 | 4.0000217857000004 | 3.6306102789421701e-07 | 1521780684.478 | 1521780699.919 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9715257E+00 | DC2_2V | 2.5998e-05 | 4.0000259981499999 | 2.8648076288390632e-07 | 1521780714.764 | 1521780730.181 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9925671E+00 | DC2_2V | 2.672e-05 | 5.0000267198000001 | 3.405662343512331e-07 | 1521780745.038 | 1521780760.483 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0000943E+00 | DC2_2V | 3.1264e-05 | 5.0000312644999996 | 3.394316572319111e-07 | 1521780775.335 | 1521780790.768 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9626647E+00 | DC2_2V | 3.1998e-05 | 6.0000319983999999 | 3.1127293487853496e-07 | 1521780805.618 | 1521780821.043 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9716670E+00 | DC2_2V | 3.6256e-05 | 6.0000362561999996 | 3.1627718855333231e-07 | 1521780835.903 | 1521780851.355 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0453760E+00 | DC2_2V | 3.6769e-05 | 7.0000367693000003 | 2.9387839327755266e-07 | 1521780866.209 | 1521780881.653 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0234827E+00 | DC2_2V | 4.0892e-05 | 7.0000408915500021 | 3.3515242419431342e-07 | 1521780896.499 | 1521780911.905 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0433819E+00 | DC2_2V | 4.1542e-05 | 8.0000415423499991 | 3.0757767727712858e-07 | 1521780926.747 | 1521780942.168 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9901340E+00 | DC2_2V | 4.5802e-05 | 8.0000458015500016 | 4.1588802282563533e-07 | 1521780957.009 | 1521780972.408 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9999858E+00 | DC2_2V | 4.6463e-05 | 9.0000464632499995 | 3.8337108321075634e-07 | 1521780987.261 | 1521781002.697 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0252816E+00 | DC2_2V | 5.1158e-05 | 9.0000511579999998 | 3.4397296411490026e-07 | 1521781017.548 | 1521781032.969 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9837553E+00 | DC2_2V | 5.1966e-05 | 10.000051966499999 | 4.1479241775179119e-07 | 1521781047.825 | 1521781063.232 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0335083E+00 | DC2_2V | 5.1399e-05 | 9.0000513986000001 | 4.1960140593982248e-07 | 1521781078.1 | 1521781093.528 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0044391E+00 | DC2_2V | 4.7012e-05 | 9.0000470123999996 | 3.3832460761232992e-07 | 1521781108.376 | 1521781123.798 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0365030E+00 | DC2_2V | 4.6303e-05 | 8.0000463029500004 | 3.4185354678186213e-07 | 1521781138.655 | 1521781154.09 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0445255E+00 | DC2_2V | 4.1959e-05 | 8.0000419593000007 | 3.4331663232962149e-07 | 1521781168.948 | 1521781184.353 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9838166E+00 | DC2_2V | 4.1284e-05 | 7.0000412837999999 | 3.9543148579893633e-07 | 1521781199.202 | 1521781214.601 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8818647E+00 | DC2_2V | 3.7605e-05 | 7.000037604900001 | 3.0643186859584593e-07 | 1521781229.469 | 1521781244.905 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9532278E+00 | DC2_2V | 3.7016e-05 | 6.0000370163499994 | 3.9798985850983574e-07 | 1521781259.773 | 1521781275.243 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9756722E+00 | DC2_2V | 3.2807e-05 | 6.0000328073500002 | 3.9880086201251629e-07 | 1521781290.103 | 1521781305.555 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9753848E+00 | DC2_2V | 3.2013e-05 | 5.0000320129000002 | 3.9752432619046017e-07 | 1521781320.401 | 1521781335.85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0440860E+00 | DC2_2V | 2.7156e-05 | 5.0000271561500007 | 2.7536853037282422e-07 | 1521781350.707 | 1521781366.161 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0211032E+00 | DC2_2V | 2.6415e-05 | 4.0000264145500006 | 3.7403856420785009e-07 | 1521781381.015 | 1521781396.429 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0567152E+00 | DC2_2V | 2.2097e-05 | 4.0000220968499995 | 2.9012191835727429e-07 | 1521781411.269 | 1521781426.692 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0451587E+00 | DC2_2V | 2.1445e-05 | 3.0000214453499998 | 3.1645493759078798e-07 | 1521781441.539 | 1521781456.936 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9708990E+00 | DC2_2V | 1.717e-05 | 3.00001717015 | 3.0921760543163386e-07 | 1521781471.783 | 1521781487.198 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9743528E+00 | DC2_2V | 1.6485e-05 | 2.0000164848500002 | 2.2194622662364206e-07 | 1521781502.039 | 1521781517.471 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0435473E+00 | DC2_2V | 1.2778e-05 | 2.0000127778999999 | 3.270995108864612e-07 | 1521781532.327 | 1521781547.764 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0693886E+00 | DC2_2V | 1.1869e-05 | 1.0000118692000002 | 2.8922544837388474e-07 | 1521781562.588 | 1521781577.991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9447827E+00 | DC2_2V | 7.4686e-06 | 1.0000074685500002 | 2.6608973582206359e-07 | 1521781592.839 | 1521781608.233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9962550E+00 | DC2_2V | 6.7835e-06 | 6.7834635983499981e-06 | 2.9024638969582886e-07 | 1521781623.085 | 1521781638.585 | 6.9431e-06 | 6.6783e-06 | 6.5018e-06 | 6.7518e-06 | 6.4282e-06 | 7.4432e-06 | 6.8254e-06 | 6.8401e-06 | 6.5165e-06 | 6.9578e-06 | 6.693e-06 | 6.8842e-06 | 6.3988e-06 | 7.046e-06 | 7.1637e-06 | 6.796e-06 | 6.34e-06 | 7.1931e-06 | 6.3988e-06 | 6.8695e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9713419E+00 | DC2_2V | 2.0365e-06 | 2.0365475627000002e-06 | 2.7798592575325688e-07 | 1521781653.431 | 1521781668.91 | 1.7075e-06 | 1.5309e-06 | 2.1639e-06 | 2.2816e-06 | 2.2228e-06 | 2.105e-06 | 1.8548e-06 | 1.7664e-06 | 2.0756e-06 | 2.002e-06 | 1.9284e-06 | 2.5466e-06 | 2.6496e-06 | 2.1933e-06 | 1.9725e-06 | 1.8548e-06 | 1.6045e-06 | 1.9284e-06 | 2.0903e-06 | 2.2522e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0168972E+00 | DC2_2V | 6.5672e-06 | 6.5671528922000008e-06 | 2.7081646776202899e-07 | 1521781683.738 | 1521781699.217 | 6.64e-06 | 6.3897e-06 | 6.0953e-06 | 6.5222e-06 | 6.4781e-06 | 6.3603e-06 | 6.4928e-06 | 6.7284e-06 | 6.9787e-06 | 6.6548e-06 | 6.7431e-06 | 6.1836e-06 | 6.2425e-06 | 7.0228e-06 | 6.7284e-06 | 6.9639e-06 | 6.5664e-06 | 6.2131e-06 | 6.9198e-06 | 6.4192e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9877341E+00 | DC2_2V | 1.8505e-06 | 1.85049362265e-06 | 2.4176912549698751e-07 | 1521781714.04 | 1521781729.52 | 1.8402e-06 | 1.8402e-06 | 2.2818e-06 | 1.8991e-06 | 2.0463e-06 | 1.9727e-06 | 1.9874e-06 | 1.6635e-06 | 1.531e-06 | 2.4585e-06 | 1.8255e-06 | 1.9138e-06 | 1.6046e-06 | 1.8255e-06 | 1.8844e-06 | 1.7224e-06 | 2.0168e-06 | 1.7371e-06 | 1.5163e-06 | 1.4427e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0136877E+00 | DC2_2V | 6.4531e-06 | 6.4531471856999987e-06 | 3.9888810751339023e-07 | 1521781744.37 | 1521781759.848 | 6.5076e-06 | 6.4635e-06 | 5.6979e-06 | 6.964e-06 | 6.7285e-06 | 6.4046e-06 | 6.8757e-06 | 6.861e-06 | 5.7126e-06 | 6.4487e-06 | 6.1984e-06 | 6.1101e-06 | 7.0229e-06 | 5.7715e-06 | 6.2868e-06 | 6.7579e-06 | 6.4635e-06 | 6.5518e-06 | 6.2868e-06 | 6.9493e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0037031E+00 | DC2_2V | -3.7847e-06 | -3.7846685363499993e-06 | 2.4199612250482765e-07 | 1521781774.706 | 1521781790.197 | -3.7964e-06 | -3.3108e-06 | -3.5463e-06 | -3.8112e-06 | -3.561e-06 | -4.3556e-06 | -4.0024e-06 | -3.8259e-06 | -3.9142e-06 | -3.8406e-06 | -3.6934e-06 | -3.6051e-06 | -3.8847e-06 | -4.1349e-06 | -3.8553e-06 | -3.5463e-06 | -3.7376e-06 | -3.4139e-06 | -4.0466e-06 | -3.8112e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9790654E+00 | DC2_2V | 1.735e-06 | 1.7349630485700001e-06 | 3.5607064011068574e-07 | 1521781805.053 | 1521781820.543 | 1.9866e-06 | 1.9719e-06 | 2.0455e-06 | 1.9719e-06 | 1.7512e-06 | 2.1485e-06 | 1.8983e-06 | 1.707e-06 | 5.8862e-07 | 1.9572e-06 | 1.7364e-06 | 1.4716e-06 | 1.2655e-06 | 1.4127e-06 | 2.119e-06 | 2.0749e-06 | 1.604e-06 | 1.7512e-06 | 1.604e-06 | 1.6334e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0425173E+00 | DC2_2V | -3.4925e-06 | -3.4925381688000002e-06 | 2.7393867288485093e-07 | 1521781835.404 | 1521781850.885 | -3.7244e-06 | -3.3416e-06 | -3.2239e-06 | -3.3858e-06 | -3.2239e-06 | -4.1513e-06 | -3.8274e-06 | -3.7833e-06 | -3.1944e-06 | -3.2092e-06 | -3.7538e-06 | -3.3711e-06 | -3.1356e-06 | -3.3858e-06 | -3.3858e-06 | -3.6213e-06 | -3.4889e-06 | -3.8716e-06 | -3.5477e-06 | -3.2239e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9569475E+00 | DC2_2V | 1.8849e-06 | 1.8848698968999998e-06 | 2.6734260572016704e-07 | 1521781865.718 | 1521781881.17 | 2.0779e-06 | 2.019e-06 | 2.299e-06 | 2.1811e-06 | 2.0042e-06 | 1.7537e-06 | 1.7832e-06 | 1.6211e-06 | 1.96e-06 | 2.299e-06 | 2.0042e-06 | 2.2695e-06 | 1.6948e-06 | 2.019e-06 | 1.96e-06 | 1.6063e-06 | 1.7095e-06 | 1.459e-06 | 1.4737e-06 | 1.5032e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0666973E+00 | DC2_2V | -3.5968e-06 | -3.5967963432500001e-06 | 2.8027187651423459e-07 | 1521781896.027 | 1521781911.539 | -3.9107e-06 | -3.5725e-06 | -3.2491e-06 | -3.5725e-06 | -4.0871e-06 | -4.043e-06 | -3.5284e-06 | -3.7196e-06 | -3.3667e-06 | -3.6902e-06 | -3.6607e-06 | -3.3961e-06 | -3.9695e-06 | -3.4549e-06 | -3.0433e-06 | -3.9107e-06 | -3.6755e-06 | -3.5431e-06 | -3.2785e-06 | -3.2638e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0061847E+00 | DC2_2V | -4.9219e-06 | -1.0000049219 | 2.8875645448373596e-07 | 1521781926.41 | 1521781941.819 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9774394E+00 | DC2_2V | -9.04e-06 | -1.0000090400000001 | 2.6163122903563061e-07 | 1521781956.659 | 1521781972.079 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0258341E+00 | DC2_2V | -1.0194e-05 | -2.0000101941000001 | 2.515865457696873e-07 | 1521781986.924 | 1521782002.348 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0833179E+00 | DC2_2V | -1.3708e-05 | -2.0000137083 | 3.1738700358252641e-07 | 1521782017.198 | 1521782032.624 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0224629E+00 | DC2_2V | -1.5125e-05 | -3.00001512455 | 2.878543859354445e-07 | 1521782047.464 | 1521782062.856 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9529641E+00 | DC2_2V | -1.9508e-05 | -3.0000195079500003 | 3.5464312696762525e-07 | 1521782077.702 | 1521782093.113 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0380384E+00 | DC2_2V | -2.0601e-05 | -4.000020600650001 | 3.2721144149637286e-07 | 1521782107.973 | 1521782123.436 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0068122E+00 | DC2_2V | -2.4673e-05 | -4.0000246729500004 | 4.3055562650264605e-07 | 1521782138.291 | 1521782153.701 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8942149E+00 | DC2_2V | -2.6078e-05 | -5.0000260775499994 | 2.8016753474561346e-07 | 1521782168.564 | 1521782183.983 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0339853E+00 | DC2_2V | -3.03e-05 | -5.0000303000500006 | 2.6694090633863677e-07 | 1521782198.843 | 1521782214.322 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.1011050E+00 | DC2_2V | -3.1795e-05 | -6.0000317947999999 | 2.5609697377506029e-07 | 1521782229.188 | 1521782244.616 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0080296E+00 | DC2_2V | -3.5816e-05 | -6.0000358164000005 | 2.862151987353042e-07 | 1521782259.486 | 1521782274.883 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0392856E+00 | DC2_2V | -3.7391e-05 | -7.0000373911500002 | 2.9965267821627164e-07 | 1521782289.725 | 1521782305.149 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0147780E+00 | DC2_2V | -4.0779e-05 | -7.0000407792000008 | 3.3419688809853365e-07 | 1521782319.987 | 1521782335.405 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0304903E+00 | DC2_2V | -4.2653e-05 | -8.0000426533499986 | 2.9763068985336363e-07 | 1521782350.258 | 1521782365.683 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9430555E+00 | DC2_2V | -4.6375e-05 | -8.0000463747000001 | 4.4167941993177905e-07 | 1521782380.532 | 1521782395.95 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9987076E+00 | DC2_2V | -4.7718e-05 | -9.0000477185000012 | 3.928939423973769e-07 | 1521782410.796 | 1521782426.253 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9361100E+00 | DC2_2V | -5.2202e-05 | -9.0000522019000009 | 2.8645259657724482e-07 | 1521782441.093 | 1521782456.512 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0624033E+00 | DC2_2V | -5.3564e-05 | -10.000053564 | 3.9385784215350975e-07 | 1521782471.366 | 1521782486.808 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9859945E+00 | DC2_2V | -5.2385e-05 | -9.0000523846 | 3.1533639164521316e-07 | 1521782501.651 | 1521782517.035 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0131874E+00 | DC2_2V | -4.8149e-05 | -9.0000481491500004 | 2.9481473403295853e-07 | 1521782531.893 | 1521782547.314 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0051468E+00 | DC2_2V | -4.6762e-05 | -8.0000467617999984 | 3.1549367668615632e-07 | 1521782562.17 | 1521782577.6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0160523E+00 | DC2_2V | -4.2931e-05 | -8.0000429309499985 | 4.4248180457542025e-07 | 1521782592.451 | 1521782607.877 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9366370E+00 | DC2_2V | -4.1258e-05 | -7.0000412580499995 | 2.9717141094821531e-07 | 1521782622.724 | 1521782638.134 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0374573E+00 | DC2_2V | -3.8068e-05 | -7.0000380683499994 | 3.1593737918573233e-07 | 1521782652.989 | 1521782668.448 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0012359E+00 | DC2_2V | -3.6521e-05 | -6.0000365212000002 | 2.9688307458978626e-07 | 1521782683.304 | 1521782698.725 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9774583E+00 | DC2_2V | -3.2309e-05 | -6.0000323089499989 | 3.2409681809249568e-07 | 1521782713.568 | 1521782728.999 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0147355E+00 | DC2_2V | -3.1009e-05 | -5.0000310095000007 | 3.201957995511704e-07 | 1521782743.841 | 1521782759.275 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0030662E+00 | DC2_2V | -2.6436e-05 | -5.0000264359499997 | 3.4206862971820548e-07 | 1521782774.146 | 1521782789.558 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9835337E+00 | DC2_2V | -2.4979e-05 | -4.00002497935 | 2.6446744133336662e-07 | 1521782804.402 | 1521782819.838 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0535951E+00 | DC2_2V | -2.1188e-05 | -4.0000211877999998 | 2.9076031368935667e-07 | 1521782834.712 | 1521782850.147 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0179923E+00 | DC2_2V | -1.9785e-05 | -3.0000197845000001 | 2.4579025611232097e-07 | 1521782864.986 | 1521782880.398 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9471926E+00 | DC2_2V | -1.5437e-05 | -3.0000154374000001 | 2.6801014908557758e-07 | 1521782895.241 | 1521782910.662 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9580541E+00 | DC2_2V | -1.4439e-05 | -2.0000144391499992 | 3.1123195127618785e-07 | 1521782925.516 | 1521782940.968 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0815100E+00 | DC2_2V | -1.085e-05 | -2.0000108502000002 | 2.5877414862520168e-07 | 1521782955.829 | 1521782971.27 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9646194E+00 | DC2_2V | -9.5673e-06 | -1.0000095673 | 2.7411641687812244e-07 | 1521782986.117 | 1521783001.518 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0396304E+00 | DC2_2V | -5.146e-06 | -1.0000051460499999 | 2.5798633200406886e-07 | 1521783016.346 | 1521783031.79 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9440250E+00 | DC2_2V | -3.954e-06 | -3.9540103646000005e-06 | 3.2583072954356206e-07 | 1521783046.627 | 1521783062.098 | -4.1528e-06 | -4.4621e-06 | -3.7699e-06 | -4.0792e-06 | -3.9025e-06 | -4.0792e-06 | -4.1675e-06 | -4.2264e-06 | -3.7552e-06 | -3.8583e-06 | -4.2854e-06 | -3.9172e-06 | -3.7994e-06 | -3.5638e-06 | -3.2251e-06 | -3.5785e-06 | -4.5799e-06 | -4.0645e-06 | -4.1086e-06 | -3.5049e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0453241E+00 | DC2_2V | 1.9898e-06 | 1.9897696232499997e-06 | 2.9156389521620902e-07 | 1521783076.957 | 1521783092.48 | 2.2778e-06 | 1.7929e-06 | 2.1602e-06 | 1.5283e-06 | 2.4835e-06 | 1.5724e-06 | 2.2043e-06 | 1.9545e-06 | 1.7194e-06 | 2.2484e-06 | 1.9398e-06 | 1.5577e-06 | 2.219e-06 | 2.1015e-06 | 2.1162e-06 | 1.5871e-06 | 2.4541e-06 | 1.7782e-06 | 1.9251e-06 | 2.1749e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9399402E+00 | DC2_2V | -3.7439e-06 | -3.7438679726999996e-06 | 2.6858322394597029e-07 | 1521783107.343 | 1521783122.807 | -3.7711e-06 | -3.6827e-06 | -4.272e-06 | -3.447e-06 | -3.8742e-06 | -3.8153e-06 | -3.7564e-06 | -3.5502e-06 | -3.9332e-06 | -3.3881e-06 | -3.9479e-06 | -3.506e-06 | -3.3734e-06 | -4.2572e-06 | -3.3734e-06 | -3.5354e-06 | -3.5649e-06 | -3.8448e-06 | -4.0363e-06 | -3.9479e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0434670E+00 | DC2_2V | 1.7871e-06 | 1.7870788910000004e-06 | 2.4724872326921504e-07 | 1521783137.682 | 1521783153.204 | 1.6901e-06 | 1.793e-06 | 1.5872e-06 | 1.793e-06 | 1.9546e-06 | 1.6166e-06 | 1.8224e-06 | 1.5578e-06 | 1.8224e-06 | 1.7195e-06 | 2.1163e-06 | 1.6607e-06 | 1.7195e-06 | 2.2926e-06 | 1.6019e-06 | 2.2338e-06 | 1.3815e-06 | 2.2192e-06 | 1.6019e-06 | 1.5578e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9756204E+00 | DC2_2V | -3.6882e-06 | -3.68816382785e-06 | 3.0708433092564756e-07 | 1521783168.049 | 1521783183.521 | -3.9613e-06 | -3.549e-06 | -3.4754e-06 | -4.3148e-06 | -2.9158e-06 | -3.7257e-06 | -3.2545e-06 | -4.2117e-06 | -3.7846e-06 | -3.6963e-06 | -3.5637e-06 | -3.7257e-06 | -3.7552e-06 | -3.5932e-06 | -3.549e-06 | -3.8583e-06 | -3.5785e-06 | -3.4459e-06 | -4.0497e-06 | -3.7552e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9889223E+00 | DC11V | 5.0117e-05 | 5.0117094489e-05 | 1.0129449079745385e-05 | 1521783199.07 | 1521783214.24 | 5.325e-05 | 3.6775e-05 | 3.5745e-05 | 4.3836e-05 | 5.3103e-05 | 6.8402e-05 | 5.2809e-05 | 2.5154e-05 | 4.2806e-05 | 4.2806e-05 | 4.6631e-05 | 6.2518e-05 | 5.3103e-05 | 5.1926e-05 | 6.0311e-05 | 5.2221e-05 | 4.6042e-05 | 5.3839e-05 | 5.9134e-05 | 6.1929e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0323511E+00 | DC11V | 2.4123e-06 | 2.4123375057500004e-06 | 1.1441057425989709e-05 | 1521783229.088 | 1521783244.265 | -6.4721e-06 | 1.0297e-06 | 1.1032e-05 | 9.7082e-06 | -3.3832e-06 | 4.4128e-06 | 1.4121e-05 | 2.3094e-05 | 4.4128e-07 | -1.4856e-05 | -1.4856e-05 | -1.3238e-06 | 1.0885e-05 | -5.7367e-06 | -3.3832e-06 | 1.5886e-05 | -1.7798e-05 | 1.265e-05 | -5.7367e-06 | 1.8534e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9864471E+00 | DC11V | 4.536e-05 | 4.5360279254500003e-05 | 7.9678943197738457e-06 | 1521783259.104 | 1521783274.251 | 3.799e-05 | 4.5058e-05 | 4.3733e-05 | 3.7401e-05 | 6.1403e-05 | 2.9892e-05 | 4.6531e-05 | 3.9463e-05 | 4.4911e-05 | 4.874e-05 | 3.0922e-05 | 4.1377e-05 | 4.7267e-05 | 5.1832e-05 | 5.5071e-05 | 5.0065e-05 | 4.0494e-05 | 5.3893e-05 | 5.6397e-05 | 4.4764e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9311327E+00 | DC11V | -1.3315e-06 | -1.3314645535549996e-06 | 1.1257514954674433e-05 | 1521783289.11 | 1521783304.283 | 1.4418e-05 | 6.1792e-06 | 5.8849e-07 | 4.4137e-07 | 4.8551e-06 | 1.4859e-05 | -1.1328e-05 | 1.9567e-05 | 4.7079e-06 | -6.032e-06 | -2.1186e-05 | 1.177e-06 | -2.3098e-05 | -1.4712e-06 | -2.2068e-06 | -1.074e-05 | 5.8849e-07 | 1.4712e-06 | -2.0009e-05 | 5.8849e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0698853E+00 | DC11V | 4.95e-05 | 4.9500430172500008e-05 | 1.1047000850877348e-05 | 1521783319.142 | 1521783334.331 | 5.4388e-05 | 6.9087e-05 | 4.4245e-05 | 4.013e-05 | 7.776e-05 | 4.3363e-05 | 4.8508e-05 | 4.9831e-05 | 4.204e-05 | 4.0864e-05 | 4.5127e-05 | 5.3212e-05 | 4.3216e-05 | 5.5564e-05 | 4.5862e-05 | 4.3804e-05 | 6.7324e-05 | 3.9836e-05 | 5.5123e-05 | 3.0722e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9071163E+00 | DC11V | 5.9765e-05 | 10.000059765 | 7.8256638696737355e-06 | 1521783349.192 | 1521783365.077 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0112053E+00 | DC11V | 9.6245e-05 | 10.0000962455 | 1.1045173368988787e-05 | 1521783379.913 | 1521783395.066 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0092753E+00 | DC11V | 0.0001112 | 20.000111203000003 | 9.7875339591265458e-06 | 1521783409.911 | 1521783425.022 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9926426E+00 | DC11V | 0.00015102 | 20.000151024499999 | 8.2539526746115656e-06 | 1521783439.866 | 1521783454.986 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0270854E+00 | DC11V | 0.00017335 | 30.000173350499999 | 1.0192492568100006e-05 | 1521783469.829 | 1521783484.939 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9745318E+00 | DC11V | 0.00019479 | 30.000194786499996 | 8.9103514381989287e-06 | 1521783499.789 | 1521783515.701 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0186673E+00 | DC11V | 0.00020778 | 40.000207776000003 | 1.1155964055405229e-05 | 1521783530.561 | 1521783545.684 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0177185E+00 | DC11V | 0.00024565 | 40.000245649999997 | 9.2723152439591281e-06 | 1521783560.522 | 1521783575.621 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0458722E+00 | DC11V | 0.0002719 | 50.000271904000002 | 7.6610152064760438e-06 | 1521783590.468 | 1521783605.56 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9505348E+00 | DC11V | 0.0003103 | 50.000310303999996 | 8.505527849807506e-06 | 1521783620.413 | 1521783635.503 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0587813E+00 | DC11V | 0.00032103 | 60.000321028500004 | 1.2374329991805268e-05 | 1521783650.362 | 1521783665.482 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0304619E+00 | DC11V | 0.00035937 | 60.000359368500007 | 7.3621961913110829e-06 | 1521783680.321 | 1521783696.212 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9681335E+00 | DC11V | 0.00037744 | 70.000377444999998 | 1.2540418852054049e-05 | 1521783711.059 | 1521783726.158 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0003 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0214856E+00 | DC11V | 0.0004133 | 70.000413297999984 | 1.0515435606415497e-05 | 1521783741.017 | 1521783756.128 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9300602E+00 | DC11V | 0.00042836 | 80.000428362499989 | 9.1215453053311189e-06 | 1521783770.98 | 1521783786.074 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0579350E+00 | DC11V | 0.00045561 | 80.000455611999996 | 6.4023750282711085e-06 | 1521783800.931 | 1521783816.072 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9981604E+00 | DC11V | 0.00046731 | 90.000467306999994 | 7.4785246543539009e-06 | 1521783830.913 | 1521783846.805 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9649868E+00 | DC11V | 0.00050209 | 90.000502092000005 | 1.116081475455048e-05 | 1521783861.664 | 1521783876.776 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9834819E+00 | DC11V | 0.00051664 | 100.00051664499999 | 1.1409884967588031e-05 | 1521783891.623 | 1521783906.723 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9825957E+00 | DC11V | 0.00049997 | 90.000499969000003 | 9.2981040523269469e-06 | 1521783921.584 | 1521783936.689 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0231381E+00 | DC11V | 0.00047173 | 90.000471733000012 | 8.825882450002598e-06 | 1521783951.544 | 1521783966.649 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0557460E+00 | DC11V | 0.00045114 | 80.000451144500005 | 1.0052225859087437e-05 | 1521783981.488 | 1521783996.597 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9687224E+00 | DC11V | 0.00042241 | 80.000422413999999 | 1.1969054014599458e-05 | 1521784011.458 | 1521784026.544 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0069632E+00 | DC11V | 0.00040397 | 70.000403965999993 | 8.8455493894851387e-06 | 1521784041.396 | 1521784056.522 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0174023E+00 | DC11V | 0.00036369 | 70.000363692499974 | 1.0203947214109117e-05 | 1521784071.367 | 1521784086.462 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0003 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0003 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9547532E+00 | DC11V | 0.00034903 | 60.000349033500001 | 8.2258527073810098e-06 | 1521784101.315 | 1521784116.412 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0359456E+00 | DC11V | 0.00030853 | 60.000308531000009 | 8.4336515815470815e-06 | 1521784131.268 | 1521784146.391 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9855655E+00 | DC11V | 0.00029696 | 50.000296959000003 | 1.0379955153927217e-05 | 1521784161.242 | 1521784176.337 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0178224E+00 | DC11V | 0.00024959 | 50.000249586499997 | 9.0853884207795831e-06 | 1521784191.193 | 1521784206.291 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0002
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0275151E+00 | DC11V | 0.00023295 | 40.000232946000004 | 1.3507233025370346e-05 | 1521784221.139 | 1521784236.23 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0067226E+00 | DC11V | 0.00019373 | 40.000193733499998 | 9.9262688232062451e-06 | 1521784251.087 | 1521784266.184 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9963305E+00 | DC11V | 0.00017712 | 30.000177116500005 | 8.7704858905801163e-06 | 1521784281.041 | 1521784296.137 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9795320E+00 | DC11V | 0.00013985 | 30.000139846999996 | 1.0488515671263893e-05 | 1521784310.986 | 1521784326.088 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9516506E+00 | DC11V | 0.00013012 | 20.000130117000005 | 8.8313719772741873e-06 | 1521784340.961 | 1521784356.065 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0668392E+00 | DC11V | 8.5814e-05 | 20.0000858135 | 7.7145396979196176e-06 | 1521784370.918 | 1521784386.031 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9918315E+00 | DC11V | 7.2578e-05 | 10.000072578000001 | 9.3003282737895796e-06 | 1521784400.872 | 1521784415.955 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0567152E+00 | DC11V | 3.0742e-05 | 10.0000307425 | 9.0701283755862721e-06 | 1521784430.8 | 1521784445.899 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0081145E+00 | DC11V | 1.1134e-05 | 1.1134307289595e-05 | 1.0617737195165713e-05 | 1521784460.749 | 1521784475.893 | 1.0162e-05 | 1.7674e-05 | 2.1503e-05 | 1.6937e-05 | 2.2828e-05 | 1.9588e-05 | 1.7968e-05 | 1.2813e-05 | 2.7394e-05 | 1.3402e-05 | 1.1782e-05 | 4.4184e-07 | -6.4803e-06 | -6.333e-06 | 1.4139e-05 | -1.0015e-05 | -1.7674e-06 | 1.7526e-05 | 2.9456e-06 | 2.0177e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9853581E+00 | DC11V | -3.0646e-05 | -3.0646054930499999e-05 | 8.970465914349145e-06 | 1521784490.74 | 1521784505.9 | -3.6349e-05 | -3.473e-05 | -3.8114e-05 | -3.0756e-05 | -3.576e-05 | -2.2221e-05 | -4.6061e-05 | -4.1646e-05 | -2.3546e-05 | -2.8843e-05 | -2.3693e-05 | -3.3994e-05 | -1.6188e-05 | -2.7225e-05 | -2.5164e-05 | -2.8843e-05 | -2.8402e-05 | -1.5305e-05 | -5.0917e-05 | -2.5164e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0004906E+00 | DC11V | 1.3819e-05 | 1.3819388794270002e-05 | 8.1746504924586313e-06 | 1521784520.747 | 1521784535.926 | 2.5006e-05 | 1.3385e-05 | 2.8683e-05 | 2.7948e-06 | 1.971e-05 | 1.4856e-05 | 1.368e-05 | 1.0297e-05 | 1.0591e-05 | 6.1779e-06 | 2.6477e-05 | 1.1326e-05 | 8.0901e-06 | 1.4709e-07 | 2.2799e-05 | 7.5017e-06 | 2.5741e-05 | 6.4721e-06 | 1.5592e-05 | 7.0605e-06
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0285871E+00 | DC11V | -3.5082e-05 | -3.5082248117000003e-05 | 6.8696181138722205e-06 | 1521784550.773 | 1521784565.92 | -3.0922e-05 | -4.2997e-05 | -3.0922e-05 | -2.5032e-05 | -4.0346e-05 | -4.2113e-05 | -3.7401e-05 | -3.7254e-05 | -3.3278e-05 | -3.6812e-05 | -3.9463e-05 | -2.6652e-05 | -3.0039e-05 | -4.7856e-05 | -3.4456e-05 | -2.032e-05 | -3.6812e-05 | -3.3573e-05 | -2.945e-05 | -4.5942e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0356433E+00 | DC11V | 7.7745e-06 | 7.7744746335000006e-06 | 9.0066541278026745e-06 | 1521784580.773 | 1521784595.925 | -8.5401e-06 | 1.6197e-06 | 1.2957e-05 | 1.1338e-05 | 5.8898e-07 | 5.8898e-06 | -2.6504e-06 | -3.8283e-06 | -5.7425e-06 | 7.9512e-06 | 1.6933e-05 | 1.3988e-05 | 3.9756e-06 | 1.2516e-05 | 8.9819e-06 | 8.3929e-06 | 7.5094e-06 | 1.3546e-05 | 2.3117e-05 | 2.6946e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9537504E+00 | DC11V | -6.6999e-05 | -6.6998688290999999e-05 | 1.0099356253817778e-05 | 1521784610.768 | 1521784625.9 | -6.999e-05 | -6.2328e-05 | -7.7357e-05 | -4.6709e-05 | -7.7799e-05 | -7.8389e-05 | -6.1444e-05 | -6.8222e-05 | -7.3084e-05 | -6.5717e-05 | -6.1296e-05 | -5.8349e-05 | -8.7229e-05 | -6.6306e-05 | -5.2013e-05 | -5.5697e-05 | -6.9253e-05 | -5.6581e-05 | -7.9567e-05 | -7.2642e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0075530E+00 | DC11V | -3.5889e-05 | -3.5889445101000004e-05 | 1.0147559187296857e-05 | 1521784640.751 | 1521784655.934 | -3.5875e-05 | -4.1021e-05 | -5.7194e-05 | -4.0286e-05 | -2.5583e-05 | -4.0433e-05 | -2.9553e-05 | -6.1311e-05 | -3.3522e-05 | -2.8229e-05 | -2.8817e-05 | -2.3818e-05 | -3.2787e-05 | -3.1023e-05 | -3.8521e-05 | -2.6171e-05 | -5.0725e-05 | -3.4551e-05 | -2.4701e-05 | -3.3669e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9835997E+00 | DC11V | -6.946e-05 | -6.9459914904e-05 | 1.0486241863966191e-05 | 1521784670.776 | 1521784685.929 | -7.1403e-05 | -7.2728e-05 | -7.3464e-05 | -7.3759e-05 | -5.4473e-05 | -6.5662e-05 | -8.6126e-05 | -7.4201e-05 | -7.847e-05 | -7.1992e-05 | -6.8753e-05 | -7.9501e-05 | -4.1959e-05 | -5.2853e-05 | -5.5209e-05 | -6.8312e-05 | -7.9059e-05 | -7.8764e-05 | -7.0814e-05 | -7.1698e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0245876E+00 | DC11V | -3.0369e-05 | -3.0369183679500002e-05 | 9.0085459699549378e-06 | 1521784700.781 | 1521784715.94 | -4.9745e-05 | -2.8846e-05 | -2.1634e-05 | -3.1201e-05 | -2.9582e-05 | -1.3687e-05 | -2.7669e-05 | -3.1789e-05 | -3.7382e-05 | -3.1937e-05 | -1.5012e-05 | -3.5763e-05 | -2.7374e-05 | -3.3261e-05 | -2.8993e-05 | -1.6778e-05 | -4.6065e-05 | -4.0767e-05 | -3.1495e-05 | -2.8404e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0329698E+00 | DC11V | -6.938e-05 | -6.9379956158999986e-05 | 1.1854776134787058e-05 | 1521784730.812 | 1521784745.951 | -6.1131e-05 | -6.5108e-05 | -7.3063e-05 | -7.8365e-05 | -6.3782e-05 | -5.7743e-05 | -4.861e-05 | -8.5583e-05 | -6.5108e-05 | -6.2899e-05 | -8.4847e-05 | -5.9953e-05 | -7.7482e-05 | -7.5714e-05 | -8.249e-05 | -8.7351e-05 | -4.5222e-05 | -7.9397e-05 | -7.3357e-05 | -6.0394e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0379250E+00 | DC11V | -8.4938e-05 | -10.000084938499999 | 6.9742377898356571e-06 | 1521784760.811 | 1521784775.903 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9880123E+00 | DC11V | -0.00012299 | -10.000122995 | 1.0595427551709722e-05 | 1521784790.745 | 1521784805.834 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9653778E+00 | DC11V | -0.00014448 | -20.000144480500001 | 1.2425878429444056e-05 | 1521784820.695 | 1521784835.807 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0226093E+00 | DC11V | -0.0001772 | -20.000177203 | 7.4082367002571213e-06 | 1521784850.66 | 1521784865.771 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0208766E+00 | DC11V | -0.00019516 | -30.000195163500006 | 8.0805973017485048e-06 | 1521784880.621 | 1521784895.709 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9844341E+00 | DC11V | -0.00022085 | -30.000220851499996 | 9.7238491740672958e-06 | 1521784910.552 | 1521784925.643 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9581907E+00 | DC11V | -0.00024219 | -40.000242188000009 | 9.2960672332070257e-06 | 1521784940.5 | 1521784955.605 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9908413E+00 | DC11V | -0.00028028 | -40.000280275499996 | 7.2900586244134356e-06 | 1521784970.46 | 1521784985.586 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9766194E+00 | DC11V | -0.00029561 | -50.0002956075 | 7.0165439319664975e-06 | 1521785000.431 | 1521785015.537 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0239029E+00 | DC11V | -0.00033603 | -50.000336030999996 | 1.1468327209843482e-05 | 1521785030.413 | 1521785045.545 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9413284E+00 | DC11V | -0.00034983 | -60.000349833999998 | 9.0301308967547593e-06 | 1521785060.41 | 1521785075.504 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9306811E+00 | DC11V | -0.00038185 | -60.000381853499995 | 1.0941272446582471e-05 | 1521785090.364 | 1521785105.504 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9752999E+00 | DC11V | -0.00040103 | -70.000401025999992 | 1.0336117453522251e-05 | 1521785120.358 | 1521785135.49 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0164960E+00 | DC11V | -0.00043416 | -70.000434162000005 | 8.2223230275690086e-06 | 1521785150.335 | 1521785165.442 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9656651E+00 | DC11V | -0.00045323 | -80.000453231500018 | 8.1736963938487585e-06 | 1521785180.286 | 1521785195.37 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9529829E+00 | DC11V | -0.00048326 | -80.000483259000006 | 7.9249270660091114e-06 | 1521785210.221 | 1521785225.348 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9738533E+00 | DC11V | -0.00049317 | -90.000493165500004 | 8.3063972175990973e-06 | 1521785240.203 | 1521785255.323 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9752340E+00 | DC11V | -0.00053271 | -90.000532706000001 | 9.0165006515669563e-06 | 1521785270.177 | 1521785285.285 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0083929E+00 | DC11V | -0.00055088 | -100.000550885 | 1.1423715461989018e-05 | 1521785300.142 | 1521785315.242 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0007877E+00 | DC11V | -0.00053358 | -90.000533576999999 | 9.4468656706499185e-06 | 1521785330.1 | 1521785345.199 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9953872E+00 | DC11V | -0.00050158 | -90.000501581999998 | 8.7643959287255853e-06 | 1521785360.053 | 1521785375.156 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9700180E+00 | DC11V | -0.00048086 | -80.000480864500005 | 1.0187237835696056e-05 | 1521785390.01 | 1521785405.119 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0271657E+00 | DC11V | -0.00046117 | -80.000461174000009 | 1.1529337100666685e-05 | 1521785419.962 | 1521785435.069 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9180026E+00 | DC11V | -0.00044292 | -70.000442924999987 | 1.3014777179063448e-05 | 1521785449.912 | 1521785464.998 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0005
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0767544E+00 | DC11V | -0.00041026 | -70.000410263000006 | 7.0413316213871483e-06 | 1521785479.86 | 1521785495 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0064301E+00 | DC11V | -0.00038614 | -60.000386143999989 | 8.7854415932902411e-06 | 1521785509.855 | 1521785525.76 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0341459E+00 | DC11V | -0.00035373 | -60.000353726500009 | 8.4167548828400789e-06 | 1521785540.616 | 1521785555.73 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9863056E+00 | DC11V | -0.00033642 | -50.000336424000004 | 7.479293015169766e-06 | 1521785570.585 | 1521785585.676 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0229587E+00 | DC11V | -0.00029625 | -50.000296249000002 | 9.0290591422414373e-06 | 1521785600.532 | 1521785615.655 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9593915E+00 | DC11V | -0.00028347 | -40.000283469499998 | 9.5431789640904715e-06 | 1521785630.497 | 1521785645.59 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9902142E+00 | DC11V | -0.00024466 | -40.000244656499994 | 7.4298440600662292e-06 | 1521785660.441 | 1521785675.574 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9986981E+00 | DC11V | -0.00022437 | -30.000224371999998 | 9.3480765938812459e-06 | 1521785690.399 | 1521785705.52 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9958070E+00 | DC11V | -0.00020067 | -30.000200667999998 | 1.0894815097391408e-05 | 1521785720.379 | 1521785735.482 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0141691E+00 | DC11V | -0.00018024 | -20.000180243999999 | 1.2979725112938696e-05 | 1521785750.333 | 1521785765.443 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0077795E+00 | DC11V | -0.00014355 | -20.000143551499999 | 9.7100645080847973e-06 | 1521785780.293 | 1521785795.394 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0040239E+00 | DC11V | -0.00012357 | -10.000123568999999 | 8.8512998481210441e-06 | 1521785810.266 | 1521785825.366 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9716010E+00 | DC11V | -8.5667e-05 | -10.000085667499999 | 1.0133440124055623e-05 | 1521785840.242 | 1521785855.338 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0335791E+00 | DC11V | -6.9748e-05 | -6.9748167126500014e-05 | 7.9925340909667864e-06 | 1521785870.185 | 1521785885.368 | -9.0714e-05 | -7.3365e-05 | -6.8072e-05 | -7.5864e-05 | -6.2485e-05 | -7.3659e-05 | -5.5428e-05 | -6.2191e-05 | -7.1895e-05 | -7.6158e-05 | -6.9248e-05 | -7.3512e-05 | -6.0133e-05 | -6.7631e-05 | -6.8219e-05 | -6.5573e-05 | -5.6898e-05 | -7.8805e-05 | -7.5276e-05 | -6.9836e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9802437E+00 | DC11V | -3.4724e-05 | -3.4724197688999998e-05 | 1.1099723266655182e-05 | 1521785900.209 | 1521785915.347 | -3.1962e-05 | -2.3861e-05 | -2.5187e-05 | -2.3714e-05 | -2.1652e-05 | -3.4025e-05 | -5.9359e-05 | -3.4466e-05 | -5.6413e-05 | -3.8885e-05 | -3.9916e-05 | -3.6823e-05 | -3.918e-05 | -3.6529e-05 | -4.7281e-05 | -3.1226e-05 | -1.9884e-05 | -3.0048e-05 | -1.8264e-05 | -4.5808e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9717471E+00 | DC11V | -7.1424e-05 | -7.1424350625499987e-05 | 7.0290171756163648e-06 | 1521785930.223 | 1521785945.382 | -6.7855e-05 | -6.5206e-05 | -7.4773e-05 | -5.8288e-05 | -7.8894e-05 | -5.7993e-05 | -7.0652e-05 | -7.2418e-05 | -8.0808e-05 | -6.7708e-05 | -7.3595e-05 | -7.8158e-05 | -7.963e-05 | -6.9916e-05 | -7.2418e-05 | -6.9768e-05 | -7.1388e-05 | -8.5371e-05 | -6.1673e-05 | -7.1976e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9574796E+00 | DC11V | -3.3903e-05 | -3.3902737862499997e-05 | 9.2773993652517497e-06 | 1521785960.232 | 1521785975.409 | -2.824e-05 | -4.7361e-05 | -3.0152e-05 | -2.3828e-05 | -3.3094e-05 | -3.9565e-05 | -4.6037e-05 | -2.7946e-05 | -2.6622e-05 | -3.7359e-05 | -4.692e-05 | -2.1621e-05 | -4.1919e-05 | -3.7506e-05 | -1.6915e-05 | -1.8238e-05 | -3.633e-05 | -4.5743e-05 | -3.9713e-05 | -3.2947e-05

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 5.7492e-05 | 37.2993 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -133893.3726 | 17999.7708 | 28.1465 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | -7.1815 | 7.7165e-05 | 34.7627 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -7.1814 | 7.7505e-05 | 37.231 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 0.83676 | 0.1131 | 50.1922 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.80178 | 0.11568 | 40.1846 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1.2297 | 0.34051 | 34.8101 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.75465 | 0.14949 | 47.2649 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.60651 | 0.53342 | 65.148 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 0.50354 | 0.40568 | 99.3981 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1.4158 | 2.5689 | 43.2153 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 0.50911 | 0.48045 | 68.9005 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.84028 | 0.13348 | 66.5622 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.88361 | 0.17755 | 52.0577 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1.0544 | 0.19261 | 48.9167 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.90155 | 0.18473 | 46.7047 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 3.0303e-05 | 37.0668 | 20 | 10.0 | 1
x gain | -7.1818 | 7.8998e-06 | 40.0054 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | -7.1815 | 3.3945e-05 | 31.3952 | 20 | 10.0 | 1
x gain | -7.1814 | 3.0947e-05 | 33.601 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 0.95473 | 0.099975 | 43.7221 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 8.2333 | 1.4623 | 31.3987 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 0.91819 | 0.069848 | 54.0857 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.82846 | 0.076027 | 46.2723 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.2299 | 0.37255 | 49.9527 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1.0712 | 0.34738 | 49.2426 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1.0765 | 0.30189 | 51.2711 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1.1585 | 0.42395 | 43.7583 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 1.1314 | 0.124 | 47.0346 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.7253 | 0.059178 | 66.3626 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1.1065 | 0.11796 | 47.289 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.66812 | 0.05562 | 60.9228 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 0.00011119 | 37.5425 | 100 | 100.0 | 10
x gain | -7.1818 | 5.0148e-06 | 247.5376 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | -7.1815 | 8.2468e-05 | 35.6785 | 100 | 100.0 | 10
x gain | -7.1816 | 0.00010289 | 38.1178 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.8552 | 0.26472 | 43.8699 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 6.6406 | 0.87067 | 312.7266 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.81503 | 0.17755 | 58.2591 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 1.1872 | 0.53009 | 42.2456 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.80325 | 0.55072 | 48.1447 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1.1092 | 1.0249 | 36.6516 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 0.96246 | 0.59632 | 51.5723 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1.2081 | 1.0259 | 43.3312 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1.0377 | 0.42354 | 37.5736 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.87042 | 0.35238 | 44.7927 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.87262 | 0.35172 | 45.1385 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.91419 | 0.38321 | 45.6965 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 66949276995.4861 | 8999885431.329 | -493673.9733 | 506326.0267
10.0 : 1.0 | 6181597.2801 | 19.4234 | 114830.045 | 1114830.045
100.0 : 10.0 | 6181691.4379 | 53.9546 | 158678.1475 | 1158678.1475

## Results1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 5.7492e-05 | 37.2993 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -133893.3726 | 17999.7708 | 28.1465 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | -7.1815 | 7.7165e-05 | 34.7627 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -7.1814 | 7.7505e-05 | 37.231 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 0.83676 | 0.1131 | 50.1922 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.80178 | 0.11568 | 40.1846 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1.2297 | 0.34051 | 34.8101 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.75465 | 0.14949 | 47.2649 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.60651 | 0.53342 | 65.148 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 0.50354 | 0.40568 | 99.3981 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1.4158 | 2.5689 | 43.2153 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 0.50911 | 0.48045 | 68.9005 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.84028 | 0.13348 | 66.5622 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.88361 | 0.17755 | 52.0577 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1.0544 | 0.19261 | 48.9167 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.90155 | 0.18473 | 46.7047 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 3.0303e-05 | 37.0668 | 20 | 10.0 | 1
x gain | -7.1818 | 7.8998e-06 | 40.0054 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | -7.1815 | 3.3945e-05 | 31.3952 | 20 | 10.0 | 1
x gain | -7.1814 | 3.0947e-05 | 33.601 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 0.95473 | 0.099975 | 43.7221 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 8.2333 | 1.4623 | 31.3987 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 0.91819 | 0.069848 | 54.0857 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.82846 | 0.076027 | 46.2723 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.2299 | 0.37255 | 49.9527 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1.0712 | 0.34738 | 49.2426 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1.0765 | 0.30189 | 51.2711 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1.1585 | 0.42395 | 43.7583 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 1.1314 | 0.124 | 47.0346 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.7253 | 0.059178 | 66.3626 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1.1065 | 0.11796 | 47.289 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.66812 | 0.05562 | 60.9228 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.1815 | 0.00011119 | 37.5425 | 100 | 100.0 | 10
x gain | -7.1818 | 5.0148e-06 | 247.5376 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | -7.1815 | 8.2468e-05 | 35.6785 | 100 | 100.0 | 10
x gain | -7.1816 | 0.00010289 | 38.1178 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.8552 | 0.26472 | 43.8699 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 6.6406 | 0.87067 | 312.7266 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.81503 | 0.17755 | 58.2591 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 1.1872 | 0.53009 | 42.2456 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.80325 | 0.55072 | 48.1447 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1.1092 | 1.0249 | 36.6516 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 0.96246 | 0.59632 | 51.5723 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1.2081 | 1.0259 | 43.3312 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1.0377 | 0.42354 | 37.5736 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.87042 | 0.35238 | 44.7927 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.87262 | 0.35172 | 45.1385 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.91419 | 0.38321 | 45.6965 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios1
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 66949276995.4861 | 8999885431.329 | -493673.9733 | 506326.0267
10.0 : 1.0 | 6181597.2801 | 19.4234 | 114830.045 | 1114830.045
100.0 : 10.0 | 6181691.4379 | 53.9546 | 158678.1475 | 1158678.1475

## Results2
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.9996 | 8.0636e-05 | 24.5508 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -149147.1343 | 20050.3892 | 28.1465 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | -7.9997 | 6.0122e-05 | 38.1621 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -7.9997 | 8.4881e-05 | 34.7627 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 0.9074 | 0.20841 | 41.7862 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.78614 | 0.11562 | 43.2895 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1.05 | 0.24216 | 36.5216 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.39808 | 0.046158 | 77.156 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.5587 | 0.36061 | 99.3981 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 7.6476e-07 | 3.3093e-07 | 279.474 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 0.56366 | 0.42707 | 68.9005 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 7.1606e-07 | 3.0138e-07 | 309.2951 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.85507 | 0.17299 | 45.899 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.76714 | 0.15533 | 51.4794 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.93697 | 0.1757 | 47.4658 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.84666 | 0.15871 | 38.8811 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.099999 | 1.3815e-07 | 320.4914 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 0.099999 | 1.5122e-07 | 387.0743 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | 0.099999 | 1.402e-07 | 313.9104 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 0.099999 | 1.5276e-07 | 377.7707 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 0.91466 | 0.077251 | 46.6242 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.72221 | 0.041582 | 49.337 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 0.90421 | 0.074491 | 54.0859 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.41925 | 0.024015 | 75.8621 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.0632 | 0.30879 | 49.2426 | 20 | -10.0 | -1
x gain | -1.4089e-06 | 1.504e-07 | 299.4725 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1.1409 | 0.37684 | 43.7583 | 20 | -10.0 | -1
x gain | -1.36e-06 | 1.4408e-07 | 311.204 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 0.9693 | 0.088428 | 52.6745 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.76359 | 0.071664 | 50.4902 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 0.90951 | 0.07476 | 55.0603 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.72703 | 0.054576 | 62.4975 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.099999 | 4.0611e-07 | 302.0872 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 0.099999 | 4.5529e-07 | 373.1045 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 0.099999 | 4.1479e-07 | 313.4859 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 0.099999 | 4.4678e-07 | 380.1211 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.71032 | 0.20556 | 52.5256 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.67107 | 0.15013 | 37.5369 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.9323 | 0.2939 | 46.8327 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.52093 | 0.11074 | 70.3341 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.0971 | 0.91101 | 36.6516 | 100 | -100.0 | -10
x gain | -1.7069e-06 | 4.3958e-07 | 300.4531 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1.185 | 0.91192 | 43.3312 | 100 | -100.0 | -10
x gain | -1.8864e-06 | 4.5515e-07 | 301.6642 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.90422 | 0.28522 | 44.3851 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 1.025 | 0.46371 | 44.4916 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.86203 | 0.29008 | 52.0881 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.87076 | 0.29648 | 51.1384 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios2
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 74576566987.8721 | 10025194638.1568 | -999999.2596 | 0.74041
10.0 : 1.0 | -900000.6509 | 0.15199 | -999998.6156 | -1.3844
100.0 : 10.0 | -900001.4143 | 0.45104 | -999998.2033 | -1.7967

## Results3
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.9996 | 8.0636e-05 | 24.5508 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -149147.1343 | 20050.3892 | 28.1465 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | -7.9997 | 6.0122e-05 | 38.1621 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -7.9997 | 8.4881e-05 | 34.7627 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 0.9074 | 0.20841 | 41.7862 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.78614 | 0.11562 | 43.2895 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1.05 | 0.24216 | 36.5216 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.39808 | 0.046158 | 77.156 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.5587 | 0.36061 | 99.3981 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 7.6476e-07 | 3.3093e-07 | 279.474 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 0.56366 | 0.42707 | 68.9005 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 7.1606e-07 | 3.0138e-07 | 309.2951 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.85507 | 0.17299 | 45.899 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.76714 | 0.15533 | 51.4794 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.93697 | 0.1757 | 47.4658 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.84666 | 0.15871 | 38.8811 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.099999 | 1.3815e-07 | 320.4914 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 0.099999 | 1.5122e-07 | 387.0743 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | 0.099999 | 1.402e-07 | 313.9104 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 0.099999 | 1.5276e-07 | 377.7707 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 0.91466 | 0.077251 | 46.6242 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.72221 | 0.041582 | 49.337 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 0.90421 | 0.074491 | 54.0859 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.41925 | 0.024015 | 75.8621 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.0632 | 0.30879 | 49.2426 | 20 | -10.0 | -1
x gain | -1.4089e-06 | 1.504e-07 | 299.4725 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1.1409 | 0.37684 | 43.7583 | 20 | -10.0 | -1
x gain | -1.36e-06 | 1.4408e-07 | 311.204 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 0.9693 | 0.088428 | 52.6745 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.76359 | 0.071664 | 50.4902 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 0.90951 | 0.07476 | 55.0603 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.72703 | 0.054576 | 62.4975 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.099999 | 4.0611e-07 | 302.0872 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 0.099999 | 4.5529e-07 | 373.1045 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 0.099999 | 4.1479e-07 | 313.4859 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 0.099999 | 4.4678e-07 | 380.1211 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.71032 | 0.20556 | 52.5256 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.67107 | 0.15013 | 37.5369 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.9323 | 0.2939 | 46.8327 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.52093 | 0.11074 | 70.3341 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.0971 | 0.91101 | 36.6516 | 100 | -100.0 | -10
x gain | -1.7069e-06 | 4.3958e-07 | 300.4531 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1.185 | 0.91192 | 43.3312 | 100 | -100.0 | -10
x gain | -1.8864e-06 | 4.5515e-07 | 301.6642 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.90422 | 0.28522 | 44.3851 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 1.025 | 0.46371 | 44.4916 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.86203 | 0.29008 | 52.0881 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.87076 | 0.29648 | 51.1384 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios3
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 74576566987.8721 | 10025194638.1568 | -999999.2596 | 0.74041
10.0 : 1.0 | -900000.6509 | 0.15199 | -999998.6156 | -1.3844
100.0 : 10.0 | -900001.4143 | 0.45104 | -999998.2033 | -1.7967

## Results4
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | -7.9996 | 8.0636e-05 | 24.5508 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -149147.1343 | 20050.3892 | 28.1465 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | -7.9997 | 6.0122e-05 | 38.1621 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | -7.9997 | 8.4881e-05 | 34.7627 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 0.9074 | 0.20841 | 41.7862 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.78614 | 0.11562 | 43.2895 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1.05 | 0.24216 | 36.5216 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | 0.39808 | 0.046158 | 77.156 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.5587 | 0.36061 | 99.3981 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 7.6476e-07 | 3.3093e-07 | 279.474 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 0.56366 | 0.42707 | 68.9005 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 7.1606e-07 | 3.0138e-07 | 309.2951 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.85507 | 0.17299 | 45.899 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.76714 | 0.15533 | 51.4794 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 0.93697 | 0.1757 | 47.4658 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | 0.84666 | 0.15871 | 38.8811 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.099999 | 1.3815e-07 | 320.4914 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 0.099999 | 1.5122e-07 | 387.0743 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | 0.099999 | 1.402e-07 | 313.9104 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 0.099999 | 1.5276e-07 | 377.7707 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 0.91466 | 0.077251 | 46.6242 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.72221 | 0.041582 | 49.337 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 0.90421 | 0.074491 | 54.0859 | 10 | 10.0 | 1
m gain | 0.41925 | 0.024015 | 75.8621 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.0632 | 0.30879 | 49.2426 | 20 | -10.0 | -1
x gain | -1.4089e-06 | 1.504e-07 | 299.4725 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1.1409 | 0.37684 | 43.7583 | 20 | -10.0 | -1
x gain | -1.36e-06 | 1.4408e-07 | 311.204 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 0.9693 | 0.088428 | 52.6745 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.76359 | 0.071664 | 50.4902 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 0.90951 | 0.07476 | 55.0603 | 10 | -10.0 | -1
m gain | 0.72703 | 0.054576 | 62.4975 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.099999 | 4.0611e-07 | 302.0872 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 0.099999 | 4.5529e-07 | 373.1045 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 0.099999 | 4.1479e-07 | 313.4859 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 0.099999 | 4.4678e-07 | 380.1211 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.71032 | 0.20556 | 52.5256 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.67107 | 0.15013 | 37.5369 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.9323 | 0.2939 | 46.8327 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.52093 | 0.11074 | 70.3341 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.0971 | 0.91101 | 36.6516 | 100 | -100.0 | -10
x gain | -1.7069e-06 | 4.3958e-07 | 300.4531 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1.185 | 0.91192 | 43.3312 | 100 | -100.0 | -10
x gain | -1.8864e-06 | 4.5515e-07 | 301.6642 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.90422 | 0.28522 | 44.3851 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 1.025 | 0.46371 | 44.4916 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.86203 | 0.29008 | 52.0881 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.87076 | 0.29648 | 51.1384 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios4
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 74576566987.8721 | 10025194638.1568 | -999999.2596 | 0.74041
10.0 : 1.0 | -900000.6509 | 0.15199 | -999998.6156 | -1.3844
100.0 : 10.0 | -900001.4143 | 0.45104 | -999998.2033 | -1.7967