## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 291.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0031700E+00 | DC2_2V |  | 1.9064244866500001e-06 | 5.1064111636339026e-08 | 1522011990.888 | 1522012006.35 | 1.9086e-06 | 1.913e-06 | 1.9851e-06 | 1.8717e-06 | 1.9792e-06 | 1.8614e-06 | 1.829e-06 | 1.9527e-06 | 1.8776e-06 | 1.8894e-06 | 1.9159e-06 | 1.9086e-06 | 1.8128e-06 | 1.9969e-06 | 1.9542e-06 | 1.9145e-06 | 1.9071e-06 | 1.8335e-06 | 1.9498e-06 | 1.8673e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9817755E+00 | DC2_2V |  | 1.4632627463e-06 | 7.7786388277891403e-08 | 1522012021.204 | 1522012036.678 | 1.3866e-06 | 1.3748e-06 | 1.4572e-06 | 1.4087e-06 | 1.5647e-06 | 1.5352e-06 | 1.4278e-06 | 1.4204e-06 | 1.391e-06 | 1.4808e-06 | 1.628e-06 | 1.4366e-06 | 1.4661e-06 | 1.4204e-06 | 1.4616e-06 | 1.5397e-06 | 1.603e-06 | 1.4263e-06 | 1.5176e-06 | 1.3189e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0506550E+00 | DC2_2V |  | 1.8754067377499999e-06 | 5.0807748511964177e-08 | 1522012051.523 | 1522012067.01 | 1.8066e-06 | 1.858e-06 | 1.914e-06 | 1.786e-06 | 1.8728e-06 | 1.858e-06 | 1.9316e-06 | 1.8669e-06 | 1.9993e-06 | 1.8639e-06 | 1.9081e-06 | 1.9478e-06 | 1.8419e-06 | 1.8875e-06 | 1.8021e-06 | 1.9081e-06 | 1.861e-06 | 1.911e-06 | 1.8286e-06 | 1.8551e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0297110E+00 | DC2_2V |  | 1.39545220685e-06 | 6.3829766495269476e-08 | 1522012081.873 | 1522012097.337 | 1.2841e-06 | 1.4373e-06 | 1.3607e-06 | 1.4299e-06 | 1.4122e-06 | 1.3371e-06 | 1.4888e-06 | 1.3666e-06 | 1.2782e-06 | 1.3047e-06 | 1.4859e-06 | 1.4063e-06 | 1.4255e-06 | 1.427e-06 | 1.4402e-06 | 1.477e-06 | 1.3239e-06 | 1.4299e-06 | 1.3489e-06 | 1.4446e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0036654E+00 | DC2_2V |  | 1.9141318674499999e-06 | 6.9990178257160954e-08 | 1522012112.183 | 1522012127.638 | 1.8266e-06 | 1.9253e-06 | 1.8473e-06 | 1.9062e-06 | 1.9533e-06 | 1.9077e-06 | 2.0962e-06 | 1.9135e-06 | 1.918e-06 | 2.0181e-06 | 1.9813e-06 | 1.9371e-06 | 1.9283e-06 | 1.9047e-06 | 1.8296e-06 | 1.9769e-06 | 1.8914e-06 | 1.7736e-06 | 1.8826e-06 | 1.8649e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0546257E+00 | DC2_2V |  | 0.10000185582500001 | 7.0123696958453549e-08 | 1522012142.494 | 1522012157.92 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9260529E+00 | DC2_2V |  | 0.10000224522000001 | 7.7922940138726814e-08 | 1522012172.755 | 1522012188.148 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9870128E+00 | DC2_2V |  | 0.20000226877999999 | 6.3618799109205715e-08 | 1522012203.013 | 1522012218.495 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9314385E+00 | DC2_2V |  | 0.20000266761500002 | 7.3460515074124991e-08 | 1522012233.344 | 1522012248.779 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9489861E+00 | DC2_2V |  | 0.30000260756000008 | 6.8791673912478011e-08 | 1522012263.634 | 1522012279.087 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0045004E+00 | DC2_2V |  | 0.30000303876500001 | 6.3019991078860222e-08 | 1522012293.949 | 1522012309.404 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0122860E+00 | DC2_2V |  | 0.40000298897500003 | 6.1133328675010979e-08 | 1522012324.248 | 1522012339.672 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9485671E+00 | DC2_2V |  | 0.40000335961500005 | 6.986258137070038e-08 | 1522012354.543 | 1522012369.969 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0214337E+00 | DC2_2V |  | 0.50000338908999997 | 6.7637422340310582e-08 | 1522012384.833 | 1522012400.296 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0028492E+00 | DC2_2V |  | 0.50000377436999999 | 8.1949167777585919e-08 | 1522012415.15 | 1522012430.563 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0719288E+00 | DC2_2V |  | 0.60000370456499996 | 7.3179876154165672e-08 | 1522012445.419 | 1522012460.844 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0110355E+00 | DC2_2V |  | 0.60000412510000001 | 6.1813453220774057e-08 | 1522012475.69 | 1522012491.083 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0009010E+00 | DC2_2V |  | 0.70000409632500005 | 6.8841621686253352e-08 | 1522012505.934 | 1522012521.355 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9698107E+00 | DC2_2V |  | 0.70000451571000011 | 5.7026606946296472e-08 | 1522012536.211 | 1522012551.636 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0099123E+00 | DC2_2V |  | 0.80000448868500007 | 7.4269241779406329e-08 | 1522012566.492 | 1522012581.939 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9727460E+00 | DC2_2V |  | 0.80000488052499996 | 5.73629398998433e-08 | 1522012596.788 | 1522012612.215 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0316521E+00 | DC2_2V |  | 0.90000482333499998 | 5.4158769136954816e-08 | 1522012627.074 | 1522012642.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0333571E+00 | DC2_2V |  | 0.90000527165999988 | 6.7387234698818217e-08 | 1522012657.358 | 1522012672.789 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9753424E+00 | DC2_2V |  | 1.0000052379000002 | 4.8696919822622139e-08 | 1522012687.645 | 1522012703.068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0099265E+00 | DC2_2V |  | 0.90000526371 | 6.426134062944192e-08 | 1522012717.939 | 1522012733.363 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0415912E+00 | DC2_2V |  | 0.90000484679000015 | 6.4197374566428967e-08 | 1522012748.204 | 1522012763.608 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9529735E+00 | DC2_2V |  | 0.80000493335 | 5.2820985408645208e-08 | 1522012778.445 | 1522012793.845 | 0.8 | 0.8 | 0.80001 | 0.80001 | 0.8 | 0.8 | 0.80001 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9906574E+00 | DC2_2V |  | 0.80000449101000015 | 5.7768848870347652e-08 | 1522012808.707 | 1522012824.143 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9877719E+00 | DC2_2V |  | 0.70000451334500002 | 7.9496789087300512e-08 | 1522012839.017 | 1522012854.452 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0906925E+00 | DC2_2V |  | 0.70000410991499995 | 9.3865751338866329e-08 | 1522012869.304 | 1522012884.733 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9912845E+00 | DC2_2V |  | 0.60000411899500006 | 4.9227801848799231e-08 | 1522012899.552 | 1522012914.941 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9643650E+00 | DC2_2V |  | 0.60000370821999993 | 6.6928907065967333e-08 | 1522012929.792 | 1522012945.222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0567294E+00 | DC2_2V |  | 0.500003757095 | 9.4267054030140533e-08 | 1522012960.077 | 1522012975.517 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9670642E+00 | DC2_2V |  | 0.50000328198499999 | 6.6767336887055842e-08 | 1522012990.384 | 1522013005.787 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9860935E+00 | DC2_2V |  | 0.40000334111000002 | 4.6611156392651463e-08 | 1522013020.644 | 1522013036.094 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0199419E+00 | DC2_2V |  | 0.40000301518500009 | 7.6538795878625191e-08 | 1522013050.937 | 1522013066.367 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9945902E+00 | DC2_2V |  | 0.30000304263499994 | 6.7594742950775737e-08 | 1522013081.213 | 1522013096.642 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9613130E+00 | DC2_2V |  | 0.30000261075000001 | 7.2600519970909178e-08 | 1522013111.496 | 1522013126.94 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0884344E+00 | DC2_2V |  | 0.20000260233500003 | 6.6192826467599794e-08 | 1522013141.802 | 1522013157.246 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9536562E+00 | DC2_2V |  | 0.20000223358000002 | 7.9448653858908797e-08 | 1522013172.097 | 1522013187.491 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9861453E+00 | DC2_2V |  | 0.10000219285 | 7.4877503298370414e-08 | 1522013202.344 | 1522013217.807 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0200363E+00 | DC2_2V |  | 0.10000182533499999 | 7.2246766537523346e-08 | 1522013232.657 | 1522013248.093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9364112E+00 | DC2_2V |  | 1.8386183540000002e-06 | 5.9408249364101263e-08 | 1522013262.938 | 1522013278.408 | 1.8019e-06 | 1.9255e-06 | 1.7401e-06 | 1.7989e-06 | 1.8829e-06 | 1.8887e-06 | 1.9005e-06 | 1.8181e-06 | 1.8151e-06 | 1.8166e-06 | 1.8976e-06 | 1.8328e-06 | 1.952e-06 | 1.8357e-06 | 1.8446e-06 | 1.6959e-06 | 1.8328e-06 | 1.8799e-06 | 1.8034e-06 | 1.8092e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0984813E+00 | DC2_2V |  | 1.3779588511999998e-06 | 7.7535316385002012e-08 | 1522013293.263 | 1522013308.769 | 1.3936e-06 | 1.2863e-06 | 1.3789e-06 | 1.2687e-06 | 1.3657e-06 | 1.4201e-06 | 1.3936e-06 | 1.3495e-06 | 1.57e-06 | 1.4774e-06 | 1.376e-06 | 1.3598e-06 | 1.3407e-06 | 1.448e-06 | 1.4377e-06 | 1.4921e-06 | 1.276e-06 | 1.3407e-06 | 1.2834e-06 | 1.301e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0295835E+00 | DC2_2V |  | 1.781803175e-06 | 6.1109416655371475e-08 | 1522013323.613 | 1522013339.06 | 1.9127e-06 | 1.7653e-06 | 1.7638e-06 | 1.8095e-06 | 1.696e-06 | 1.6489e-06 | 1.7874e-06 | 1.8316e-06 | 1.8095e-06 | 1.8169e-06 | 1.7565e-06 | 1.8596e-06 | 1.8522e-06 | 1.7594e-06 | 1.724e-06 | 1.7682e-06 | 1.8139e-06 | 1.811e-06 | 1.7609e-06 | 1.6887e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9736742E+00 | DC2_2V |  | 1.3744035208499999e-06 | 8.5062899610854052e-08 | 1522013353.917 | 1522013369.384 | 1.5225e-06 | 1.2133e-06 | 1.3341e-06 | 1.3385e-06 | 1.3723e-06 | 1.4371e-06 | 1.3856e-06 | 1.2634e-06 | 1.5152e-06 | 1.362e-06 | 1.3576e-06 | 1.2869e-06 | 1.5638e-06 | 1.3782e-06 | 1.3915e-06 | 1.2781e-06 | 1.4121e-06 | 1.3665e-06 | 1.3238e-06 | 1.3856e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9339553E+00 | DC2_2V |  | 1.7454899819000001e-06 | 6.1498789966678458e-08 | 1522013384.269 | 1522013399.747 | 1.6955e-06 | 1.7044e-06 | 1.6587e-06 | 1.8118e-06 | 1.8015e-06 | 1.775e-06 | 1.7338e-06 | 1.7411e-06 | 1.9148e-06 | 1.7853e-06 | 1.6131e-06 | 1.7411e-06 | 1.7294e-06 | 1.7632e-06 | 1.75e-06 | 1.7941e-06 | 1.7618e-06 | 1.6896e-06 | 1.7323e-06 | 1.7132e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9726423E+00 | DC2_2V |  | 7.4765185375499996e-07 | 6.7484972465144016e-08 | 1522013414.596 | 1522013430.122 | 7.1562e-07 | 7.8762e-07 | 8.0672e-07 | 7.2443e-07 | 7.7293e-07 | 7.8909e-07 | 8.4346e-07 | 8.2289e-07 | 8.1407e-07 | 7.4795e-07 | 8.3758e-07 | 6.6566e-07 | 6.6566e-07 | 7.7293e-07 | 7.9644e-07 | 6.5978e-07 | 6.0982e-07 | 7.5088e-07 | 6.4215e-07 | 7.2737e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0150281E+00 | DC2_2V |  | 1.2762449353500002e-06 | 9.5272413216974263e-08 | 1522013444.982 | 1522013460.474 | 1.0987e-06 | 1.2885e-06 | 1.2605e-06 | 1.1708e-06 | 1.2855e-06 | 1.3664e-06 | 1.309e-06 | 1.2046e-06 | 1.3708e-06 | 1.3517e-06 | 1.2443e-06 | 1.2664e-06 | 1.387e-06 | 1.4841e-06 | 1.2384e-06 | 1.1399e-06 | 1.2782e-06 | 1.3605e-06 | 1.3017e-06 | 1.1178e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0527443E+00 | DC2_2V |  | 7.7858762196999993e-07 | 6.0861671393594284e-08 | 1522013475.32 | 1522013490.797 | 7.4943e-07 | 8.79e-07 | 8.4367e-07 | 7.6269e-07 | 7.9361e-07 | 7.6121e-07 | 8.363e-07 | 7.7446e-07 | 8.687e-07 | 8.8931e-07 | 7.6121e-07 | 6.7876e-07 | 8.0391e-07 | 7.2588e-07 | 7.9508e-07 | 7.406e-07 | 7.3324e-07 | 6.6845e-07 | 7.1115e-07 | 7.9508e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9797441E+00 | DC2_2V |  | 1.2893194569999998e-06 | 5.3914427959715338e-08 | 1522013505.637 | 1522013521.104 | 1.3369e-06 | 1.3104e-06 | 1.2206e-06 | 1.2088e-06 | 1.278e-06 | 1.3943e-06 | 1.3899e-06 | 1.2957e-06 | 1.3074e-06 | 1.2883e-06 | 1.3074e-06 | 1.3015e-06 | 1.2691e-06 | 1.1661e-06 | 1.2824e-06 | 1.2588e-06 | 1.3354e-06 | 1.2574e-06 | 1.2544e-06 | 1.3236e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0013349E+00 | DC2_2V |  | 7.4219851590499994e-07 | 6.507830276775415e-08 | 1522013535.948 | 1522013551.424 | 8.4373e-07 | 7.9661e-07 | 7.3035e-07 | 7.5979e-07 | 8.0102e-07 | 7.5538e-07 | 8.0544e-07 | 7.7894e-07 | 6.9795e-07 | 7.7599e-07 | 6.7292e-07 | 6.2727e-07 | 6.3169e-07 | 7.9513e-07 | 6.8323e-07 | 7.0531e-07 | 7.8924e-07 | 6.7292e-07 | 8.4225e-07 | 6.7881e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0235724E+00 | DC2_2V |  | -0.099999226955999998 | 6.4329759474692517e-08 | 1522013566.281 | 1522013581.717 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8877573E+00 | DC2_2V |  | -0.099999659169000013 | 5.4609743170169056e-08 | 1522013596.567 | 1522013612.018 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9695657E+00 | DC2_2V |  | -0.19999976750499998 | 6.2973299696444058e-08 | 1522013626.871 | 1522013642.352 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0229870E+00 | DC2_2V |  | -0.20000004568000002 | 6.4222812146482806e-08 | 1522013657.197 | 1522013672.64 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.1116876E+00 | DC2_2V |  | -0.30000008821000002 | 7.4221236177497762e-08 | 1522013687.464 | 1522013702.874 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0469308E+00 | DC2_2V |  | -0.30000047825499998 | 8.1297973376777076e-08 | 1522013717.734 | 1522013733.116 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0540537E+00 | DC2_2V |  | -0.40000052032 | 4.0193700998412809e-08 | 1522013747.981 | 1522013763.394 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9674552E+00 | DC2_2V |  | -0.400000863895 | 6.8829088874619846e-08 | 1522013778.246 | 1522013793.642 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0183464E+00 | DC2_2V |  | -0.50000092179000011 | 5.9497957122262857e-08 | 1522013808.487 | 1522013823.924 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0281715E+00 | DC2_2V |  | -0.50000126024500013 | 5.191607145821932e-08 | 1522013838.775 | 1522013854.199 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9897615E+00 | DC2_2V |  | -0.60000142199499984 | 7.8236266999563449e-08 | 1522013869.036 | 1522013884.445 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0004906E+00 | DC2_2V |  | -0.60000172830499998 | 5.7440538598199433e-08 | 1522013899.286 | 1522013914.732 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0003302E+00 | DC2_2V |  | -0.70000177517499995 | 6.4862122050407097e-08 | 1522013929.567 | 1522013944.996 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0465149E+00 | DC2_2V |  | -0.70000209418000003 | 6.591344778807499e-08 | 1522013959.842 | 1522013975.274 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9638610E+00 | DC2_2V |  | -0.80000225905999989 | 7.0482057302960938e-08 | 1522013990.127 | 1522014005.536 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9747250E+00 | DC2_2V |  | -0.80000256902000011 | 7.9562281248479042e-08 | 1522014020.382 | 1522014035.829 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9752717E+00 | DC2_2V |  | -0.90000264768499993 | 6.057592983565341e-08 | 1522014050.675 | 1522014066.116 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0461085E+00 | DC2_2V |  | -0.90000300483000006 | 8.4613025598138314e-08 | 1522014080.973 | 1522014096.421 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0127627E+00 | DC2_2V |  | -1.0000030743499999 | 7.7337749498257182e-08 | 1522014111.279 | 1522014126.671 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9783679E+00 | DC2_2V |  | -0.90000299703499986 | 7.9888849508787786e-08 | 1522014141.523 | 1522014156.942 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0014293E+00 | DC2_2V |  | -0.90000262168999989 | 6.9460945141939986e-08 | 1522014171.804 | 1522014187.251 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0057507E+00 | DC2_2V |  | -0.80000264681000011 | 6.7248493669494216e-08 | 1522014202.093 | 1522014217.517 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9681194E+00 | DC2_2V |  | -0.80000225284000004 | 5.1256515701564787e-08 | 1522014232.369 | 1522014247.802 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9354184E+00 | DC2_2V |  | -0.7000021664199999 | 6.0310949263910615e-08 | 1522014262.646 | 1522014278.097 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9939724E+00 | DC2_2V |  | -0.70000177681999998 | 6.8160498825875126e-08 | 1522014292.962 | 1522014308.427 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0330312E+00 | DC2_2V |  | -0.60000170164999989 | 6.8021037187680067e-08 | 1522014323.279 | 1522014338.703 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0608948E+00 | DC2_2V |  | -0.60000137474500015 | 6.3089804839761614e-08 | 1522014353.554 | 1522014368.971 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0239218E+00 | DC2_2V |  | -0.50000132216499993 | 5.573928843959341e-08 | 1522014383.806 | 1522014399.201 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9871590E+00 | DC2_2V |  | -0.50000096326999999 | 9.6025445069440503e-08 | 1522014414.057 | 1522014429.475 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0043636E+00 | DC2_2V |  | -0.40000089349499995 | 6.6453792025476985e-08 | 1522014444.321 | 1522014459.753 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9960805E+00 | DC2_2V |  | -0.40000065472500002 | 6.7029156901777449e-08 | 1522014474.605 | 1522014490.011 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0067839E+00 | DC2_2V |  | -0.30000054107500007 | 6.5045460068793288e-08 | 1522014504.866 | 1522014520.283 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9434744E+00 | DC2_2V |  | -0.30000021004500005 | 5.998382677631244e-08 | 1522014535.137 | 1522014550.568 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0167179E+00 | DC2_2V |  | -0.20000012702499997 | 6.7691475649074621e-08 | 1522014565.418 | 1522014580.863 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0078597E+00 | DC2_2V |  | -0.19999986062499997 | 5.7991722469459142e-08 | 1522014595.709 | 1522014611.143 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0057931E+00 | DC2_2V |  | -0.099999743980500003 | 6.9353955581895881e-08 | 1522014626.002 | 1522014641.452 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9896248E+00 | DC2_2V |  | -0.099999362810999998 | 8.0474163673373014e-08 | 1522014656.306 | 1522014671.755 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9642567E+00 | DC2_2V |  | 6.8225827011500002e-07 | 6.9711001861178105e-08 | 1522014686.604 | 1522014702.092 | 6.9904e-07 | 8.8005e-07 | 6.387e-07 | 7.0492e-07 | 5.9602e-07 | 6.3428e-07 | 5.9749e-07 | 6.4606e-07 | 7.0639e-07 | 7.6232e-07 | 7.2552e-07 | 7.1964e-07 | 6.3134e-07 | 6.4311e-07 | 5.9896e-07 | 6.2398e-07 | 6.593e-07 | 7.8439e-07 | 7.1964e-07 | 6.7402e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0350812E+00 | DC2_2V |  | 1.1892367738e-06 | 6.5923527901115478e-08 | 1522014716.941 | 1522014732.433 | 1.1782e-06 | 1.115e-06 | 1.3621e-06 | 1.1694e-06 | 1.1709e-06 | 1.2871e-06 | 1.2062e-06 | 1.2871e-06 | 1.1179e-06 | 1.2356e-06 | 1.1635e-06 | 1.1047e-06 | 1.2253e-06 | 1.1856e-06 | 1.2003e-06 | 1.2238e-06 | 1.1547e-06 | 1.1223e-06 | 1.1017e-06 | 1.1738e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9873475E+00 | DC2_2V |  | 6.6550471821999985e-07 | 5.6843998024688306e-08 | 1522014747.277 | 1522014762.764 | 6.8581e-07 | 7.3291e-07 | 6.2842e-07 | 7.6823e-07 | 7.1378e-07 | 6.5932e-07 | 5.8868e-07 | 6.6374e-07 | 7.3291e-07 | 6.0929e-07 | 6.4755e-07 | 6.4461e-07 | 6.608e-07 | 6.6227e-07 | 5.9751e-07 | 5.5925e-07 | 6.5344e-07 | 7.6087e-07 | 7.2408e-07 | 6.1664e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0188278E+00 | DC2_2V |  | 1.1853650012999999e-06 | 7.3055789521324749e-08 | 1522014777.62 | 1522014793.112 | 1.2488e-06 | 1.1576e-06 | 1.112e-06 | 1.3091e-06 | 1.2135e-06 | 1.2443e-06 | 1.1384e-06 | 1.2973e-06 | 1.2576e-06 | 1.2649e-06 | 1.2046e-06 | 1.0914e-06 | 1.1811e-06 | 1.2002e-06 | 1.2032e-06 | 1.062e-06 | 1.209e-06 | 1.1634e-06 | 1.0678e-06 | 1.0811e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0037408E+00 | DC2_2V |  | 7.0248837284000004e-07 | 7.7943151915622608e-08 | 1522014807.948 | 1522014823.409 | 6.3648e-07 | 6.7332e-07 | 5.9965e-07 | 8.6632e-07 | 6.3648e-07 | 7.3078e-07 | 6.8952e-07 | 8.1476e-07 | 6.8216e-07 | 6.7479e-07 | 7.2046e-07 | 6.2912e-07 | 7.3372e-07 | 7.573e-07 | 6.2175e-07 | 7.1899e-07 | 6.9394e-07 | 7.352e-07 | 5.7313e-07 | 8.619e-07
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0361393E+00 | DC2_2V |  | 6.7132334519000003e-06 | 2.4827883067384937e-07 | 1522014838.645 | 1522014854.137 | 6.9016e-06 | 6.7986e-06 | 7.1518e-06 | 6.6514e-06 | 6.8427e-06 | 6.7544e-06 | 7.1076e-06 | 6.5779e-06 | 6.6367e-06 | 6.8427e-06 | 6.4896e-06 | 6.7692e-06 | 6.7544e-06 | 6.931e-06 | 6.7544e-06 | 6.4013e-06 | 6.2247e-06 | 6.1511e-06 | 6.8574e-06 | 6.6661e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9186138E+00 | DC2_2V |  | 1.91863770315e-06 | 4.005449814688631e-07 | 1522014869.006 | 1522014884.468 | 2.1212e-06 | 2.3863e-06 | 1.6351e-06 | 1.9739e-06 | 1.8413e-06 | 1.7824e-06 | 1.6498e-06 | 1.4141e-06 | 1.7382e-06 | 1.9591e-06 | 2.6073e-06 | 1.6056e-06 | 1.5025e-06 | 1.9886e-06 | 1.856e-06 | 1.9444e-06 | 2.1212e-06 | 1.4583e-06 | 1.6793e-06 | 3.1081e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9877530E+00 | DC2_2V |  | 6.5403111703999998e-06 | 3.4566584608262872e-07 | 1522014899.316 | 1522014914.844 | 6.5976e-06 | 6.5241e-06 | 6.818e-06 | 6.8621e-06 | 6.5535e-06 | 5.8482e-06 | 6.2743e-06 | 6.3919e-06 | 6.4213e-06 | 6.4948e-06 | 6.9062e-06 | 7.0972e-06 | 6.9209e-06 | 6.5829e-06 | 6.5829e-06 | 6.3184e-06 | 5.7013e-06 | 7.0384e-06 | 6.4654e-06 | 6.4066e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0145608E+00 | DC2_2V |  | 1.8546783822000001e-06 | 3.0837620189789595e-07 | 1522014929.725 | 1522014945.205 | 1.9283e-06 | 2.0902e-06 | 1.5308e-06 | 1.7811e-06 | 1.8547e-06 | 2.2963e-06 | 1.7369e-06 | 1.4572e-06 | 2.0608e-06 | 1.678e-06 | 2.1638e-06 | 1.8841e-06 | 1.5014e-06 | 1.7811e-06 | 1.6044e-06 | 2.3846e-06 | 2.311e-06 | 1.1923e-06 | 2.1049e-06 | 1.7516e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0119746E+00 | DC2_2V |  | 6.4864795748999999e-06 | 3.4804311226230302e-07 | 1522014960.056 | 1522014975.532 | 6.8325e-06 | 5.7134e-06 | 6.5233e-06 | 6.5527e-06 | 6.9061e-06 | 6.5969e-06 | 6.862e-06 | 6.2435e-06 | 6.1699e-06 | 6.273e-06 | 6.3908e-06 | 5.7723e-06 | 6.1404e-06 | 6.6116e-06 | 7.1123e-06 | 6.7294e-06 | 6.4938e-06 | 6.7147e-06 | 6.5233e-06 | 6.5675e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0184408E+00 | DC2_2V |  | 1.00000724585 | 2.4872942626564103e-07 | 1522014990.385 | 1522015005.811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9734763E+00 | DC2_2V |  | 1.00001170095 | 2.291891086121649e-07 | 1522015020.662 | 1522015036.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9904547E+00 | DC2_2V |  | 2.0000125013999996 | 2.2864719547388337e-07 | 1522015050.949 | 1522015066.394 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0124229E+00 | DC2_2V |  | 2.0000160738000003 | 2.722499954223509e-07 | 1522015081.253 | 1522015096.687 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0316285E+00 | DC2_2V |  | 3.0000170281500003 | 2.8964465730166586e-07 | 1522015111.548 | 1522015126.976 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0054723E+00 | DC2_2V |  | 3.0000212285499996 | 2.9716182031923918e-07 | 1522015141.828 | 1522015157.248 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0279165E+00 | DC2_2V |  | 4.0000218974499999 | 3.7895283009107604e-07 | 1522015172.091 | 1522015187.52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9583272E+00 | DC2_2V |  | 4.0000263045499995 | 3.0767100539449924e-07 | 1522015202.365 | 1522015217.779 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9399449E+00 | DC2_2V |  | 5.0000270641499993 | 2.9619491474112862e-07 | 1522015232.618 | 1522015248.074 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9623491E+00 | DC2_2V |  | 5.0000315165999991 | 3.3410902417869634e-07 | 1522015262.922 | 1522015278.376 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9555584E+00 | DC2_2V |  | 6.0000325823499994 | 2.8216631175982064e-07 | 1522015293.257 | 1522015308.702 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9980472E+00 | DC2_2V |  | 6.0000367991000001 | 2.974780495727477e-07 | 1522015323.572 | 1522015339.035 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0347978E+00 | DC2_2V |  | 7.0000378364500007 | 2.750773481678244e-07 | 1522015353.89 | 1522015369.321 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9944016E+00 | DC2_2V |  | 7.0000414038000001 | 3.3809667252734867e-07 | 1522015384.164 | 1522015399.582 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9660184E+00 | DC2_2V |  | 8.0000421269500013 | 3.4708622491743878e-07 | 1522015414.437 | 1522015429.864 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0032880E+00 | DC2_2V |  | 8.0000463118499994 | 2.4481651775187002e-07 | 1522015444.722 | 1522015460.172 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0015378E+00 | DC2_2V |  | 9.0000472405000007 | 4.3390108297903514e-07 | 1522015475.039 | 1522015490.463 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0297913E+00 | DC2_2V |  | 9.0000514302500001 | 3.3181604457184016e-07 | 1522015505.318 | 1522015520.748 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0011604E+00 | DC2_2V |  | 10.000052600500002 | 3.3771992835125963e-07 | 1522015535.588 | 1522015550.998 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9626788E+00 | DC2_2V |  | 9.0000518694 | 3.7310995706768819e-07 | 1522015565.846 | 1522015581.276 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9676860E+00 | DC2_2V |  | 9.0000474686499992 | 3.4737159866346788e-07 | 1522015596.148 | 1522015611.584 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0187523E+00 | DC2_2V |  | 8.0000468974000007 | 2.4498783628097757e-07 | 1522015626.428 | 1522015641.872 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9368581E+00 | DC2_2V |  | 8.0000425399499981 | 3.1678628057456735e-07 | 1522015656.749 | 1522015672.176 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0390210E+00 | DC2_2V |  | 7.0000418402499989 | 3.2999679919710414e-07 | 1522015687.037 | 1522015702.49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0172890E+00 | DC2_2V |  | 7.0000382419499996 | 2.9089525165105718e-07 | 1522015717.337 | 1522015732.759 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9330991E+00 | DC2_2V |  | 6.00003744175 | 3.1244213462836474e-07 | 1522015747.667 | 1522015763.089 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9583884E+00 | DC2_2V |  | 6.0000328289000011 | 3.4992826409261841e-07 | 1522015777.968 | 1522015793.421 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0068217E+00 | DC2_2V |  | 5.0000322696000001 | 3.3016501928598541e-07 | 1522015808.284 | 1522015823.725 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9881396E+00 | DC2_2V |  | 5.000027642400001 | 3.2520707246618153e-07 | 1522015838.593 | 1522015854.021 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0255508E+00 | DC2_2V |  | 4.0000268223499997 | 3.181336629924162e-07 | 1522015869.123 | 1522015884.561 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0042126E+00 | DC2_2V |  | 4.0000224493500003 | 3.5681105302206874e-07 | 1522015899.419 | 1522015914.84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9729156E+00 | DC2_2V |  | 3.00002164105 | 2.4843660657139619e-07 | 1522015929.683 | 1522015945.109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9565614E+00 | DC2_2V |  | 3.0000171647 | 3.1834228429614755e-07 | 1522015959.972 | 1522015975.417 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9994387E+00 | DC2_2V |  | 2.0000165117999997 | 2.2716372955042565e-07 | 1522015990.286 | 1522016005.732 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9380956E+00 | DC2_2V |  | 2.0000127418 | 2.8329835860438768e-07 | 1522016020.579 | 1522016036.007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9703007E+00 | DC2_2V |  | 1.0000119171500002 | 3.4633311632978426e-07 | 1522016050.869 | 1522016066.318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0277985E+00 | DC2_2V |  | 1.0000074208 | 2.3244861795514758e-07 | 1522016081.182 | 1522016096.622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0028870E+00 | DC2_2V |  | 6.9006846747499993e-06 | 2.5873531389295748e-07 | 1522016111.512 | 1522016126.993 | 7.2716e-06 | 6.9625e-06 | 6.6976e-06 | 6.4326e-06 | 7.1097e-06 | 6.8006e-06 | 6.4768e-06 | 6.7417e-06 | 6.5062e-06 | 7.1391e-06 | 7.1539e-06 | 6.8447e-06 | 7.0361e-06 | 6.6534e-06 | 7.1833e-06 | 7.3011e-06 | 6.7123e-06 | 7.0067e-06 | 6.9036e-06 | 7.0803e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0129845E+00 | DC2_2V |  | 2.1305336926e-06 | 3.083868928314094e-07 | 1522016141.852 | 1522016157.333 | 1.8987e-06 | 2.355e-06 | 2.0017e-06 | 2.6935e-06 | 2.8701e-06 | 1.9134e-06 | 2.5316e-06 | 1.8693e-06 | 1.9576e-06 | 2.1342e-06 | 2.1637e-06 | 2.2078e-06 | 1.6485e-06 | 2.0901e-06 | 2.3256e-06 | 1.6338e-06 | 2.0459e-06 | 1.987e-06 | 2.3108e-06 | 1.9723e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9534961E+00 | DC2_2V |  | 6.6597178788000004e-06 | 2.5473015192727092e-07 | 1522016172.173 | 1522016187.629 | 6.6155e-06 | 6.3061e-06 | 6.8513e-06 | 6.4976e-06 | 6.7923e-06 | 6.6892e-06 | 7.2196e-06 | 6.9249e-06 | 6.7481e-06 | 6.6597e-06 | 6.203e-06 | 6.5713e-06 | 6.4387e-06 | 6.586e-06 | 6.4976e-06 | 6.1735e-06 | 6.866e-06 | 6.8955e-06 | 6.7629e-06 | 6.8955e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0401360E+00 | DC2_2V |  | 1.9682495303999998e-06 | 2.5064289870015564e-07 | 1522016202.49 | 1522016217.995 | 2.3675e-06 | 1.9999e-06 | 1.6617e-06 | 1.6764e-06 | 1.6764e-06 | 1.5881e-06 | 1.794e-06 | 2.3087e-06 | 1.8087e-06 | 2.191e-06 | 2.1028e-06 | 2.1175e-06 | 2.1469e-06 | 2.2057e-06 | 1.7499e-06 | 1.5881e-06 | 2.044e-06 | 2.2793e-06 | 2.1616e-06 | 1.8969e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9612047E+00 | DC2_2V |  | 6.5084874871999985e-06 | 2.8625122325553555e-07 | 1522016232.834 | 1522016248.297 | 6.644e-06 | 7.1007e-06 | 6.2021e-06 | 6.3052e-06 | 6.0547e-06 | 6.6882e-06 | 6.3494e-06 | 6.423e-06 | 6.2315e-06 | 6.6588e-06 | 6.8797e-06 | 6.9534e-06 | 6.4378e-06 | 6.6146e-06 | 6.2168e-06 | 6.6146e-06 | 6.2463e-06 | 6.7619e-06 | 6.6735e-06 | 6.1137e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9888421E+00 | DC2_2V |  | -3.6172696177499997e-06 | 2.2366955531399725e-07 | 1522016263.157 | 1522016278.654 | -3.6482e-06 | -3.7806e-06 | -3.1039e-06 | -3.5599e-06 | -3.5011e-06 | -3.6776e-06 | -3.3392e-06 | -3.7217e-06 | -3.5599e-06 | -3.5599e-06 | -3.5599e-06 | -4.0306e-06 | -3.5452e-06 | -3.7364e-06 | -3.5452e-06 | -3.3834e-06 | -3.7658e-06 | -3.4863e-06 | -4.163e-06 | -3.6776e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0092706E+00 | DC2_2V |  | 1.87926316505e-06 | 2.625263427571704e-07 | 1522016293.502 | 1522016308.998 | 1.8682e-06 | 1.8388e-06 | 1.7064e-06 | 1.9859e-06 | 1.5152e-06 | 1.9859e-06 | 1.8977e-06 | 1.7947e-06 | 2.2213e-06 | 2.3537e-06 | 2.133e-06 | 2.236e-06 | 1.6476e-06 | 1.9859e-06 | 2.0153e-06 | 1.5005e-06 | 1.7358e-06 | 1.3092e-06 | 1.7358e-06 | 2.1183e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0308162E+00 | DC2_2V |  | -3.5773064772000003e-06 | 3.2548957716738143e-07 | 1522016323.854 | 1522016339.327 | -3.8136e-06 | -3.8284e-06 | -3.7253e-06 | -3.7547e-06 | -3.5044e-06 | -3.1805e-06 | -3.3425e-06 | -3.5633e-06 | -3.6958e-06 | -3.6958e-06 | -3.1069e-06 | -3.5928e-06 | -3.475e-06 | -4.0051e-06 | -3.475e-06 | -2.8418e-06 | -3.5928e-06 | -3.8725e-06 | -4.2848e-06 | -3.1952e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9709132E+00 | DC2_2V |  | 1.7143125053e-06 | 3.2689016062605315e-07 | 1522016354.166 | 1522016369.634 | 1.5317e-06 | 1.5464e-06 | 1.1635e-06 | 1.5317e-06 | 1.5906e-06 | 1.2813e-06 | 1.2371e-06 | 1.9882e-06 | 1.8852e-06 | 1.7526e-06 | 1.7968e-06 | 2.0766e-06 | 1.9441e-06 | 1.8852e-06 | 1.7084e-06 | 1.5906e-06 | 2.1503e-06 | 1.355e-06 | 2.5184e-06 | 1.7526e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9838543E+00 | DC2_2V |  | -3.5982703383000001e-06 | 3.2136774416642979e-07 | 1522016384.494 | 1522016399.997 | -4.1035e-06 | -3.6034e-06 | -3.1475e-06 | -3.3975e-06 | -3.3681e-06 | -3.5152e-06 | -3.8535e-06 | -3.8976e-06 | -3.4858e-06 | -3.5152e-06 | -3.6181e-06 | -3.0739e-06 | -3.8682e-06 | -3.6328e-06 | -3.677e-06 | -3.8387e-06 | -2.8533e-06 | -4.1917e-06 | -3.7064e-06 | -3.6181e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9890779E+00 | DC2_2V |  | -1.0000049147000001 | 2.2143895319983926e-07 | 1522016414.891 | 1522016430.331 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9891769E+00 | DC2_2V |  | -1.0000090327499997 | 2.1896869067215071e-07 | 1522016445.178 | 1522016460.601 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9822044E+00 | DC2_2V |  | -2.0000103491500001 | 2.4915302023176074e-07 | 1522016475.443 | 1522016490.868 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0468883E+00 | DC2_2V |  | -2.0000137982499999 | 3.880790995289071e-07 | 1522016505.709 | 1522016521.138 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9964861E+00 | DC2_2V |  | -3.0000152183999997 | 2.0955152112663577e-07 | 1522016535.982 | 1522016551.403 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0153726E+00 | DC2_2V |  | -3.0000193037499998 | 3.4330960877241975e-07 | 1522016566.256 | 1522016581.702 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9466372E+00 | DC2_2V |  | -4.0000205238499991 | 5.9339340023640287e-07 | 1522016596.58 | 1522016611.995 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9613412E+00 | DC2_2V |  | -4.0000247695500004 | 3.0849934769019659e-07 | 1522016626.846 | 1522016642.296 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0527443E+00 | DC2_2V |  | -5.0000261465499998 | 2.6798292391440294e-07 | 1522016657.156 | 1522016672.61 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0944138E+00 | DC2_2V |  | -5.0000306333499998 | 2.3459289737107779e-07 | 1522016687.458 | 1522016702.85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9452534E+00 | DC2_2V |  | -6.0000319977499998 | 2.3998226494903537e-07 | 1522016717.698 | 1522016733.094 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9967785E+00 | DC2_2V |  | -6.0000363135999999 | 2.0003309726155449e-07 | 1522016747.946 | 1522016763.396 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0052317E+00 | DC2_2V |  | -7.0000377544000001 | 2.8452845202121962e-07 | 1522016778.24 | 1522016793.68 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9884508E+00 | DC2_2V |  | -7.0000409899499996 | 3.6151742349532623e-07 | 1522016808.528 | 1522016823.951 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9916052E+00 | DC2_2V |  | -8.0000423639999987 | 3.3854733787489546e-07 | 1522016838.846 | 1522016854.273 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9870694E+00 | DC2_2V |  | -8.0000465572500001 | 3.5631431004781851e-07 | 1522016869.139 | 1522016884.571 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0229398E+00 | DC2_2V |  | -9.0000480636500004 | 3.0091947020696721e-07 | 1522016899.422 | 1522016914.857 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0350340E+00 | DC2_2V |  | -9.0000520230499994 | 2.4172473489709348e-07 | 1522016929.706 | 1522016945.144 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0192574E+00 | DC2_2V |  | -10.000053735000002 | 2.2100904933839454e-07 | 1522016960.034 | 1522016975.436 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9716717E+00 | DC2_2V |  | -9.000052307699999 | 4.0176661139700198e-07 | 1522016990.292 | 1522017005.722 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9138515E+00 | DC2_2V |  | -9.0000480489499992 | 4.4065615560081953e-07 | 1522017020.568 | 1522017036.033 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9563542E+00 | DC2_2V |  | -8.0000467187000019 | 3.68235671758637e-07 | 1522017050.89 | 1522017066.349 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9951750E+00 | DC2_2V |  | -8.0000429190499993 | 3.217039748278297e-07 | 1522017081.195 | 1522017096.649 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9867818E+00 | DC2_2V |  | -7.000041347849999 | 3.7020754644985477e-07 | 1522017111.499 | 1522017126.936 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9694102E+00 | DC2_2V |  | -7.0000381784499996 | 3.7631482499806585e-07 | 1522017141.796 | 1522017157.228 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9950712E+00 | DC2_2V |  | -6.0000366417000004 | 3.5340870109123676e-07 | 1522017172.079 | 1522017187.531 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0375281E+00 | DC2_2V |  | -6.0000326265499995 | 3.2275322991667596e-07 | 1522017202.371 | 1522017217.799 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9829256E+00 | DC2_2V |  | -5.0000311148499996 | 3.154885536588899e-07 | 1522017232.646 | 1522017248.052 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9923549E+00 | DC2_2V |  | -5.0000270803499998 | 2.6866247885695585e-07 | 1522017262.899 | 1522017278.341 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0434954E+00 | DC2_2V |  | -4.0000254348999995 | 2.7674011268039484e-07 | 1522017293.197 | 1522017308.637 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8640452E+00 | DC2_2V |  | -4.0000213043999988 | 3.3662908368982181e-07 | 1522017323.496 | 1522017338.904 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9585297E+00 | DC2_2V |  | -3.0000197968999998 | 3.3581153940903053e-07 | 1522017353.763 | 1522017369.232 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0206548E+00 | DC2_2V |  | -3.0000158864499999 | 2.4391729642693368e-07 | 1522017384.081 | 1522017399.508 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9258225E+00 | DC2_2V |  | -2.0000143777499995 | 3.1562634154380795e-07 | 1522017414.355 | 1522017429.787 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0196020E+00 | DC2_2V |  | -2.0000111247500003 | 2.7197644660656935e-07 | 1522017444.636 | 1522017460.101 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9612612E+00 | DC2_2V |  | -1.00000961305 | 3.3640771022693292e-07 | 1522017474.941 | 1522017490.352 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0616798E+00 | DC2_2V |  | -1.0000054724499998 | 2.5663855419780146e-07 | 1522017505.195 | 1522017520.634 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0126919E+00 | DC2_2V |  | -4.0286795093000015e-06 | 4.6333314269046316e-07 | 1522017535.481 | 1522017550.942 | -3.8747e-06 | -3.6832e-06 | -3.9926e-06 | -3.5801e-06 | -3.4327e-06 | -4.2725e-06 | -4.3609e-06 | -4.3609e-06 | -3.3443e-06 | -4.0073e-06 | -3.639e-06 | -4.3904e-06 | -3.0497e-06 | -3.7569e-06 | -4.7587e-06 | -4.6114e-06 | -4.4346e-06 | -4.5082e-06 | -4.5377e-06 | -3.9779e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9683973E+00 | DC2_2V |  | 2.1435269019499999e-06 | 3.3906713503518661e-07 | 1522017565.788 | 1522017581.266 | 2.2525e-06 | 2.4291e-06 | 2.385e-06 | 1.9286e-06 | 2.0905e-06 | 1.693e-06 | 2.385e-06 | 2.0464e-06 | 1.2955e-06 | 2.3114e-06 | 1.693e-06 | 2.4586e-06 | 2.2819e-06 | 1.8991e-06 | 1.8108e-06 | 2.7383e-06 | 2.3408e-06 | 2.0316e-06 | 2.2377e-06 | 2.5616e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0334705E+00 | DC2_2V |  | -3.9392951455999994e-06 | 2.025778754470952e-07 | 1522017596.121 | 1522017611.624 | -4.0886e-06 | -3.765e-06 | -4.2356e-06 | -3.6621e-06 | -3.765e-06 | -4.015e-06 | -4.1915e-06 | -3.9415e-06 | -3.6915e-06 | -4.015e-06 | -3.8974e-06 | -3.9562e-06 | -3.8386e-06 | -4.1033e-06 | -3.515e-06 | -4.2798e-06 | -3.9268e-06 | -3.868e-06 | -4.2209e-06 | -3.8091e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9602156E+00 | DC2_2V |  | 1.8009900959499995e-06 | 2.4917423056770265e-07 | 1522017626.493 | 1522017641.964 | 1.9291e-06 | 1.9733e-06 | 1.7229e-06 | 2.0469e-06 | 1.9291e-06 | 1.399e-06 | 2.2384e-06 | 2.0469e-06 | 1.5315e-06 | 1.7524e-06 | 1.8408e-06 | 1.7377e-06 | 1.4137e-06 | 1.2517e-06 | 1.7082e-06 | 2.1647e-06 | 1.8997e-06 | 1.8555e-06 | 1.7082e-06 | 1.8702e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9777410E+00 | DC2_2V |  | -3.9213031067e-06 | 3.7170493447179341e-07 | 1522017656.816 | 1522017672.318 | -3.3683e-06 | -3.9713e-06 | -4.5302e-06 | -3.6183e-06 | -3.2506e-06 | -4.2949e-06 | -3.3094e-06 | -4.3096e-06 | -3.6183e-06 | -3.8536e-06 | -4.1919e-06 | -4.0007e-06 | -3.9566e-06 | -4.5744e-06 | -3.5742e-06 | -4.1331e-06 | -4.0007e-06 | -4.1625e-06 | -3.986e-06 | -3.7213e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9539622E+00 | DC11V |  | 6.784892932750001e-05 | 8.9121379834197074e-06 | 1522017687.883 | 1522017703.058 | 7.8542e-05 | 6.957e-05 | 5.4567e-05 | 6.2363e-05 | 6.7069e-05 | 7.3688e-05 | 8.0307e-05 | 4.7066e-05 | 7.6483e-05 | 6.1186e-05 | 5.3979e-05 | 6.3834e-05 | 7.0599e-05 | 7.0746e-05 | 6.1039e-05 | 6.8687e-05 | 6.9864e-05 | 7.4423e-05 | 8.1778e-05 | 7.1188e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0174542E+00 | DC11V |  | 2.1949686404e-05 | 6.4695713238747065e-06 | 1522017717.913 | 1522017733.091 | 2.7354e-05 | 2.2942e-05 | 2.3678e-05 | 2.7501e-05 | 1.8825e-05 | 3.4414e-05 | 2.6031e-05 | 1.603e-05 | 3.5149e-05 | 2.5295e-05 | 1.5295e-05 | 1.7501e-05 | 1.0295e-05 | 2.1472e-05 | 1.9707e-05 | 1.0148e-05 | 2.5295e-05 | 2.3237e-05 | 2.0001e-05 | 1.8825e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9940432E+00 | DC11V |  | 6.4342106869999993e-05 | 7.4868552767948068e-06 | 1522017747.952 | 1522017763.118 | 6.0472e-05 | 7.0036e-05 | 5.7088e-05 | 7.0919e-05 | 7.0478e-05 | 6.7388e-05 | 6.4592e-05 | 6.7535e-05 | 6.9889e-05 | 4.7672e-05 | 7.2685e-05 | 6.1355e-05 | 6.8123e-05 | 6.2238e-05 | 4.5759e-05 | 6.0178e-05 | 6.7241e-05 | 7.4009e-05 | 6.9595e-05 | 5.959e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0217359E+00 | DC11V |  | 9.4310630609500013e-06 | 8.1150043266661915e-06 | 1522017777.972 | 1522017793.122 | 2.297e-05 | 1.0307e-05 | -2.9449e-07 | 6.4788e-06 | 1.2958e-05 | 6.4788e-06 | 1.5608e-05 | 7.0678e-06 | 1.8111e-05 | 1.4725e-05 | 1.6933e-05 | -5.8898e-07 | 8.0985e-06 | -6.626e-06 | -8.8347e-07 | 1.1043e-05 | 7.804e-06 | 2.6799e-05 | 7.5095e-06 | 4.1229e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9583979E+00 | DC11V |  | 5.546368604050001e-05 | 7.6123260510064016e-06 | 1522017807.976 | 1522017823.119 | 6.3917e-05 | 5.8026e-05 | 6.1561e-05 | 5.3313e-05 | 6.4359e-05 | 5.4197e-05 | 6.4506e-05 | 5.2577e-05 | 4.8895e-05 | 5.729e-05 | 4.1679e-05 | 5.8763e-05 | 5.1546e-05 | 7.4521e-05 | 4.8601e-05 | 5.0368e-05 | 4.757e-05 | 5.3313e-05 | 4.5802e-05 | 5.8468e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9430320E+00 | DC11V |  | 10.000075561499999 | 1.4411610345464422e-05 | 1522017837.964 | 1522017853.089 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9639270E+00 | DC11V |  | 10.000118797999999 | 8.8108158531822724e-06 | 1522017867.922 | 1522017883.048 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0373392E+00 | DC11V |  | 20.000126405499998 | 8.9197653976367438e-06 | 1522017897.9 | 1522017913.035 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0876108E+00 | DC11V |  | 20.000167453500001 | 8.8713873070014968e-06 | 1522017927.874 | 1522017942.958 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9694526E+00 | DC11V |  | 30.000180799999999 | 1.0360558865520206e-05 | 1522017957.811 | 1522017973.708 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0002359E+00 | DC11V |  | 30.000212595499999 | 7.259964514024252e-06 | 1522017988.555 | 1522018003.667 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9922229E+00 | DC11V |  | 40.000232189000002 | 1.0444596163094475e-05 | 1522018018.525 | 1522018033.641 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0200835E+00 | DC11V |  | 40.000268356500001 | 8.3755658168613431e-06 | 1522018048.486 | 1522018063.592 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9519142E+00 | DC11V |  | 50.000278109000007 | 7.0035918654376346e-06 | 1522018078.448 | 1522018093.535 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9389238E+00 | DC11V |  | 50.000323438000002 | 1.1012016436506387e-05 | 1522018108.39 | 1522018123.507 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9822657E+00 | DC11V |  | 60.000336025999999 | 1.10440288841877e-05 | 1522018138.363 | 1522018153.497 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9596505E+00 | DC11V |  | 60.000376849000006 | 9.0916153129312983e-06 | 1522018168.378 | 1522018183.507 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9115389E+00 | DC11V |  | 70.000388514999997 | 1.007892528883417e-05 | 1522018198.367 | 1522018213.478 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0695447E+00 | DC11V |  | 70.000428521999993 | 1.2525610803185721e-05 | 1522018228.328 | 1522018243.464 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9905160E+00 | DC11V |  | 80.000441749499998 | 9.5531023629868916e-06 | 1522018258.303 | 1522018273.389 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9055373E+00 | DC11V |  | 80.000473929500004 | 8.2840632988024168e-06 | 1522018288.247 | 1522018303.348 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0327101E+00 | DC11V |  | 90.000487261000004 | 1.0801965516368217e-05 | 1522018318.209 | 1522018333.355 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9865225E+00 | DC11V |  | 90.000516751999996 | 8.5377436144101397e-06 | 1522018348.196 | 1522018364.121 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9996321E+00 | DC11V |  | 100.00053119500001 | 1.0004622682369262e-05 | 1522018378.966 | 1522018394.055 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0407124E+00 | DC11V |  | 90.000520606500004 | 1.0122043903312508e-05 | 1522018408.905 | 1522018424.026 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9580635E+00 | DC11V |  | 90.000478937499992 | 8.8912416879965527e-06 | 1522018438.873 | 1522018453.964 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0131072E+00 | DC11V |  | 80.000464805999997 | 9.1733180483976855e-06 | 1522018468.827 | 1522018483.957 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9424813E+00 | DC11V |  | 80.000429241000006 | 8.864424909279552e-06 | 1522018498.813 | 1522018513.928 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0070199E+00 | DC11V |  | 70.000413941999994 | 9.6333803005355146e-06 | 1522018528.792 | 1522018543.931 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9892617E+00 | DC11V |  | 70.000377351000026 | 8.309455398634963e-06 | 1522018558.788 | 1522018573.882 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9977501E+00 | DC11V |  | 60.000365530499991 | 1.0019422874918364e-05 | 1522018588.719 | 1522018603.833 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9572441E+00 | DC11V |  | 60.000328288000006 | 1.05414356710398e-05 | 1522018618.683 | 1522018633.793 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9606395E+00 | DC11V |  | 50.00030726 | 8.5667018161969922e-06 | 1522018648.651 | 1522018663.779 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0100539E+00 | DC11V |  | 50.00026749549999 | 9.7485806525479709e-06 | 1522018678.64 | 1522018693.742 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9379309E+00 | DC11V |  | 40.000250295000001 | 8.6488782506681548e-06 | 1522018708.583 | 1522018723.682 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0012595E+00 | DC11V |  | 40.000205357500008 | 1.2773758989657451e-05 | 1522018738.541 | 1522018753.671 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0310617E+00 | DC11V |  | 30.000193087499998 | 9.2843717475964286e-06 | 1522018768.517 | 1522018783.613 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0339476E+00 | DC11V |  | 30.000157506000001 | 7.6233125345775793e-06 | 1522018798.458 | 1522018813.551 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0270335E+00 | DC11V |  | 20.000146678499998 | 8.9975703801913614e-06 | 1522018828.406 | 1522018843.499 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9743528E+00 | DC11V |  | 20.000099966499999 | 7.8833573274618706e-06 | 1522018858.355 | 1522018873.441 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9770813E+00 | DC11V |  | 10.000087605999999 | 9.6766561374023149e-06 | 1522018888.299 | 1522018903.41 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0755196E+00 | DC11V |  | 10.000039823 | 8.2162595504136227e-06 | 1522018918.254 | 1522018933.36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9675965E+00 | DC11V |  | 2.7786729288949998e-05 | 1.0332700598632919e-05 | 1522018948.23 | 1522018963.364 | 3.8306e-05 | 2.9172e-05 | 8.8399e-06 | 1.8122e-05 | 4.2137e-05 | 1.0608e-05 | 1.8564e-05 | 2.9172e-05 | 2.0774e-05 | 3.1234e-05 | 3.536e-05 | 2.0037e-05 | 2.3573e-05 | 4.3315e-05 | 1.8711e-05 | 3.8896e-05 | 3.1824e-05 | 4.5525e-05 | 2.6078e-05 | 2.5488e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9808847E+00 | DC11V |  | -1.722855363589e-05 | 1.1122818729149855e-05 | 1522018978.224 | 1522018993.387 | -2.7218e-05 | -1.9862e-05 | -1.692e-05 | -1.7361e-05 | -1.4713e-05 | -1.6184e-06 | -4.0019e-05 | -7.5035e-06 | 3.6782e-06 | -1.7508e-05 | -2.0598e-05 | -2.1628e-05 | -1.9862e-05 | -4.0313e-05 | -1.7655e-05 | -1.589e-05 | -2.6483e-05 | 4.4138e-07 | -1.6037e-05 | -7.5035e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0348923E+00 | DC11V |  | 3.0459519483500004e-05 | 9.2134743572244866e-06 | 1522019008.232 | 1522019023.395 | 3.252e-05 | 2.0012e-05 | 3.2814e-05 | 1.6922e-05 | 2.3396e-05 | 1.8688e-05 | 3.7081e-05 | 2.8105e-05 | 3.7523e-05 | 1.7952e-05 | 3.5463e-05 | 4.0171e-05 | 3.9141e-05 | 2.8105e-05 | 4.3114e-05 | 1.5156e-05 | 3.3108e-05 | 4.3408e-05 | 4.2378e-05 | 2.4132e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9408060E+00 | DC11V |  | -1.7567176633450003e-05 | 1.0123674776076828e-05 | 1522019038.248 | 1522019053.386 | -1.6205e-05 | -5.0087e-06 | -3.4913e-05 | -1.9298e-05 | -9.87e-06 | -6.6291e-06 | -4.4194e-06 | -2.6516e-06 | -1.5321e-05 | -2.2539e-05 | -2.799e-06 | -2.3276e-05 | -1.7383e-05 | -3.948e-05 | -1.9445e-05 | -2.5633e-05 | -2.6958e-05 | -1.753e-05 | -2.6958e-05 | -1.5026e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9798289E+00 | DC11V |  | 2.6790704101149996e-05 | 8.1357255970528746e-06 | 1522019068.239 | 1522019083.428 | 8.526e-06 | 3.1311e-05 | 2.1462e-05 | 2.6754e-05 | 2.94e-05 | 2.8077e-05 | 3.8661e-05 | 3.0723e-05 | 2.9694e-05 | 4.2042e-05 | 3.0576e-05 | 1.7052e-05 | 1.1613e-05 | 2.5137e-05 | 2.7342e-05 | 3.6456e-05 | 1.7052e-05 | 2.7636e-05 | 2.7783e-05 | 2.8518e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0401265E+00 | DC11V |  | -6.9375191248e-05 | 1.0591927565152092e-05 | 1522019098.276 | 1522019113.457 | -7.3971e-05 | -7.5883e-05 | -6.6177e-05 | -4.603e-05 | -5.4706e-05 | -7.0441e-05 | -5.8824e-05 | -8.5147e-05 | -5.1324e-05 | -8.603e-05 | -6.5441e-05 | -6.3235e-05 | -7.853e-05 | -7.603e-05 | -6.9853e-05 | -7.1912e-05 | -8.4265e-05 | -6.6471e-05 | -6.8677e-05 | -7.4559e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9756298E+00 | DC11V |  | -1.9715097812499999e-05 | 8.2463103417689664e-06 | 1522019128.307 | 1522019143.447 | -1.6497e-05 | -1.5318e-05 | -1.3551e-05 | -3.4172e-05 | -1.3845e-05 | -3.0784e-05 | -3.2404e-05 | -2.4745e-05 | -1.7675e-05 | -2.5629e-05 | -1.7086e-05 | -3.1079e-05 | -2.6513e-06 | -2.1947e-05 | -1.7822e-05 | -1.09e-05 | -1.5613e-05 | -1.6202e-05 | -9.4267e-06 | -2.6955e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9581624E+00 | DC11V |  | -7.5066530273499999e-05 | 7.9295079798550504e-06 | 1522019158.306 | 1522019173.487 | -9.0303e-05 | -6.5448e-05 | -8.2214e-05 | -7.0595e-05 | -7.5155e-05 | -7.1919e-05 | -8.6332e-05 | -7.8096e-05 | -8.3685e-05 | -8.7362e-05 | -7.8979e-05 | -7.4272e-05 | -8.0302e-05 | -6.8389e-05 | -6.0594e-05 | -6.6036e-05 | -7.4272e-05 | -6.9713e-05 | -7.0301e-05 | -6.736e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0080390E+00 | DC11V |  | -1.6480868130659998e-05 | 1.0077570409967807e-05 | 1522019188.349 | 1522019203.528 | -2.7505e-05 | -1.412e-05 | 2.9417e-07 | -6.0305e-06 | -5.5892e-06 | -1.1473e-05 | -1.9562e-05 | -8.9722e-06 | -2.927e-05 | -2.6181e-05 | 7.3542e-07 | -2.6181e-05 | -1.6621e-05 | -2.0004e-05 | -3.9713e-06 | -3.0594e-05 | -1.8239e-05 | -3.3094e-05 | -1.4561e-05 | -1.868e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9682042E+00 | DC11V |  | -6.6999984377000011e-05 | 8.628307930589677e-06 | 1522019218.368 | 1522019233.513 | -7.4813e-05 | -7.1867e-05 | -7.8347e-05 | -7.6285e-05 | -7.4813e-05 | -6.6566e-05 | -5.7435e-05 | -6.9805e-05 | -8.0114e-05 | -5.7582e-05 | -5.1986e-05 | -7.1573e-05 | -6.1558e-05 | -6.7007e-05 | -7.658e-05 | -7.01e-05 | -5.4489e-05 | -5.2722e-05 | -6.2442e-05 | -6.3915e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0842455E+00 | DC11V |  | -10.000089307000001 | 8.615775705114042e-06 | 1522019248.37 | 1522019263.483 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0197908E+00 | DC11V |  | -10.000119595499999 | 9.6582764896459364e-06 | 1522019278.326 | 1522019294.237 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9434508E+00 | DC11V |  | -20.000146057999999 | 9.4487367407056434e-06 | 1522019309.082 | 1522019324.176 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0030521E+00 | DC11V |  | -20.000172012 | 9.624335094377564e-06 | 1522019339.036 | 1522019354.164 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9917561E+00 | DC11V |  | -30.000191332999997 | 8.3173548078779448e-06 | 1522019369.008 | 1522019384.112 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9592361E+00 | DC11V |  | -30.0002236035 | 8.9188644315837731e-06 | 1522019398.967 | 1522019414.067 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0330454E+00 | DC11V |  | -40.000238535000001 | 8.7878720401695815e-06 | 1522019428.926 | 1522019444.032 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9813136E+00 | DC11V |  | -40.000274938999993 | 9.0746564121999874e-06 | 1522019458.877 | 1522019473.967 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9661079E+00 | DC11V |  | -50.000293726999999 | 8.6901991352145807e-06 | 1522019488.815 | 1522019503.921 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0343963E+00 | DC11V |  | -50.000333002999994 | 7.8975199267876524e-06 | 1522019518.779 | 1522019533.901 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9222343E+00 | DC11V |  | -60.000353338499998 | 8.9107823864674374e-06 | 1522019548.752 | 1522019563.843 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9761058E+00 | DC11V |  | -60.000386502999994 | 1.0045955951765356e-05 | 1522019578.704 | 1522019593.84 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9889930E+00 | DC11V |  | -70.000405897499988 | 1.0363319387348583e-05 | 1522019608.699 | 1522019623.81 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0662906E+00 | DC11V |  | -70.000435677500008 | 1.2502863221852615e-05 | 1522019638.683 | 1522019653.781 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0286674E+00 | DC11V |  | -80.000458134500008 | 9.958564893824187e-06 | 1522019668.63 | 1522019684.527 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0675676E+00 | DC11V |  | -80.000482911000006 | 7.1512795360820927e-06 | 1522019699.366 | 1522019714.453 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0359504E+00 | DC11V |  | -90.000500489000004 | 5.3902448004213823e-06 | 1522019729.29 | 1522019745.197 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9965474E+00 | DC11V |  | -90.000529529999994 | 8.4760427087463768e-06 | 1522019760.042 | 1522019775.141 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9863056E+00 | DC11V |  | -100.00054828 | 7.8382140816501142e-06 | 1522019790 | 1522019805.092 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0249747E+00 | DC11V |  | -90.000533096499993 | 7.3447391198188855e-06 | 1522019819.946 | 1522019835.058 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0035427E+00 | DC11V |  | -90.000499711500012 | 8.9250783050082161e-06 | 1522019849.904 | 1522019865.006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0033257E+00 | DC11V |  | -80.000481448499997 | 6.5765426144484017e-06 | 1522019879.851 | 1522019894.955 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0539591E+00 | DC11V |  | -80.0004617365 | 1.1662185163444706e-05 | 1522019909.802 | 1522019924.907 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9959437E+00 | DC11V |  | -70.000436463499994 | 7.8209233954597028e-06 | 1522019939.749 | 1522019954.834 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9997547E+00 | DC11V |  | -70.000400746499992 | 1.1591476297691203e-05 | 1522019969.674 | 1522019984.777 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9539246E+00 | DC11V |  | -60.000386040999999 | 8.7068432285781719e-06 | 1522019999.62 | 1522020014.734 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9591231E+00 | DC11V |  | -60.000349960999998 | 1.0269130391176483e-05 | 1522020029.607 | 1522020044.738 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0136311E+00 | DC11V |  | -50.000338170999996 | 7.2436102180860162e-06 | 1522020059.586 | 1522020074.707 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0159579E+00 | DC11V |  | -50.000295565000002 | 9.5674361765645238e-06 | 1522020089.561 | 1522020104.66 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0316427E+00 | DC11V |  | -40.000281405499997 | 1.0438386597168441e-05 | 1522020119.49 | 1522020134.59 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9580353E+00 | DC11V |  | -40.000242349499999 | 9.6879334622203815e-06 | 1522020149.429 | 1522020164.522 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0321811E+00 | DC11V |  | -30.000225887999999 | 1.0628324703240855e-05 | 1522020180.123 | 1522020195.24 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9400813E+00 | DC11V |  | -30.000202881500002 | 1.1467112659522846e-05 | 1522020210.091 | 1522020225.2 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0485235E+00 | DC11V |  | -20.000179192500003 | 8.0795302311571716e-06 | 1522020240.045 | 1522020255.185 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9890354E+00 | DC11V |  | -20.000144626000001 | 8.7966115065254601e-06 | 1522020270.022 | 1522020285.106 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0454706E+00 | DC11V |  | -10.0001231075 | 8.5993475768705887e-06 | 1522020299.953 | 1522020315.069 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9077460E+00 | DC11V |  | -10.000089813499999 | 8.856968033586409e-06 | 1522020329.942 | 1522020345.039 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9439826E+00 | DC11V |  | -7.0039456471500001e-05 | 9.3957889390500712e-06 | 1522020359.904 | 1522020375.107 | -8.0368e-05 | -7.3169e-05 | -6.9496e-05 | -6.832e-05 | -6.3178e-05 | -6.8467e-05 | -7.0524e-05 | -8.7862e-05 | -5.7448e-05 | -6.7145e-05 | -6.259e-05 | -7.1847e-05 | -4.9073e-05 | -7.361e-05 | -7.3757e-05 | -7.1259e-05 | -5.686e-05 | -8.5658e-05 | -8.2719e-05 | -6.7439e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0600390E+00 | DC11V |  | -1.8426602455650003e-05 | 9.4029400077257829e-06 | 1522020389.959 | 1522020405.148 | -1.8816e-05 | 6.4681e-06 | -3.0429e-05 | -2.1315e-05 | -1.5582e-05 | -1.911e-05 | -2.1315e-05 | -1.7199e-05 | -1.029e-05 | -2.4402e-05 | -2.8959e-05 | -2.6166e-05 | -3.675e-06 | -4.998e-06 | -2.3226e-05 | -2.4696e-05 | -2.3079e-05 | -1.1172e-05 | -1.911e-05 | -3.1458e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0551031E+00 | DC11V |  | -7.331039932950001e-05 | 1.1381037029549147e-05 | 1522020419.968 | 1522020435.108 | -7.0409e-05 | -9.3534e-05 | -7.4238e-05 | -5.4206e-05 | -6.7168e-05 | -7.8215e-05 | -9.2356e-05 | -7.2913e-05 | -7.3944e-05 | -8.4549e-05 | -6.2455e-05 | -9.2798e-05 | -7.9247e-05 | -6.1718e-05 | -8.1751e-05 | -7.1587e-05 | -7.3207e-05 | -6.3044e-05 | -5.5973e-05 | -6.2896e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9685717E+00 | DC11V |  | -1.9101624807500001e-05 | 1.0216136709859557e-05 | 1522020449.947 | 1522020465.07 | -1.4149e-05 | -2.8299e-05 | -1.6213e-05 | -2.1666e-05 | -1.8571e-05 | -2.1371e-05 | -2.7267e-05 | -1.2675e-05 | -1.3855e-05 | -2.373e-05 | -2.5351e-05 | -1.4297e-05 | 1.5328e-05 | -2.1666e-05 | -2.1814e-05 | -4.0385e-05 | -1.4444e-05 | -2.4024e-05 | -2.3287e-05 | -1.4297e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9306811E+00 | DC11V |  | -6.9716404281000002e-05 | 9.0747160139402431e-06 | 1522020479.905 | 1522020495.072 | -5.9292e-05 | -6.9003e-05 | -6.6649e-05 | -7.3711e-05 | -8.5775e-05 | -7.2828e-05 | -8.1214e-05 | -8.1214e-05 | -6.709e-05 | -7.8419e-05 | -7.3122e-05 | -6.1941e-05 | -7.4594e-05 | -6.0764e-05 | -7.4447e-05 | -8.0773e-05 | -6.1352e-05 | -6.3118e-05 | -5.532e-05 | -5.3702e-05

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 8.996e-07 | 46.6521 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 9.7707e-07 | 39.9757 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | 1 | 9.2842e-07 | 44.2057 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 1.0935e-06 | 40.9369 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 9.3544e-07 | 45.9711 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -225651.1737 | 47379.5348 | 32.8111 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 8.9161e-07 | 46.0132 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -269478.9117 | 76224.9379 | 34.6004 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 8.1148e-07 | 47.485 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 1.1684e-06 | 36.832 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1 | 9.1059e-07 | 46.7749 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 9.7446e-07 | 43.9604 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 8.7185e-07 | 47.6345 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -189181.5796 | 41785.1625 | 34.2317 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 1.0006e-06 | 44.2413 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -207092.3784 | 45815.6869 | 37.8418 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 4.382e-07 | 44.9708 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 5.4677e-07 | 42.4148 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | 1 | 3.8564e-07 | 47.2559 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 3.8313e-07 | 50.0706 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 4.0697e-07 | 42.873 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -208568.3422 | 20499.8087 | 31.7222 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 3.4066e-07 | 52.4913 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -220252.9269 | 18457.3692 | 37.3486 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 4.332e-07 | 46.0975 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 4.4093e-07 | 44.8804 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1 | 5.3563e-07 | 40.1695 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 3.554e-07 | 54.4328 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 3.7527e-07 | 43.807 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -181933.1284 | 11415.6807 | 37.065 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 4.9695e-07 | 35.0004 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -174755.3759 | 13666.2466 | 33.2073 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.086e-06 | 52.1422 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.0808e-06 | 52.7467 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.4227e-06 | 44.3938 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.4332e-06 | 45.2212 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.5223e-06 | 33.434 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -217868.8128 | 52274.1435 | 34.6726 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.2538e-06 | 44.7918 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -225439.3941 | 66006.8943 | 36.3182 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.2549e-06 | 45.2301 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.2147e-06 | 48.1371 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 1.2605e-06 | 46.76 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.5856e-06 | 43.3799 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.1628e-06 | 47.812 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -201369.3358 | 54431.6911 | 35.8445 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.2273e-06 | 47.0388 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -197571.1084 | 53338.5756 | 37.4788 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 0.040999 | 1.0353 | -1.492 | 1.0714
10.0 : 1.0 | -0.38855 | 0.46495 | -1.4841 | 0.39816
100.0 : 10.0 | -0.5361 | 1.257 | -2.0754 | 1.4002