## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 289
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9604558E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.6132967967999999e-06 | 5.3192530002652187e-08 | 1522096067.398 | 1522096074.727 | 1.6043e-06 | 1.5072e-06 | 1.5808e-06 | 1.5778e-06 | 1.6293e-06 | 1.6485e-06 | 1.7206e-06 | 1.6176e-06 | 1.597e-06 | 1.6499e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0172229E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.1462231977999999e-06 | 6.2630888020050558e-08 | 1522096084.588 | 1522096091.923 | 1.1222e-06 | 1.1281e-06 | 1.0737e-06 | 1.1531e-06 | 1.109e-06 | 1.287e-06 | 1.1781e-06 | 1.0531e-06 | 1.1781e-06 | 1.1796e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0832800E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.5474808077999999e-06 | 3.6585087004855521e-08 | 1522096101.768 | 1522096109.089 | 1.5213e-06 | 1.5198e-06 | 1.6258e-06 | 1.5139e-06 | 1.5419e-06 | 1.5213e-06 | 1.5713e-06 | 1.5537e-06 | 1.5934e-06 | 1.5124e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9890213E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.1579732470000002e-06 | 5.6915263175524674e-08 | 1522096118.946 | 1522096126.259 | 1.2156e-06 | 1.0844e-06 | 1.1979e-06 | 1.1434e-06 | 1.2554e-06 | 1.1832e-06 | 1.1463e-06 | 1.1625e-06 | 1.139e-06 | 1.052e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0415628E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.5970916781000001e-06 | 5.7065852929910312e-08 | 1522096136.105 | 1522096143.437 | 1.5903e-06 | 1.6801e-06 | 1.5035e-06 | 1.5683e-06 | 1.6521e-06 | 1.6477e-06 | 1.5947e-06 | 1.555e-06 | 1.6551e-06 | 1.5241e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0137538E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10000165321000001 | 6.1948243719289011e-08 | 1522096153.282 | 1522096160.577 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9842502E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10000204955000003 | 8.8069282386896536e-08 | 1522096170.417 | 1522096177.716 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0163308E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20000203591999996 | 5.9883032652856181e-08 | 1522096187.559 | 1522096194.863 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0308870E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20000241598000001 | 6.7081604037062943e-08 | 1522096204.715 | 1522096212.014 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9832792E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.30000244998999998 | 4.6688380779679021e-08 | 1522096221.868 | 1522096229.169 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9952693E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.30000283629000007 | 9.5562340387504188e-08 | 1522096239.029 | 1522096246.336 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9867629E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.40000284255000007 | 6.2702476029641224e-08 | 1522096256.193 | 1522096263.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9745224E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.40000323834999996 | 5.5274537539635425e-08 | 1522096273.376 | 1522096280.687 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0122766E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.50000318690000012 | 3.4268002583462466e-08 | 1522096290.529 | 1522096297.828 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0113280E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.50000362362000006 | 5.5696100376942344e-08 | 1522096307.682 | 1522096314.982 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9908649E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.60000357321999997 | 7.736328329239135e-08 | 1522096324.835 | 1522096332.142 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9677661E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.6000040205099999 | 5.073120245046008e-08 | 1522096342.02 | 1522096349.326 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9813183E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.70000399880000008 | 7.8571190643205265e-08 | 1522096359.169 | 1522096366.476 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0322472E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.70000438991999991 | 6.6319330506348678e-08 | 1522096376.334 | 1522096383.648 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9892995E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.80000440285999996 | 6.4100096727403601e-08 | 1522096393.495 | 1522096400.783 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0126872E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.80000483286000001 | 6.8829516912366947e-08 | 1522096410.627 | 1522096417.933 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9802107E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.90000478360000002 | 6.21468905167479e-08 | 1522096427.805 | 1522096435.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9770294E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.90000523976999991 | 7.8480953733848012e-08 | 1522096444.958 | 1522096452.271 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0553017E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.0000051793 | 5.7681972911314011e-08 | 1522096462.125 | 1522096469.426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9561611E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.90000526930000002 | 5.7508799319562603e-08 | 1522096479.275 | 1522096486.565 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9484588E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.90000489390999994 | 7.0473760373057003e-08 | 1522096496.415 | 1522096503.743 | 0.9 | 0.9 | 0.90001 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0270996E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.80000496896000006 | 6.1198696079151364e-08 | 1522096513.601 | 1522096520.905 | 0.8 | 0.80001 | 0.80001 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.80001 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9809695E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.80000451598999989 | 8.1610617573873228e-08 | 1522096530.751 | 1522096538.053 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9387214E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.70000448928000003 | 5.2705688491225907e-08 | 1522096547.913 | 1522096555.221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9806254E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.70000404637000002 | 6.0204369429628296e-08 | 1522096565.067 | 1522096572.382 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0018916E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.60000413610000003 | 7.8105953685914667e-08 | 1522096582.238 | 1522096589.544 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9911997E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.60000377994999998 | 7.6749491847902376e-08 | 1522096599.398 | 1522096606.698 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9906951E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.50000369403 | 4.4633463899152147e-08 | 1522096616.558 | 1522096623.865 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0216084E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.50000332399000003 | 5.7476942346398492e-08 | 1522096633.722 | 1522096641.024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0027737E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.40000331335000006 | 6.8951160251255573e-08 | 1522096650.873 | 1522096658.169 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9216325E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.40000299386999999 | 7.9652897631151581e-08 | 1522096668.027 | 1522096675.333 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9750361E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.30000296866999998 | 8.0444950742265752e-08 | 1522096685.183 | 1522096692.507 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0346041E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.30000250932999994 | 4.8184459108034666e-08 | 1522096702.357 | 1522096709.66 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0473278E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20000257093000001 | 3.4476370169377958e-08 | 1522096719.509 | 1522096726.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9992877E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20000210566000001 | 3.3965400040955309e-08 | 1522096736.651 | 1522096743.948 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0114649E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10000208722999999 | 5.1038006427760802e-08 | 1522096753.807 | 1522096761.108 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9483317E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10000175171999999 | 7.5568271120116812e-08 | 1522096770.961 | 1522096778.271 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9878662E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.6978267873999998e-06 | 4.6352275538827961e-08 | 1522096788.117 | 1522096795.458 | 1.7011e-06 | 1.7628e-06 | 1.6511e-06 | 1.6584e-06 | 1.7172e-06 | 1.7643e-06 | 1.6555e-06 | 1.6246e-06 | 1.7363e-06 | 1.7069e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0162930E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2365707421e-06 | 7.8531304655169974e-08 | 1522096805.306 | 1522096812.634 | 1.1864e-06 | 1.1849e-06 | 1.1466e-06 | 1.2688e-06 | 1.2629e-06 | 1.2732e-06 | 1.4057e-06 | 1.2217e-06 | 1.1216e-06 | 1.2938e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9571594E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.7297717336000002e-06 | 4.8742859118360731e-08 | 1522096822.481 | 1522096829.805 | 1.6592e-06 | 1.7549e-06 | 1.7373e-06 | 1.8403e-06 | 1.671e-06 | 1.6946e-06 | 1.7535e-06 | 1.7167e-06 | 1.7211e-06 | 1.7491e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9963257E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2454090716e-06 | 6.6336165007692074e-08 | 1522096839.668 | 1522096847.005 | 1.1764e-06 | 1.2382e-06 | 1.2176e-06 | 1.1529e-06 | 1.2823e-06 | 1.175e-06 | 1.2309e-06 | 1.3691e-06 | 1.325e-06 | 1.2867e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0199466E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.7204483980000001e-06 | 6.7370078963850866e-08 | 1522096856.853 | 1522096864.191 | 1.8324e-06 | 1.7574e-06 | 1.7221e-06 | 1.7868e-06 | 1.6397e-06 | 1.5956e-06 | 1.7441e-06 | 1.7456e-06 | 1.7221e-06 | 1.6588e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0330454E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 6.2746954082000007e-07 | 5.7144234537893497e-08 | 1522096874.04 | 1522096881.367 | 5.7859e-07 | 7.0079e-07 | 6.4043e-07 | 6.1687e-07 | 7.5379e-07 | 6.1687e-07 | 5.5798e-07 | 5.8742e-07 | 6.3895e-07 | 5.8301e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9906103E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.1455440272e-06 | 5.9808447305082814e-08 | 1522096891.211 | 1522096898.536 | 1.1467e-06 | 1.0039e-06 | 1.2292e-06 | 1.1968e-06 | 1.1585e-06 | 1.1482e-06 | 1.157e-06 | 1.1423e-06 | 1.0834e-06 | 1.1894e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0084873E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 6.8960287575000001e-07 | 4.410061240193027e-08 | 1522096908.393 | 1522096915.726 | 7.5053e-07 | 6.5782e-07 | 6.2103e-07 | 6.9902e-07 | 6.2838e-07 | 7.2698e-07 | 7.3581e-07 | 6.5046e-07 | 7.0932e-07 | 7.1668e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0523850E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.1519653843e-06 | 4.8078038135888974e-08 | 1522096925.573 | 1522096932.896 | 1.075e-06 | 1.1648e-06 | 1.1059e-06 | 1.1928e-06 | 1.075e-06 | 1.2266e-06 | 1.1648e-06 | 1.1692e-06 | 1.1589e-06 | 1.1869e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9474044E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 7.0940430414000002e-07 | 8.5506492793439369e-08 | 1522096942.739 | 1522096950.062 | 6.8201e-07 | 9.2947e-07 | 7.3062e-07 | 7.4093e-07 | 6.496e-07 | 6.9526e-07 | 6.334e-07 | 7.1294e-07 | 7.2325e-07 | 5.9657e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9781086E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.099999349451999994 | 4.6984095990212901e-08 | 1522096959.907 | 1522096967.231 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0423235E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.099999777765999998 | 6.1889137204235128e-08 | 1522096977.078 | 1522096984.396 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9895399E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.19999981543000001 | 4.627191480976603e-08 | 1522096994.271 | 1522097001.569 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9592549E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.20000017564 | 5.5197829668888621e-08 | 1522097011.427 | 1522097018.737 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0250408E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30000018384000005 | 5.0134443252048229e-08 | 1522097028.599 | 1522097035.908 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0270665E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30000059269000001 | 5.2443845201795233e-08 | 1522097045.753 | 1522097053.05 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0258294E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.40000063290999999 | 1.1340681151625423e-07 | 1522097062.906 | 1522097070.202 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9619252E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.40000095456000001 | 5.727237030480475e-08 | 1522097080.056 | 1522097087.353 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9662304E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.50000106114000009 | 7.0654004844208443e-08 | 1522097097.202 | 1522097104.52 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9757052E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.50000143290999999 | 5.5702772823338537e-08 | 1522097114.38 | 1522097121.693 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0382698E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.60000148230000006 | 7.8098232988700634e-08 | 1522097131.549 | 1522097138.858 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9961041E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.60000189909000012 | 8.1867605920041442e-08 | 1522097148.702 | 1522097155.998 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9875267E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.70000186662000008 | 5.3109392758783114e-08 | 1522097165.839 | 1522097173.146 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0033163E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.70000223874 | 5.1953059589836817e-08 | 1522097183 | 1522097190.309 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0158069E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.80000228910000004 | 7.1814385759217485e-08 | 1522097200.163 | 1522097207.472 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0232750E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.80000272187999999 | 7.1240308806463047e-08 | 1522097217.326 | 1522097224.627 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0195784E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.90000280248000009 | 6.3885441208428925e-08 | 1522097234.478 | 1522097241.78 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9735612E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.90000321566000019 | 9.7191894719207523e-08 | 1522097251.635 | 1522097258.935 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9859332E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -1.0000032979 | 8.6604214678140647e-08 | 1522097268.781 | 1522097276.083 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9588452E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.90000325644000001 | 6.7803483681469485e-08 | 1522097285.944 | 1522097293.255 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9808470E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.90000290195999999 | 7.3517878103319402e-08 | 1522097303.115 | 1522097310.432 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0149998E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.80000279041 | 6.5159626295901632e-08 | 1522097320.286 | 1522097327.594 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0263016E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.80000239322 | 4.836955241429233e-08 | 1522097337.445 | 1522097344.742 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9954815E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.70000231034000004 | 5.3953613404202389e-08 | 1522097354.595 | 1522097361.89 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9712665E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.70000191290000002 | 6.3095958657014874e-08 | 1522097371.733 | 1522097379.038 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0703725E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.60000195075999996 | 7.2129012198220758e-08 | 1522097388.897 | 1522097396.214 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9988396E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.60000156953999995 | 3.9941512223885146e-08 | 1522097406.052 | 1522097413.337 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9743057E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.50000146845000004 | 5.3188499682931361e-08 | 1522097423.179 | 1522097430.494 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0261741E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.50000113774999988 | 8.5830323921587783e-08 | 1522097440.349 | 1522097447.664 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0496908E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.40000105688999998 | 6.0160808672874341e-08 | 1522097457.511 | 1522097464.806 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9913128E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.40000069201999999 | 5.6870656765925118e-08 | 1522097474.654 | 1522097481.947 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0123144E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30000066736000003 | 6.4361995001548878e-08 | 1522097491.791 | 1522097499.102 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9977312E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30000024732000002 | 6.9604048737063462e-08 | 1522097508.957 | 1522097516.253 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0074115E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.20000021722 | 6.8634230527741964e-08 | 1522097526.097 | 1522097533.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9832980E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.19999985278999999 | 7.437519008037545e-08 | 1522097543.256 | 1522097550.565 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0565686E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.09999981326299999 | 6.3787339032404436e-08 | 1522097560.423 | 1522097567.738 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0036088E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.099999279311 | 5.6963245949217309e-08 | 1522097577.592 | 1522097584.895 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9624245E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 6.7128426381000005e-07 | 9.1460542944019127e-08 | 1522097594.749 | 1522097602.085 | 5.4003e-07 | 6.5922e-07 | 7.5781e-07 | 8.9024e-07 | 6.857e-07 | 6.7246e-07 | 6.1949e-07 | 6.4009e-07 | 5.8859e-07 | 6.5922e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0452674E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2653593271e-06 | 1.2255130668732319e-07 | 1522097611.94 | 1522097619.274 | 1.4857e-06 | 1.3018e-06 | 1.1886e-06 | 1.3004e-06 | 1.2415e-06 | 1.4372e-06 | 1.2709e-06 | 1.0356e-06 | 1.2136e-06 | 1.1783e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0489299E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 6.3370747940999983e-07 | 4.40152126818398e-08 | 1522097629.111 | 1522097636.428 | 6.0865e-07 | 6.2634e-07 | 6.8087e-07 | 5.9244e-07 | 6.0865e-07 | 6.4697e-07 | 5.497e-07 | 6.4402e-07 | 7.0592e-07 | 6.735e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9903509E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2279175589000001e-06 | 6.3983292264872932e-08 | 1522097646.273 | 1522097653.596 | 1.2884e-06 | 1.2516e-06 | 1.231e-06 | 1.2546e-06 | 1.1618e-06 | 1.2796e-06 | 1.1309e-06 | 1.1927e-06 | 1.15e-06 | 1.3385e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9643839E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 7.2338150694999993e-07 | 4.1516714097783265e-08 | 1522097663.457 | 1522097670.792 | 7.0778e-07 | 6.5334e-07 | 8.0343e-07 | 6.8424e-07 | 7.6517e-07 | 6.9601e-07 | 7.431e-07 | 7.3574e-07 | 6.9895e-07 | 7.4604e-07
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9293170E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.6503736965000012e-06 | 2.929794563869902e-07 | 1522097681.025 | 1522097688.365 | 7.1785e-06 | 6.2959e-06 | 6.4135e-06 | 6.7813e-06 | 7.0314e-06 | 6.3841e-06 | 6.5459e-06 | 6.7372e-06 | 6.8254e-06 | 6.3106e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9559068E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.8975969524000001e-06 | 3.8846683311311144e-07 | 1522097698.218 | 1522097705.575 | 1.6597e-06 | 2.2325e-06 | 2.5556e-06 | 1.8947e-06 | 1.6156e-06 | 1.7331e-06 | 1.8065e-06 | 2.0122e-06 | 1.1309e-06 | 2.3353e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0160098E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.4575763898000002e-06 | 2.5511967222490477e-07 | 1522097715.425 | 1522097722.764 | 6.4282e-06 | 6.2369e-06 | 6.7518e-06 | 6.5753e-06 | 6.6341e-06 | 6.6488e-06 | 6.3546e-06 | 5.8545e-06 | 6.3987e-06 | 6.6929e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9256485E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.640206055e-06 | 1.4125425031606599e-07 | 1522097732.605 | 1522097739.932 | 1.6343e-06 | 1.8993e-06 | 1.5607e-06 | 1.6049e-06 | 1.5165e-06 | 1.4135e-06 | 1.7227e-06 | 1.7227e-06 | 1.811e-06 | 1.5165e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0028398E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.4705237510000004e-06 | 1.1566402703378714e-07 | 1522097749.781 | 1522097757.126 | 6.6014e-06 | 6.5426e-06 | 6.4102e-06 | 6.3955e-06 | 6.6602e-06 | 6.4102e-06 | 6.3955e-06 | 6.4838e-06 | 6.5573e-06 | 6.2485e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9845944E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.0000070731999997 | 2.3092630860505929e-07 | 1522097766.985 | 1522097774.287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0185446E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.0000116480000003 | 2.5844689980649831e-07 | 1522097784.148 | 1522097791.457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0052694E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0000123367999998 | 2.0086154434711815e-07 | 1522097801.304 | 1522097808.609 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0076710E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0000159889999995 | 1.8643068413909012e-07 | 1522097818.466 | 1522097825.767 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9579740E+00 | DC2_2V | DC22V | 3.0000170806999997 | 2.8636412134047384e-07 | 1522097835.623 | 1522097842.93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9979293E+00 | DC2_2V | DC22V | 3.0000213398999995 | 4.783367955764667e-07 | 1522097852.774 | 1522097860.085 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9962833E+00 | DC2_2V | DC22V | 4.0000221190999996 | 2.490889198179359e-07 | 1522097869.938 | 1522097877.244 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0347364E+00 | DC2_2V | DC22V | 4.0000263717999998 | 2.8384249160847466e-07 | 1522097887.098 | 1522097894.408 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9826240E+00 | DC2_2V | DC22V | 5.0000273649999993 | 3.6701852807329902e-07 | 1522097904.274 | 1522097911.569 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9512316E+00 | DC2_2V | DC22V | 5.0000320316000009 | 2.0780096262063972e-07 | 1522097921.414 | 1522097928.726 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0210041E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.0000325361 | 4.1959300511452728e-07 | 1522097938.609 | 1522097945.923 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9665224E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.0000372928000001 | 2.7983452247609777e-07 | 1522097955.769 | 1522097963.073 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0753729E+00 | DC2_2V | DC22V | 7.0000380794999995 | 4.3530317023676651e-07 | 1522097972.937 | 1522097980.248 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9790842E+00 | DC2_2V | DC22V | 7.0000415715000006 | 2.5858586581884541e-07 | 1522097990.082 | 1522097997.369 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9615908E+00 | DC2_2V | DC22V | 8.0000422435999976 | 2.6380909773347281e-07 | 1522098007.218 | 1522098014.529 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9680817E+00 | DC2_2V | DC22V | 8.0000467148000016 | 2.108406032235313e-07 | 1522098024.388 | 1522098031.702 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0345333E+00 | DC2_2V | DC22V | 9.0000474066000002 | 4.2483719240775411e-07 | 1522098041.558 | 1522098048.866 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9552571E+00 | DC2_2V | DC22V | 9.0000517290000008 | 4.8125336352549423e-07 | 1522098058.714 | 1522098066.01 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0200883E+00 | DC2_2V | DC22V | 10.000052821000001 | 5.0164628968649964e-07 | 1522098075.883 | 1522098083.189 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9826522E+00 | DC2_2V | DC22V | 9.0000525886000009 | 5.0274769009175215e-07 | 1522098093.043 | 1522098100.346 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9691935E+00 | DC2_2V | DC22V | 9.0000475730999998 | 3.4882444020437453e-07 | 1522098110.208 | 1522098117.514 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0029719E+00 | DC2_2V | DC22V | 8.0000472642000009 | 3.3316086231350405e-07 | 1522098127.374 | 1522098134.69 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0140606E+00 | DC2_2V | DC22V | 8.0000427643000016 | 3.0236899629859959e-07 | 1522098144.561 | 1522098151.865 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9666402E+00 | DC2_2V | DC22V | 7.0000422870999994 | 3.8970461883878012e-07 | 1522098161.719 | 1522098169.022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0161703E+00 | DC2_2V | DC22V | 7.0000386362000002 | 3.6619060608624002e-07 | 1522098178.881 | 1522098186.194 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9725434E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.0000377203000008 | 3.3489014605173551e-07 | 1522098196.041 | 1522098203.339 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9798148E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.0000335135 | 2.7865579111032478e-07 | 1522098213.22 | 1522098220.534 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0336689E+00 | DC2_2V | DC22V | 5.0000324020000004 | 3.9579919152833835e-07 | 1522098230.391 | 1522098237.695 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9990000E+00 | DC2_2V | DC22V | 5.0000280305999993 | 2.3288245947504827e-07 | 1522098247.54 | 1522098254.842 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0072369E+00 | DC2_2V | DC22V | 4.0000266637999999 | 2.4889789082696614e-07 | 1522098264.7 | 1522098272.011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9553936E+00 | DC2_2V | DC22V | 4.0000228172999996 | 2.8000823206037838e-07 | 1522098281.865 | 1522098289.167 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0135272E+00 | DC2_2V | DC22V | 3.000021941 | 2.6226360782227299e-07 | 1522098299.013 | 1522098306.326 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9825863E+00 | DC2_2V | DC22V | 3.0000177392000005 | 2.6612583486029499e-07 | 1522098316.176 | 1522098323.478 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0273451E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0000166195000002 | 2.4739977765258583e-07 | 1522098333.339 | 1522098340.649 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9811062E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0000129572000001 | 2.6579458245280481e-07 | 1522098350.497 | 1522098357.794 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9983019E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.0000119292999998 | 3.4491362685417678e-07 | 1522098367.637 | 1522098374.947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0285776E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.0000075519 | 3.2323565705644018e-07 | 1522098384.801 | 1522098392.099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0178602E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.6231122454000007e-06 | 2.9278794410918082e-07 | 1522098401.95 | 1522098409.271 | 6.5686e-06 | 6.7306e-06 | 6.0384e-06 | 6.9957e-06 | 6.3035e-06 | 6.9957e-06 | 6.9221e-06 | 6.4508e-06 | 6.6423e-06 | 6.5833e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9984199E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.9709343971999999e-06 | 3.7315766180384107e-07 | 1522098419.118 | 1522098426.444 | 2.3846e-06 | 1.8841e-06 | 1.7958e-06 | 1.6339e-06 | 2.3698e-06 | 1.5308e-06 | 1.8399e-06 | 2.2962e-06 | 1.4425e-06 | 2.5317e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0004953E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.6052779308999991e-06 | 2.9793416103991381e-07 | 1522098436.294 | 1522098443.622 | 6.6686e-06 | 6.5214e-06 | 7.2721e-06 | 6.6244e-06 | 6.698e-06 | 6.0356e-06 | 6.4478e-06 | 6.4919e-06 | 6.4772e-06 | 6.8158e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9808800E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.7953689522e-06 | 4.4993857830358592e-07 | 1522098453.468 | 1522098460.798 | 1.4863e-06 | 1.5158e-06 | 1.4863e-06 | 2.7961e-06 | 1.5893e-06 | 2.384e-06 | 1.2656e-06 | 1.9131e-06 | 1.5746e-06 | 1.9425e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0332768E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.4649765416000003e-06 | 2.4594115979880793e-07 | 1522098470.652 | 1522098477.981 | 6.2265e-06 | 6.2707e-06 | 6.4915e-06 | 6.6681e-06 | 6.4915e-06 | 6.5062e-06 | 6.8153e-06 | 6.3884e-06 | 5.991e-06 | 6.8006e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0239029E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.810155826e-06 | 3.0555975262710586e-07 | 1522098487.818 | 1522098495.143 | -4.1223e-06 | -3.975e-06 | -4.3578e-06 | -3.5775e-06 | -3.6806e-06 | -3.975e-06 | -3.7248e-06 | -3.9456e-06 | -3.3567e-06 | -3.3862e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9905820E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.7044612090000002e-06 | 1.8156361115708881e-07 | 1522098504.988 | 1522098512.315 | 1.8104e-06 | 1.5749e-06 | 1.31e-06 | 1.884e-06 | 1.8693e-06 | 1.9429e-06 | 1.6044e-06 | 1.678e-06 | 1.5897e-06 | 1.781e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9949298E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.6322154675000002e-06 | 3.5546330269333093e-07 | 1522098522.15 | 1522098529.48 | -3.7529e-06 | -3.8412e-06 | -3.0759e-06 | -3.4291e-06 | -3.9442e-06 | -3.1201e-06 | -4.1944e-06 | -3.3114e-06 | -3.8412e-06 | -3.8118e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0350576E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.5688659021e-06 | 2.8675737894312881e-07 | 1522098539.327 | 1522098546.658 | 2.0457e-06 | 1.354e-06 | 1.6336e-06 | 1.6336e-06 | 1.7366e-06 | 1.354e-06 | 1.2657e-06 | 1.7514e-06 | 1.8544e-06 | 1.0596e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9929727E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.6894361209000004e-06 | 2.1957007482595559e-07 | 1522098556.499 | 1522098563.819 | -3.8294e-06 | -3.2844e-06 | -3.8441e-06 | -3.417e-06 | -3.5201e-06 | -3.6673e-06 | -3.8588e-06 | -3.7263e-06 | -4.065e-06 | -3.6821e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9948213E+00 | DC2_2V | DC22V | -1.0000051593000001 | 2.7789064397826811e-07 | 1522098573.67 | 1522098580.977 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0073030E+00 | DC2_2V | DC22V | -1.0000093758999999 | 4.033252905411214e-07 | 1522098590.834 | 1522098598.135 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0242287E+00 | DC2_2V | DC22V | -2.0000104881 | 3.435329533434542e-07 | 1522098607.988 | 1522098615.291 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9921427E+00 | DC2_2V | DC22V | -2.0000139514000002 | 2.6393832610543774e-07 | 1522098625.162 | 1522098632.457 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0049014E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.0000154241000003 | 2.8571050038667763e-07 | 1522098642.316 | 1522098649.622 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0226093E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.0000196370999999 | 3.331886702753589e-07 | 1522098659.479 | 1522098666.775 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9947223E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.0000207907999998 | 3.0303458536782389e-07 | 1522098676.629 | 1522098683.928 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9510762E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.0000252955999995 | 3.3832032159888514e-07 | 1522098693.784 | 1522098701.091 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0183039E+00 | DC2_2V | DC22V | -5.0000265992999999 | 3.7741198965772045e-07 | 1522098710.938 | 1522098718.249 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0630511E+00 | DC2_2V | DC22V | -5.0000309617000003 | 5.0244184737038064e-07 | 1522098728.095 | 1522098735.397 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0280062E+00 | DC2_2V | DC22V | -6.0000326290999997 | 2.6210091569801511e-07 | 1522098745.263 | 1522098752.553 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0241154E+00 | DC2_2V | DC22V | -6.0000369384000001 | 2.2456544689756228e-07 | 1522098762.427 | 1522098769.726 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0001840E+00 | DC2_2V | DC22V | -7.0000381484999989 | 4.6824272551378054e-07 | 1522098779.577 | 1522098786.878 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9853863E+00 | DC2_2V | DC22V | -7.0000413452000005 | 3.0419033509652382e-07 | 1522098796.714 | 1522098804.025 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9634324E+00 | DC2_2V | DC22V | -8.0000432673000006 | 3.281478475947866e-07 | 1522098813.88 | 1522098821.182 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0294607E+00 | DC2_2V | DC22V | -8.0000469660999993 | 6.2356498446500148e-07 | 1522098831.006 | 1522098838.323 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0241343E+00 | DC2_2V | DC22V | -9.0000485818999998 | 4.141355938230864e-07 | 1522098848.164 | 1522098855.463 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0069821E+00 | DC2_2V | DC22V | -9.0000529617000016 | 3.1822509329231345e-07 | 1522098865.315 | 1522098872.616 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9641154E+00 | DC2_2V | DC22V | -10.000054696999999 | 4.7646720794404216e-07 | 1522098882.47 | 1522098889.771 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9310104E+00 | DC2_2V | DC22V | -9.0000532153000012 | 2.1553053127531074e-07 | 1522098899.619 | 1522098906.933 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9836799E+00 | DC2_2V | DC22V | -9.0000489960000003 | 2.9752781373795866e-07 | 1522098916.781 | 1522098924.1 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0005094E+00 | DC2_2V | DC22V | -8.0000478447999992 | 3.4135225194827587e-07 | 1522098933.949 | 1522098941.263 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9954580E+00 | DC2_2V | DC22V | -8.0000439930000002 | 2.2963492760429499e-07 | 1522098951.118 | 1522098958.419 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0146505E+00 | DC2_2V | DC22V | -7.0000424471000002 | 3.7336857127778024e-07 | 1522098968.276 | 1522098975.576 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0067037E+00 | DC2_2V | DC22V | -7.0000390385000006 | 4.2178009680438017e-07 | 1522098985.425 | 1522098992.721 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0085958E+00 | DC2_2V | DC22V | -6.0000373922999994 | 2.2071884835900582e-07 | 1522099002.579 | 1522099009.884 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9904311E+00 | DC2_2V | DC22V | -6.0000336643000001 | 2.0616694688727536e-07 | 1522099019.757 | 1522099027.059 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0276946E+00 | DC2_2V | DC22V | -5.0000321731000001 | 2.5520166540610059e-07 | 1522099036.917 | 1522099044.225 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0254847E+00 | DC2_2V | DC22V | -5.0000275337000009 | 1.7348028698452894e-07 | 1522099054.094 | 1522099061.387 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9890071E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.0000260566000012 | 2.4854464388842034e-07 | 1522099071.236 | 1522099078.541 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9923785E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.0000220499999992 | 3.4429376977962308e-07 | 1522099088.4 | 1522099095.707 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0067084E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.0000203036999999 | 2.5583981319110223e-07 | 1522099105.561 | 1522099112.867 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0036276E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.0000160306999999 | 2.7650643751586019e-07 | 1522099122.742 | 1522099130.045 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9760445E+00 | DC2_2V | DC22V | -2.0000147343000001 | 4.3954750595653985e-07 | 1522099139.899 | 1522099147.205 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0251636E+00 | DC2_2V | DC22V | -2.0000114422999999 | 3.3683112982189878e-07 | 1522099157.085 | 1522099164.396 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9828314E+00 | DC2_2V | DC22V | -1.0000098994999997 | 2.3030729471282291e-07 | 1522099174.244 | 1522099181.54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9566979E+00 | DC2_2V | DC22V | -1.0000055623000002 | 2.6233186998948827e-07 | 1522099191.383 | 1522099198.696 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9442556E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.1821675117999997e-06 | 2.2066094506192605e-07 | 1522099208.54 | 1522099215.878 | -3.6482e-06 | -4.2513e-06 | -4.2366e-06 | -4.2954e-06 | -4.3984e-06 | -4.2954e-06 | -3.9865e-06 | -4.2072e-06 | -4.4425e-06 | -4.0601e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9937319E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0601861671999998e-06 | 2.1576463364206325e-07 | 1522099225.734 | 1522099233.075 | 2.294e-06 | 1.8087e-06 | 1.9411e-06 | 1.7499e-06 | 2.1764e-06 | 2.4116e-06 | 2.0146e-06 | 1.8381e-06 | 2.2793e-06 | 2.0881e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9743292E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.9562599657e-06 | 3.5122832894678561e-07 | 1522099242.917 | 1522099250.253 | -4.0019e-06 | -3.8842e-06 | -4.1637e-06 | -3.5899e-06 | -4.0607e-06 | -3.1191e-06 | -4.2667e-06 | -3.9577e-06 | -4.0901e-06 | -4.4285e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0171285E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.9236013079999998e-06 | 2.8607255877463411e-07 | 1522099260.126 | 1522099267.458 | 1.6042e-06 | 1.9133e-06 | 2.031e-06 | 2.3254e-06 | 2.1193e-06 | 1.6484e-06 | 1.7661e-06 | 2.4579e-06 | 1.7367e-06 | 1.6337e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0531177E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.9864656873999999e-06 | 1.7139776351637569e-07 | 1522099277.302 | 1522099284.63 | -3.6508e-06 | -3.8864e-06 | -4.1808e-06 | -4.2691e-06 | -4.063e-06 | -3.96e-06 | -3.9158e-06 | -4.063e-06 | -4.063e-06 | -3.8128e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9539528E+00 | DC11V | DC220V | 6.8594442896e-05 | 7.6214944176933949e-06 | 1522099295.187 | 1522099301.921 | 7.1732e-05 | 7.0848e-05 | 6.2452e-05 | 6.3189e-05 | 7.4088e-05 | 4.9785e-05 | 7.0259e-05 | 7.2468e-05 | 7.5267e-05 | 7.5856e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9642661E+00 | DC11V | DC220V | 1.6437853651100002e-05 | 9.3522067317984412e-06 | 1522099311.775 | 1522099318.528 | 2.8524e-05 | 1.5585e-05 | 2.0437e-05 | 6.7633e-06 | 2.3672e-05 | 2.9112e-05 | 1.0439e-05 | 2.7936e-06 | 4.4109e-06 | 2.2642e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9618970E+00 | DC11V | DC220V | 6.2091867917999987e-05 | 6.142864951665278e-06 | 1522099328.371 | 1522099335.115 | 5.1939e-05 | 6.1209e-05 | 7.3127e-05 | 5.9443e-05 | 6.268e-05 | 6.062e-05 | 5.5324e-05 | 5.9149e-05 | 6.8566e-05 | 6.886e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0416337E+00 | DC11V | DC220V | 1.5698119240500003e-05 | 1.0127650074511587e-05 | 1522099344.977 | 1522099351.723 | 1.6478e-05 | 7.9447e-06 | 2.6777e-05 | 2.4275e-05 | 2.2069e-05 | -9.2688e-06 | 1.1181e-05 | 2.4423e-05 | 1.4712e-05 | 1.839e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9966606E+00 | DC11V | DC220V | 6.5155606026000008e-05 | 5.4636454791676837e-06 | 1522099361.568 | 1522099368.301 | 7.1888e-05 | 5.5389e-05 | 6.5995e-05 | 6.9678e-05 | 7.174e-05 | 5.6715e-05 | 6.8352e-05 | 6.2902e-05 | 6.2754e-05 | 6.6143e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9654626E+00 | DC11V | DC220V | 10.000076662999998 | 7.6690704133239555e-06 | 1522099378.143 | 1522099385.698 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0033210E+00 | DC11V | DC220V | 10.000115882999999 | 1.1426323161969876e-05 | 1522099395.552 | 1522099402.281 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0194510E+00 | DC11V | DC220V | 20.000131422000003 | 9.7045966422624384e-06 | 1522099412.119 | 1522099419.664 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9717895E+00 | DC11V | DC220V | 20.000175656000003 | 7.2614477897925324e-06 | 1522099429.508 | 1522099437.06 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9881962E+00 | DC11V | DC220V | 30.000189990999996 | 5.1617331388736033e-06 | 1522099446.916 | 1522099454.476 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0250550E+00 | DC11V | DC220V | 30.000225685000004 | 1.3064216968754926e-05 | 1522099464.342 | 1522099471.894 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9779248E+00 | DC11V | DC220V | 40.000251340999995 | 8.2389592183417646e-06 | 1522099481.737 | 1522099489.283 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9742680E+00 | DC11V | DC220V | 40.000285312000003 | 6.0011612208286944e-06 | 1522099499.14 | 1522099506.697 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0288515E+00 | DC11V | DC220V | 50.000292776000002 | 9.5140456167885472e-06 | 1522099516.527 | 1522099524.087 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0120501E+00 | DC11V | DC220V | 50.000339681999996 | 1.1400679629123395e-05 | 1522099533.927 | 1522099541.464 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9670265E+00 | DC11V | DC220V | 60.000351447 | 6.1968541209692203e-06 | 1522099551.312 | 1522099558.87 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9997028E+00 | DC11V | DC220V | 60.000400943000002 | 6.2058440995075539e-06 | 1522099568.743 | 1522099576.298 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9465901E+00 | DC11V | DC220V | 70.000398418000003 | 7.1710052310859083e-06 | 1522099586.14 | 1522099593.697 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0125786E+00 | DC11V | DC220V | 70.000443211000004 | 6.3481390189955374e-06 | 1522099603.555 | 1522099610.284 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9879133E+00 | DC11V | DC220V | 80.000457843999996 | 5.290488067687792e-06 | 1522099620.141 | 1522099627.685 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0319402E+00 | DC11V | DC220V | 80.000484948999997 | 6.9056027267053255e-06 | 1522099637.558 | 1522099645.11 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9938781E+00 | DC11V | DC220V | 90.000501231000015 | 1.1378232242349502e-05 | 1522099654.951 | 1522099662.495 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9767655E+00 | DC11V | DC220V | 90.000533418000003 | 8.8716794355331532e-06 | 1522099672.347 | 1522099679.903 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0271374E+00 | DC11V | DC220V | 100.00054702 | 7.4096963507733581e-06 | 1522099689.757 | 1522099697.305 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9912091E+00 | DC11V | DC220V | 90.000532459000013 | 8.895882696206276e-06 | 1522099707.152 | 1522099714.698 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9952599E+00 | DC11V | DC220V | 90.000487214999993 | 8.898814811151944e-06 | 1522099724.549 | 1522099731.275 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0405328E+00 | DC11V | DC220V | 80.000481219999998 | 4.4865264936200133e-06 | 1522099741.117 | 1522099748.662 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0140322E+00 | DC11V | DC220V | 80.000450459999996 | 9.755666044943032e-06 | 1522099758.504 | 1522099766.049 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0276285E+00 | DC11V | DC220V | 70.000425319000001 | 8.6579633270984858e-06 | 1522099775.898 | 1522099783.449 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9887997E+00 | DC11V | DC220V | 70.000393650000007 | 4.1802703248046152e-06 | 1522099793.295 | 1522099800.84 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0296119E+00 | DC11V | DC220V | 60.000381374999996 | 8.1542850699006586e-06 | 1522099810.692 | 1522099818.25 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0248661E+00 | DC11V | DC220V | 60.000336065000013 | 1.0280963231971405e-05 | 1522099828.089 | 1522099835.631 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9710875E+00 | DC11V | DC220V | 50.000321745999997 | 1.020099524603232e-05 | 1522099845.475 | 1522099853.03 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9961135E+00 | DC11V | DC220V | 50.000269073999995 | 7.8424947555016828e-06 | 1522099862.882 | 1522099869.61 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0572778E+00 | DC11V | DC220V | 40.000265036000002 | 6.4773794090353494e-06 | 1522099879.45 | 1522099887 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9703478E+00 | DC11V | DC220V | 40.000211837999998 | 6.2218097046717123e-06 | 1522099896.856 | 1522099904.398 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9781228E+00 | DC11V | DC220V | 30.000197251000003 | 7.199706174566081e-06 | 1522099914.234 | 1522099920.964 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9931707E+00 | DC11V | DC220V | 30.000167477999998 | 7.0575375308372677e-06 | 1522099930.827 | 1522099938.384 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0133857E+00 | DC11V | DC220V | 20.000150740999999 | 6.2806392191860937e-06 | 1522099948.228 | 1522099955.783 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9833027E+00 | DC11V | DC220V | 20.000105809000001 | 6.8805733041007973e-06 | 1522099965.627 | 1522099973.173 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9786506E+00 | DC11V | DC220V | 10.000090438000001 | 8.438099074978459e-06 | 1522099983.027 | 1522099990.583 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0072935E+00 | DC11V | DC220V | 10.000049907999999 | 9.4061615975955033e-06 | 1522100000.434 | 1522100007.993 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10 | 10.0001 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0415864E+00 | DC11V | DC220V | 3.9236356184000007e-05 | 9.3071594493865665e-06 | 1522100017.84 | 1522100024.573 | 2.9899e-05 | 4.9045e-05 | 2.5333e-05 | 5.1255e-05 | 5.1402e-05 | 4.0503e-05 | 3.1371e-05 | 3.2108e-05 | 4.6983e-05 | 3.4464e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9626977E+00 | DC11V | DC220V | -8.3351686142000007e-06 | 8.6881540324773897e-06 | 1522100034.444 | 1522100041.183 | -2.2679e-05 | 6.1851e-06 | -1.7083e-05 | -1.3548e-05 | -1.6346e-05 | -5.7433e-06 | -5.3015e-06 | -9.4249e-06 | -1.1781e-06 | 1.7672e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9689014E+00 | DC11V | DC220V | 3.4777654693999998e-05 | 8.3726121680887176e-06 | 1522100051.032 | 1522100057.779 | 2.6922e-05 | 4.075e-05 | 4.178e-05 | 1.9566e-05 | 4.5017e-05 | 3.9721e-05 | 2.2655e-05 | 4.0898e-05 | 3.7367e-05 | 3.3101e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0246773E+00 | DC11V | DC220V | -1.6433081682290001e-05 | 1.0210042869907045e-05 | 1522100067.621 | 1522100074.368 | -1.3241e-05 | -3.3396e-05 | -3.9722e-06 | -2.5893e-05 | -1.7213e-05 | -1.2652e-05 | -1.5889e-05 | -3.0012e-05 | -1.2505e-05 | 4.4135e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0368715E+00 | DC11V | DC220V | 3.6499620021e-05 | 7.4069744703965066e-06 | 1522100084.238 | 1522100090.972 | 4.9344e-05 | 4.3894e-05 | 3.9475e-05 | 4.2568e-05 | 3.2258e-05 | 3.3878e-05 | 2.0916e-05 | 3.4172e-05 | 3.4172e-05 | 3.432e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0031794E+00 | DC11V | DC220V | -6.0706359537999997e-05 | 9.6555628535931536e-06 | 1522100100.826 | 1522100107.561 | -5.2724e-05 | -5.3902e-05 | -4.5066e-05 | -7.1722e-05 | -5.6406e-05 | -5.729e-05 | -7.9675e-05 | -6.863e-05 | -6.215e-05 | -5.9499e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0541293E+00 | DC11V | DC220V | -1.51454822568e-05 | 1.0308609198656612e-05 | 1522100117.406 | 1522100124.148 | -1.3688e-05 | -2.7524e-05 | -1.045e-05 | -1.1775e-05 | -9.2727e-06 | -4.0035e-05 | -1.7662e-05 | -8.8312e-06 | -8.3896e-06 | -3.8268e-06
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9785752E+00 | DC11V | DC220V | -5.8783515913000007e-05 | 1.3043899814369711e-05 | 1522100133.998 | 1522100140.73 | -4.4493e-05 | -6.5119e-05 | -6.7181e-05 | -8.8986e-05 | -5.7605e-05 | -6.5119e-05 | -5.3185e-05 | -5.3038e-05 | -4.0662e-05 | -5.2448e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9724303E+00 | DC11V | DC220V | -8.4721344391999996e-06 | 6.034528973472461e-06 | 1522100150.579 | 1522100157.329 | -8.9722e-06 | -1.0002e-05 | -1.1473e-05 | -1.7209e-05 | -1.0737e-05 | -8.3839e-06 | 3.6771e-06 | -1.3238e-05 | -9.8547e-06 | 1.4709e-06
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0136924E+00 | DC11V | DC220V | -6.2908039380000008e-05 | 4.7770460839398167e-06 | 1522100167.19 | 1522100173.933 | -5.9156e-05 | -6.2687e-05 | -5.6654e-05 | -6.2393e-05 | -6.5483e-05 | -6.2393e-05 | -7.5342e-05 | -6.0774e-05 | -6.4012e-05 | -6.0186e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9760963E+00 | DC11V | DC220V | -10.000080693000001 | 9.8587778653745004e-06 | 1522100183.805 | 1522100191.355 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9997972E+00 | DC11V | DC220V | -10.000113047000001 | 8.1994683363030044e-06 | 1522100201.21 | 1522100208.767 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0090724E+00 | DC11V | DC220V | -20.000130095000003 | 6.8793419020705037e-06 | 1522100218.611 | 1522100226.167 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0141880E+00 | DC11V | DC220V | -20.000172225 | 7.1377801168400356e-06 | 1522100236.012 | 1522100243.564 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0080957E+00 | DC11V | DC220V | -30.000201701000002 | 1.3174319299415244e-05 | 1522100253.409 | 1522100260.958 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9499040E+00 | DC11V | DC220V | -30.000216005000006 | 9.9624527606610894e-06 | 1522100270.805 | 1522100278.359 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0326817E+00 | DC11V | DC220V | -40.000235184000005 | 8.7648584688440017e-06 | 1522100288.215 | 1522100294.946 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0367959E+00 | DC11V | DC220V | -40.000276029000005 | 8.4660078562881247e-06 | 1522100304.797 | 1522100312.336 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9902519E+00 | DC11V | DC220V | -50.00028562 | 7.1657881640901581e-06 | 1522100322.182 | 1522100329.733 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0093697E+00 | DC11V | DC220V | -50.000332416999996 | 1.088638971345963e-05 | 1522100339.585 | 1522100347.142 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0055053E+00 | DC11V | DC220V | -60.000353442000005 | 1.0973852377259373e-05 | 1522100356.989 | 1522100364.538 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9809742E+00 | DC11V | DC220V | -60.000376981000002 | 7.2666986303600548e-06 | 1522100374.387 | 1522100381.942 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0076285E+00 | DC11V | DC220V | -70.000395313000013 | 5.0716645177682851e-06 | 1522100391.792 | 1522100399.352 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9754884E+00 | DC11V | DC220V | -70.000440240000003 | 7.2286513271388703e-06 | 1522100409.195 | 1522100416.746 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9336918E+00 | DC11V | DC220V | -80.000454332999993 | 7.2537687436460368e-06 | 1522100426.598 | 1522100434.158 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0307925E+00 | DC11V | DC220V | -80.000470259000011 | 9.3589395221701616e-06 | 1522100443.993 | 1522100450.72 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9493909E+00 | DC11V | DC220V | -90.000496665 | 9.2862826240750158e-06 | 1522100460.568 | 1522100468.117 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0204565E+00 | DC11V | DC220V | -90.000530736999991 | 7.6662455609607298e-06 | 1522100477.974 | 1522100485.535 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0374856E+00 | DC11V | DC220V | -100.00054808 | 8.7946347262827324e-06 | 1522100495.371 | 1522100502.908 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0232325E+00 | DC11V | DC220V | -90.000528771999981 | 1.2766505240115464e-05 | 1522100512.779 | 1522100520.319 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0059724E+00 | DC11V | DC220V | -90.000498575999998 | 1.0723845578272131e-05 | 1522100530.164 | 1522100537.716 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9706069E+00 | DC11V | DC220V | -80.000479327999997 | 3.6791787133726424e-06 | 1522100547.563 | 1522100555.114 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0237141E+00 | DC11V | DC220V | -80.000457464000007 | 9.587736127066858e-06 | 1522100564.969 | 1522100572.53 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0103040E+00 | DC11V | DC220V | -70.000430878999993 | 9.253242080352303e-06 | 1522100582.384 | 1522100589.937 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9883329E+00 | DC11V | DC220V | -70.000405811999997 | 9.3242606141016265e-06 | 1522100599.782 | 1522100607.332 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9719026E+00 | DC11V | DC220V | -60.000386803999994 | 7.2442890608053284e-06 | 1522100617.181 | 1522100624.733 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9964201E+00 | DC11V | DC220V | -60.000349203999995 | 1.3189080482533959e-05 | 1522100634.586 | 1522100642.143 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0289082E+00 | DC11V | DC220V | -50.000327102999996 | 6.4741780178651925e-06 | 1522100651.99 | 1522100659.542 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0100162E+00 | DC11V | DC220V | -50.000297181000001 | 7.9805080677985562e-06 | 1522100669.381 | 1522100676.927 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9962550E+00 | DC11V | DC220V | -40.000280168000003 | 1.3376608538664457e-05 | 1522100686.774 | 1522100694.322 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0121492E+00 | DC11V | DC220V | -40.000241840000008 | 6.7550573655892666e-06 | 1522100704.166 | 1522100711.722 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0543278E+00 | DC11V | DC220V | -30.000228996000004 | 7.2506678313030275e-06 | 1522100721.567 | 1522100729.11 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0232986E+00 | DC11V | DC220V | -30.000200053000004 | 8.0494397946266033e-06 | 1522100738.948 | 1522100746.489 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9584402E+00 | DC11V | DC220V | -20.000184666999999 | 1.0163320373765791e-05 | 1522100756.337 | 1522100763.883 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0265566E+00 | DC11V | DC220V | -20.000139727000001 | 1.082232789176224e-05 | 1522100773.741 | 1522100781.301 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863575E+00 | DC11V | DC220V | -10.000129028 | 3.8295033617077495e-06 | 1522100791.154 | 1522100798.7 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0345569E+00 | DC11V | DC220V | -10.000089600999999 | 8.757092496978397e-06 | 1522100808.551 | 1522100816.099 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9952835E+00 | DC11V | DC220V | -6.9654605417999988e-05 | 9.2968150579951193e-06 | 1522100825.96 | 1522100832.693 | -7.9243e-05 | -5.6855e-05 | -7.2173e-05 | -7.7034e-05 | -4.9638e-05 | -7.07e-05 | -7.3941e-05 | -6.7607e-05 | -8.0716e-05 | -6.8638e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9909262E+00 | DC11V | DC220V | -1.214460386157e-05 | 9.711759147759853e-06 | 1522100842.554 | 1522100849.308 | -9.2628e-06 | -3.8228e-06 | -1.4997e-05 | -2.4113e-05 | -1.3968e-05 | -1.0733e-05 | -3.367e-05 | 4.4109e-07 | -6.9104e-06 | -4.4109e-06
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9765205E+00 | DC11V | DC220V | -7.4531102284999991e-05 | 8.8694204491180748e-06 | 1522100859.162 | 1522100865.903 | -7.2117e-05 | -7.4914e-05 | -6.5347e-05 | -9.1692e-05 | -6.5347e-05 | -7.6091e-05 | -7.9329e-05 | -7.7857e-05 | -5.9902e-05 | -8.2714e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9954768E+00 | DC11V | DC220V | -1.4916275315819997e-05 | 1.0130965335177942e-05 | 1522100875.747 | 1522100882.496 | -8.2378e-06 | -2.7214e-05 | -1.7652e-05 | -6.7668e-06 | -3.3245e-05 | -2.589e-05 | -8.2378e-06 | -8.8262e-07 | -1.3681e-05 | -7.3552e-06
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0296355E+00 | DC11V | DC220V | -6.483535377799999e-05 | 5.7122082726322759e-06 | 1522100892.371 | 1522100899.107 | -6.1404e-05 | -6.3613e-05 | -6.8031e-05 | -5.7576e-05 | -6.2435e-05 | -5.7429e-05 | -7.0976e-05 | -7.2301e-05 | -6.0815e-05 | -7.3774e-05

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 7.7872e-07 | 23.8365 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 7.8285e-07 | 19.627 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | 1 | 8.6399e-07 | 17.8999 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 8.7113e-07 | 20.6915 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 8.0893e-07 | 23.1285 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -214098.9909 | 37665.8591 | 17.5402 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 8.409e-07 | 18.3999 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -210508.8671 | 41897.7311 | 17.9957 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 9.2857e-07 | 17.3221 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 8.0288e-07 | 22.4817 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1 | 1.4028e-06 | 17.9728 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 8.3688e-07 | 21.4557 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 9.2689e-07 | 17.3325 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -193022.5301 | 30819.362 | 17.9628 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 1.0092e-06 | 17.6641 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -198201.9761 | 29962.9068 | 15.4374 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 2.1362e-07 | 46.2 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 4.8472e-07 | 18.3775 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | 1 | 4.4857e-07 | 20.7426 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 5.5897e-07 | 17.9712 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 2.7322e-07 | 24.8732 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -210403.485 | 21539.9402 | 16.7357 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 4.1776e-07 | 22.8199 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -214150.9361 | 23515.8743 | 13.9373 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 3.6038e-07 | 25.2771 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 4.2993e-07 | 17.9849 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1 | 3.0452e-07 | 25.8454 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 4.7089e-07 | 20.1755 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 3.5681e-07 | 26.5903 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -181336.5207 | 11687.6391 | 14.6509 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 3.3519e-07 | 24.2506 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -169203.0694 | 9547.6598 | 14.7239 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.0971e-06 | 17.386 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.1816e-06 | 19.3079 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.1943e-06 | 21.119 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.3685e-06 | 19.9931 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 9.2133e-07 | 22.6209 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -191730.5746 | 44349.6003 | 17.2955 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.2362e-06 | 20.8791 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -188919.3834 | 45019.3067 | 16.4185 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 7.8666e-07 | 28.1458 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.7056e-06 | 18.9205 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 1.2721e-06 | 21.9134 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.409e-06 | 21.1879 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.0532e-06 | 16.8983 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -219486.9727 | 68043.2738 | 17.9235 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.2147e-06 | 22.3238 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -200324.5757 | 46672.5625 | 14.1971 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | -0.32948 | 0.82699 | -1.1974 | 0.81988
10.0 : 1.0 | -0.3968 | 0.52185 | -1.4282 | 0.45041
100.0 : 10.0 | -0.71962 | 1.2751 | -1.647 | 1.5573