## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 291.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9635643E+00 | DC2_2V |  | 1.5008773358000001e-06 | 5.9308049162310276e-08 | 1522103805.868 | 1522103813.196 | 1.5263e-06 | 1.5779e-06 | 1.4145e-06 | 1.6058e-06 | 1.4277e-06 | 1.5175e-06 | 1.5337e-06 | 1.4778e-06 | 1.4719e-06 | 1.4557e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0377360E+00 | DC2_2V |  | 1.1652640789000001e-06 | 6.0497375327029825e-08 | 1522103823.056 | 1522103830.395 | 1.1867e-06 | 1.1029e-06 | 1.2191e-06 | 1.2191e-06 | 1.0809e-06 | 1.1617e-06 | 1.0809e-06 | 1.1794e-06 | 1.2735e-06 | 1.1485e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0415156E+00 | DC2_2V |  | 1.5642728482000001e-06 | 5.2489010790532922e-08 | 1522103840.236 | 1522103847.547 | 1.5136e-06 | 1.633e-06 | 1.6285e-06 | 1.5018e-06 | 1.5578e-06 | 1.5121e-06 | 1.6064e-06 | 1.5033e-06 | 1.6271e-06 | 1.5593e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0227651E+00 | DC2_2V |  | 1.1867861486e-06 | 9.190101989709401e-08 | 1522103857.438 | 1522103864.762 | 1.2073e-06 | 1.1292e-06 | 1.1822e-06 | 1.1513e-06 | 1.4472e-06 | 1.1557e-06 | 1.1248e-06 | 1.1984e-06 | 1.1631e-06 | 1.1086e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0249370E+00 | DC2_2V |  | 1.5726285594999999e-06 | 8.161861955184336e-08 | 1522103874.618 | 1522103881.938 | 1.5878e-06 | 1.4022e-06 | 1.5613e-06 | 1.5657e-06 | 1.6526e-06 | 1.4611e-06 | 1.6408e-06 | 1.5745e-06 | 1.688e-06 | 1.5922e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0055100E+00 | DC2_2V |  | 0.1000015054 | 5.1338309282671976e-08 | 1522103891.808 | 1522103899.106 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0225621E+00 | DC2_2V |  | 0.10000197524000001 | 4.221078535346143e-08 | 1522103908.946 | 1522103916.254 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0206925E+00 | DC2_2V |  | 0.20000190485 | 7.6992301559959663e-08 | 1522103926.099 | 1522103933.396 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9841324E+00 | DC2_2V |  | 0.20000240205000003 | 8.2923727002317003e-08 | 1522103943.252 | 1522103950.55 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9471738E+00 | DC2_2V |  | 0.30000231449000003 | 7.650760028604303e-08 | 1522103960.393 | 1522103967.705 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0143390E+00 | DC2_2V |  | 0.30000276387000002 | 7.7522074922225109e-08 | 1522103977.568 | 1522103984.883 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0261410E+00 | DC2_2V |  | 0.40000281246000002 | 8.7163010497138838e-08 | 1522103994.749 | 1522104002.049 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9757665E+00 | DC2_2V |  | 0.40000321067 | 4.3116819217485119e-08 | 1522104011.921 | 1522104019.217 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9318524E+00 | DC2_2V |  | 0.50000318865999993 | 8.4729642970738354e-08 | 1522104029.06 | 1522104036.373 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0375801E+00 | DC2_2V |  | 0.5000036767299999 | 6.1646103701756763e-08 | 1522104046.225 | 1522104053.541 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0310240E+00 | DC2_2V |  | 0.60000364398999995 | 6.1308114478454063e-08 | 1522104063.381 | 1522104070.673 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9490755E+00 | DC2_2V |  | 0.60000406199 | 6.6107979092641915e-08 | 1522104080.526 | 1522104087.826 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9674222E+00 | DC2_2V |  | 0.70000395531000004 | 5.0858557792441581e-08 | 1522104097.678 | 1522104104.995 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9745177E+00 | DC2_2V |  | 0.70000437804000004 | 7.7150193772105668e-08 | 1522104114.855 | 1522104122.163 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9702912E+00 | DC2_2V |  | 0.80000443502999996 | 4.4500517971298905e-08 | 1522104132.043 | 1522104139.356 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9915062E+00 | DC2_2V |  | 0.80000474173999991 | 8.3520754293982761e-08 | 1522104149.213 | 1522104156.525 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9541788E+00 | DC2_2V |  | 0.9000047459099999 | 8.1774390237056504e-08 | 1522104166.381 | 1522104173.691 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0157172E+00 | DC2_2V |  | 0.90000521063000005 | 4.2376763678732573e-08 | 1522104183.534 | 1522104190.845 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0543657E+00 | DC2_2V |  | 1.0000051160000001 | 7.9690651895443765e-08 | 1522104200.693 | 1522104207.984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0125550E+00 | DC2_2V |  | 0.90000515937000003 | 8.0881889801785258e-08 | 1522104217.835 | 1522104225.131 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9024031E+00 | DC2_2V |  | 0.90000471077999999 | 5.6221860509576874e-08 | 1522104234.971 | 1522104242.276 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9476210E+00 | DC2_2V |  | 0.80000479221999998 | 5.4295815670619432e-08 | 1522104252.136 | 1522104259.462 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9666685E+00 | DC2_2V |  | 0.80000441648999998 | 5.0268249423323026e-08 | 1522104269.32 | 1522104276.628 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9734669E+00 | DC2_2V |  | 0.70000449844000001 | 8.0944712002089751e-08 | 1522104286.485 | 1522104293.796 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0006981E+00 | DC2_2V |  | 0.70000410901999999 | 8.4224934560377927e-08 | 1522104303.654 | 1522104310.965 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0739346E+00 | DC2_2V |  | 0.60000417532999994 | 5.6039647579300379e-08 | 1522104320.82 | 1522104328.115 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0224251E+00 | DC2_2V |  | 0.60000369218000005 | 6.2390925623995102e-08 | 1522104337.953 | 1522104345.244 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9800975E+00 | DC2_2V |  | 0.5000037450899999 | 3.757127758142005e-08 | 1522104355.083 | 1522104362.384 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0087610E+00 | DC2_2V |  | 0.50000328619000001 | 5.586339498208056e-08 | 1522104372.227 | 1522104379.541 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0320677E+00 | DC2_2V |  | 0.40000327872999997 | 6.7554349234106042e-08 | 1522104389.39 | 1522104396.686 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9737496E+00 | DC2_2V |  | 0.40000287842000004 | 5.00698871707601e-08 | 1522104406.535 | 1522104413.834 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9630038E+00 | DC2_2V |  | 0.30000292466 | 3.2562592038032343e-08 | 1522104423.68 | 1522104430.997 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0037880E+00 | DC2_2V |  | 0.30000249510999999 | 4.3638227513080493e-08 | 1522104440.856 | 1522104448.169 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9974907E+00 | DC2_2V |  | 0.20000252908999999 | 9.2886957638570376e-08 | 1522104458.019 | 1522104465.324 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0349678E+00 | DC2_2V |  | 0.20000208857999996 | 7.9895566833099232e-08 | 1522104475.183 | 1522104482.485 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9944204E+00 | DC2_2V |  | 0.10000207271999999 | 7.2098762819446076e-08 | 1522104492.354 | 1522104499.653 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9779013E+00 | DC2_2V |  | 0.10000167614 | 6.8202671501117387e-08 | 1522104509.495 | 1522104516.803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0707131E+00 | DC2_2V |  | 1.6710750309000001e-06 | 5.434509619673117e-08 | 1522104526.665 | 1522104533.988 | 1.7121e-06 | 1.7018e-06 | 1.6886e-06 | 1.5855e-06 | 1.6415e-06 | 1.5605e-06 | 1.7004e-06 | 1.6812e-06 | 1.7357e-06 | 1.7033e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9625469E+00 | DC2_2V |  | 1.3057428056e-06 | 5.9505684033440274e-08 | 1522104543.841 | 1522104551.155 | 1.2007e-06 | 1.2434e-06 | 1.3672e-06 | 1.3495e-06 | 1.3701e-06 | 1.2699e-06 | 1.2346e-06 | 1.348e-06 | 1.3539e-06 | 1.32e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9666826E+00 | DC2_2V |  | 1.6518452384000001e-06 | 6.6670770427460472e-08 | 1522104561.002 | 1522104568.344 | 1.7462e-06 | 1.633e-06 | 1.6536e-06 | 1.5404e-06 | 1.6815e-06 | 1.7359e-06 | 1.5566e-06 | 1.6007e-06 | 1.7065e-06 | 1.6639e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0010000E+00 | DC2_2V |  | 1.3033764158999998e-06 | 3.2966625098073918e-08 | 1522104578.219 | 1522104585.551 | 1.3122e-06 | 1.3534e-06 | 1.2754e-06 | 1.2607e-06 | 1.3166e-06 | 1.2666e-06 | 1.3122e-06 | 1.3607e-06 | 1.3004e-06 | 1.2754e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0162600E+00 | DC2_2V |  | 1.6409609341999999e-06 | 4.7978828558346742e-08 | 1522104595.378 | 1522104602.7 | 1.6975e-06 | 1.6165e-06 | 1.643e-06 | 1.6136e-06 | 1.5768e-06 | 1.5665e-06 | 1.6916e-06 | 1.6239e-06 | 1.7137e-06 | 1.6666e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9622691E+00 | DC2_2V |  | 7.1841097801000006e-07 | 8.5607981181936171e-08 | 1522104612.55 | 1522104619.879 | 8.3766e-07 | 6.7277e-07 | 6.2714e-07 | 6.1389e-07 | 8.1705e-07 | 6.4628e-07 | 6.7866e-07 | 7.4491e-07 | 6.875e-07 | 8.5827e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0076332E+00 | DC2_2V |  | 1.2587562532000001e-06 | 4.6658988203940107e-08 | 1522104629.733 | 1522104637.064 | 1.1887e-06 | 1.1799e-06 | 1.2579e-06 | 1.2564e-06 | 1.2593e-06 | 1.3358e-06 | 1.3182e-06 | 1.2373e-06 | 1.2726e-06 | 1.2814e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9973681E+00 | DC2_2V |  | 7.1076288854999997e-07 | 5.53026077975701e-08 | 1522104646.91 | 1522104654.238 | 8.6269e-07 | 7.2578e-07 | 6.5217e-07 | 6.9634e-07 | 6.61e-07 | 6.9486e-07 | 7.0075e-07 | 7.0811e-07 | 7.2136e-07 | 6.8456e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9849904E+00 | DC2_2V |  | 1.1922577476e-06 | 9.2881811548712324e-08 | 1522104664.087 | 1522104671.415 | 1.2922e-06 | 1.2024e-06 | 1.1097e-06 | 1.1494e-06 | 1.1009e-06 | 1.3614e-06 | 1.2686e-06 | 1.2436e-06 | 1.1421e-06 | 1.0523e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9458465E+00 | DC2_2V |  | 7.4722848492000008e-07 | 5.6966302079555107e-08 | 1522104681.272 | 1522104688.608 | 8.6066e-07 | 7.2825e-07 | 7.7239e-07 | 7.1501e-07 | 7.6209e-07 | 7.2678e-07 | 7.1207e-07 | 6.7529e-07 | 6.8853e-07 | 8.3123e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9939583E+00 | DC2_2V |  | -0.099999288150999996 | 5.2431697369685322e-08 | 1522104698.466 | 1522104705.793 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0263157E+00 | DC2_2V |  | -0.099999709773000003 | 8.9475101457176181e-08 | 1522104715.655 | 1522104722.964 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0225762E+00 | DC2_2V |  | -0.19999968000000001 | 4.296417112078689e-08 | 1522104732.804 | 1522104740.108 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9803521E+00 | DC2_2V |  | -0.20000010399999998 | 5.0880526727002183e-08 | 1522104749.956 | 1522104757.253 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0188939E+00 | DC2_2V |  | -0.30000012295 | 8.0474520809101042e-08 | 1522104767.098 | 1522104774.399 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9775101E+00 | DC2_2V |  | -0.30000055778000001 | 5.587507137013188e-08 | 1522104784.254 | 1522104791.555 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0431362E+00 | DC2_2V |  | -0.40000052363999999 | 6.3346621066929188e-08 | 1522104801.397 | 1522104808.702 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0403108E+00 | DC2_2V |  | -0.40000102520999992 | 5.0766277186288715e-08 | 1522104818.55 | 1522104825.837 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9615532E+00 | DC2_2V |  | -0.50000108595000003 | 5.6145084381156605e-08 | 1522104835.69 | 1522104842.99 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9683031E+00 | DC2_2V |  | -0.50000147977000009 | 5.9635845754716612e-08 | 1522104852.836 | 1522104860.149 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9946138E+00 | DC2_2V |  | -0.60000153745000007 | 5.621432646436843e-08 | 1522104870.008 | 1522104877.318 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0066565E+00 | DC2_2V |  | -0.60000190565 | 6.5924126835656907e-08 | 1522104887.17 | 1522104894.47 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9716670E+00 | DC2_2V |  | -0.70000191669 | 3.4779173367590219e-08 | 1522104904.325 | 1522104911.631 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0090913E+00 | DC2_2V |  | -0.70000232802000006 | 4.6108216169640788e-08 | 1522104921.474 | 1522104928.78 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9902519E+00 | DC2_2V |  | -0.80000223794000003 | 4.7298038017399463e-08 | 1522104938.63 | 1522104945.934 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0156370E+00 | DC2_2V |  | -0.80000266295000011 | 6.5789607828677571e-08 | 1522104955.792 | 1522104963.099 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9977501E+00 | DC2_2V |  | -0.9000026914899999 | 4.7547964197337221e-08 | 1522104972.95 | 1522104980.246 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9809459E+00 | DC2_2V |  | -0.90000307451000006 | 7.6982861093697746e-08 | 1522104990.104 | 1522104997.411 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0610320E+00 | DC2_2V |  | -1.0000031634000002 | 5.3757232088452306e-08 | 1522105007.27 | 1522105014.569 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0053779E+00 | DC2_2V |  | -0.90000315386999996 | 7.4658101373648655e-08 | 1522105024.415 | 1522105031.708 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0054817E+00 | DC2_2V |  | -0.90000271693000011 | 5.1054070362898069e-08 | 1522105041.552 | 1522105048.861 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0063876E+00 | DC2_2V |  | -0.80000278725000007 | 5.7826295922581049e-08 | 1522105058.712 | 1522105066.013 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9836704E+00 | DC2_2V |  | -0.80000241995999999 | 5.8437371606459899e-08 | 1522105075.867 | 1522105083.171 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9714597E+00 | DC2_2V |  | -0.70000237885000005 | 7.6142580080950152e-08 | 1522105093.027 | 1522105100.335 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0214951E+00 | DC2_2V |  | -0.70000200366000009 | 5.2968881416247973e-08 | 1522105110.195 | 1522105117.506 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0254091E+00 | DC2_2V |  | -0.60000191959000004 | 4.3359115544637776e-08 | 1522105127.353 | 1522105134.646 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9772698E+00 | DC2_2V |  | -0.60000148185999991 | 2.6575898863322357e-08 | 1522105144.498 | 1522105151.798 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0034861E+00 | DC2_2V |  | -0.5000015298499999 | 6.0170312460049093e-08 | 1522105161.64 | 1522105168.947 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0080296E+00 | DC2_2V |  | -0.50000114039999999 | 5.0886599407485639e-08 | 1522105178.799 | 1522105186.1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0082042E+00 | DC2_2V |  | -0.40000113704999996 | 5.4215648115782939e-08 | 1522105195.955 | 1522105203.26 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9970521E+00 | DC2_2V |  | -0.40000066340000001 | 5.9163975527072487e-08 | 1522105213.111 | 1522105220.411 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9843210E+00 | DC2_2V |  | -0.30000062848999998 | 6.9831389071965646e-08 | 1522105230.253 | 1522105237.552 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9607714E+00 | DC2_2V |  | -0.30000023260999997 | 5.1610182133777189e-08 | 1522105247.413 | 1522105254.727 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0108703E+00 | DC2_2V |  | -0.20000018466 | 5.7375172331613536e-08 | 1522105264.571 | 1522105271.883 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9804086E+00 | DC2_2V |  | -0.19999972436999999 | 6.9161492896813938e-08 | 1522105281.735 | 1522105289.039 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0348120E+00 | DC2_2V |  | -0.099999723826999995 | 4.5113274111281981e-08 | 1522105298.897 | 1522105306.211 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9798619E+00 | DC2_2V |  | -0.099999373318999996 | 4.9931076586187546e-08 | 1522105316.066 | 1522105323.373 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0139284E+00 | DC2_2V |  | 6.8920417897999999e-07 | 5.9644362323878947e-08 | 1522105333.228 | 1522105340.566 | 7.6497e-07 | 6.7817e-07 | 7.4437e-07 | 7.3554e-07 | 5.7519e-07 | 6.7229e-07 | 6.87e-07 | 6.9141e-07 | 5.9873e-07 | 7.4437e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9834772E+00 | DC2_2V |  | 1.2678228513e-06 | 5.3334725714317717e-08 | 1522105350.406 | 1522105357.735 | 1.192e-06 | 1.295e-06 | 1.2936e-06 | 1.3201e-06 | 1.2892e-06 | 1.3009e-06 | 1.3495e-06 | 1.2082e-06 | 1.1906e-06 | 1.2391e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0295363E+00 | DC2_2V |  | 6.7562728896000007e-07 | 5.8501642510264554e-08 | 1522105367.591 | 1522105374.922 | 7.2126e-07 | 5.8878e-07 | 6.6827e-07 | 6.3e-07 | 7.9338e-07 | 6.1381e-07 | 6.3147e-07 | 7.1684e-07 | 6.8446e-07 | 7.0801e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9128644E+00 | DC2_2V |  | 1.1271686157000001e-06 | 4.0834811591045036e-08 | 1522105384.764 | 1522105392.095 | 1.1344e-06 | 1.2035e-06 | 1.1579e-06 | 1.1167e-06 | 1.1461e-06 | 1.1358e-06 | 1.1344e-06 | 1.0638e-06 | 1.1241e-06 | 1.0549e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9489672E+00 | DC2_2V |  | 6.8419943524000002e-07 | 4.2919478639508455e-08 | 1522105401.952 | 1522105409.302 | 6.4217e-07 | 7.274e-07 | 6.2601e-07 | 7.2299e-07 | 7.3769e-07 | 6.936e-07 | 7.4063e-07 | 6.4511e-07 | 6.6568e-07 | 6.407e-07
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9817849E+00 | DC2_2V |  | 5.7121217339000003e-06 | 1.763835463639066e-07 | 1522105419.536 | 1522105426.876 | 5.7504e-06 | 5.5298e-06 | 5.5298e-06 | 5.6327e-06 | 6.0004e-06 | 5.4856e-06 | 5.7504e-06 | 5.7062e-06 | 6.0298e-06 | 5.7062e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9937461E+00 | DC2_2V |  | 1.9340003820999998e-06 | 2.6049524378398832e-07 | 1522105436.723 | 1522105444.053 | 2.0606e-06 | 1.5307e-06 | 2.2519e-06 | 2.09e-06 | 1.7221e-06 | 1.884e-06 | 2.0164e-06 | 1.5896e-06 | 1.8251e-06 | 2.3697e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0282140E+00 | DC2_2V |  | 5.5158497598000001e-06 | 2.1994650239775137e-07 | 1522105453.902 | 1522105461.24 | 5.6041e-06 | 5.4276e-06 | 5.1923e-06 | 5.8836e-06 | 5.7806e-06 | 5.3393e-06 | 5.6482e-06 | 5.207e-06 | 5.6188e-06 | 5.457e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0148157E+00 | DC2_2V |  | 2.1321546968000003e-06 | 2.5160068970799017e-07 | 1522105471.079 | 1522105478.405 | 2.356e-06 | 2.3118e-06 | 1.7523e-06 | 1.8406e-06 | 2.2971e-06 | 2.3412e-06 | 2.4738e-06 | 1.8848e-06 | 2.194e-06 | 1.8701e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0223213E+00 | DC2_2V |  | 5.4021733296999997e-06 | 2.9299464702346149e-07 | 1522105488.253 | 1522105495.583 | 5.6524e-06 | 5.5347e-06 | 5.5494e-06 | 5.2108e-06 | 5.1667e-06 | 4.9459e-06 | 6.0204e-06 | 5.358e-06 | 5.4463e-06 | 5.1372e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0712381E+00 | DC2_2V |  | 1.0000061894000001 | 4.471930679386686e-07 | 1522105505.43 | 1522105512.718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0192999E+00 | DC2_2V |  | 1.0000104912000001 | 2.5805224278482414e-07 | 1522105522.562 | 1522105529.851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0409628E+00 | DC2_2V |  | 2.0000115275999999 | 2.5485650865599222e-07 | 1522105539.71 | 1522105547.013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0300463E+00 | DC2_2V |  | 2.0000162006999997 | 3.2762113787045882e-07 | 1522105556.861 | 1522105564.154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863198E+00 | DC2_2V |  | 3.0000169882000001 | 2.5094174633530554e-07 | 1522105574.009 | 1522105581.311 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9772274E+00 | DC2_2V |  | 3.0000214180999998 | 3.9122102442400774e-07 | 1522105591.152 | 1522105598.461 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9833122E+00 | DC2_2V |  | 4.0000222472000004 | 2.7044141695010958e-07 | 1522105608.321 | 1522105615.632 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9844671E+00 | DC2_2V |  | 4.0000265752999997 | 3.3705757673502726e-07 | 1522105625.485 | 1522105632.798 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0343916E+00 | DC2_2V |  | 5.0000270062999999 | 1.7568098940494674e-07 | 1522105642.654 | 1522105649.959 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863339E+00 | DC2_2V |  | 5.0000306885999999 | 2.4404024252514808e-07 | 1522105659.805 | 1522105667.101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9976746E+00 | DC2_2V |  | 6.0000316024 | 5.0102319315509852e-07 | 1522105676.966 | 1522105684.273 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0492655E+00 | DC2_2V |  | 6.0000357370000001 | 2.4491957867491612e-07 | 1522105694.128 | 1522105701.431 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0192244E+00 | DC2_2V |  | 7.000036677999999 | 2.8626770691679312e-07 | 1522105711.276 | 1522105718.57 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0001321E+00 | DC2_2V |  | 7.0000412060000006 | 3.0405624491176444e-07 | 1522105728.408 | 1522105735.709 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9794000E+00 | DC2_2V |  | 8.0000422000999993 | 2.9640629203355472e-07 | 1522105745.566 | 1522105752.873 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9576020E+00 | DC2_2V |  | 8.0000463150000005 | 4.8205684309505907e-07 | 1522105762.732 | 1522105770.045 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9962456E+00 | DC2_2V |  | 9.0000470994999997 | 4.2468417677443521e-07 | 1522105779.908 | 1522105787.224 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9972171E+00 | DC2_2V |  | 9.0000510240999994 | 1.7052709476973624e-07 | 1522105797.076 | 1522105804.382 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9969153E+00 | DC2_2V |  | 10.000051856999999 | 3.3271759818948079e-07 | 1522105814.238 | 1522105821.535 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9949581E+00 | DC2_2V |  | 9.0000506810000012 | 3.4084629992480609e-07 | 1522105831.379 | 1522105838.682 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9959343E+00 | DC2_2V |  | 9.0000476385999981 | 2.2227199573130173e-07 | 1522105848.562 | 1522105855.867 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0225762E+00 | DC2_2V |  | 8.0000470626000002 | 3.5075210610350505e-07 | 1522105865.721 | 1522105873.03 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9887195E+00 | DC2_2V |  | 8.0000425369000006 | 3.2241570960764852e-07 | 1522105882.9 | 1522105890.199 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9810261E+00 | DC2_2V |  | 7.0000421497000005 | 2.3561793237686508e-07 | 1522105900.042 | 1522105907.353 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9841795E+00 | DC2_2V |  | 7.0000373458 | 2.9474490661712964e-07 | 1522105917.229 | 1522105924.536 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0037173E+00 | DC2_2V |  | 6.0000366291000002 | 2.6540514308588141e-07 | 1522105934.395 | 1522105941.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9796875E+00 | DC2_2V |  | 6.0000324954999993 | 2.5580510155290968e-07 | 1522105951.552 | 1522105958.859 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9831708E+00 | DC2_2V |  | 5.0000312265999991 | 2.4402016321734558e-07 | 1522105968.738 | 1522105976.051 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9835950E+00 | DC2_2V |  | 5.000028189 | 2.8493262364729054e-07 | 1522105985.928 | 1522105993.237 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0430276E+00 | DC2_2V |  | 4.0000272898000002 | 3.2082356511893714e-07 | 1522106003.115 | 1522106010.421 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9794283E+00 | DC2_2V |  | 4.0000224425999997 | 3.7372053735881377e-07 | 1522106020.266 | 1522106027.565 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9659901E+00 | DC2_2V |  | 3.0000218031000001 | 3.7201221758247158e-07 | 1522106037.409 | 1522106044.722 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9933594E+00 | DC2_2V |  | 3.0000175183 | 3.2043409615159264e-07 | 1522106054.579 | 1522106061.894 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9935339E+00 | DC2_2V |  | 2.0000166612000001 | 3.1203198551626491e-07 | 1522106071.746 | 1522106079.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0300652E+00 | DC2_2V |  | 2.0000119129999998 | 3.9960905902463028e-07 | 1522106088.908 | 1522106096.213 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0426023E+00 | DC2_2V |  | 1.0000110851000001 | 2.2204569351002382e-07 | 1522106106.062 | 1522106113.361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0123521E+00 | DC2_2V |  | 1.0000065659999999 | 3.323398862462423e-07 | 1522106123.209 | 1522106130.504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9909498E+00 | DC2_2V |  | 5.8012544609999997e-06 | 2.2761254087298986e-07 | 1522106140.38 | 1522106147.71 | 5.9617e-06 | 5.6967e-06 | 5.7262e-06 | 5.7703e-06 | 6.1236e-06 | 6.0059e-06 | 5.947e-06 | 5.2699e-06 | 5.6526e-06 | 5.8587e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9942978E+00 | DC2_2V |  | 2.1539904748000002e-06 | 2.2042093059713538e-07 | 1522106157.582 | 1522106164.917 | 2.1334e-06 | 2.1334e-06 | 2.2217e-06 | 2.0451e-06 | 2.7072e-06 | 2.1481e-06 | 2.3099e-06 | 1.8686e-06 | 2.001e-06 | 1.9715e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0257160E+00 | DC2_2V |  | 5.5420947433000004e-06 | 2.6432616543302373e-07 | 1522106174.766 | 1522106182.096 | 5.4906e-06 | 5.6083e-06 | 5.8144e-06 | 6.0499e-06 | 5.2551e-06 | 5.2845e-06 | 5.7703e-06 | 5.5347e-06 | 5.152e-06 | 5.4611e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0316143E+00 | DC2_2V |  | 2.0397045894999999e-06 | 2.6239476431148798e-07 | 1522106191.936 | 1522106199.259 | 2.106e-06 | 2.0323e-06 | 1.9734e-06 | 2.3416e-06 | 2.5183e-06 | 1.5463e-06 | 1.8556e-06 | 2.2091e-06 | 2.0029e-06 | 1.8114e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0497145E+00 | DC2_2V |  | 5.4745804900999992e-06 | 2.4067289236492922e-07 | 1522106209.105 | 1522106216.432 | 5.4481e-06 | 5.8751e-06 | 5.7426e-06 | 5.1241e-06 | 5.4039e-06 | 5.3303e-06 | 5.772e-06 | 5.3597e-06 | 5.1683e-06 | 5.5217e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9816812E+00 | DC2_2V |  | -3.0506710696000003e-06 | 2.9603757305556767e-07 | 1522106226.272 | 1522106233.593 | -2.9166e-06 | -3.5058e-06 | -2.7104e-06 | -3.609e-06 | -2.6662e-06 | -3.0345e-06 | -3.2112e-06 | -2.8724e-06 | -2.9166e-06 | -3.0639e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9803709E+00 | DC2_2V |  | 2.0290106832999999e-06 | 1.3746822162766336e-07 | 1522106243.452 | 1522106250.786 | 2.0599e-06 | 1.8392e-06 | 2.0158e-06 | 2.3689e-06 | 1.9716e-06 | 2.1482e-06 | 1.9569e-06 | 1.9716e-06 | 2.0305e-06 | 1.9275e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0128099E+00 | DC2_2V |  | -2.8844217010000001e-06 | 3.4195975099056842e-07 | 1522106260.639 | 1522106267.979 | -2.8535e-06 | -2.3681e-06 | -2.8682e-06 | -3.2507e-06 | -2.4417e-06 | -3.2065e-06 | -2.8682e-06 | -2.5888e-06 | -3.5007e-06 | -2.8977e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9902283E+00 | DC2_2V |  | 1.7517985392999998e-06 | 2.4991031771671034e-07 | 1522106277.842 | 1522106285.171 | 1.7371e-06 | 1.8548e-06 | 2.0315e-06 | 1.8696e-06 | 1.2807e-06 | 1.6782e-06 | 1.7371e-06 | 1.4427e-06 | 2.1934e-06 | 1.6929e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9872815E+00 | DC2_2V |  | -2.9084646464999998e-06 | 2.4021235293093284e-07 | 1522106295.022 | 1522106302.359 | -2.9717e-06 | -2.3244e-06 | -2.8835e-06 | -2.8982e-06 | -3.1777e-06 | -2.9423e-06 | -2.8393e-06 | -3.1777e-06 | -3.1336e-06 | -2.7363e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9809459E+00 | DC2_2V |  | -1.0000041357 | 3.2121084974179886e-07 | 1522106312.212 | 1522106319.518 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0918335E+00 | DC2_2V |  | -1.0000082766 | 3.3826711340670428e-07 | 1522106329.377 | 1522106336.679 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0548337E+00 | DC2_2V |  | -2.0000096337 | 3.2728215649910023e-07 | 1522106346.536 | 1522106353.815 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9934065E+00 | DC2_2V |  | -2.0000143162000001 | 3.2527243971193088e-07 | 1522106363.653 | 1522106370.949 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9956843E+00 | DC2_2V |  | -3.0000155232000001 | 3.4306961389525886e-07 | 1522106380.813 | 1522106388.117 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9973822E+00 | DC2_2V |  | -3.0000200359 | 3.5599422752460205e-07 | 1522106397.995 | 1522106405.299 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0095867E+00 | DC2_2V |  | -4.0000210925999999 | 2.7662472770557341e-07 | 1522106415.157 | 1522106422.462 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0073454E+00 | DC2_2V |  | -4.000025452800001 | 1.6977797277863036e-07 | 1522106432.356 | 1522106439.654 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9960805E+00 | DC2_2V |  | -5.0000264517000002 | 2.2115878912353957e-07 | 1522106449.508 | 1522106456.809 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9878850E+00 | DC2_2V |  | -5.0000304013999992 | 1.8964820067188047e-07 | 1522106466.666 | 1522106473.975 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0308917E+00 | DC2_2V |  | -6.0000316455 | 3.4140013180956812e-07 | 1522106483.832 | 1522106491.141 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0280818E+00 | DC2_2V |  | -6.0000355748999992 | 2.8102435823723243e-07 | 1522106500.989 | 1522106508.285 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9492732E+00 | DC2_2V |  | -7.000037204799999 | 2.4054222071556731e-07 | 1522106518.136 | 1522106525.44 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0152877E+00 | DC2_2V |  | -7.0000415173999997 | 4.2288159103734048e-07 | 1522106535.286 | 1522106542.609 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0127863E+00 | DC2_2V |  | -8.0000432914000008 | 2.6777946118594775e-07 | 1522106552.453 | 1522106559.754 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0209899E+00 | DC2_2V |  | -8.0000469588000005 | 3.5324405150287709e-07 | 1522106569.608 | 1522106576.914 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9955523E+00 | DC2_2V |  | -9.0000485131000012 | 3.0125784646435713e-07 | 1522106586.786 | 1522106594.086 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9893278E+00 | DC2_2V |  | -9.0000521220999996 | 2.0453530245550251e-07 | 1522106603.946 | 1522106611.257 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9800316E+00 | DC2_2V |  | -10.000053642000001 | 3.7480128069026391e-07 | 1522106621.114 | 1522106628.417 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0300558E+00 | DC2_2V |  | -9.000051967200001 | 2.1586468011065637e-07 | 1522106638.262 | 1522106645.571 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9853156E+00 | DC2_2V |  | -9.0000494763999992 | 3.9671455715501536e-07 | 1522106655.421 | 1522106662.72 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0396446E+00 | DC2_2V |  | -8.0000476782999996 | 2.3565018535940546e-07 | 1522106672.582 | 1522106679.895 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0331304E+00 | DC2_2V |  | -8.0000435103999994 | 2.3507624314497089e-07 | 1522106689.761 | 1522106697.059 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9475457E+00 | DC2_2V |  | -7.0000421762 | 2.5576583048099669e-07 | 1522106706.912 | 1522106714.215 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0008962E+00 | DC2_2V |  | -7.0000376058999993 | 3.8706884399510502e-07 | 1522106724.064 | 1522106731.381 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9750078E+00 | DC2_2V |  | -6.0000362985000004 | 1.8640131431465461e-07 | 1522106741.232 | 1522106748.54 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9866262E+00 | DC2_2V |  | -6.000032215100001 | 2.651571043801746e-07 | 1522106758.401 | 1522106765.714 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9747957E+00 | DC2_2V |  | -5.0000307647 | 3.4671228701698243e-07 | 1522106775.569 | 1522106782.881 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0582376E+00 | DC2_2V |  | -5.0000275405999997 | 3.8528254557211314e-07 | 1522106792.723 | 1522106800.03 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0382651E+00 | DC2_2V |  | -4.0000262308000005 | 2.5184669950233327e-07 | 1522106809.872 | 1522106817.162 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9802625E+00 | DC2_2V |  | -4.0000217555000006 | 2.7069032131339054e-07 | 1522106827.015 | 1522106834.318 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9971888E+00 | DC2_2V |  | -3.0000204796000003 | 2.8753128528287643e-07 | 1522106844.181 | 1522106851.486 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9752104E+00 | DC2_2V |  | -3.000016311 | 3.700924209067809e-07 | 1522106861.343 | 1522106868.652 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0253714E+00 | DC2_2V |  | -2.0000149754000001 | 3.8934128982486534e-07 | 1522106878.494 | 1522106885.802 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0614623E+00 | DC2_2V |  | -2.0000103921000001 | 3.3314544871228128e-07 | 1522106895.65 | 1522106902.947 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0139284E+00 | DC2_2V |  | -1.0000088934 | 3.8560969903282929e-07 | 1522106912.793 | 1522106920.083 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9453946E+00 | DC2_2V |  | -1.0000046817999999 | 2.2328806508144365e-07 | 1522106929.924 | 1522106937.229 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0550558E+00 | DC2_2V |  | -3.1375877993999996e-06 | 1.7823083901554139e-07 | 1522106947.1 | 1522106954.439 | -3.3391e-06 | -3.1332e-06 | -3.2509e-06 | -3.0302e-06 | -3.4127e-06 | -2.8537e-06 | -3.0743e-06 | -2.8537e-06 | -3.2214e-06 | -3.2067e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9844765E+00 | DC2_2V |  | 2.3085695479e-06 | 3.0034261695697614e-07 | 1522106964.29 | 1522106971.611 | 2.0478e-06 | 1.8268e-06 | 2.1804e-06 | 2.1657e-06 | 2.7697e-06 | 2.3572e-06 | 2.7255e-06 | 2.0478e-06 | 2.3277e-06 | 2.6371e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9849196E+00 | DC2_2V |  | -3.0719005286999999e-06 | 2.1720261712613136e-07 | 1522106981.469 | 1522106988.807 | -3.1778e-06 | -3.222e-06 | -2.7365e-06 | -3.0896e-06 | -3.016e-06 | -3.4426e-06 | -2.8689e-06 | -3.2514e-06 | -3.1631e-06 | -2.7512e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0539071E+00 | DC2_2V |  | 2.1466110788000002e-06 | 2.7816700792344517e-07 | 1522106998.656 | 1522107005.985 | 1.9876e-06 | 1.9287e-06 | 1.752e-06 | 2.0907e-06 | 2.5618e-06 | 2.341e-06 | 1.8109e-06 | 2.606e-06 | 2.2379e-06 | 2.1496e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9007023E+00 | DC2_2V |  | -3.0487250891000003e-06 | 2.8314826233248223e-07 | 1522107015.824 | 1522107023.148 | -2.9751e-06 | -2.386e-06 | -3.1813e-06 | -2.9162e-06 | -3.4758e-06 | -2.9309e-06 | -3.1813e-06 | -3.1518e-06 | -3.3433e-06 | -2.9456e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9497487E+00 | DC11V |  | 4.5007590022000006e-05 | 9.7175948652792907e-06 | 1522107033.711 | 1522107040.472 | 6.6123e-05 | 4.4817e-05 | 3.5119e-05 | 3.4825e-05 | 3.8939e-05 | 3.6294e-05 | 5.8335e-05 | 4.4817e-05 | 4.7168e-05 | 4.3641e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0783821E+00 | DC11V |  | 2.7598235253000002e-05 | 9.0399654663658942e-06 | 1522107050.313 | 1522107057.061 | 2.1773e-05 | 2.192e-05 | 3.4571e-05 | 2.3979e-05 | 2.4715e-05 | 2.2802e-05 | 4.8694e-05 | 1.5447e-05 | 3.5601e-05 | 2.648e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0276615E+00 | DC11V |  | 4.8259046513000001e-05 | 8.3270927872362973e-06 | 1522107066.895 | 1522107074.459 | 3.4787e-05 | 3.9798e-05 | 3.8914e-05 | 5.5423e-05 | 5.6602e-05 | 4.3336e-05 | 4.4957e-05 | 5.7634e-05 | 5.4538e-05 | 5.6602e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9615956E+00 | DC11V |  | 2.0510246081600001e-05 | 1.5312612039512501e-05 | 1522107084.323 | 1522107091.061 | 4.3288e-05 | 2.2086e-05 | 2.8564e-05 | 1.6491e-05 | 3.1362e-05 | 1.281e-05 | 2.8564e-05 | -1.4135e-05 | 6.0368e-06 | 3.0037e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9964861E+00 | DC11V |  | 4.9133465840000003e-05 | 6.8567719714299186e-06 | 1522107100.912 | 1522107107.663 | 5.4707e-05 | 4.603e-05 | 4.2207e-05 | 4.8383e-05 | 6.2796e-05 | 5.3678e-05 | 4.4266e-05 | 4.7501e-05 | 5.3825e-05 | 3.7942e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9917089E+00 | DC11V |  | 10.000071965 | 1.2466111061514629e-05 | 1522107117.521 | 1522107125.069 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9808140E+00 | DC11V |  | 10.000109193999998 | 7.1135310502769657e-06 | 1522107134.941 | 1522107142.498 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9965144E+00 | DC11V |  | 20.000123939000002 | 7.4939888582087095e-06 | 1522107152.351 | 1522107159.912 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0320583E+00 | DC11V |  | 20.000162249999999 | 8.4689338173560042e-06 | 1522107169.76 | 1522107177.311 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9624480E+00 | DC11V |  | 30.000179061000004 | 6.2447264946666135e-06 | 1522107187.149 | 1522107194.7 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9945949E+00 | DC11V |  | 30.000225766 | 1.1859216837661875e-05 | 1522107204.562 | 1522107211.288 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0055289E+00 | DC11V |  | 40.000236001999994 | 6.9622019508046098e-06 | 1522107221.13 | 1522107228.681 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9435544E+00 | DC11V |  | 40.000269202999995 | 6.530323193199476e-06 | 1522107238.523 | 1522107246.077 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9936612E+00 | DC11V |  | 50.000288503000007 | 6.8244824716716727e-06 | 1522107255.937 | 1522107262.668 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9876823E+00 | DC11V |  | 50.000316341000001 | 8.3859876583506731e-06 | 1522107272.528 | 1522107280.083 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0193990E+00 | DC11V |  | 60.000337316 | 1.0525274534975469e-05 | 1522107289.932 | 1522107297.493 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0074115E+00 | DC11V |  | 60.000379391999999 | 9.720413365198682e-06 | 1522107307.334 | 1522107314.88 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9846415E+00 | DC11V |  | 70.000388950000001 | 1.3002726638448107e-05 | 1522107324.728 | 1522107332.282 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0018727E+00 | DC11V |  | 70.000431062999994 | 7.2555620727280834e-06 | 1522107342.134 | 1522107349.687 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9427025E+00 | DC11V |  | 80.000441956000003 | 7.3984744359151828e-06 | 1522107359.532 | 1522107367.09 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9933547E+00 | DC11V |  | 80.000482378000001 | 6.4327735861041183e-06 | 1522107376.946 | 1522107383.672 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0311987E+00 | DC11V |  | 90.000494361999998 | 8.133968034676229e-06 | 1522107393.529 | 1522107401.083 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9642143E+00 | DC11V |  | 90.000540230000013 | 9.1389299155869685e-06 | 1522107410.922 | 1522107418.475 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9938404E+00 | DC11V |  | 100.00054187999999 | 1.1480836208496362e-05 | 1522107428.333 | 1522107435.885 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0026747E+00 | DC11V |  | 90.000524005000003 | 7.9706163481567011e-06 | 1522107445.741 | 1522107453.297 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9625705E+00 | DC11V |  | 90.000493147 | 6.2765516811352616e-06 | 1522107463.142 | 1522107470.695 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0128193E+00 | DC11V |  | 80.000477575000005 | 9.4582263129787805e-06 | 1522107480.553 | 1522107488.111 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9778400E+00 | DC11V |  | 80.000435904 | 1.4524133846349801e-05 | 1522107497.972 | 1522107505.524 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9882150E+00 | DC11V |  | 70.000416052000006 | 8.8498845202952489e-06 | 1522107515.376 | 1522107522.103 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9967927E+00 | DC11V |  | 70.000373177 | 8.8276158136817714e-06 | 1522107531.945 | 1522107539.496 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0001462E+00 | DC11V |  | 60.00036411 | 8.1509103776927002e-06 | 1522107549.345 | 1522107556.899 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9537174E+00 | DC11V |  | 60.000313590000005 | 1.0216145065740949e-05 | 1522107566.747 | 1522107574.301 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9994010E+00 | DC11V |  | 50.000307811000006 | 7.8486577842650333e-06 | 1522107584.157 | 1522107590.888 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0123521E+00 | DC11V |  | 50.000273694999997 | 8.2004759013806772e-06 | 1522107600.746 | 1522107608.296 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9665884E+00 | DC11V |  | 40.000261970000004 | 9.1574789106855689e-06 | 1522107618.138 | 1522107625.688 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9653165E+00 | DC11V |  | 40.000215788999995 | 7.4942383872413559e-06 | 1522107635.543 | 1522107642.273 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0429520E+00 | DC11V |  | 30.000203454999998 | 7.9069516878209668e-06 | 1522107652.14 | 1522107659.699 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0505038E+00 | DC11V |  | 30.000159275999998 | 9.3533782133844409e-06 | 1522107669.572 | 1522107677.118 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9659996E+00 | DC11V |  | 20.000140794000004 | 3.9851403992009517e-06 | 1522107686.959 | 1522107694.499 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9623868E+00 | DC11V |  | 20.000099171999999 | 8.0971449296624863e-06 | 1522107704.36 | 1522107711.922 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9700368E+00 | DC11V |  | 10.000079975000002 | 7.8244453477783846e-06 | 1522107721.776 | 1522107729.332 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9844718E+00 | DC11V |  | 10.000040598 | 7.0139814655170798e-06 | 1522107739.184 | 1522107746.744 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10.0001 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0156511E+00 | DC11V |  | 2.5318250307999998e-05 | 9.1908801231723758e-06 | 1522107756.592 | 1522107763.34 | 1.53e-05 | 1.8831e-05 | 2.6922e-05 | 3.1335e-05 | 2.9717e-05 | 1.9419e-05 | 1.9125e-05 | 1.4417e-05 | 4.5164e-05 | 3.2953e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9777787E+00 | DC11V |  | -7.6853980313000007e-06 | 1.2028200967770748e-05 | 1522107773.193 | 1522107779.933 | -2.5765e-05 | -1.3251e-05 | 3.2391e-06 | -2.4882e-05 | -4.2697e-06 | 6.4781e-06 | 8.5393e-06 | -2.7974e-06 | -2.0318e-05 | -3.828e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9651752E+00 | DC11V |  | 2.3200162303999997e-05 | 1.0037578815179469e-05 | 1522107789.796 | 1522107796.543 | 2.0155e-05 | 3.0894e-05 | 4.134e-05 | 2.7805e-05 | 3.619e-05 | 1.1328e-05 | 1.4712e-05 | 2.3244e-05 | 1.1475e-05 | 1.4859e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9956843E+00 | DC11V |  | -1.25323876368e-05 | 7.8492952729420787e-06 | 1522107806.389 | 1522107813.138 | -1.7945e-05 | -8.5314e-06 | -1.4562e-05 | -8.0902e-06 | -6.9134e-06 | -7.2076e-06 | -8.8256e-06 | -1.618e-06 | -2.5006e-05 | -2.6624e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9928784E+00 | DC11V |  | 1.59761376135e-05 | 6.6164149452786986e-06 | 1522107822.993 | 1522107829.744 | 1.1916e-05 | 2.5744e-05 | 1.5447e-05 | 2.5156e-05 | 1.221e-05 | 7.7968e-06 | 5.7373e-06 | 2.3243e-05 | 1.7359e-05 | 1.5152e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0235394E+00 | DC11V |  | -4.9065573022e-05 | 8.0349025235161606e-06 | 1522107839.601 | 1522107846.343 | -4.415e-05 | -4.3709e-05 | -5.092e-05 | -5.0037e-05 | -3.5467e-05 | -5.3716e-05 | -4.989e-05 | -5.0331e-05 | -4.4445e-05 | -6.7991e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0595094E+00 | DC11V |  | -1.04428265797e-05 | 1.0464699744218063e-05 | 1522107856.217 | 1522107862.952 | -2.9458e-07 | -2.7249e-05 | -1.9442e-05 | -2.0621e-05 | -1.6644e-05 | 2.3566e-06 | -1.7969e-05 | -4.4187e-06 | 2.6512e-06 | -2.7985e-06
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9970285E+00 | DC11V |  | -5.1641510953000005e-05 | 9.1986369686746378e-06 | 1522107872.801 | 1522107879.533 | -6.7922e-05 | -5.0389e-05 | -5.6283e-05 | -3.9339e-05 | -3.5803e-05 | -5.7019e-05 | -5.2157e-05 | -4.7442e-05 | -6.1587e-05 | -4.8474e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0763759E+00 | DC11V |  | -9.4071874345500008e-06 | 7.4202354149743975e-06 | 1522107889.376 | 1522107896.119 | -8.833e-07 | -7.6553e-06 | -9.1275e-06 | -1.5899e-05 | -1.6194e-05 | -1.2955e-05 | -2.4144e-05 | -5.8887e-07 | -1.7666e-06 | -4.8582e-06
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9220368E+00 | DC11V |  | -5.6085608574999994e-05 | 1.0459145799932348e-05 | 1522107905.961 | 1522107912.691 | -4.4208e-05 | -3.6693e-05 | -6.7344e-05 | -4.7008e-05 | -6.3365e-05 | -6.8081e-05 | -5.0103e-05 | -6.1597e-05 | -5.6145e-05 | -6.6312e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9978539E+00 | DC11V |  | -10.000074581 | 6.6221589380372794e-06 | 1522107922.552 | 1522107929.283 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0270949E+00 | DC11V |  | -10.000110095 | 8.6963730947321849e-06 | 1522107939.141 | 1522107946.69 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9723691E+00 | DC11V |  | -20.000125407999995 | 1.0475066395699503e-05 | 1522107956.555 | 1522107964.109 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9775808E+00 | DC11V |  | -20.000163786999998 | 6.1514795786436795e-06 | 1522107973.962 | 1522107980.689 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9756062E+00 | DC11V |  | -30.000177414999996 | 8.1005286864907538e-06 | 1522107990.535 | 1522107998.09 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9921805E+00 | DC11V |  | -30.000220234 | 8.120925070964409e-06 | 1522108007.939 | 1522108015.499 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9719356E+00 | DC11V |  | -40.000241062000001 | 6.1445793983734259e-06 | 1522108025.349 | 1522108032.901 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0136452E+00 | DC11V |  | -40.000272224999996 | 6.2625893202078434e-06 | 1522108042.755 | 1522108050.317 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0302541E+00 | DC11V |  | -50.000294951000001 | 6.5424910382434283e-06 | 1522108060.158 | 1522108067.707 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0027454E+00 | DC11V |  | -50.000317887999998 | 6.7815806419164524e-06 | 1522108077.549 | 1522108085.094 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0112714E+00 | DC11V |  | -60.000341583000008 | 9.2458499352342961e-06 | 1522108094.944 | 1522108102.499 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9936989E+00 | DC11V |  | -60.000374919999999 | 1.5907468057844682e-05 | 1522108112.341 | 1522108119.895 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9950901E+00 | DC11V |  | -70.000388055999991 | 1.162610098159758e-05 | 1522108129.744 | 1522108137.302 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0081145E+00 | DC11V |  | -70.000419029 | 6.1394323014503871e-06 | 1522108147.15 | 1522108154.704 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9886818E+00 | DC11V |  | -80.000433804999986 | 1.1129258064383132e-05 | 1522108164.57 | 1522108172.125 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9845849E+00 | DC11V |  | -80.000476290000009 | 1.3054678854254059e-05 | 1522108181.978 | 1522108189.53 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0079730E+00 | DC11V |  | -90.000505621000002 | 1.0312090427500044e-05 | 1522108199.381 | 1522108206.932 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0202440E+00 | DC11V |  | -90.000525299000003 | 1.0476391027550977e-05 | 1522108216.776 | 1522108224.33 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0099595E+00 | DC11V |  | -100.00054311 | 8.3948138736346135e-06 | 1522108234.195 | 1522108241.729 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0154765E+00 | DC11V |  | -90.000528369999998 | 8.6073224630472827e-06 | 1522108251.606 | 1522108259.161 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9852119E+00 | DC11V |  | -90.000493573 | 9.3024825186645996e-06 | 1522108269.025 | 1522108276.577 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9875361E+00 | DC11V |  | -80.000482241000014 | 7.699991492514027e-06 | 1522108286.43 | 1522108293.986 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0178318E+00 | DC11V |  | -80.000446689 | 8.7891779487906973e-06 | 1522108303.835 | 1522108311.384 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9854571E+00 | DC11V |  | -70.000427912999996 | 6.9878380786814512e-06 | 1522108321.225 | 1522108328.779 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0155992E+00 | DC11V |  | -70.000392294000022 | 8.8759959422676676e-06 | 1522108338.631 | 1522108346.186 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0168878E+00 | DC11V |  | -60.000377095000012 | 9.0846785858427852e-06 | 1522108356.049 | 1522108363.596 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9845661E+00 | DC11V |  | -60.000333624999996 | 8.3210447055677665e-06 | 1522108373.441 | 1522108380.996 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0033351E+00 | DC11V |  | -50.000328297000003 | 1.3534430206695234e-05 | 1522108390.848 | 1522108398.404 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092470E+00 | DC11V |  | -50.000296132999999 | 5.8014757610711337e-06 | 1522108408.249 | 1522108415.8 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0564599E+00 | DC11V |  | -40.000274468000001 | 9.0232519637730505e-06 | 1522108425.645 | 1522108433.194 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0318221E+00 | DC11V |  | -40.000243299000005 | 7.4077857017757968e-06 | 1522108443.069 | 1522108450.614 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092328E+00 | DC11V |  | -30.000230397000003 | 9.2605896682850487e-06 | 1522108460.478 | 1522108468.024 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0151650E+00 | DC11V |  | -30.000186311000004 | 8.2491144370631074e-06 | 1522108477.875 | 1522108485.429 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0196256E+00 | DC11V |  | -20.000168064 | 8.3495810670919942e-06 | 1522108495.275 | 1522108502.822 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9753235E+00 | DC11V |  | -20.000136899000001 | 8.3347422881671731e-06 | 1522108512.668 | 1522108520.225 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0039060E+00 | DC11V |  | -10.000115591 | 8.407091589868015e-06 | 1522108530.079 | 1522108537.637 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0213818E+00 | DC11V |  | -10.000083434999999 | 1.0416889411000457e-05 | 1522108547.481 | 1522108555.031 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9612141E+00 | DC11V |  | -6.3751912012999999e-05 | 9.3478905719675713e-06 | 1522108564.873 | 1522108571.617 | -6.9903e-05 | -5.1361e-05 | -8.0646e-05 | -6.2104e-05 | -5.7983e-05 | -5.7983e-05 | -7.7997e-05 | -5.6217e-05 | -6.7107e-05 | -5.6217e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0306650E+00 | DC11V |  | -1.3382990342000001e-05 | 7.4723335283618e-06 | 1522108581.466 | 1522108588.216 | -1.5589e-05 | -1.6177e-06 | -2.3825e-05 | -4.559e-06 | -3.0884e-06 | -1.2354e-05 | -1.4854e-05 | -1.6913e-05 | -1.8971e-05 | -2.206e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9892665E+00 | DC11V |  | -6.694443259200001e-05 | 8.9933854776258971e-06 | 1522108598.086 | 1522108604.818 | -5.7604e-05 | -7.2337e-05 | -7.5872e-05 | -6.9832e-05 | -6.0845e-05 | -5.5689e-05 | -7.4104e-05 | -8.2649e-05 | -5.51e-05 | -6.5412e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9882810E+00 | DC11V |  | -1.5817557466899998e-05 | 1.0458595658601132e-05 | 1522108614.662 | 1522108621.408 | -6.1799e-06 | -1.9128e-06 | -1.3684e-05 | -2.4131e-05 | -1.9864e-05 | -2.9428e-05 | -5.7385e-06 | -2.7957e-06 | -2.7957e-05 | -2.6485e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9741784E+00 | DC11V |  | -6.6955748469000006e-05 | 5.8618747265036676e-06 | 1522108631.268 | 1522108638.015 | -5.7967e-05 | -6.238e-05 | -7.6945e-05 | -6.5323e-05 | -6.8265e-05 | -6.6205e-05 | -6.6353e-05 | -6.2969e-05 | -6.5323e-05 | -7.7828e-05
| 1000 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0406793E+00 | DC220V |  | 0.00034623385075999998 | 2.4797872027042654e-05 | 1522108648.558 | 1522108655.304 | 0.00035021 | 0.00036345 | 0.00032813 | 0.00035168 | 0.00030753 | 0.00038111 | 0.00037522 | 0.00032519 | 0.00036639 | 0.00031342
Source X: 804 | 1000 | 0.0 | 100 | 0.0 | 1000 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0589279E+00 | DC220V |  | 6.3647111526300004e-05 | 4.5400031908593151e-05 | 1522108665.172 | 1522108671.907 | 0.00015617 | 0.0001105 | 0.00010166 | 6.7772e-05 | 5.3039e-05 | 4.2726e-05 | 6.3352e-05 | 1.768e-05 | 2.5046e-05 | -1.4733e-06

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.1434e-06 | 20.2492 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 8.6037e-07 | 23.4347 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | 1 | 7.7545e-07 | 23.2643 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 7.9684e-07 | 17.2948 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 9.1674e-07 | 18.8496 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -297961.8975 | 75215.0081 | 17.9929 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 8.3246e-07 | 21.6534 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -296222.0031 | 51080.5549 | 15.9492 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.0126e-06 | 16.9662 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 7.7401e-07 | 22.8617 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1 | 7.5992e-07 | 22.0136 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 7.5783e-07 | 20.4476 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 7.4118e-07 | 22.8327 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -185066.881 | 33392.6896 | 13.9135 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 7.4122e-07 | 21.9024 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -225749.3771 | 30191.1462 | 17.9556 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 3.7454e-07 | 23.6368 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 3.704e-07 | 24.2884 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | 1 | 3.1375e-07 | 26.2064 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 3.9603e-07 | 22.9651 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 5.001e-07 | 18.101 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -264682.0313 | 22039.3097 | 15.8192 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 3.8542e-07 | 20.3013 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -291131.5693 | 30178.255 | 17.8672 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 3.3703e-07 | 24.3917 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 3.9153e-07 | 15.0548 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1 | 3.406e-07 | 20.1184 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 3.7813e-07 | 22.3482 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 3.8334e-07 | 21.1543 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -196862.9937 | 12649.5559 | 12.7089 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 2.9023e-07 | 27.5908 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -192480.6058 | 14705.5842 | 17.9943 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.5555e-06 | 14.0364 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.2955e-06 | 22.0299 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.4108e-06 | 19.3455 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.3344e-06 | 20.4383 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.3329e-06 | 16.4135 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -574404.625 | 437904.9083 | 17.9068 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.1068e-06 | 21.4962 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -350772.7751 | 126312.8393 | 17.4989 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.2209e-06 | 20.2832 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.4547e-06 | 21.0236 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 1.1403e-06 | 21.5285 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.4343e-06 | 20.5652 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.1843e-06 | 19.3855 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -258915.2739 | 88445.5492 | 16.8747 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.3127e-06 | 20.9636 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -195548.8789 | 45846.3249 | 14.1467 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 0.507 | 0.8286 | -0.76068 | 0.76592
10.0 : 1.0 | 0.60673 | 0.38322 | -0.90366 | 0.38483
100.0 : 10.0 | 1.1143 | 1.3149 | -1.0437 | 1.4445