## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 291.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0383407E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.6166817604999998e-06 | 6.315539701488034e-08 | 1522112201.8 | 1522112209.122 | 1.5565e-06 | 1.5653e-06 | 1.6036e-06 | 1.6154e-06 | 1.5447e-06 | 1.5785e-06 | 1.6566e-06 | 1.6374e-06 | 1.7729e-06 | 1.636e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9736978E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.13598242883e-06 | 8.0845180018246491e-08 | 1522112218.99 | 1522112226.312 | 1.1264e-06 | 1.1323e-06 | 1.1382e-06 | 1.2251e-06 | 1.1603e-06 | 9.1144e-07 | 1.1927e-06 | 1.15e-06 | 1.1897e-06 | 1.1338e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0358842E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.5852183106e-06 | 4.8577294685643286e-08 | 1522112236.193 | 1522112243.523 | 1.592e-06 | 1.5611e-06 | 1.5861e-06 | 1.567e-06 | 1.6258e-06 | 1.5773e-06 | 1.4846e-06 | 1.6803e-06 | 1.5596e-06 | 1.6185e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0193565E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2160339619e-06 | 4.2928460605614178e-08 | 1522112253.386 | 1522112260.701 | 1.2243e-06 | 1.1757e-06 | 1.2199e-06 | 1.2479e-06 | 1.242e-06 | 1.2832e-06 | 1.1639e-06 | 1.2626e-06 | 1.1978e-06 | 1.1433e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0081853E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.6853518660999999e-06 | 5.2964293728001757e-08 | 1522112270.592 | 1522112277.912 | 1.5977e-06 | 1.6905e-06 | 1.6566e-06 | 1.689e-06 | 1.742e-06 | 1.6714e-06 | 1.7038e-06 | 1.7494e-06 | 1.7524e-06 | 1.6007e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0360968E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10000166580999999 | 5.0811011602779566e-08 | 1522112287.766 | 1522112295.066 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0452437E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10000202856 | 4.333599427700761e-08 | 1522112304.914 | 1522112312.206 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9983397E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20000203686000001 | 4.6560953599262248e-08 | 1522112322.058 | 1522112329.348 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0020661E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20000251996000001 | 7.4579021183328124e-08 | 1522112339.172 | 1522112346.48 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0268257E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.30000239401000001 | 4.2802416993342155e-08 | 1522112356.334 | 1522112363.635 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0158305E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.30000288235999995 | 5.4521448989073728e-08 | 1522112373.486 | 1522112380.781 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9603946E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.40000283275999998 | 6.7540198394452363e-08 | 1522112390.635 | 1522112397.937 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9337201E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.40000320060999994 | 5.2861014937499974e-08 | 1522112407.802 | 1522112415.117 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9671537E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.50000316946000001 | 1.0225473290730996e-07 | 1522112424.963 | 1522112432.284 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0059441E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.50000364471000003 | 6.5661593784953296e-08 | 1522112442.162 | 1522112449.464 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0498704E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.60000361359999999 | 5.9538928442092248e-08 | 1522112459.335 | 1522112466.636 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9788863E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.60000400918999997 | 5.6059833208487416e-08 | 1522112476.482 | 1522112483.775 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9871401E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.70000404767000002 | 7.4678042962725864e-08 | 1522112493.62 | 1522112500.931 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0207822E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.70000451223999993 | 8.4817783513439178e-08 | 1522112510.788 | 1522112518.091 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9512457E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.80000438817999997 | 5.1540000006679566e-08 | 1522112527.94 | 1522112535.245 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9803002E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.80000476123999997 | 7.5673234362466991e-08 | 1522112545.092 | 1522112552.409 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0185352E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.90000474704 | 6.1197143719095984e-08 | 1522112562.264 | 1522112569.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0070246E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.90000513933999993 | 6.9345356001424164e-08 | 1522112579.42 | 1522112586.723 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0100964E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.0000051661 | 1.0507373599996387e-07 | 1522112596.578 | 1522112603.872 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0062413E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.90000519193999984 | 8.6891267677198589e-08 | 1522112613.713 | 1522112621.015 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9144156E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.90000486053999995 | 7.8757618062105819e-08 | 1522112630.869 | 1522112638.177 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9631074E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.80000491805999996 | 9.2903414350224845e-08 | 1522112648.036 | 1522112655.353 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.80001
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9979906E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.80000445948999999 | 9.6206303836422717e-08 | 1522112665.206 | 1522112672.518 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9637339E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.70000452371999999 | 4.0971058056054651e-08 | 1522112682.391 | 1522112689.696 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0058875E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.70000409561999988 | 3.9936093955768143e-08 | 1522112699.54 | 1522112706.852 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9703619E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.60000412643000001 | 6.1269307972873369e-08 | 1522112716.703 | 1522112724.007 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9973869E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.60000366709999997 | 4.4514492022662084e-08 | 1522112733.867 | 1522112741.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179498E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.5000037032400001 | 8.954451629396288e-08 | 1522112751.035 | 1522112758.339 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0091479E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.50000331193000003 | 5.4299595746917984e-08 | 1522112768.192 | 1522112775.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0327951E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.40000334254999997 | 6.3502885772369365e-08 | 1522112785.345 | 1522112792.648 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9564672E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.40000295384999995 | 6.2330911275730214e-08 | 1522112802.512 | 1522112809.795 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9752340E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.30000301300000004 | 5.5085932870919891e-08 | 1522112819.643 | 1522112826.96 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0420495E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.30000250407999995 | 8.1118318518774488e-08 | 1522112836.838 | 1522112844.144 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9507938E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20000256355000001 | 7.8044042049458916e-08 | 1522112853.989 | 1522112861.289 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0006274E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20000214523999998 | 3.4912410397567957e-08 | 1522112871.136 | 1522112878.455 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0025803E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10000213756999998 | 8.8937326809964498e-08 | 1522112888.283 | 1522112895.582 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9613601E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10000170841 | 6.015603793637355e-08 | 1522112905.439 | 1522112912.744 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0254847E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.7662897353999997e-06 | 4.5036071269387387e-08 | 1522112922.607 | 1522112929.947 | 1.6585e-06 | 1.7409e-06 | 1.7953e-06 | 1.7732e-06 | 1.782e-06 | 1.7247e-06 | 1.8055e-06 | 1.782e-06 | 1.8232e-06 | 1.7776e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0073030E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2619848580000001e-06 | 5.6680103277342388e-08 | 1522112939.809 | 1522112947.132 | 1.2869e-06 | 1.3134e-06 | 1.1912e-06 | 1.2456e-06 | 1.2191e-06 | 1.2398e-06 | 1.2928e-06 | 1.3517e-06 | 1.3148e-06 | 1.1647e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9394555E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.7424130530000001e-06 | 7.0480831640407257e-08 | 1522112956.984 | 1522112964.31 | 1.7412e-06 | 1.7854e-06 | 1.7044e-06 | 1.8001e-06 | 1.6279e-06 | 1.7883e-06 | 1.8237e-06 | 1.6044e-06 | 1.7824e-06 | 1.7663e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9594009E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.327458295e-06 | 3.5601410706999866e-08 | 1522112974.175 | 1522112981.52 | 1.3213e-06 | 1.3815e-06 | 1.2507e-06 | 1.3081e-06 | 1.3375e-06 | 1.3683e-06 | 1.3536e-06 | 1.3125e-06 | 1.3389e-06 | 1.3022e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9877577E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.7469915534e-06 | 3.9779974158548389e-08 | 1522112991.392 | 1522112998.725 | 1.793e-06 | 1.7842e-06 | 1.7268e-06 | 1.7651e-06 | 1.7695e-06 | 1.7415e-06 | 1.693e-06 | 1.7077e-06 | 1.8019e-06 | 1.6871e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0053449E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 6.1573660004999991e-07 | 6.3758788635172213e-08 | 1522113008.575 | 1522113015.907 | 6.6077e-07 | 6.1662e-07 | 7.2699e-07 | 5.9454e-07 | 4.9447e-07 | 5.6806e-07 | 5.6364e-07 | 6.6666e-07 | 6.7107e-07 | 5.9454e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0101105E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2367847288e-06 | 5.2687040537255356e-08 | 1522113025.753 | 1522113033.081 | 1.1922e-06 | 1.3335e-06 | 1.2643e-06 | 1.2275e-06 | 1.1569e-06 | 1.2908e-06 | 1.2246e-06 | 1.1731e-06 | 1.2246e-06 | 1.2805e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9663811E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 6.3321119555999994e-07 | 5.576038011091187e-08 | 1522113042.952 | 1522113050.287 | 7.2695e-07 | 6.21e-07 | 5.5036e-07 | 6.2836e-07 | 6.0775e-07 | 6.4013e-07 | 5.7979e-07 | 5.8568e-07 | 7.2401e-07 | 6.6809e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0088129E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2464609693e-06 | 4.6628483664927809e-08 | 1522113060.166 | 1522113067.499 | 1.2366e-06 | 1.2425e-06 | 1.241e-06 | 1.3292e-06 | 1.3234e-06 | 1.2028e-06 | 1.1984e-06 | 1.2704e-06 | 1.1837e-06 | 1.2366e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0275104E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 6.2074379830000001e-07 | 8.0958502126001919e-08 | 1522113077.346 | 1522113084.672 | 5.6686e-07 | 5.6097e-07 | 8.2157e-07 | 6.0366e-07 | 7.0967e-07 | 5.6538e-07 | 6.3606e-07 | 5.4035e-07 | 5.9778e-07 | 6.0514e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9954957E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.099999400852999992 | 4.6787699462342222e-08 | 1522113094.516 | 1522113101.828 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9505066E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.099999777384999988 | 4.0216396717617895e-08 | 1522113111.677 | 1522113118.992 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9942082E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.19999978487999998 | 4.6272147128014508e-08 | 1522113128.847 | 1522113136.176 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0457588E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.20000024249999998 | 3.3073554391751473e-08 | 1522113146.019 | 1522113153.314 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9717848E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30000017707999999 | 6.1113464970321731e-08 | 1522113163.182 | 1522113170.478 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9957645E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30000065148999999 | 5.7072856069649122e-08 | 1522113180.326 | 1522113187.639 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9830859E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.40000062864999997 | 8.0901412216991435e-08 | 1522113197.495 | 1522113204.799 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9778589E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.40000098314999999 | 3.3109220761754503e-08 | 1522113214.659 | 1522113221.966 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0485187E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.50000094999 | 6.7094641359068186e-08 | 1522113231.807 | 1522113239.107 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9558503E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.50000143370999994 | 3.7288643054513253e-08 | 1522113248.952 | 1522113256.246 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9614872E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.60000136410999994 | 4.9128738035067632e-08 | 1522113266.097 | 1522113273.414 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0137915E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.60000180338999998 | 5.9960778019643467e-08 | 1522113283.272 | 1522113290.581 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9828078E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.70000180202000006 | 4.7317709151441051e-08 | 1522113300.428 | 1522113307.733 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0318788E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.70000219480999992 | 6.6626848197149959e-08 | 1522113317.612 | 1522113324.918 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9872250E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.80000225918000001 | 5.9347229096478997e-08 | 1522113334.767 | 1522113342.061 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9462701E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.80000271782999999 | 8.2991759238624791e-08 | 1522113351.904 | 1522113359.211 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0231381E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.90000264606999991 | 8.2119218829928975e-08 | 1522113369.058 | 1522113376.375 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0081192E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.90000314736999998 | 7.0520990503809456e-08 | 1522113386.219 | 1522113393.517 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9534161E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -1.0000031559000002 | 8.9950486371069104e-08 | 1522113403.356 | 1522113410.655 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0110213E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.90000318177000005 | 8.1945275019947892e-08 | 1522113420.506 | 1522113427.822 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0036323E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.90000279251000015 | 4.5433785885025971e-08 | 1522113437.691 | 1522113444.985 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9881113E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.80000279179999989 | 5.1005411489557053e-08 | 1522113454.843 | 1522113462.148 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9948496E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.80000223303000007 | 7.5003067278224917e-08 | 1522113472.006 | 1522113479.315 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0102002E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.70000229853000007 | 6.3963646728021552e-08 | 1522113489.192 | 1522113496.496 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9326051E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.70000181162999986 | 5.6470134567174755e-08 | 1522113506.347 | 1522113513.65 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0009764E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.6000019621799999 | 6.9871879877451267e-08 | 1522113523.503 | 1522113530.823 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0046938E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.60000149935000002 | 4.4983802639551609e-08 | 1522113540.692 | 1522113547.992 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9775808E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.50000144155000004 | 4.4724540221801815e-08 | 1522113557.848 | 1522113565.159 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0433016E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.50000104551000002 | 6.1267094743291937e-08 | 1522113574.998 | 1522113582.308 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0301833E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.40000104306999995 | 5.1206621654104502e-08 | 1522113592.151 | 1522113599.436 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0226046E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.40000068394999999 | 5.7280926145479376e-08 | 1522113609.311 | 1522113616.612 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9849715E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30000071887999996 | 5.8341062721040978e-08 | 1522113626.468 | 1522113633.764 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9648219E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30000026092999998 | 5.2715653268807771e-08 | 1522113643.609 | 1522113650.922 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0123615E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.20000027638000001 | 1.0073879888038797e-07 | 1522113660.765 | 1522113668.074 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0347553E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.19999981671999997 | 4.3762673592481942e-08 | 1522113677.926 | 1522113685.231 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9607996E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.099999842101999997 | 3.6288431709144913e-08 | 1522113695.093 | 1522113702.401 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9639694E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.099999429456000016 | 5.0487983957884711e-08 | 1522113712.26 | 1522113719.587 | -0.099999 | -0.099999 | -0.1 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092470E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 5.9348981573000001e-07 | 7.1922005675961904e-08 | 1522113729.434 | 1522113736.771 | 5.5318e-07 | 5.4582e-07 | 6.7676e-07 | 7.2384e-07 | 5.0463e-07 | 6.5175e-07 | 4.8256e-07 | 5.8702e-07 | 6.0761e-07 | 6.0173e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0110732E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2161534463e-06 | 4.026247113593621e-08 | 1522113746.634 | 1522113753.959 | 1.1629e-06 | 1.2217e-06 | 1.2689e-06 | 1.2453e-06 | 1.1481e-06 | 1.2056e-06 | 1.2777e-06 | 1.2247e-06 | 1.1835e-06 | 1.2232e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0184785E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 5.7920265894999997e-07 | 6.7670961486122652e-08 | 1522113763.807 | 1522113771.139 | 5.9613e-07 | 5.137e-07 | 5.5197e-07 | 6.0055e-07 | 4.4011e-07 | 6.6089e-07 | 6.6973e-07 | 6.4765e-07 | 5.5786e-07 | 5.5344e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0253950E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 1.2262550015999998e-06 | 8.6322175481450784e-08 | 1522113780.983 | 1522113788.311 | 1.1302e-06 | 1.3303e-06 | 1.1993e-06 | 1.3009e-06 | 1.1081e-06 | 1.3274e-06 | 1.3244e-06 | 1.2067e-06 | 1.1081e-06 | 1.2273e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0095631E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 6.2216946961000015e-07 | 6.385594047608942e-08 | 1522113798.158 | 1522113805.487 | 6.8312e-07 | 6.0362e-07 | 5.6829e-07 | 5.9479e-07 | 6.5515e-07 | 6.6693e-07 | 7.3465e-07 | 6.1834e-07 | 4.9173e-07 | 6.0509e-07
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9686894E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.4895668035000006e-06 | 2.8355523058677301e-07 | 1522113815.736 | 1522113823.065 | 6.8017e-06 | 6.787e-06 | 6.5072e-06 | 6.2717e-06 | 5.8889e-06 | 6.6103e-06 | 6.3306e-06 | 6.787e-06 | 6.6545e-06 | 6.257e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9275203E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.9662109617000001e-06 | 2.1872633880527666e-07 | 1522113832.922 | 1522113840.263 | 1.8383e-06 | 2.1765e-06 | 2.1618e-06 | 1.9412e-06 | 1.9412e-06 | 1.5e-06 | 1.9559e-06 | 1.9265e-06 | 2.353e-06 | 1.8677e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0150045E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.5515482762999997e-06 | 4.1069400817900047e-07 | 1522113850.121 | 1522113857.468 | 6.3649e-06 | 6.7177e-06 | 7.0263e-06 | 5.6887e-06 | 6.6589e-06 | 6.2473e-06 | 6.6295e-06 | 6.9087e-06 | 7.0851e-06 | 6.1885e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880500E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.8726699122999998e-06 | 1.8338508324228208e-07 | 1522113867.322 | 1522113874.651 | 1.8844e-06 | 2.0611e-06 | 1.7667e-06 | 1.7814e-06 | 1.5164e-06 | 1.8108e-06 | 1.7519e-06 | 2.0758e-06 | 1.8992e-06 | 2.1789e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0316332E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.473016222299999e-06 | 3.2172657485637818e-07 | 1522113884.5 | 1522113891.83 | 6.08e-06 | 6.1388e-06 | 6.7277e-06 | 6.1683e-06 | 6.3155e-06 | 6.3008e-06 | 7.0368e-06 | 6.6541e-06 | 6.9191e-06 | 6.3891e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9557891E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.0000072587 | 4.0127921702117484e-07 | 1522113901.669 | 1522113908.972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9803851E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.0000115619999999 | 3.5523513338781051e-07 | 1522113918.822 | 1522113926.141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0175769E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0000122949999999 | 2.8142387963306504e-07 | 1522113935.993 | 1522113943.297 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9820112E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0000158850999998 | 3.0240352181246804e-07 | 1522113953.165 | 1522113960.466 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9976322E+00 | DC2_2V | DC22V | 3.0000171157 | 1.7652141509316321e-07 | 1522113970.405 | 1522113977.715 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0381092E+00 | DC2_2V | DC22V | 3.0000212826000001 | 2.8548071732238132e-07 | 1522113987.588 | 1522113994.89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0033068E+00 | DC2_2V | DC22V | 4.0000221874999999 | 2.8185891854488878e-07 | 1522114004.756 | 1522114012.052 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9682042E+00 | DC2_2V | DC22V | 4.0000266362000003 | 3.1355694863451741e-07 | 1522114021.93 | 1522114029.239 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0047410E+00 | DC2_2V | DC22V | 5.0000277263000008 | 2.4483098250671228e-07 | 1522114039.1 | 1522114046.413 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0213110E+00 | DC2_2V | DC22V | 5.0000321068000009 | 2.7828359627877654e-07 | 1522114056.263 | 1522114063.567 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9824354E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.0000331481 | 4.2780894100825612e-07 | 1522114073.438 | 1522114080.738 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9764592E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.0000374664999994 | 4.1185974542589734e-07 | 1522114090.599 | 1522114097.909 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0481123E+00 | DC2_2V | DC22V | 7.0000383048000003 | 4.5033560838976152e-07 | 1522114107.789 | 1522114115.097 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9824024E+00 | DC2_2V | DC22V | 7.0000415685000004 | 3.1976155185897263e-07 | 1522114124.959 | 1522114132.254 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9330850E+00 | DC2_2V | DC22V | 8.0000425475999997 | 3.6244039538421162e-07 | 1522114142.099 | 1522114149.412 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0587293E+00 | DC2_2V | DC22V | 8.0000465430999981 | 3.6046759909916905e-07 | 1522114159.259 | 1522114166.578 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0137066E+00 | DC2_2V | DC22V | 9.0000474343000008 | 3.9994275831145387e-07 | 1522114176.431 | 1522114183.728 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0110166E+00 | DC2_2V | DC22V | 9.0000517699000007 | 2.6089325382174033e-07 | 1522114193.583 | 1522114200.891 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9938074E+00 | DC2_2V | DC22V | 10.000052863999999 | 2.6215262719152485e-07 | 1522114210.747 | 1522114218.041 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0477862E+00 | DC2_2V | DC22V | 9.0000520406 | 4.2973321965884732e-07 | 1522114227.89 | 1522114235.197 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0345238E+00 | DC2_2V | DC22V | 9.0000477499000002 | 2.4627198389034088e-07 | 1522114245.061 | 1522114252.358 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0236338E+00 | DC2_2V | DC22V | 8.0000469906999996 | 3.6317765613251102e-07 | 1522114262.212 | 1522114269.51 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9829492E+00 | DC2_2V | DC22V | 8.0000427534999989 | 3.5490681906500469e-07 | 1522114279.363 | 1522114286.666 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9721853E+00 | DC2_2V | DC22V | 7.0000414083999996 | 2.493408110657789e-07 | 1522114296.525 | 1522114303.835 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9622879E+00 | DC2_2V | DC22V | 7.000038610999999 | 3.5258048714851496e-07 | 1522114313.691 | 1522114321.005 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0256452E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.0000375763000005 | 2.3250378495585409e-07 | 1522114330.868 | 1522114338.179 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9747203E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.0000330824999999 | 3.2033771242351312e-07 | 1522114348.044 | 1522114355.344 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9878049E+00 | DC2_2V | DC22V | 5.0000322262000001 | 2.7364422153855416e-07 | 1522114365.188 | 1522114372.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0233316E+00 | DC2_2V | DC22V | 5.0000278865000007 | 2.9434885763114206e-07 | 1522114382.352 | 1522114389.666 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0215565E+00 | DC2_2V | DC22V | 4.0000269657 | 2.0502831513090672e-07 | 1522114399.512 | 1522114406.809 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0156181E+00 | DC2_2V | DC22V | 4.0000228884000002 | 3.4811555553229826e-07 | 1522114416.683 | 1522114423.976 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9575738E+00 | DC2_2V | DC22V | 3.0000217655000001 | 2.9863028979618631e-07 | 1522114433.832 | 1522114441.137 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9771755E+00 | DC2_2V | DC22V | 3.0000172600999999 | 2.9763247471034113e-07 | 1522114450.984 | 1522114458.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0561101E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0000164236999995 | 3.3197802641966927e-07 | 1522114468.175 | 1522114475.483 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0611454E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0000128764000005 | 2.5783296925797097e-07 | 1522114485.342 | 1522114492.638 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9905112E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.000011641 | 3.2073072819977514e-07 | 1522114502.524 | 1522114509.818 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9470891E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.0000074421 | 2.8547485005051778e-07 | 1522114519.663 | 1522114526.972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9427872E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.7746755649000009e-06 | 3.1719786089337256e-07 | 1522114536.837 | 1522114544.186 | 6.8202e-06 | 6.6733e-06 | 6.9378e-06 | 7.0701e-06 | 7.1877e-06 | 7.1289e-06 | 6.6733e-06 | 6.3793e-06 | 6.1294e-06 | 6.7467e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0535431E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.9115403997999997e-06 | 1.5421849886392214e-07 | 1522114554.038 | 1522114561.381 | 2.0439e-06 | 1.9409e-06 | 1.588e-06 | 2.1027e-06 | 1.7939e-06 | 1.7939e-06 | 1.9851e-06 | 1.9409e-06 | 2.1027e-06 | 1.8233e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0284596E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.6296202668999992e-06 | 3.3646890201236312e-07 | 1522114571.21 | 1522114578.53 | 6.0993e-06 | 6.9685e-06 | 6.497e-06 | 6.1876e-06 | 7.0716e-06 | 6.9243e-06 | 6.4086e-06 | 6.6149e-06 | 6.4823e-06 | 7.0421e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0281432E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.9162557213e-06 | 1.9175566708370824e-07 | 1522114588.377 | 1522114595.7 | 1.8559e-06 | 1.7528e-06 | 2.0915e-06 | 1.9884e-06 | 1.5318e-06 | 2.1652e-06 | 2.0915e-06 | 1.8264e-06 | 2.0915e-06 | 1.7675e-06
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0084779E+00 | DC2_2V | DC22V | 6.5436136745999998e-06 | 3.2139986101216771e-07 | 1522114605.567 | 1522114612.896 | 6.4038e-06 | 6.5951e-06 | 6.9043e-06 | 6.3743e-06 | 7.0073e-06 | 6.551e-06 | 5.7707e-06 | 6.4774e-06 | 6.6687e-06 | 6.6835e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9935433E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.8194872704000005e-06 | 2.3817380439634747e-07 | 1522114622.747 | 1522114630.078 | -3.7091e-06 | -3.7385e-06 | -3.6649e-06 | -4.3273e-06 | -3.8268e-06 | -3.503e-06 | -3.6502e-06 | -4.1801e-06 | -3.8563e-06 | -3.7385e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0007028E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.6922290822000001e-06 | 2.7101244575052103e-07 | 1522114639.948 | 1522114647.282 | 1.3832e-06 | 1.8099e-06 | 1.5304e-06 | 2.0307e-06 | 1.7952e-06 | 1.1772e-06 | 1.5892e-06 | 1.6334e-06 | 2.0895e-06 | 1.8835e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9941186E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.6325974997e-06 | 2.329510621200519e-07 | 1522114657.129 | 1522114664.464 | -3.1485e-06 | -3.9283e-06 | -3.7518e-06 | -3.9136e-06 | -3.8253e-06 | -3.5017e-06 | -3.6782e-06 | -3.3692e-06 | -3.5899e-06 | -3.6194e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9908979E+00 | DC2_2V | DC22V | 1.7061890484999999e-06 | 2.1987900630891533e-07 | 1522114674.314 | 1522114681.642 | 1.8696e-06 | 1.6341e-06 | 1.6635e-06 | 1.3102e-06 | 1.8549e-06 | 1.3691e-06 | 1.9138e-06 | 1.899e-06 | 1.5899e-06 | 1.9579e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9785045E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.9497826238999996e-06 | 3.812984728520393e-07 | 1522114691.491 | 1522114698.83 | -4.369e-06 | -3.8983e-06 | -3.2216e-06 | -3.9424e-06 | -3.6188e-06 | -3.8542e-06 | -4.3102e-06 | -4.1484e-06 | -4.5308e-06 | -3.6041e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0535668E+00 | DC2_2V | DC22V | -1.0000049744999999 | 4.0492968523107904e-07 | 1522114708.684 | 1522114715.992 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0422905E+00 | DC2_2V | DC22V | -1.0000092503000002 | 2.0313643198377048e-07 | 1522114725.835 | 1522114733.123 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0078975E+00 | DC2_2V | DC22V | -2.0000107285000004 | 1.7465122391416418e-07 | 1522114742.978 | 1522114750.273 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9787920E+00 | DC2_2V | DC22V | -2.0000139334000004 | 2.1559601114952425e-07 | 1522114760.128 | 1522114767.437 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9397755E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.0000154806999992 | 3.1261159607492616e-07 | 1522114777.294 | 1522114784.603 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9380156E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.0000195946000003 | 4.1885157269219104e-07 | 1522114794.469 | 1522114801.79 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092470E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.0000209295999998 | 2.9858673787805389e-07 | 1522114811.673 | 1522114818.988 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9881962E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.0000250602000005 | 2.9093325687887888e-07 | 1522114828.836 | 1522114836.138 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0322283E+00 | DC2_2V | DC22V | -5.0000263947999999 | 3.8482796150885737e-07 | 1522114845.996 | 1522114853.308 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0211174E+00 | DC2_2V | DC22V | -5.0000306952000004 | 2.8185556571099921e-07 | 1522114863.155 | 1522114870.449 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9966606E+00 | DC2_2V | DC22V | -6.0000324212000011 | 3.1151719066037049e-07 | 1522114880.305 | 1522114887.603 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0067462E+00 | DC2_2V | DC22V | -6.0000364012999992 | 3.6345262424087974e-07 | 1522114897.462 | 1522114904.767 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9705033E+00 | DC2_2V | DC22V | -7.0000377871000001 | 3.1631138138704597e-07 | 1522114914.621 | 1522114921.924 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9815116E+00 | DC2_2V | DC22V | -7.0000410232999997 | 3.7972122657513427e-07 | 1522114931.786 | 1522114939.095 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0238793E+00 | DC2_2V | DC22V | -8.0000426570999998 | 1.1054994341533862e-07 | 1522114948.951 | 1522114956.258 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9830576E+00 | DC2_2V | DC22V | -8.0000470401000001 | 3.7325472565837576e-07 | 1522114966.107 | 1522114973.407 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9939064E+00 | DC2_2V | DC22V | -9.0000480992999989 | 1.8582736623901855e-07 | 1522114983.268 | 1522114990.581 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9941658E+00 | DC2_2V | DC22V | -9.0000526853999983 | 3.4907512092945993e-07 | 1522115000.435 | 1522115007.737 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9455123E+00 | DC2_2V | DC22V | -10.000054137999999 | 3.2887079540916983e-07 | 1522115017.595 | 1522115024.901 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0159532E+00 | DC2_2V | DC22V | -9.0000533215000011 | 2.3148185695081848e-07 | 1522115034.755 | 1522115042.072 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0213062E+00 | DC2_2V | DC22V | -9.0000487959999997 | 2.5709103426747831e-07 | 1522115051.936 | 1522115059.234 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0199844E+00 | DC2_2V | DC22V | -8.0000474301000004 | 3.0371613372745167e-07 | 1522115069.088 | 1522115076.388 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0155142E+00 | DC2_2V | DC22V | -8.0000434184000007 | 3.3860011799795328e-07 | 1522115086.241 | 1522115093.546 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0000000E+00 | DC2_2V | DC22V | -7.0000421924999996 | 3.6889381935491983e-07 | 1522115103.399 | 1522115110.698 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9845708E+00 | DC2_2V | DC22V | -7.0000384857000002 | 2.3699284810282545e-07 | 1522115120.573 | 1522115127.877 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9763979E+00 | DC2_2V | DC22V | -6.0000371672000004 | 2.589640129562771e-07 | 1522115137.756 | 1522115145.065 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0064820E+00 | DC2_2V | DC22V | -6.0000330293999999 | 3.1749714962018372e-07 | 1522115154.922 | 1522115162.23 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0246064E+00 | DC2_2V | DC22V | -5.0000315601999992 | 2.4422604298981306e-07 | 1522115172.081 | 1522115179.383 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9774960E+00 | DC2_2V | DC22V | -5.000027385300001 | 2.6935071938988162e-07 | 1522115189.253 | 1522115196.553 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9976605E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.0000255021999989 | 3.7371454343273457e-07 | 1522115206.416 | 1522115213.732 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9909403E+00 | DC2_2V | DC22V | -4.0000217386000001 | 3.0752697441282251e-07 | 1522115223.583 | 1522115230.887 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0009670E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.0000199389 | 3.3595399976648661e-07 | 1522115240.745 | 1522115248.05 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0004481E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.0000158798999998 | 1.6767793532931159e-07 | 1522115257.924 | 1522115265.23 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0354685E+00 | DC2_2V | DC22V | -2.0000145891000001 | 2.2673793234269663e-07 | 1522115275.086 | 1522115282.387 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0490764E+00 | DC2_2V | DC22V | -2.0000110721 | 3.5208932105201989e-07 | 1522115292.238 | 1522115299.532 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9478328E+00 | DC2_2V | DC22V | -1.0000096260000002 | 2.2786311682158485e-07 | 1522115309.385 | 1522115316.677 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9967125E+00 | DC2_2V | DC22V | -1.0000055311 | 3.3185884044624029e-07 | 1522115326.531 | 1522115333.842 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0055431E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.9331913580999999e-06 | 2.7864888894729503e-07 | 1522115343.696 | 1522115351.03 | -3.4285e-06 | -4.0759e-06 | -4.2231e-06 | -3.7228e-06 | -3.7228e-06 | -3.7375e-06 | -4.1642e-06 | -3.7522e-06 | -4.2378e-06 | -4.2672e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9415590E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0730479785000007e-06 | 3.030607952768959e-07 | 1522115360.875 | 1522115368.21 | 2.2658e-06 | 1.6773e-06 | 2.3982e-06 | 2.3394e-06 | 1.8685e-06 | 2.3688e-06 | 2.3099e-06 | 1.5154e-06 | 2.1334e-06 | 1.8538e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0017123E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.8612537449999992e-06 | 3.4138475050902744e-07 | 1522115378.07 | 1522115385.413 | -3.4848e-06 | -4.1465e-06 | -4.4112e-06 | -3.6172e-06 | -3.6025e-06 | -4.1906e-06 | -3.7201e-06 | -3.3378e-06 | -3.9112e-06 | -4.1906e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0437505E+00 | DC2_2V | DC22V | 2.0464947868999998e-06 | 1.9173825306931857e-07 | 1522115395.258 | 1522115402.585 | 2.2232e-06 | 1.8404e-06 | 1.8993e-06 | 2.0759e-06 | 2.3115e-06 | 2.2673e-06 | 2.0907e-06 | 1.6637e-06 | 2.0907e-06 | 2.0023e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9907093E+00 | DC2_2V | DC22V | -3.8488675176999994e-06 | 2.2319730784994953e-07 | 1522115412.426 | 1522115419.748 | -3.9328e-06 | -4.1832e-06 | -4.2127e-06 | -3.8003e-06 | -4.0507e-06 | -3.653e-06 | -3.6382e-06 | -3.5499e-06 | -3.6824e-06 | -3.7855e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9654578E+00 | DC11V | DC220V | 6.311089931699999e-05 | 6.3393953656652587e-06 | 1522115430.305 | 1522115437.05 | 6.0771e-05 | 6.2684e-05 | 6.857e-05 | 6.3714e-05 | 7.2396e-05 | 4.8558e-05 | 6.651e-05 | 5.6651e-05 | 6.4597e-05 | 6.6657e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0149620E+00 | DC11V | DC220V | 9.6058939377000009e-06 | 7.6017499277945905e-06 | 1522115446.894 | 1522115453.642 | 5.4428e-06 | 6.0313e-06 | -4.4131e-06 | 5.8842e-06 | 8.0907e-06 | 3.8247e-06 | 1.471e-05 | 1.5152e-05 | 2.0447e-05 | 2.0889e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9927228E+00 | DC11V | DC220V | 6.438305707500001e-05 | 6.7518739352062149e-06 | 1522115463.495 | 1522115470.23 | 5.8463e-05 | 6.6121e-05 | 7.1275e-05 | 6.0083e-05 | 7.1422e-05 | 5.1836e-05 | 7.1569e-05 | 5.8905e-05 | 7.2011e-05 | 6.2145e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9452205E+00 | DC11V | DC220V | 1.5407726501700003e-05 | 7.4139054413752195e-06 | 1522115480.091 | 1522115486.845 | 2.2641e-05 | 1.4702e-07 | 7.9391e-06 | 1.9113e-05 | 2.0877e-05 | 1.4849e-05 | 1.9995e-05 | 2.367e-05 | 1.7789e-05 | 7.057e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9940196E+00 | DC11V | DC220V | 5.9830563324999998e-05 | 9.0110499859708126e-06 | 1522115496.69 | 1522115503.44 | 5.9125e-05 | 4.6917e-05 | 6.0007e-05 | 4.2211e-05 | 6.9567e-05 | 5.5889e-05 | 6.942e-05 | 6.5155e-05 | 7.0008e-05 | 6.0007e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0117197E+00 | DC11V | DC220V | 10.000070477 | 1.0508047439937898e-05 | 1522115513.315 | 1522115520.869 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0115262E+00 | DC11V | DC220V | 10.000116005999999 | 6.4738554200788863e-06 | 1522115530.69 | 1522115538.244 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0117905E+00 | DC11V | DC220V | 20.000136387999998 | 1.161266963275389e-05 | 1522115548.089 | 1522115555.636 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0001
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9991415E+00 | DC11V | DC220V | 20.000169904 | 9.1227826895920899e-06 | 1522115565.462 | 1522115573.013 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9980661E+00 | DC11V | DC220V | 30.000187408999999 | 6.5771383592960863e-06 | 1522115582.882 | 1522115590.435 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9762283E+00 | DC11V | DC220V | 30.000222098000002 | 8.46478328152557e-06 | 1522115600.302 | 1522115607.854 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9896437E+00 | DC11V | DC220V | 40.000239682999997 | 8.575171194112375e-06 | 1522115617.704 | 1522115625.262 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0318032E+00 | DC11V | DC220V | 40.000280259 | 7.756832407616443e-06 | 1522115635.107 | 1522115642.661 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9627448E+00 | DC11V | DC220V | 50.000295354000002 | 6.5978545004573661e-06 | 1522115652.5 | 1522115660.041 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9609974E+00 | DC11V | DC220V | 50.000341888999998 | 8.7087868837532032e-06 | 1522115669.902 | 1522115676.631 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0578310E+00 | DC11V | DC220V | 60.000344686000005 | 7.9270640222297806e-06 | 1522115686.499 | 1522115694.06 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0945227E+00 | DC11V | DC220V | 60.000381611000002 | 1.2292635558282547e-05 | 1522115703.914 | 1522115711.439 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0241154E+00 | DC11V | DC220V | 70.000400623999994 | 1.1321596354650573e-05 | 1522115721.296 | 1522115728.828 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9847264E+00 | DC11V | DC220V | 70.000438918 | 9.0318235157068011e-06 | 1522115738.677 | 1522115746.229 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0170860E+00 | DC11V | DC220V | 80.00045197 | 6.982473772151761e-06 | 1522115756.101 | 1522115763.657 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0030945E+00 | DC11V | DC220V | 80.000485655000006 | 9.5678673208058142e-06 | 1522115773.497 | 1522115781.043 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9903886E+00 | DC11V | DC220V | 90.000492817999998 | 7.9295117132809452e-06 | 1522115790.89 | 1522115798.44 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0187901E+00 | DC11V | DC220V | 90.000529761999999 | 1.1338987431850262e-05 | 1522115808.287 | 1522115815.845 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0022548E+00 | DC11V | DC220V | 100.00055114 | 1.0124840738446249e-05 | 1522115825.685 | 1522115833.218 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0029200E+00 | DC11V | DC220V | 90.000526191999995 | 9.109930627354867e-06 | 1522115843.074 | 1522115850.63 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9638422E+00 | DC11V | DC220V | 90.000487836999994 | 7.6179604257234751e-06 | 1522115860.494 | 1522115868.049 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0040239E+00 | DC11V | DC220V | 80.000474973999999 | 1.1274960929944569e-05 | 1522115877.902 | 1522115885.461 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9983444E+00 | DC11V | DC220V | 80.000442050000004 | 9.6421159493479744e-06 | 1522115895.323 | 1522115902.876 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9830482E+00 | DC11V | DC220V | 70.00043179299999 | 1.0215991433957837e-05 | 1522115912.723 | 1522115920.276 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0560297E+00 | DC11V | DC220V | 70.000383776000007 | 8.6625425819958658e-06 | 1522115930.125 | 1522115937.681 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0429850E+00 | DC11V | DC220V | 60.000375871999992 | 9.9247305255618587e-06 | 1522115947.532 | 1522115955.067 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0146836E+00 | DC11V | DC220V | 60.000327429000002 | 7.534315430421018e-06 | 1522115964.912 | 1522115972.457 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9644640E+00 | DC11V | DC220V | 50.000319988000001 | 9.4880954888318003e-06 | 1522115982.306 | 1522115989.854 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9626882E+00 | DC11V | DC220V | 50.000273462000003 | 8.8579306841960494e-06 | 1522115999.71 | 1522116006.438 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9835149E+00 | DC11V | DC220V | 40.000256634999992 | 8.2312857446320164e-06 | 1522116016.283 | 1522116023.842 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9495839E+00 | DC11V | DC220V | 40.000209300000002 | 7.7018737989246092e-06 | 1522116033.689 | 1522116041.247 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0255036E+00 | DC11V | DC220V | 30.000195852000001 | 1.2511116496871021e-05 | 1522116051.104 | 1522116057.833 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9872014E+00 | DC11V | DC220V | 30.000165999 | 8.5527252388337605e-06 | 1522116067.684 | 1522116075.233 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9918127E+00 | DC11V | DC220V | 20.000148660999997 | 8.4708989490098544e-06 | 1522116085.082 | 1522116092.644 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0367959E+00 | DC11V | DC220V | 20.000097677999996 | 1.0244853146944928e-05 | 1522116102.488 | 1522116110.039 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0622850E+00 | DC11V | DC220V | 10.000093918000001 | 6.40365957850443e-06 | 1522116119.875 | 1522116127.413 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9700039E+00 | DC11V | DC220V | 10.000045826000001 | 8.4962288104403887e-06 | 1522116137.254 | 1522116144.792 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9840994E+00 | DC11V | DC220V | 3.3653032545999998e-05 | 7.7665301319834707e-06 | 1522116154.655 | 1522116161.402 | 3.8683e-05 | 2.8387e-05 | 4.2066e-05 | 3.6183e-05 | 2.4269e-05 | 3.7948e-05 | 3.2359e-05 | 3.6477e-05 | 1.7209e-05 | 4.2949e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0069396E+00 | DC11V | DC220V | -1.5256595071379999e-05 | 1.2317415601874895e-05 | 1522116171.263 | 1522116178.011 | -1.8243e-05 | -2.3392e-05 | -5.8849e-07 | 8.8273e-07 | -4.1783e-05 | -2.7071e-05 | -1.4418e-05 | -1.2653e-05 | -7.5032e-06 | -7.7975e-06
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9916995E+00 | DC11V | DC220V | 3.3224393744999996e-05 | 8.6929711624989141e-06 | 1522116187.862 | 1522116194.606 | 2.8104e-05 | 2.3248e-05 | 2.7074e-05 | 3.5902e-05 | 2.9575e-05 | 4.2671e-05 | 2.5897e-05 | 5.3706e-05 | 3.09e-05 | 3.5167e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0450594E+00 | DC11V | DC220V | -1.049381436099e-05 | 7.6351511880361189e-06 | 1522116204.465 | 1522116211.207 | -1.7367e-05 | 3.2379e-06 | 2.9436e-07 | -1.0008e-05 | -2.0605e-06 | -1.7514e-05 | -1.4865e-05 | -1.7514e-05 | -1.251e-05 | -1.6631e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9735894E+00 | DC11V | DC220V | 2.7446216000000002e-05 | 3.7118592650130159e-06 | 1522116221.055 | 1522116228.622 | 2.475e-05 | 3.138e-05 | 2.696e-05 | 2.5929e-05 | 2.7991e-05 | 3.5799e-05 | 2.2098e-05 | 2.6223e-05 | 2.9023e-05 | 2.4308e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0180112E+00 | DC11V | DC220V | -6.0034059480999995e-05 | 4.7405886868954551e-06 | 1522116238.476 | 1522116245.224 | -5.7224e-05 | -5.796e-05 | -5.9725e-05 | -6.3256e-05 | -5.8548e-05 | -6.0461e-05 | -5.8401e-05 | -6.5756e-05 | -5.0457e-05 | -6.8552e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9534161E+00 | DC11V | DC220V | -1.4043831044699998e-05 | 4.4457410649807942e-06 | 1522116255.073 | 1522116262.645 | -1.6488e-05 | -1.1041e-05 | -6.4772e-06 | -1.7076e-05 | -1.163e-05 | -1.7665e-05 | -1.001e-05 | -2.0757e-05 | -1.0452e-05 | -1.8843e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0044202E+00 | DC11V | DC220V | -6.8871103038000006e-05 | 9.8342198532841013e-06 | 1522116272.507 | 1522116279.253 | -8.6953e-05 | -5.0318e-05 | -6.6944e-05 | -6.3413e-05 | -7.9891e-05 | -6.3265e-05 | -6.9151e-05 | -6.4295e-05 | -7.7978e-05 | -6.6502e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9938828E+00 | DC11V | DC220V | -1.3515294425299999e-05 | 5.6300205419889865e-06 | 1522116289.125 | 1522116295.863 | -9.128e-06 | -1.1631e-05 | -1.0159e-05 | -4.1223e-06 | -1.2809e-05 | -1.7225e-05 | -1.2661e-05 | -1.1778e-05 | -2.1495e-05 | -2.4145e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9938309E+00 | DC11V | DC220V | -6.3057912880999989e-05 | 1.0344205254419607e-05 | 1522116305.724 | 1522116312.461 | -6.0658e-05 | -4.9763e-05 | -5.9922e-05 | -5.2266e-05 | -7.7737e-05 | -7.0081e-05 | -5.9186e-05 | -5.0205e-05 | -7.7884e-05 | -7.2878e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9566320E+00 | DC11V | DC220V | -10.000085703 | 5.318281771296722e-06 | 1522116322.33 | 1522116329.879 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9682089E+00 | DC11V | DC220V | -10.000126240000002 | 1.0004361049096525e-05 | 1522116339.735 | 1522116347.29 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9692077E+00 | DC11V | DC220V | -20.000135796000002 | 8.2342178740753937e-06 | 1522116357.138 | 1522116363.865 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0334185E+00 | DC11V | DC220V | -20.000174366000003 | 6.4941207258855186e-06 | 1522116373.709 | 1522116381.267 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0536518E+00 | DC11V | DC220V | -30.000186590999999 | 1.1453243601769694e-05 | 1522116391.105 | 1522116398.648 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9680534E+00 | DC11V | DC220V | -30.000220370999994 | 8.8729582999974161e-06 | 1522116408.49 | 1522116416.029 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9720251E+00 | DC11V | DC220V | -40.000243005999998 | 5.7455151204501185e-06 | 1522116425.869 | 1522116433.43 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9694385E+00 | DC11V | DC220V | -40.000269717999991 | 8.9357079178529525e-06 | 1522116443.277 | 1522116450.005 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9901623E+00 | DC11V | DC220V | -50.000284395000001 | 1.3333824094746854e-05 | 1522116459.848 | 1522116467.407 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0211127E+00 | DC11V | DC220V | -50.000330459000004 | 7.0822333343144946e-06 | 1522116477.253 | 1522116484.81 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0024011E+00 | DC11V | DC220V | -60.000345969999998 | 1.2370881940035742e-05 | 1522116494.652 | 1522116502.198 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0275529E+00 | DC11V | DC220V | -60.000386675999991 | 1.2280522139776942e-05 | 1522116512.047 | 1522116519.596 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0404005E+00 | DC11V | DC220V | -70.000405657000002 | 8.819456955588819e-06 | 1522116529.436 | 1522116536.985 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9795932E+00 | DC11V | DC220V | -70.000439861999993 | 1.1219112084662136e-05 | 1522116546.826 | 1522116554.369 | -70.0005 | -70.0005 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9647042E+00 | DC11V | DC220V | -80.000456032000002 | 8.1973676259930354e-06 | 1522116564.245 | 1522116571.805 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9421566E+00 | DC11V | DC220V | -80.000481741000016 | 8.849140579647591e-06 | 1522116581.676 | 1522116589.235 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9983161E+00 | DC11V | DC220V | -90.000497815999992 | 6.4298214598874473e-06 | 1522116599.131 | 1522116605.86 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0188326E+00 | DC11V | DC220V | -90.000526198000003 | 1.2012708104198081e-05 | 1522116615.735 | 1522116623.283 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9975850E+00 | DC11V | DC220V | -100.0005537 | 1.0600094338156226e-05 | 1522116633.123 | 1522116640.669 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0242618E+00 | DC11V | DC220V | -90.000529079000017 | 1.2531047403918267e-05 | 1522116650.528 | 1522116658.079 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0082419E+00 | DC11V | DC220V | -90.000495842999996 | 9.2167456827575605e-06 | 1522116667.923 | 1522116675.465 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9636821E+00 | DC11V | DC220V | -80.000476613000018 | 9.5932247408836513e-06 | 1522116685.333 | 1522116692.882 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0050005E+00 | DC11V | DC220V | -80.000458348000009 | 9.2490008121906204e-06 | 1522116702.715 | 1522116709.444 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0141172E+00 | DC11V | DC220V | -70.00044098299999 | 8.8687000740467905e-06 | 1522116719.302 | 1522116726.858 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9948402E+00 | DC11V | DC220V | -70.000406831999996 | 1.0991603887643361e-05 | 1522116736.703 | 1522116744.248 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9563118E+00 | DC11V | DC220V | -60.000382070000001 | 6.0706342338272809e-06 | 1522116754.097 | 1522116760.82 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9466231E+00 | DC11V | DC220V | -60.000346364999999 | 5.3338452358870743e-06 | 1522116770.669 | 1522116777.399 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0093791E+00 | DC11V | DC220V | -50.000335200999999 | 8.8731758122077009e-06 | 1522116787.248 | 1522116793.978 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0250031E+00 | DC11V | DC220V | -50.00030022699999 | 5.0478154688270497e-06 | 1522116803.817 | 1522116811.364 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9696458E+00 | DC11V | DC220V | -40.000272535999997 | 9.5460108945493005e-06 | 1522116821.211 | 1522116828.756 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0453571E+00 | DC11V | DC220V | -40.000241150000008 | 8.3179516708304125e-06 | 1522116838.614 | 1522116846.175 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9550828E+00 | DC11V | DC220V | -30.000222255000004 | 4.2949254938795406e-06 | 1522116856.029 | 1522116863.57 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0182047E+00 | DC11V | DC220V | -30.000196458999994 | 1.0028649410688287e-05 | 1522116873.43 | 1522116880.159 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0293521E+00 | DC11V | DC220V | -20.000179180000003 | 9.9170902990091521e-06 | 1522116890.013 | 1522116897.558 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9403025E+00 | DC11V | DC220V | -20.000147712 | 7.3329309276846404e-06 | 1522116907.401 | 1522116914.953 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0137585E+00 | DC11V | DC220V | -10.000122534000001 | 1.6201409321339369e-05 | 1522116924.818 | 1522116931.545 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0002 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0509670E+00 | DC11V | DC220V | -10.000091288 | 8.1672232735272216e-06 | 1522116941.4 | 1522116948.947 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9727648E+00 | DC11V | DC220V | -6.790488290100001e-05 | 7.3366188255468472e-06 | 1522116958.811 | 1522116965.545 | -5.4501e-05 | -7.6743e-05 | -7.0556e-05 | -7.2177e-05 | -7.8658e-05 | -6.2602e-05 | -7.2029e-05 | -6.9378e-05 | -6.0098e-05 | -6.2308e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0036135E+00 | DC11V | DC220V | -1.6769022834999999e-05 | 6.0969759865138705e-06 | 1522116975.373 | 1522116982.122 | -1.471e-05 | -1.3386e-05 | -2.0888e-05 | -1.6475e-05 | -1.8828e-05 | -5.7368e-06 | -1.1179e-05 | -2.7948e-05 | -2.3977e-05 | -1.4563e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0366684E+00 | DC11V | DC220V | -7.8317661690000009e-05 | 1.3721228266595184e-05 | 1522116991.976 | 1522116998.714 | -6.8013e-05 | -8.1409e-05 | -5.0053e-05 | -7.6404e-05 | -8.0379e-05 | -7.449e-05 | -9.7897e-05 | -9.9958e-05 | -8.4059e-05 | -7.0515e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0255461E+00 | DC11V | DC220V | -1.8473987200099998e-05 | 1.1663874512310293e-05 | 1522117008.567 | 1522117015.292 | -3.3e-05 | -1.5763e-05 | -1.3701e-05 | -2.2098e-06 | -2.6665e-05 | 0 | -3.4915e-05 | -1.4879e-05 | -1.3406e-05 | -3.0201e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9716199E+00 | DC11V | DC220V | -7.0839167922999999e-05 | 5.8891498734064801e-06 | 1522117025.139 | 1522117031.874 | -7.4374e-05 | -7.3637e-05 | -7.4963e-05 | -6.539e-05 | -8.3505e-05 | -7.0397e-05 | -6.7157e-05 | -7.1723e-05 | -6.4212e-05 | -6.3034e-05
| 1000 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9569286E+00 | DC220V | DC1100V | 0.00039233555925000005 | 1.7808501926900978e-05 | 1522117042.421 | 1522117049.165 | 0.00037674 | 0.00040028 | 0.00042089 | 0.00037821 | 0.00037085 | 0.00041794 | 0.00040175 | 0.00038998 | 0.00036791 | 0.00039881
Source X: 804 | 1000 | 0.0 | 100 | 0.0 | 1000 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9765205E+00 | DC220V | DC1100V | 6.1466353131999998e-05 | 5.6871164688333986e-05 | 1522117059.05 | 1522117065.804 | 0.00015587 | 0.00014852 | 0.00011764 | 6.3231e-05 | 5.5879e-05 | 3.3821e-05 | 3.9703e-05 | -1.4705e-06 | -5.8819e-06 | 7.3524e-06

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 6.7231e-07 | 24.7453 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 9.8474e-07 | 17.5125 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | 1 | 7.1589e-07 | 24.8159 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 8.4659e-07 | 17.5527 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 7.2133e-07 | 25.4141 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -208030.1785 | 44397.0931 | 17.0039 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 7.4352e-07 | 24.2184 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -238360.0265 | 30330.6947 | 17.7828 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 8.7714e-07 | 17.0134 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 8.1217e-07 | 22.4982 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1 | 7.8438e-07 | 17.6424 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 1.1291e-06 | 19.1128 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 8.8119e-07 | 17.3022 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -161018.0905 | 21444.3367 | 17.3826 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 8.3425e-07 | 19.946 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -165539.4333 | 29423.9325 | 16.5801 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 3.625e-07 | 19.9295 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 4.8806e-07 | 16.5991 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | 1 | 3.4331e-07 | 17.7807 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 4.1027e-07 | 17.9725 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 4.834e-07 | 20.4204 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -221075.0146 | 17502.4464 | 16.9098 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 4.0556e-07 | 22.0998 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -216106.2469 | 17478.4877 | 14.6868 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 4.175e-07 | 17.7296 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 3.8344e-07 | 23.266 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1 | 3.9064e-07 | 22.0504 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 4.1269e-07 | 17.4627 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 5.1711e-07 | 20.4117 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -181431.9413 | 11876.5379 | 17.7078 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 4.0914e-07 | 21.1424 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -169625.1002 | 8466.2269 | 17.5999 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.1191e-06 | 22.3247 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.094e-06 | 23.7255 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.367e-06 | 17.9534 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.2292e-06 | 22.5151 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.3041e-06 | 21.096 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -186898.6722 | 34575.4953 | 17.4374 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.1079e-06 | 23.2953 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -263574.188 | 58978.3756 | 13.0292 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.1341e-06 | 18.1813 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.1582e-06 | 16.5868 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 9.4446e-07 | 25.3385 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.8458e-06 | 19.3577 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.1256e-06 | 17.933 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -217437.8762 | 30727.0062 | 17.9263 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.0657e-06 | 23.9892 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -190966.9903 | 47650.5747 | 13.3087 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | -0.025832 | 0.91567 | -1.6679 | 0.97062
10.0 : 1.0 | -0.51165 | 0.44917 | -1.4231 | 0.39807
100.0 : 10.0 | -0.772 | 1.1616 | -2.2757 | 1.502

## Results1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 6.7231e-07 | 24.7453 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 9.8474e-07 | 17.5125 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | 1 | 7.1589e-07 | 24.8159 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 8.4659e-07 | 17.5527 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 7.2133e-07 | 25.4141 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -208030.1785 | 44397.0931 | 17.0039 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 7.4352e-07 | 24.2184 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -238360.0265 | 30330.6947 | 17.7828 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 8.7714e-07 | 17.0134 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 8.1217e-07 | 22.4982 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1 | 7.8438e-07 | 17.6424 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 1.1291e-06 | 19.1128 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 8.8119e-07 | 17.3022 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -161018.0905 | 21444.3367 | 17.3826 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 8.3425e-07 | 19.946 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -165539.4333 | 29423.9325 | 16.5801 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 3.625e-07 | 19.9295 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 4.8806e-07 | 16.5991 | 20 | 10.0 | 1
x linearity | 1 | 3.4331e-07 | 17.7807 | 20 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 4.1027e-07 | 17.9725 | 20 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 4.834e-07 | 20.4204 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -221075.0146 | 17502.4464 | 16.9098 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 4.0556e-07 | 22.0998 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -216106.2469 | 17478.4877 | 14.6868 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 4.175e-07 | 17.7296 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 3.8344e-07 | 23.266 | 20 | -10.0 | -1
x linearity | 1 | 3.9064e-07 | 22.0504 | 20 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 4.1269e-07 | 17.4627 | 20 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 5.1711e-07 | 20.4117 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -181431.9413 | 11876.5379 | 17.7078 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 4.0914e-07 | 21.1424 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -169625.1002 | 8466.2269 | 17.5999 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.1191e-06 | 22.3247 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.094e-06 | 23.7255 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.367e-06 | 17.9534 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.2292e-06 | 22.5151 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.3041e-06 | 21.096 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -186898.6722 | 34575.4953 | 17.4374 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.1079e-06 | 23.2953 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -263574.188 | 58978.3756 | 13.0292 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.1341e-06 | 18.1813 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.1582e-06 | 16.5868 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 9.4446e-07 | 25.3385 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.8458e-06 | 19.3577 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.1256e-06 | 17.933 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -217437.8762 | 30727.0062 | 17.9263 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.0657e-06 | 23.9892 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -190966.9903 | 47650.5747 | 13.3087 | 100 | -100.0 | -10

## Gain Ratios1
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | -0.025832 | 0.91567 | -1.6679 | 0.97062
10.0 : 1.0 | -0.51165 | 0.44917 | -1.4231 | 0.39807
100.0 : 10.0 | -0.772 | 1.1616 | -2.2757 | 1.502