## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8 | Stop Row | 467
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9998160E+00 | DC11V |  | 3.3373709859999998e-05 | 4.4199613767671567e-07 | 1522182670.638 | 1522182677.983 | 3.4049e-05 | 3.3619e-05 | 3.4156e-05 | 3.3463e-05 | 3.2882e-05 | 3.3189e-05 | 3.3203e-05 | 3.3439e-05 | 3.2875e-05 | 3.2863e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212449E+00 | DC220MV |  | 6.0963942066000014e-07 | 2.5903315545805739e-08 | 1522182687.825 | 1522182695.167 | 6.2066e-07 | 6.2521e-07 | 6.0492e-07 | 5.9021e-07 | 6.1051e-07 | 6.1183e-07 | 6.6875e-07 | 6.0889e-07 | 5.6344e-07 | 5.9198e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0498137E+00 | DC11V |  | 3.3144270698999999e-05 | 1.7682747180243186e-07 | 1522182705.046 | 1522182712.384 | 3.3324e-05 | 3.3269e-05 | 3.2949e-05 | 3.3337e-05 | 3.2901e-05 | 3.2817e-05 | 3.3256e-05 | 3.3215e-05 | 3.3162e-05 | 3.3213e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9916052E+00 | DC220MV |  | 10.000049780999998 | 3.9037033700048908e-07 | 1522182722.228 | 1522182729.507 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9743198E+00 | DC11V |  | 10.0000856 | 4.930517215699586e-07 | 1522182739.355 | 1522182746.649 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880547E+00 | DC220MV |  | 20.000000616000001 | 8.5671024268525706e-06 | 1522182756.45 | 1522182764.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0260324E+00 | DC11V |  | 20.000195849999997 | 1.1269057635602862e-05 | 1522182773.852 | 1522182781.396 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179593E+00 | DC220MV |  | 30.000054131000002 | 8.5593755027886809e-06 | 1522182791.255 | 1522182798.792 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0503195E+00 | DC11V |  | 30.000245547000002 | 9.2130712037700035e-06 | 1522182808.658 | 1522182816.196 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9923832E+00 | DC220MV |  | 40.000055654000001 | 9.7782976014905262e-06 | 1522182826.071 | 1522182833.607 | 40.0001 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40 | 40.0001 | 40
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9605736E+00 | DC11V |  | 40.000300136000007 | 5.3191130841495412e-06 | 1522182843.482 | 1522182851.028 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880123E+00 | DC220MV |  | 50.00005711 | 8.5424621752368605e-06 | 1522182860.88 | 1522182868.423 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9801211E+00 | DC11V |  | 50.000353621999999 | 8.1471501753804337e-06 | 1522182878.27 | 1522182885.817 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9732879E+00 | DC220MV |  | 60.000058732999989 | 7.9400025810908419e-06 | 1522182895.664 | 1522182903.208 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9794189E+00 | DC11V |  | 60.000394432000007 | 8.511913767577736e-06 | 1522182913.08 | 1522182920.622 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9727319E+00 | DC220MV |  | 70.000060758999979 | 9.217225665999137e-06 | 1522182930.466 | 1522182938.015 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092187E+00 | DC11V |  | 70.000445468000009 | 6.164611586361482e-06 | 1522182947.886 | 1522182955.427 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0005 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9964531E+00 | DC220MV |  | 80.000054391999996 | 1.1742686913179199e-05 | 1522182965.288 | 1522182972.825 | 80 | 80.0001 | 80.0001 | 80.0001 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9530347E+00 | DC11V |  | 80.000499283999986 | 1.023963885981103e-05 | 1522182982.67 | 1522182990.213 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9882575E+00 | DC220MV |  | 90.000068167999999 | 8.5955730454340788e-06 | 1522183000.063 | 1522183007.613 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9719167E+00 | DC11V |  | 90.000548939000012 | 7.2959666238392316e-06 | 1522183017.49 | 1522183025.034 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9823647E+00 | DC220MV |  | 100.00004969 | 6.3721974226291794e-06 | 1522183034.877 | 1522183042.416 | 100 | 100 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100 | 100.0001 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0105683E+00 | DC11V |  | 90.000546186999998 | 6.7583401079665536e-06 | 1522183052.261 | 1522183059.813 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9840193E+00 | DC220MV |  | 90.000043294999998 | 8.7904473723581671e-06 | 1522183069.675 | 1522183077.21 | 90.0001 | 90.0001 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.0001 | 90 | 90 | 90
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9532513E+00 | DC11V |  | 80.000491869999991 | 1.4074783124542205e-05 | 1522183087.075 | 1522183094.624 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9949203E+00 | DC220MV |  | 80.000044394 | 4.2982745377097258e-06 | 1522183104.471 | 1522183112.025 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9664376E+00 | DC11V |  | 70.000434455999994 | 8.0755534793046614e-06 | 1522183121.88 | 1522183129.43 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0075530E+00 | DC220MV |  | 70.000039504 | 7.9143517760673861e-06 | 1522183139.296 | 1522183146.845 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9699991E+00 | DC11V |  | 60.000374466999993 | 1.2423399736880728e-05 | 1522183156.698 | 1522183165.238 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0286107E+00 | DC220MV |  | 60.000023367999994 | 7.3873943990389681e-06 | 1522183176.011 | 1522183184.839 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9944440E+00 | DC11V |  | 50.000317350000003 | 8.0827631417626803e-06 | 1522183195.558 | 1522183204.314 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0847566E+00 | DC220MV |  | 50.000021237999995 | 8.0517983090338189e-06 | 1522183215.028 | 1522183223.78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0374762E+00 | DC11V |  | 40.000265795000004 | 7.7801391373012238e-06 | 1522183234.474 | 1522183243.207 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230389E+00 | DC220MV |  | 40.000015790000006 | 1.1545053485598731e-05 | 1522183253.92 | 1522183262.671 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0367912E+00 | DC11V |  | 30.000208242000003 | 8.3962155767217084e-06 | 1522183273.388 | 1522183282.133 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0087515E+00 | DC220MV |  | 30.000015803999997 | 7.3161905391661769e-06 | 1522183292.844 | 1522183301.584 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0028775E+00 | DC11V |  | 20.000145934999999 | 1.105261349160147e-05 | 1522183312.303 | 1522183321.054 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230625E+00 | DC220MV |  | 19.999967839 | 5.9565551285084101e-06 | 1522183331.742 | 1522183340.497 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0314868E+00 | DC11V |  | 10.000052666 | 8.9469427179366394e-06 | 1522183351.222 | 1522183359.968 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9377192E+00 | DC220MV |  | 10.000048659999999 | 1.9052558865362556e-07 | 1522183370.672 | 1522183379.157 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9995472E+00 | DC11V |  | 3.31441556e-05 | 3.5753969364433712e-07 | 1522183389.867 | 1522183398.407 | 3.3718e-05 | 3.3424e-05 | 3.2835e-05 | 3.3153e-05 | 3.2762e-05 | 3.2875e-05 | 3.3333e-05 | 3.2541e-05 | 3.3289e-05 | 3.3512e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0337114E+00 | DC220MV |  | 5.7100953720000003e-07 | 4.1678541033156061e-08 | 1522183409.104 | 1522183417.636 | 5.8082e-07 | 5.7097e-07 | 5.7273e-07 | 6.1201e-07 | 5.8009e-07 | 5.745e-07 | 5.1933e-07 | 5.6537e-07 | 6.4703e-07 | 4.8726e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0263629E+00 | DC11V |  | 3.3800432366999999e-05 | 2.5653024925825271e-07 | 1522183428.349 | 1522183436.868 | 3.4191e-05 | 3.3672e-05 | 3.4314e-05 | 3.3715e-05 | 3.3979e-05 | 3.3472e-05 | 3.3718e-05 | 3.3643e-05 | 3.3624e-05 | 3.3677e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9851129E+00 | DC220MV |  | 4.7067733929999997e-07 | 7.3619277041836404e-08 | 1522183447.595 | 1522183456.128 | 5.553e-07 | 4.4263e-07 | 2.7184e-07 | 4.6307e-07 | 5.225e-07 | 5.1426e-07 | 4.7469e-07 | 4.9941e-07 | 5.0382e-07 | 4.5925e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0273640E+00 | DC11V |  | 3.3569253763999997e-05 | 4.5959519453178856e-07 | 1522183466.858 | 1522183475.391 | 3.3922e-05 | 3.3815e-05 | 3.4089e-05 | 3.4088e-05 | 3.3373e-05 | 3.3127e-05 | 3.2681e-05 | 3.3869e-05 | 3.3672e-05 | 3.3055e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9869468E+00 | DC11V |  | -3.1262461725000003e-05 | 2.206433310725276e-07 | 1522183486.113 | 1522183494.659 | -3.1685e-05 | -3.1426e-05 | -3.1009e-05 | -3.1366e-05 | -3.0845e-05 | -3.1327e-05 | -3.1236e-05 | -3.1199e-05 | -3.1372e-05 | -3.1159e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0112384E+00 | DC220MV |  | 5.2352617582000002e-07 | 3.678293090877479e-08 | 1522183505.368 | 1522183513.903 | 6.0299e-07 | 5.1592e-07 | 4.6768e-07 | 5.3034e-07 | 5.7063e-07 | 5.3254e-07 | 5.068e-07 | 4.946e-07 | 5.0357e-07 | 5.1019e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0136594E+00 | DC11V |  | -3.1634608205999997e-05 | 2.9398609268875744e-07 | 1522183524.624 | 1522183532.634 | -3.223e-05 | -3.1849e-05 | -3.1368e-05 | -3.1306e-05 | -3.1924e-05 | -3.1509e-05 | -3.1761e-05 | -3.1287e-05 | -3.1422e-05 | -3.1689e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0221844E+00 | DC220MV |  | 5.2582251880999999e-07 | 3.0013943343998978e-08 | 1522183542.487 | 1522183549.819 | 5.3644e-07 | 5.3761e-07 | 5.3909e-07 | 5.4144e-07 | 5.5204e-07 | 5.6544e-07 | 4.777e-07 | 4.749e-07 | 5.3923e-07 | 4.9433e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9921710E+00 | DC11V |  | -3.1569810838000003e-05 | 2.7082464180063252e-07 | 1522183559.66 | 1522183566.987 | -3.1546e-05 | -3.1675e-05 | -3.186e-05 | -3.1072e-05 | -3.1806e-05 | -3.1585e-05 | -3.1556e-05 | -3.1937e-05 | -3.1536e-05 | -3.1125e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0118424E+00 | DC220MV |  | -10.000050196999998 | 2.6480370079424296e-07 | 1522183576.865 | 1522183584.15 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9454228E+00 | DC11V |  | -10.000085888000001 | 2.6240426799546037e-07 | 1522183594.024 | 1522183601.309 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9635737E+00 | DC220MV |  | -20.000015299999998 | 7.3951768067198457e-06 | 1522183611.116 | 1522183618.675 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9705080E+00 | DC11V |  | -20.000173374000003 | 9.3476384180213007e-06 | 1522183628.556 | 1522183636.111 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0138482E+00 | DC220MV |  | -30.000038881999995 | 7.1166407809423613e-06 | 1522183645.974 | 1522183653.526 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30.0001 | -30 | -30
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0438497E+00 | DC11V |  | -30.000225024999999 | 9.9590283167761334e-06 | 1522183663.399 | 1522183670.941 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9519519E+00 | DC220MV |  | -40.000035548 | 8.398715141025618e-06 | 1522183680.829 | 1522183688.361 | -40 | -40 | -40.0001 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9919211E+00 | DC11V |  | -40.000265970000001 | 6.5809968841734286e-06 | 1522183698.258 | 1522183705.82 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0188373E+00 | DC220MV |  | -50.000039375999997 | 9.7464395547490487e-06 | 1522183715.674 | 1522183723.223 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0184030E+00 | DC11V |  | -50.000312346000001 | 6.0318275839301169e-06 | 1522183733.084 | 1522183740.624 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0070859E+00 | DC220MV |  | -60.000031933999992 | 6.8920754489118228e-06 | 1522183750.464 | 1522183758.01 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9831896E+00 | DC11V |  | -60.000375161000001 | 1.0340640648362189e-05 | 1522183767.855 | 1522183775.405 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0411943E+00 | DC220MV |  | -70.000033293000001 | 6.9258862951197772e-06 | 1522183785.253 | 1522183792.802 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179734E+00 | DC11V |  | -70.000422673000003 | 9.5705569842512996e-06 | 1522183802.653 | 1522183810.193 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863104E+00 | DC220MV |  | -80.000027109999991 | 9.8312349185165053e-06 | 1522183820.039 | 1522183827.582 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9975096E+00 | DC11V |  | -80.000475178000016 | 7.8656173320147633e-06 | 1522183837.453 | 1522183845.001 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0755953E+00 | DC220MV |  | -90.000037245000001 | 1.0279631560312283e-05 | 1522183854.843 | 1522183862.395 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0331729E+00 | DC11V |  | -90.000527174000013 | 9.6737978042712654e-06 | 1522183872.242 | 1522183879.767 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9877860E+00 | DC220MV |  | -100.00003373000001 | 6.6331063615624762e-06 | 1522183889.615 | 1522183897.149 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0020991E+00 | DC11V |  | -90.000537796999993 | 1.2678687669927518e-05 | 1522183907.012 | 1522183914.555 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0687217E+00 | DC220MV |  | -90.000037708000008 | 1.0963662527582358e-05 | 1522183924.401 | 1522183931.94 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9872202E+00 | DC11V |  | -80.000475077000019 | 1.1064714232980728e-05 | 1522183941.79 | 1522183949.318 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0063451E+00 | DC220MV |  | -80.000043819000012 | 1.068200865916667e-05 | 1522183959.177 | 1522183966.722 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80.0001 | -80 | -80 | -80.0001 | -80
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0057790E+00 | DC11V |  | -70.000425299 | 1.0653839167500768e-05 | 1522183976.57 | 1522183984.105 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9726329E+00 | DC220MV |  | -70.000046889999993 | 5.7446166100380461e-06 | 1522183993.95 | 1522184001.488 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70.0001 | -70 | -70.0001 | -70 | -70 | -70.0001
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0405659E+00 | DC11V |  | -60.000371116000011 | 1.044603101664977e-05 | 1522184011.339 | 1522184018.885 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9433332E+00 | DC220MV |  | -60.000038275999998 | 9.6633826370278014e-06 | 1522184028.778 | 1522184036.308 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60.0001 | -60 | -60
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0156228E+00 | DC11V |  | -50.000320707 | 7.821621378542772e-06 | 1522184046.169 | 1522184053.724 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212590E+00 | DC220MV |  | -50.000041679000006 | 4.6570343561342286e-06 | 1522184063.559 | 1522184071.087 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9999057E+00 | DC11V |  | -40.000278293999997 | 6.1684361070232704e-06 | 1522184080.929 | 1522184088.467 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0023350E+00 | DC220MV |  | -40.000034964000001 | 6.1780679816489907e-06 | 1522184098.312 | 1522184105.849 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9468443E+00 | DC11V |  | -30.000226568999999 | 9.7066116130329598e-06 | 1522184115.693 | 1522184123.232 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9343740E+00 | DC220MV |  | -30.000036174999998 | 7.6390408426828354e-06 | 1522184133.126 | 1522184140.676 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9871967E+00 | DC11V |  | -20.000172018999997 | 6.1692664878314802e-06 | 1522184150.589 | 1522184158.137 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9881066E+00 | DC220MV |  | -20.000028151999999 | 9.9915762518424383e-06 | 1522184167.991 | 1522184175.538 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0484526E+00 | DC11V |  | -10.000113231 | 6.0408914076934404e-06 | 1522184185.379 | 1522184192.919 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0088223E+00 | DC220MV |  | -10.00002808 | 8.4069840015101231e-06 | 1522184202.785 | 1522184210.313 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9781416E+00 | DC11V |  | -3.1331332813000007e-05 | 2.227669750500252e-07 | 1522184220.176 | 1522184227.536 | -3.1302e-05 | -3.1353e-05 | -3.1269e-05 | -3.1097e-05 | -3.1467e-05 | -3.1284e-05 | -3.1126e-05 | -3.1791e-05 | -3.1595e-05 | -3.1027e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9478093E+00 | DC220MV |  | 4.6698485830000002e-07 | 3.0280229620128809e-08 | 1522184237.38 | 1522184244.756 | 4.4922e-07 | 4.3643e-07 | 4.839e-07 | 4.2762e-07 | 5.3592e-07 | 4.6818e-07 | 4.382e-07 | 4.6509e-07 | 4.8067e-07 | 4.8463e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863952E+00 | DC11V |  | -3.1861763210999999e-05 | 1.8073987485443968e-07 | 1522184254.627 | 1522184262.019 | -3.1575e-05 | -3.1981e-05 | -3.1984e-05 | -3.1944e-05 | -3.1719e-05 | -3.1968e-05 | -3.204e-05 | -3.2057e-05 | -3.1808e-05 | -3.1539e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9798383E+00 | DC220MV |  | 4.4994205221999997e-07 | 3.4609187149991885e-08 | 1522184271.907 | 1522184279.305 | 4.5416e-07 | 4.2917e-07 | 5.1488e-07 | 4.8621e-07 | 4.2608e-07 | 4.3652e-07 | 4.2049e-07 | 4.7813e-07 | 4.624e-07 | 3.9138e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0014670E+00 | DC11V |  | -3.1943356638000005e-05 | 2.2446954406237936e-07 | 1522184289.172 | 1522184296.565 | -3.2243e-05 | -3.1993e-05 | -3.2113e-05 | -3.2322e-05 | -3.191e-05 | -3.1714e-05 | -3.1741e-05 | -3.2026e-05 | -3.1734e-05 | -3.1637e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9998160E+00 | DC11V |  | 3.3373709859999998e-05 | 4.4199613767671567e-07 | 1522182670.638 | 1522182677.983 | 3.4049e-05 | 3.3619e-05 | 3.4156e-05 | 3.3463e-05 | 3.2882e-05 | 3.3189e-05 | 3.3203e-05 | 3.3439e-05 | 3.2875e-05 | 3.2863e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212449E+00 | DC220MV |  | 6.0963942066000014e-07 | 2.5903315545805739e-08 | 1522182687.825 | 1522182695.167 | 6.2066e-07 | 6.2521e-07 | 6.0492e-07 | 5.9021e-07 | 6.1051e-07 | 6.1183e-07 | 6.6875e-07 | 6.0889e-07 | 5.6344e-07 | 5.9198e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0498137E+00 | DC11V |  | 3.3144270698999999e-05 | 1.7682747180243186e-07 | 1522182705.046 | 1522182712.384 | 3.3324e-05 | 3.3269e-05 | 3.2949e-05 | 3.3337e-05 | 3.2901e-05 | 3.2817e-05 | 3.3256e-05 | 3.3215e-05 | 3.3162e-05 | 3.3213e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9916052E+00 | DC220MV |  | 10.000049780999998 | 3.9037033700048908e-07 | 1522182722.228 | 1522182729.507 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9743198E+00 | DC11V |  | 10.0000856 | 4.930517215699586e-07 | 1522182739.355 | 1522182746.649 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880547E+00 | DC220MV |  | 20.000000616000001 | 8.5671024268525706e-06 | 1522182756.45 | 1522182764.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0260324E+00 | DC11V |  | 20.000195849999997 | 1.1269057635602862e-05 | 1522182773.852 | 1522182781.396 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179593E+00 | DC220MV |  | 30.000054131000002 | 8.5593755027886809e-06 | 1522182791.255 | 1522182798.792 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0503195E+00 | DC11V |  | 30.000245547000002 | 9.2130712037700035e-06 | 1522182808.658 | 1522182816.196 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9923832E+00 | DC220MV |  | 40.000055654000001 | 9.7782976014905262e-06 | 1522182826.071 | 1522182833.607 | 40.0001 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40 | 40.0001 | 40
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9605736E+00 | DC11V |  | 40.000300136000007 | 5.3191130841495412e-06 | 1522182843.482 | 1522182851.028 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880123E+00 | DC220MV |  | 50.00005711 | 8.5424621752368605e-06 | 1522182860.88 | 1522182868.423 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9801211E+00 | DC11V |  | 50.000353621999999 | 8.1471501753804337e-06 | 1522182878.27 | 1522182885.817 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9732879E+00 | DC220MV |  | 60.000058732999989 | 7.9400025810908419e-06 | 1522182895.664 | 1522182903.208 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9794189E+00 | DC11V |  | 60.000394432000007 | 8.511913767577736e-06 | 1522182913.08 | 1522182920.622 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9727319E+00 | DC220MV |  | 70.000060758999979 | 9.217225665999137e-06 | 1522182930.466 | 1522182938.015 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092187E+00 | DC11V |  | 70.000445468000009 | 6.164611586361482e-06 | 1522182947.886 | 1522182955.427 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0005 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9964531E+00 | DC220MV |  | 80.000054391999996 | 1.1742686913179199e-05 | 1522182965.288 | 1522182972.825 | 80 | 80.0001 | 80.0001 | 80.0001 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9530347E+00 | DC11V |  | 80.000499283999986 | 1.023963885981103e-05 | 1522182982.67 | 1522182990.213 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9882575E+00 | DC220MV |  | 90.000068167999999 | 8.5955730454340788e-06 | 1522183000.063 | 1522183007.613 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9719167E+00 | DC11V |  | 90.000548939000012 | 7.2959666238392316e-06 | 1522183017.49 | 1522183025.034 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9823647E+00 | DC220MV |  | 100.00004969 | 6.3721974226291794e-06 | 1522183034.877 | 1522183042.416 | 100 | 100 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100 | 100.0001 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0105683E+00 | DC11V |  | 90.000546186999998 | 6.7583401079665536e-06 | 1522183052.261 | 1522183059.813 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9840193E+00 | DC220MV |  | 90.000043294999998 | 8.7904473723581671e-06 | 1522183069.675 | 1522183077.21 | 90.0001 | 90.0001 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.0001 | 90 | 90 | 90
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9532513E+00 | DC11V |  | 80.000491869999991 | 1.4074783124542205e-05 | 1522183087.075 | 1522183094.624 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9949203E+00 | DC220MV |  | 80.000044394 | 4.2982745377097258e-06 | 1522183104.471 | 1522183112.025 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9664376E+00 | DC11V |  | 70.000434455999994 | 8.0755534793046614e-06 | 1522183121.88 | 1522183129.43 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0075530E+00 | DC220MV |  | 70.000039504 | 7.9143517760673861e-06 | 1522183139.296 | 1522183146.845 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9699991E+00 | DC11V |  | 60.000374466999993 | 1.2423399736880728e-05 | 1522183156.698 | 1522183165.238 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0286107E+00 | DC220MV |  | 60.000023367999994 | 7.3873943990389681e-06 | 1522183176.011 | 1522183184.839 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9944440E+00 | DC11V |  | 50.000317350000003 | 8.0827631417626803e-06 | 1522183195.558 | 1522183204.314 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0847566E+00 | DC220MV |  | 50.000021237999995 | 8.0517983090338189e-06 | 1522183215.028 | 1522183223.78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0374762E+00 | DC11V |  | 40.000265795000004 | 7.7801391373012238e-06 | 1522183234.474 | 1522183243.207 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230389E+00 | DC220MV |  | 40.000015790000006 | 1.1545053485598731e-05 | 1522183253.92 | 1522183262.671 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0367912E+00 | DC11V |  | 30.000208242000003 | 8.3962155767217084e-06 | 1522183273.388 | 1522183282.133 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0087515E+00 | DC220MV |  | 30.000015803999997 | 7.3161905391661769e-06 | 1522183292.844 | 1522183301.584 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0028775E+00 | DC11V |  | 20.000145934999999 | 1.105261349160147e-05 | 1522183312.303 | 1522183321.054 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230625E+00 | DC220MV |  | 19.999967839 | 5.9565551285084101e-06 | 1522183331.742 | 1522183340.497 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0314868E+00 | DC11V |  | 10.000052666 | 8.9469427179366394e-06 | 1522183351.222 | 1522183359.968 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9377192E+00 | DC220MV |  | 10.000048659999999 | 1.9052558865362556e-07 | 1522183370.672 | 1522183379.157 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9995472E+00 | DC11V |  | 3.31441556e-05 | 3.5753969364433712e-07 | 1522183389.867 | 1522183398.407 | 3.3718e-05 | 3.3424e-05 | 3.2835e-05 | 3.3153e-05 | 3.2762e-05 | 3.2875e-05 | 3.3333e-05 | 3.2541e-05 | 3.3289e-05 | 3.3512e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0337114E+00 | DC220MV |  | 5.7100953720000003e-07 | 4.1678541033156061e-08 | 1522183409.104 | 1522183417.636 | 5.8082e-07 | 5.7097e-07 | 5.7273e-07 | 6.1201e-07 | 5.8009e-07 | 5.745e-07 | 5.1933e-07 | 5.6537e-07 | 6.4703e-07 | 4.8726e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0263629E+00 | DC11V |  | 3.3800432366999999e-05 | 2.5653024925825271e-07 | 1522183428.349 | 1522183436.868 | 3.4191e-05 | 3.3672e-05 | 3.4314e-05 | 3.3715e-05 | 3.3979e-05 | 3.3472e-05 | 3.3718e-05 | 3.3643e-05 | 3.3624e-05 | 3.3677e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9851129E+00 | DC220MV |  | 4.7067733929999997e-07 | 7.3619277041836404e-08 | 1522183447.595 | 1522183456.128 | 5.553e-07 | 4.4263e-07 | 2.7184e-07 | 4.6307e-07 | 5.225e-07 | 5.1426e-07 | 4.7469e-07 | 4.9941e-07 | 5.0382e-07 | 4.5925e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0273640E+00 | DC11V |  | 3.3569253763999997e-05 | 4.5959519453178856e-07 | 1522183466.858 | 1522183475.391 | 3.3922e-05 | 3.3815e-05 | 3.4089e-05 | 3.4088e-05 | 3.3373e-05 | 3.3127e-05 | 3.2681e-05 | 3.3869e-05 | 3.3672e-05 | 3.3055e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9869468E+00 | DC11V |  | -3.1262461725000003e-05 | 2.206433310725276e-07 | 1522183486.113 | 1522183494.659 | -3.1685e-05 | -3.1426e-05 | -3.1009e-05 | -3.1366e-05 | -3.0845e-05 | -3.1327e-05 | -3.1236e-05 | -3.1199e-05 | -3.1372e-05 | -3.1159e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0112384E+00 | DC220MV |  | 5.2352617582000002e-07 | 3.678293090877479e-08 | 1522183505.368 | 1522183513.903 | 6.0299e-07 | 5.1592e-07 | 4.6768e-07 | 5.3034e-07 | 5.7063e-07 | 5.3254e-07 | 5.068e-07 | 4.946e-07 | 5.0357e-07 | 5.1019e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0136594E+00 | DC11V |  | -3.1634608205999997e-05 | 2.9398609268875744e-07 | 1522183524.624 | 1522183532.634 | -3.223e-05 | -3.1849e-05 | -3.1368e-05 | -3.1306e-05 | -3.1924e-05 | -3.1509e-05 | -3.1761e-05 | -3.1287e-05 | -3.1422e-05 | -3.1689e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0221844E+00 | DC220MV |  | 5.2582251880999999e-07 | 3.0013943343998978e-08 | 1522183542.487 | 1522183549.819 | 5.3644e-07 | 5.3761e-07 | 5.3909e-07 | 5.4144e-07 | 5.5204e-07 | 5.6544e-07 | 4.777e-07 | 4.749e-07 | 5.3923e-07 | 4.9433e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9921710E+00 | DC11V |  | -3.1569810838000003e-05 | 2.7082464180063252e-07 | 1522183559.66 | 1522183566.987 | -3.1546e-05 | -3.1675e-05 | -3.186e-05 | -3.1072e-05 | -3.1806e-05 | -3.1585e-05 | -3.1556e-05 | -3.1937e-05 | -3.1536e-05 | -3.1125e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0118424E+00 | DC220MV |  | -10.000050196999998 | 2.6480370079424296e-07 | 1522183576.865 | 1522183584.15 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9454228E+00 | DC11V |  | -10.000085888000001 | 2.6240426799546037e-07 | 1522183594.024 | 1522183601.309 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9635737E+00 | DC220MV |  | -20.000015299999998 | 7.3951768067198457e-06 | 1522183611.116 | 1522183618.675 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9705080E+00 | DC11V |  | -20.000173374000003 | 9.3476384180213007e-06 | 1522183628.556 | 1522183636.111 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0138482E+00 | DC220MV |  | -30.000038881999995 | 7.1166407809423613e-06 | 1522183645.974 | 1522183653.526 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30.0001 | -30 | -30
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0438497E+00 | DC11V |  | -30.000225024999999 | 9.9590283167761334e-06 | 1522183663.399 | 1522183670.941 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9519519E+00 | DC220MV |  | -40.000035548 | 8.398715141025618e-06 | 1522183680.829 | 1522183688.361 | -40 | -40 | -40.0001 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9919211E+00 | DC11V |  | -40.000265970000001 | 6.5809968841734286e-06 | 1522183698.258 | 1522183705.82 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0188373E+00 | DC220MV |  | -50.000039375999997 | 9.7464395547490487e-06 | 1522183715.674 | 1522183723.223 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0184030E+00 | DC11V |  | -50.000312346000001 | 6.0318275839301169e-06 | 1522183733.084 | 1522183740.624 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0070859E+00 | DC220MV |  | -60.000031933999992 | 6.8920754489118228e-06 | 1522183750.464 | 1522183758.01 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9831896E+00 | DC11V |  | -60.000375161000001 | 1.0340640648362189e-05 | 1522183767.855 | 1522183775.405 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0411943E+00 | DC220MV |  | -70.000033293000001 | 6.9258862951197772e-06 | 1522183785.253 | 1522183792.802 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179734E+00 | DC11V |  | -70.000422673000003 | 9.5705569842512996e-06 | 1522183802.653 | 1522183810.193 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863104E+00 | DC220MV |  | -80.000027109999991 | 9.8312349185165053e-06 | 1522183820.039 | 1522183827.582 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9975096E+00 | DC11V |  | -80.000475178000016 | 7.8656173320147633e-06 | 1522183837.453 | 1522183845.001 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0755953E+00 | DC220MV |  | -90.000037245000001 | 1.0279631560312283e-05 | 1522183854.843 | 1522183862.395 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0331729E+00 | DC11V |  | -90.000527174000013 | 9.6737978042712654e-06 | 1522183872.242 | 1522183879.767 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9877860E+00 | DC220MV |  | -100.00003373000001 | 6.6331063615624762e-06 | 1522183889.615 | 1522183897.149 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0020991E+00 | DC11V |  | -90.000537796999993 | 1.2678687669927518e-05 | 1522183907.012 | 1522183914.555 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0687217E+00 | DC220MV |  | -90.000037708000008 | 1.0963662527582358e-05 | 1522183924.401 | 1522183931.94 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9872202E+00 | DC11V |  | -80.000475077000019 | 1.1064714232980728e-05 | 1522183941.79 | 1522183949.318 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0063451E+00 | DC220MV |  | -80.000043819000012 | 1.068200865916667e-05 | 1522183959.177 | 1522183966.722 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80.0001 | -80 | -80 | -80.0001 | -80
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0057790E+00 | DC11V |  | -70.000425299 | 1.0653839167500768e-05 | 1522183976.57 | 1522183984.105 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9726329E+00 | DC220MV |  | -70.000046889999993 | 5.7446166100380461e-06 | 1522183993.95 | 1522184001.488 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70.0001 | -70 | -70.0001 | -70 | -70 | -70.0001
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0405659E+00 | DC11V |  | -60.000371116000011 | 1.044603101664977e-05 | 1522184011.339 | 1522184018.885 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9433332E+00 | DC220MV |  | -60.000038275999998 | 9.6633826370278014e-06 | 1522184028.778 | 1522184036.308 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60.0001 | -60 | -60
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0156228E+00 | DC11V |  | -50.000320707 | 7.821621378542772e-06 | 1522184046.169 | 1522184053.724 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212590E+00 | DC220MV |  | -50.000041679000006 | 4.6570343561342286e-06 | 1522184063.559 | 1522184071.087 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9999057E+00 | DC11V |  | -40.000278293999997 | 6.1684361070232704e-06 | 1522184080.929 | 1522184088.467 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0023350E+00 | DC220MV |  | -40.000034964000001 | 6.1780679816489907e-06 | 1522184098.312 | 1522184105.849 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9468443E+00 | DC11V |  | -30.000226568999999 | 9.7066116130329598e-06 | 1522184115.693 | 1522184123.232 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9343740E+00 | DC220MV |  | -30.000036174999998 | 7.6390408426828354e-06 | 1522184133.126 | 1522184140.676 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9871967E+00 | DC11V |  | -20.000172018999997 | 6.1692664878314802e-06 | 1522184150.589 | 1522184158.137 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9881066E+00 | DC220MV |  | -20.000028151999999 | 9.9915762518424383e-06 | 1522184167.991 | 1522184175.538 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0484526E+00 | DC11V |  | -10.000113231 | 6.0408914076934404e-06 | 1522184185.379 | 1522184192.919 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0088223E+00 | DC220MV |  | -10.00002808 | 8.4069840015101231e-06 | 1522184202.785 | 1522184210.313 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9781416E+00 | DC11V |  | -3.1331332813000007e-05 | 2.227669750500252e-07 | 1522184220.176 | 1522184227.536 | -3.1302e-05 | -3.1353e-05 | -3.1269e-05 | -3.1097e-05 | -3.1467e-05 | -3.1284e-05 | -3.1126e-05 | -3.1791e-05 | -3.1595e-05 | -3.1027e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9478093E+00 | DC220MV |  | 4.6698485830000002e-07 | 3.0280229620128809e-08 | 1522184237.38 | 1522184244.756 | 4.4922e-07 | 4.3643e-07 | 4.839e-07 | 4.2762e-07 | 5.3592e-07 | 4.6818e-07 | 4.382e-07 | 4.6509e-07 | 4.8067e-07 | 4.8463e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863952E+00 | DC11V |  | -3.1861763210999999e-05 | 1.8073987485443968e-07 | 1522184254.627 | 1522184262.019 | -3.1575e-05 | -3.1981e-05 | -3.1984e-05 | -3.1944e-05 | -3.1719e-05 | -3.1968e-05 | -3.204e-05 | -3.2057e-05 | -3.1808e-05 | -3.1539e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9798383E+00 | DC220MV |  | 4.4994205221999997e-07 | 3.4609187149991885e-08 | 1522184271.907 | 1522184279.305 | 4.5416e-07 | 4.2917e-07 | 5.1488e-07 | 4.8621e-07 | 4.2608e-07 | 4.3652e-07 | 4.2049e-07 | 4.7813e-07 | 4.624e-07 | 3.9138e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0014670E+00 | DC11V |  | -3.1943356638000005e-05 | 2.2446954406237936e-07 | 1522184289.172 | 1522184296.565 | -3.2243e-05 | -3.1993e-05 | -3.2113e-05 | -3.2322e-05 | -3.191e-05 | -3.1714e-05 | -3.1741e-05 | -3.2026e-05 | -3.1734e-05 | -3.1637e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9998160E+00 | DC11V |  | 3.3373709859999998e-05 | 4.4199613767671567e-07 | 1522182670.638 | 1522182677.983 | 3.4049e-05 | 3.3619e-05 | 3.4156e-05 | 3.3463e-05 | 3.2882e-05 | 3.3189e-05 | 3.3203e-05 | 3.3439e-05 | 3.2875e-05 | 3.2863e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212449E+00 | DC220MV |  | 6.0963942066000014e-07 | 2.5903315545805739e-08 | 1522182687.825 | 1522182695.167 | 6.2066e-07 | 6.2521e-07 | 6.0492e-07 | 5.9021e-07 | 6.1051e-07 | 6.1183e-07 | 6.6875e-07 | 6.0889e-07 | 5.6344e-07 | 5.9198e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0498137E+00 | DC11V |  | 3.3144270698999999e-05 | 1.7682747180243186e-07 | 1522182705.046 | 1522182712.384 | 3.3324e-05 | 3.3269e-05 | 3.2949e-05 | 3.3337e-05 | 3.2901e-05 | 3.2817e-05 | 3.3256e-05 | 3.3215e-05 | 3.3162e-05 | 3.3213e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9916052E+00 | DC220MV |  | 10.000049780999998 | 3.9037033700048908e-07 | 1522182722.228 | 1522182729.507 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9743198E+00 | DC11V |  | 10.0000856 | 4.930517215699586e-07 | 1522182739.355 | 1522182746.649 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880547E+00 | DC220MV |  | 20.000000616000001 | 8.5671024268525706e-06 | 1522182756.45 | 1522182764.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0260324E+00 | DC11V |  | 20.000195849999997 | 1.1269057635602862e-05 | 1522182773.852 | 1522182781.396 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179593E+00 | DC220MV |  | 30.000054131000002 | 8.5593755027886809e-06 | 1522182791.255 | 1522182798.792 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0503195E+00 | DC11V |  | 30.000245547000002 | 9.2130712037700035e-06 | 1522182808.658 | 1522182816.196 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9923832E+00 | DC220MV |  | 40.000055654000001 | 9.7782976014905262e-06 | 1522182826.071 | 1522182833.607 | 40.0001 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40 | 40.0001 | 40
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9605736E+00 | DC11V |  | 40.000300136000007 | 5.3191130841495412e-06 | 1522182843.482 | 1522182851.028 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880123E+00 | DC220MV |  | 50.00005711 | 8.5424621752368605e-06 | 1522182860.88 | 1522182868.423 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9801211E+00 | DC11V |  | 50.000353621999999 | 8.1471501753804337e-06 | 1522182878.27 | 1522182885.817 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9732879E+00 | DC220MV |  | 60.000058732999989 | 7.9400025810908419e-06 | 1522182895.664 | 1522182903.208 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9794189E+00 | DC11V |  | 60.000394432000007 | 8.511913767577736e-06 | 1522182913.08 | 1522182920.622 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9727319E+00 | DC220MV |  | 70.000060758999979 | 9.217225665999137e-06 | 1522182930.466 | 1522182938.015 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092187E+00 | DC11V |  | 70.000445468000009 | 6.164611586361482e-06 | 1522182947.886 | 1522182955.427 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0005 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9964531E+00 | DC220MV |  | 80.000054391999996 | 1.1742686913179199e-05 | 1522182965.288 | 1522182972.825 | 80 | 80.0001 | 80.0001 | 80.0001 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9530347E+00 | DC11V |  | 80.000499283999986 | 1.023963885981103e-05 | 1522182982.67 | 1522182990.213 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9882575E+00 | DC220MV |  | 90.000068167999999 | 8.5955730454340788e-06 | 1522183000.063 | 1522183007.613 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9719167E+00 | DC11V |  | 90.000548939000012 | 7.2959666238392316e-06 | 1522183017.49 | 1522183025.034 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9823647E+00 | DC220MV |  | 100.00004969 | 6.3721974226291794e-06 | 1522183034.877 | 1522183042.416 | 100 | 100 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100 | 100.0001 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0105683E+00 | DC11V |  | 90.000546186999998 | 6.7583401079665536e-06 | 1522183052.261 | 1522183059.813 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9840193E+00 | DC220MV |  | 90.000043294999998 | 8.7904473723581671e-06 | 1522183069.675 | 1522183077.21 | 90.0001 | 90.0001 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.0001 | 90 | 90 | 90
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9532513E+00 | DC11V |  | 80.000491869999991 | 1.4074783124542205e-05 | 1522183087.075 | 1522183094.624 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9949203E+00 | DC220MV |  | 80.000044394 | 4.2982745377097258e-06 | 1522183104.471 | 1522183112.025 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9664376E+00 | DC11V |  | 70.000434455999994 | 8.0755534793046614e-06 | 1522183121.88 | 1522183129.43 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0075530E+00 | DC220MV |  | 70.000039504 | 7.9143517760673861e-06 | 1522183139.296 | 1522183146.845 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9699991E+00 | DC11V |  | 60.000374466999993 | 1.2423399736880728e-05 | 1522183156.698 | 1522183165.238 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0286107E+00 | DC220MV |  | 60.000023367999994 | 7.3873943990389681e-06 | 1522183176.011 | 1522183184.839 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9944440E+00 | DC11V |  | 50.000317350000003 | 8.0827631417626803e-06 | 1522183195.558 | 1522183204.314 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0847566E+00 | DC220MV |  | 50.000021237999995 | 8.0517983090338189e-06 | 1522183215.028 | 1522183223.78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0374762E+00 | DC11V |  | 40.000265795000004 | 7.7801391373012238e-06 | 1522183234.474 | 1522183243.207 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230389E+00 | DC220MV |  | 40.000015790000006 | 1.1545053485598731e-05 | 1522183253.92 | 1522183262.671 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0367912E+00 | DC11V |  | 30.000208242000003 | 8.3962155767217084e-06 | 1522183273.388 | 1522183282.133 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0087515E+00 | DC220MV |  | 30.000015803999997 | 7.3161905391661769e-06 | 1522183292.844 | 1522183301.584 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0028775E+00 | DC11V |  | 20.000145934999999 | 1.105261349160147e-05 | 1522183312.303 | 1522183321.054 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230625E+00 | DC220MV |  | 19.999967839 | 5.9565551285084101e-06 | 1522183331.742 | 1522183340.497 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0314868E+00 | DC11V |  | 10.000052666 | 8.9469427179366394e-06 | 1522183351.222 | 1522183359.968 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9377192E+00 | DC220MV |  | 10.000048659999999 | 1.9052558865362556e-07 | 1522183370.672 | 1522183379.157 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9995472E+00 | DC11V |  | 3.31441556e-05 | 3.5753969364433712e-07 | 1522183389.867 | 1522183398.407 | 3.3718e-05 | 3.3424e-05 | 3.2835e-05 | 3.3153e-05 | 3.2762e-05 | 3.2875e-05 | 3.3333e-05 | 3.2541e-05 | 3.3289e-05 | 3.3512e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0337114E+00 | DC220MV |  | 5.7100953720000003e-07 | 4.1678541033156061e-08 | 1522183409.104 | 1522183417.636 | 5.8082e-07 | 5.7097e-07 | 5.7273e-07 | 6.1201e-07 | 5.8009e-07 | 5.745e-07 | 5.1933e-07 | 5.6537e-07 | 6.4703e-07 | 4.8726e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0263629E+00 | DC11V |  | 3.3800432366999999e-05 | 2.5653024925825271e-07 | 1522183428.349 | 1522183436.868 | 3.4191e-05 | 3.3672e-05 | 3.4314e-05 | 3.3715e-05 | 3.3979e-05 | 3.3472e-05 | 3.3718e-05 | 3.3643e-05 | 3.3624e-05 | 3.3677e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9851129E+00 | DC220MV |  | 4.7067733929999997e-07 | 7.3619277041836404e-08 | 1522183447.595 | 1522183456.128 | 5.553e-07 | 4.4263e-07 | 2.7184e-07 | 4.6307e-07 | 5.225e-07 | 5.1426e-07 | 4.7469e-07 | 4.9941e-07 | 5.0382e-07 | 4.5925e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0273640E+00 | DC11V |  | 3.3569253763999997e-05 | 4.5959519453178856e-07 | 1522183466.858 | 1522183475.391 | 3.3922e-05 | 3.3815e-05 | 3.4089e-05 | 3.4088e-05 | 3.3373e-05 | 3.3127e-05 | 3.2681e-05 | 3.3869e-05 | 3.3672e-05 | 3.3055e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9869468E+00 | DC11V |  | -3.1262461725000003e-05 | 2.206433310725276e-07 | 1522183486.113 | 1522183494.659 | -3.1685e-05 | -3.1426e-05 | -3.1009e-05 | -3.1366e-05 | -3.0845e-05 | -3.1327e-05 | -3.1236e-05 | -3.1199e-05 | -3.1372e-05 | -3.1159e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0112384E+00 | DC220MV |  | 5.2352617582000002e-07 | 3.678293090877479e-08 | 1522183505.368 | 1522183513.903 | 6.0299e-07 | 5.1592e-07 | 4.6768e-07 | 5.3034e-07 | 5.7063e-07 | 5.3254e-07 | 5.068e-07 | 4.946e-07 | 5.0357e-07 | 5.1019e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0136594E+00 | DC11V |  | -3.1634608205999997e-05 | 2.9398609268875744e-07 | 1522183524.624 | 1522183532.634 | -3.223e-05 | -3.1849e-05 | -3.1368e-05 | -3.1306e-05 | -3.1924e-05 | -3.1509e-05 | -3.1761e-05 | -3.1287e-05 | -3.1422e-05 | -3.1689e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0221844E+00 | DC220MV |  | 5.2582251880999999e-07 | 3.0013943343998978e-08 | 1522183542.487 | 1522183549.819 | 5.3644e-07 | 5.3761e-07 | 5.3909e-07 | 5.4144e-07 | 5.5204e-07 | 5.6544e-07 | 4.777e-07 | 4.749e-07 | 5.3923e-07 | 4.9433e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9921710E+00 | DC11V |  | -3.1569810838000003e-05 | 2.7082464180063252e-07 | 1522183559.66 | 1522183566.987 | -3.1546e-05 | -3.1675e-05 | -3.186e-05 | -3.1072e-05 | -3.1806e-05 | -3.1585e-05 | -3.1556e-05 | -3.1937e-05 | -3.1536e-05 | -3.1125e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0118424E+00 | DC220MV |  | -10.000050196999998 | 2.6480370079424296e-07 | 1522183576.865 | 1522183584.15 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9454228E+00 | DC11V |  | -10.000085888000001 | 2.6240426799546037e-07 | 1522183594.024 | 1522183601.309 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9635737E+00 | DC220MV |  | -20.000015299999998 | 7.3951768067198457e-06 | 1522183611.116 | 1522183618.675 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9705080E+00 | DC11V |  | -20.000173374000003 | 9.3476384180213007e-06 | 1522183628.556 | 1522183636.111 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0138482E+00 | DC220MV |  | -30.000038881999995 | 7.1166407809423613e-06 | 1522183645.974 | 1522183653.526 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30.0001 | -30 | -30
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0438497E+00 | DC11V |  | -30.000225024999999 | 9.9590283167761334e-06 | 1522183663.399 | 1522183670.941 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9519519E+00 | DC220MV |  | -40.000035548 | 8.398715141025618e-06 | 1522183680.829 | 1522183688.361 | -40 | -40 | -40.0001 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9919211E+00 | DC11V |  | -40.000265970000001 | 6.5809968841734286e-06 | 1522183698.258 | 1522183705.82 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0188373E+00 | DC220MV |  | -50.000039375999997 | 9.7464395547490487e-06 | 1522183715.674 | 1522183723.223 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0184030E+00 | DC11V |  | -50.000312346000001 | 6.0318275839301169e-06 | 1522183733.084 | 1522183740.624 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0070859E+00 | DC220MV |  | -60.000031933999992 | 6.8920754489118228e-06 | 1522183750.464 | 1522183758.01 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9831896E+00 | DC11V |  | -60.000375161000001 | 1.0340640648362189e-05 | 1522183767.855 | 1522183775.405 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0411943E+00 | DC220MV |  | -70.000033293000001 | 6.9258862951197772e-06 | 1522183785.253 | 1522183792.802 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179734E+00 | DC11V |  | -70.000422673000003 | 9.5705569842512996e-06 | 1522183802.653 | 1522183810.193 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863104E+00 | DC220MV |  | -80.000027109999991 | 9.8312349185165053e-06 | 1522183820.039 | 1522183827.582 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9975096E+00 | DC11V |  | -80.000475178000016 | 7.8656173320147633e-06 | 1522183837.453 | 1522183845.001 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0755953E+00 | DC220MV |  | -90.000037245000001 | 1.0279631560312283e-05 | 1522183854.843 | 1522183862.395 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0331729E+00 | DC11V |  | -90.000527174000013 | 9.6737978042712654e-06 | 1522183872.242 | 1522183879.767 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9877860E+00 | DC220MV |  | -100.00003373000001 | 6.6331063615624762e-06 | 1522183889.615 | 1522183897.149 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0020991E+00 | DC11V |  | -90.000537796999993 | 1.2678687669927518e-05 | 1522183907.012 | 1522183914.555 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0687217E+00 | DC220MV |  | -90.000037708000008 | 1.0963662527582358e-05 | 1522183924.401 | 1522183931.94 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9872202E+00 | DC11V |  | -80.000475077000019 | 1.1064714232980728e-05 | 1522183941.79 | 1522183949.318 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0063451E+00 | DC220MV |  | -80.000043819000012 | 1.068200865916667e-05 | 1522183959.177 | 1522183966.722 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80.0001 | -80 | -80 | -80.0001 | -80
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0057790E+00 | DC11V |  | -70.000425299 | 1.0653839167500768e-05 | 1522183976.57 | 1522183984.105 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9726329E+00 | DC220MV |  | -70.000046889999993 | 5.7446166100380461e-06 | 1522183993.95 | 1522184001.488 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70.0001 | -70 | -70.0001 | -70 | -70 | -70.0001
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0405659E+00 | DC11V |  | -60.000371116000011 | 1.044603101664977e-05 | 1522184011.339 | 1522184018.885 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9433332E+00 | DC220MV |  | -60.000038275999998 | 9.6633826370278014e-06 | 1522184028.778 | 1522184036.308 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60.0001 | -60 | -60
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0156228E+00 | DC11V |  | -50.000320707 | 7.821621378542772e-06 | 1522184046.169 | 1522184053.724 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212590E+00 | DC220MV |  | -50.000041679000006 | 4.6570343561342286e-06 | 1522184063.559 | 1522184071.087 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9999057E+00 | DC11V |  | -40.000278293999997 | 6.1684361070232704e-06 | 1522184080.929 | 1522184088.467 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0023350E+00 | DC220MV |  | -40.000034964000001 | 6.1780679816489907e-06 | 1522184098.312 | 1522184105.849 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9468443E+00 | DC11V |  | -30.000226568999999 | 9.7066116130329598e-06 | 1522184115.693 | 1522184123.232 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9343740E+00 | DC220MV |  | -30.000036174999998 | 7.6390408426828354e-06 | 1522184133.126 | 1522184140.676 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9871967E+00 | DC11V |  | -20.000172018999997 | 6.1692664878314802e-06 | 1522184150.589 | 1522184158.137 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9881066E+00 | DC220MV |  | -20.000028151999999 | 9.9915762518424383e-06 | 1522184167.991 | 1522184175.538 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0484526E+00 | DC11V |  | -10.000113231 | 6.0408914076934404e-06 | 1522184185.379 | 1522184192.919 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0088223E+00 | DC220MV |  | -10.00002808 | 8.4069840015101231e-06 | 1522184202.785 | 1522184210.313 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9781416E+00 | DC11V |  | -3.1331332813000007e-05 | 2.227669750500252e-07 | 1522184220.176 | 1522184227.536 | -3.1302e-05 | -3.1353e-05 | -3.1269e-05 | -3.1097e-05 | -3.1467e-05 | -3.1284e-05 | -3.1126e-05 | -3.1791e-05 | -3.1595e-05 | -3.1027e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9478093E+00 | DC220MV |  | 4.6698485830000002e-07 | 3.0280229620128809e-08 | 1522184237.38 | 1522184244.756 | 4.4922e-07 | 4.3643e-07 | 4.839e-07 | 4.2762e-07 | 5.3592e-07 | 4.6818e-07 | 4.382e-07 | 4.6509e-07 | 4.8067e-07 | 4.8463e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863952E+00 | DC11V |  | -3.1861763210999999e-05 | 1.8073987485443968e-07 | 1522184254.627 | 1522184262.019 | -3.1575e-05 | -3.1981e-05 | -3.1984e-05 | -3.1944e-05 | -3.1719e-05 | -3.1968e-05 | -3.204e-05 | -3.2057e-05 | -3.1808e-05 | -3.1539e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9798383E+00 | DC220MV |  | 4.4994205221999997e-07 | 3.4609187149991885e-08 | 1522184271.907 | 1522184279.305 | 4.5416e-07 | 4.2917e-07 | 5.1488e-07 | 4.8621e-07 | 4.2608e-07 | 4.3652e-07 | 4.2049e-07 | 4.7813e-07 | 4.624e-07 | 3.9138e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0014670E+00 | DC11V |  | -3.1943356638000005e-05 | 2.2446954406237936e-07 | 1522184289.172 | 1522184296.565 | -3.2243e-05 | -3.1993e-05 | -3.2113e-05 | -3.2322e-05 | -3.191e-05 | -3.1714e-05 | -3.1741e-05 | -3.2026e-05 | -3.1734e-05 | -3.1637e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9998160E+00 | DC11V |  | 3.3373709859999998e-05 | 4.4199613767671567e-07 | 1522182670.638 | 1522182677.983 | 3.4049e-05 | 3.3619e-05 | 3.4156e-05 | 3.3463e-05 | 3.2882e-05 | 3.3189e-05 | 3.3203e-05 | 3.3439e-05 | 3.2875e-05 | 3.2863e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212449E+00 | DC220MV |  | 6.0963942066000014e-07 | 2.5903315545805739e-08 | 1522182687.825 | 1522182695.167 | 6.2066e-07 | 6.2521e-07 | 6.0492e-07 | 5.9021e-07 | 6.1051e-07 | 6.1183e-07 | 6.6875e-07 | 6.0889e-07 | 5.6344e-07 | 5.9198e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0498137E+00 | DC11V |  | 3.3144270698999999e-05 | 1.7682747180243186e-07 | 1522182705.046 | 1522182712.384 | 3.3324e-05 | 3.3269e-05 | 3.2949e-05 | 3.3337e-05 | 3.2901e-05 | 3.2817e-05 | 3.3256e-05 | 3.3215e-05 | 3.3162e-05 | 3.3213e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9916052E+00 | DC220MV |  | 10.000049780999998 | 3.9037033700048908e-07 | 1522182722.228 | 1522182729.507 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9743198E+00 | DC11V |  | 10.0000856 | 4.930517215699586e-07 | 1522182739.355 | 1522182746.649 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880547E+00 | DC220MV |  | 20.000000616000001 | 8.5671024268525706e-06 | 1522182756.45 | 1522182764.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0260324E+00 | DC11V |  | 20.000195849999997 | 1.1269057635602862e-05 | 1522182773.852 | 1522182781.396 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179593E+00 | DC220MV |  | 30.000054131000002 | 8.5593755027886809e-06 | 1522182791.255 | 1522182798.792 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0503195E+00 | DC11V |  | 30.000245547000002 | 9.2130712037700035e-06 | 1522182808.658 | 1522182816.196 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9923832E+00 | DC220MV |  | 40.000055654000001 | 9.7782976014905262e-06 | 1522182826.071 | 1522182833.607 | 40.0001 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40 | 40.0001 | 40
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9605736E+00 | DC11V |  | 40.000300136000007 | 5.3191130841495412e-06 | 1522182843.482 | 1522182851.028 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880123E+00 | DC220MV |  | 50.00005711 | 8.5424621752368605e-06 | 1522182860.88 | 1522182868.423 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9801211E+00 | DC11V |  | 50.000353621999999 | 8.1471501753804337e-06 | 1522182878.27 | 1522182885.817 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9732879E+00 | DC220MV |  | 60.000058732999989 | 7.9400025810908419e-06 | 1522182895.664 | 1522182903.208 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9794189E+00 | DC11V |  | 60.000394432000007 | 8.511913767577736e-06 | 1522182913.08 | 1522182920.622 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9727319E+00 | DC220MV |  | 70.000060758999979 | 9.217225665999137e-06 | 1522182930.466 | 1522182938.015 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092187E+00 | DC11V |  | 70.000445468000009 | 6.164611586361482e-06 | 1522182947.886 | 1522182955.427 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0005 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9964531E+00 | DC220MV |  | 80.000054391999996 | 1.1742686913179199e-05 | 1522182965.288 | 1522182972.825 | 80 | 80.0001 | 80.0001 | 80.0001 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9530347E+00 | DC11V |  | 80.000499283999986 | 1.023963885981103e-05 | 1522182982.67 | 1522182990.213 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9882575E+00 | DC220MV |  | 90.000068167999999 | 8.5955730454340788e-06 | 1522183000.063 | 1522183007.613 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9719167E+00 | DC11V |  | 90.000548939000012 | 7.2959666238392316e-06 | 1522183017.49 | 1522183025.034 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9823647E+00 | DC220MV |  | 100.00004969 | 6.3721974226291794e-06 | 1522183034.877 | 1522183042.416 | 100 | 100 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100 | 100.0001 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0105683E+00 | DC11V |  | 90.000546186999998 | 6.7583401079665536e-06 | 1522183052.261 | 1522183059.813 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9840193E+00 | DC220MV |  | 90.000043294999998 | 8.7904473723581671e-06 | 1522183069.675 | 1522183077.21 | 90.0001 | 90.0001 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.0001 | 90 | 90 | 90
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9532513E+00 | DC11V |  | 80.000491869999991 | 1.4074783124542205e-05 | 1522183087.075 | 1522183094.624 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9949203E+00 | DC220MV |  | 80.000044394 | 4.2982745377097258e-06 | 1522183104.471 | 1522183112.025 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9664376E+00 | DC11V |  | 70.000434455999994 | 8.0755534793046614e-06 | 1522183121.88 | 1522183129.43 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0075530E+00 | DC220MV |  | 70.000039504 | 7.9143517760673861e-06 | 1522183139.296 | 1522183146.845 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9699991E+00 | DC11V |  | 60.000374466999993 | 1.2423399736880728e-05 | 1522183156.698 | 1522183165.238 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0286107E+00 | DC220MV |  | 60.000023367999994 | 7.3873943990389681e-06 | 1522183176.011 | 1522183184.839 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9944440E+00 | DC11V |  | 50.000317350000003 | 8.0827631417626803e-06 | 1522183195.558 | 1522183204.314 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0847566E+00 | DC220MV |  | 50.000021237999995 | 8.0517983090338189e-06 | 1522183215.028 | 1522183223.78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0374762E+00 | DC11V |  | 40.000265795000004 | 7.7801391373012238e-06 | 1522183234.474 | 1522183243.207 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230389E+00 | DC220MV |  | 40.000015790000006 | 1.1545053485598731e-05 | 1522183253.92 | 1522183262.671 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0367912E+00 | DC11V |  | 30.000208242000003 | 8.3962155767217084e-06 | 1522183273.388 | 1522183282.133 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0087515E+00 | DC220MV |  | 30.000015803999997 | 7.3161905391661769e-06 | 1522183292.844 | 1522183301.584 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0028775E+00 | DC11V |  | 20.000145934999999 | 1.105261349160147e-05 | 1522183312.303 | 1522183321.054 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230625E+00 | DC220MV |  | 19.999967839 | 5.9565551285084101e-06 | 1522183331.742 | 1522183340.497 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0314868E+00 | DC11V |  | 10.000052666 | 8.9469427179366394e-06 | 1522183351.222 | 1522183359.968 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9377192E+00 | DC220MV |  | 10.000048659999999 | 1.9052558865362556e-07 | 1522183370.672 | 1522183379.157 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9995472E+00 | DC11V |  | 3.31441556e-05 | 3.5753969364433712e-07 | 1522183389.867 | 1522183398.407 | 3.3718e-05 | 3.3424e-05 | 3.2835e-05 | 3.3153e-05 | 3.2762e-05 | 3.2875e-05 | 3.3333e-05 | 3.2541e-05 | 3.3289e-05 | 3.3512e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0337114E+00 | DC220MV |  | 5.7100953720000003e-07 | 4.1678541033156061e-08 | 1522183409.104 | 1522183417.636 | 5.8082e-07 | 5.7097e-07 | 5.7273e-07 | 6.1201e-07 | 5.8009e-07 | 5.745e-07 | 5.1933e-07 | 5.6537e-07 | 6.4703e-07 | 4.8726e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0263629E+00 | DC11V |  | 3.3800432366999999e-05 | 2.5653024925825271e-07 | 1522183428.349 | 1522183436.868 | 3.4191e-05 | 3.3672e-05 | 3.4314e-05 | 3.3715e-05 | 3.3979e-05 | 3.3472e-05 | 3.3718e-05 | 3.3643e-05 | 3.3624e-05 | 3.3677e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9851129E+00 | DC220MV |  | 4.7067733929999997e-07 | 7.3619277041836404e-08 | 1522183447.595 | 1522183456.128 | 5.553e-07 | 4.4263e-07 | 2.7184e-07 | 4.6307e-07 | 5.225e-07 | 5.1426e-07 | 4.7469e-07 | 4.9941e-07 | 5.0382e-07 | 4.5925e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0273640E+00 | DC11V |  | 3.3569253763999997e-05 | 4.5959519453178856e-07 | 1522183466.858 | 1522183475.391 | 3.3922e-05 | 3.3815e-05 | 3.4089e-05 | 3.4088e-05 | 3.3373e-05 | 3.3127e-05 | 3.2681e-05 | 3.3869e-05 | 3.3672e-05 | 3.3055e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9869468E+00 | DC11V |  | -3.1262461725000003e-05 | 2.206433310725276e-07 | 1522183486.113 | 1522183494.659 | -3.1685e-05 | -3.1426e-05 | -3.1009e-05 | -3.1366e-05 | -3.0845e-05 | -3.1327e-05 | -3.1236e-05 | -3.1199e-05 | -3.1372e-05 | -3.1159e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0112384E+00 | DC220MV |  | 5.2352617582000002e-07 | 3.678293090877479e-08 | 1522183505.368 | 1522183513.903 | 6.0299e-07 | 5.1592e-07 | 4.6768e-07 | 5.3034e-07 | 5.7063e-07 | 5.3254e-07 | 5.068e-07 | 4.946e-07 | 5.0357e-07 | 5.1019e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0136594E+00 | DC11V |  | -3.1634608205999997e-05 | 2.9398609268875744e-07 | 1522183524.624 | 1522183532.634 | -3.223e-05 | -3.1849e-05 | -3.1368e-05 | -3.1306e-05 | -3.1924e-05 | -3.1509e-05 | -3.1761e-05 | -3.1287e-05 | -3.1422e-05 | -3.1689e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0221844E+00 | DC220MV |  | 5.2582251880999999e-07 | 3.0013943343998978e-08 | 1522183542.487 | 1522183549.819 | 5.3644e-07 | 5.3761e-07 | 5.3909e-07 | 5.4144e-07 | 5.5204e-07 | 5.6544e-07 | 4.777e-07 | 4.749e-07 | 5.3923e-07 | 4.9433e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9921710E+00 | DC11V |  | -3.1569810838000003e-05 | 2.7082464180063252e-07 | 1522183559.66 | 1522183566.987 | -3.1546e-05 | -3.1675e-05 | -3.186e-05 | -3.1072e-05 | -3.1806e-05 | -3.1585e-05 | -3.1556e-05 | -3.1937e-05 | -3.1536e-05 | -3.1125e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0118424E+00 | DC220MV |  | -10.000050196999998 | 2.6480370079424296e-07 | 1522183576.865 | 1522183584.15 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9454228E+00 | DC11V |  | -10.000085888000001 | 2.6240426799546037e-07 | 1522183594.024 | 1522183601.309 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9635737E+00 | DC220MV |  | -20.000015299999998 | 7.3951768067198457e-06 | 1522183611.116 | 1522183618.675 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9705080E+00 | DC11V |  | -20.000173374000003 | 9.3476384180213007e-06 | 1522183628.556 | 1522183636.111 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0138482E+00 | DC220MV |  | -30.000038881999995 | 7.1166407809423613e-06 | 1522183645.974 | 1522183653.526 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30.0001 | -30 | -30
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0438497E+00 | DC11V |  | -30.000225024999999 | 9.9590283167761334e-06 | 1522183663.399 | 1522183670.941 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9519519E+00 | DC220MV |  | -40.000035548 | 8.398715141025618e-06 | 1522183680.829 | 1522183688.361 | -40 | -40 | -40.0001 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9919211E+00 | DC11V |  | -40.000265970000001 | 6.5809968841734286e-06 | 1522183698.258 | 1522183705.82 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0188373E+00 | DC220MV |  | -50.000039375999997 | 9.7464395547490487e-06 | 1522183715.674 | 1522183723.223 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0184030E+00 | DC11V |  | -50.000312346000001 | 6.0318275839301169e-06 | 1522183733.084 | 1522183740.624 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0070859E+00 | DC220MV |  | -60.000031933999992 | 6.8920754489118228e-06 | 1522183750.464 | 1522183758.01 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9831896E+00 | DC11V |  | -60.000375161000001 | 1.0340640648362189e-05 | 1522183767.855 | 1522183775.405 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0411943E+00 | DC220MV |  | -70.000033293000001 | 6.9258862951197772e-06 | 1522183785.253 | 1522183792.802 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179734E+00 | DC11V |  | -70.000422673000003 | 9.5705569842512996e-06 | 1522183802.653 | 1522183810.193 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863104E+00 | DC220MV |  | -80.000027109999991 | 9.8312349185165053e-06 | 1522183820.039 | 1522183827.582 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9975096E+00 | DC11V |  | -80.000475178000016 | 7.8656173320147633e-06 | 1522183837.453 | 1522183845.001 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0755953E+00 | DC220MV |  | -90.000037245000001 | 1.0279631560312283e-05 | 1522183854.843 | 1522183862.395 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0331729E+00 | DC11V |  | -90.000527174000013 | 9.6737978042712654e-06 | 1522183872.242 | 1522183879.767 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9877860E+00 | DC220MV |  | -100.00003373000001 | 6.6331063615624762e-06 | 1522183889.615 | 1522183897.149 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0020991E+00 | DC11V |  | -90.000537796999993 | 1.2678687669927518e-05 | 1522183907.012 | 1522183914.555 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0687217E+00 | DC220MV |  | -90.000037708000008 | 1.0963662527582358e-05 | 1522183924.401 | 1522183931.94 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9872202E+00 | DC11V |  | -80.000475077000019 | 1.1064714232980728e-05 | 1522183941.79 | 1522183949.318 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0063451E+00 | DC220MV |  | -80.000043819000012 | 1.068200865916667e-05 | 1522183959.177 | 1522183966.722 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80.0001 | -80 | -80 | -80.0001 | -80
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0057790E+00 | DC11V |  | -70.000425299 | 1.0653839167500768e-05 | 1522183976.57 | 1522183984.105 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9726329E+00 | DC220MV |  | -70.000046889999993 | 5.7446166100380461e-06 | 1522183993.95 | 1522184001.488 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70.0001 | -70 | -70.0001 | -70 | -70 | -70.0001
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0405659E+00 | DC11V |  | -60.000371116000011 | 1.044603101664977e-05 | 1522184011.339 | 1522184018.885 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9433332E+00 | DC220MV |  | -60.000038275999998 | 9.6633826370278014e-06 | 1522184028.778 | 1522184036.308 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60.0001 | -60 | -60
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0156228E+00 | DC11V |  | -50.000320707 | 7.821621378542772e-06 | 1522184046.169 | 1522184053.724 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212590E+00 | DC220MV |  | -50.000041679000006 | 4.6570343561342286e-06 | 1522184063.559 | 1522184071.087 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9999057E+00 | DC11V |  | -40.000278293999997 | 6.1684361070232704e-06 | 1522184080.929 | 1522184088.467 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0023350E+00 | DC220MV |  | -40.000034964000001 | 6.1780679816489907e-06 | 1522184098.312 | 1522184105.849 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9468443E+00 | DC11V |  | -30.000226568999999 | 9.7066116130329598e-06 | 1522184115.693 | 1522184123.232 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9343740E+00 | DC220MV |  | -30.000036174999998 | 7.6390408426828354e-06 | 1522184133.126 | 1522184140.676 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9871967E+00 | DC11V |  | -20.000172018999997 | 6.1692664878314802e-06 | 1522184150.589 | 1522184158.137 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9881066E+00 | DC220MV |  | -20.000028151999999 | 9.9915762518424383e-06 | 1522184167.991 | 1522184175.538 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0484526E+00 | DC11V |  | -10.000113231 | 6.0408914076934404e-06 | 1522184185.379 | 1522184192.919 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0088223E+00 | DC220MV |  | -10.00002808 | 8.4069840015101231e-06 | 1522184202.785 | 1522184210.313 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9781416E+00 | DC11V |  | -3.1331332813000007e-05 | 2.227669750500252e-07 | 1522184220.176 | 1522184227.536 | -3.1302e-05 | -3.1353e-05 | -3.1269e-05 | -3.1097e-05 | -3.1467e-05 | -3.1284e-05 | -3.1126e-05 | -3.1791e-05 | -3.1595e-05 | -3.1027e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9478093E+00 | DC220MV |  | 4.6698485830000002e-07 | 3.0280229620128809e-08 | 1522184237.38 | 1522184244.756 | 4.4922e-07 | 4.3643e-07 | 4.839e-07 | 4.2762e-07 | 5.3592e-07 | 4.6818e-07 | 4.382e-07 | 4.6509e-07 | 4.8067e-07 | 4.8463e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863952E+00 | DC11V |  | -3.1861763210999999e-05 | 1.8073987485443968e-07 | 1522184254.627 | 1522184262.019 | -3.1575e-05 | -3.1981e-05 | -3.1984e-05 | -3.1944e-05 | -3.1719e-05 | -3.1968e-05 | -3.204e-05 | -3.2057e-05 | -3.1808e-05 | -3.1539e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9798383E+00 | DC220MV |  | 4.4994205221999997e-07 | 3.4609187149991885e-08 | 1522184271.907 | 1522184279.305 | 4.5416e-07 | 4.2917e-07 | 5.1488e-07 | 4.8621e-07 | 4.2608e-07 | 4.3652e-07 | 4.2049e-07 | 4.7813e-07 | 4.624e-07 | 3.9138e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0014670E+00 | DC11V |  | -3.1943356638000005e-05 | 2.2446954406237936e-07 | 1522184289.172 | 1522184296.565 | -3.2243e-05 | -3.1993e-05 | -3.2113e-05 | -3.2322e-05 | -3.191e-05 | -3.1714e-05 | -3.1741e-05 | -3.2026e-05 | -3.1734e-05 | -3.1637e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9998160E+00 | DC11V |  | 3.3373709859999998e-05 | 4.4199613767671567e-07 | 1522182670.638 | 1522182677.983 | 3.4049e-05 | 3.3619e-05 | 3.4156e-05 | 3.3463e-05 | 3.2882e-05 | 3.3189e-05 | 3.3203e-05 | 3.3439e-05 | 3.2875e-05 | 3.2863e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212449E+00 | DC220MV |  | 6.0963942066000014e-07 | 2.5903315545805739e-08 | 1522182687.825 | 1522182695.167 | 6.2066e-07 | 6.2521e-07 | 6.0492e-07 | 5.9021e-07 | 6.1051e-07 | 6.1183e-07 | 6.6875e-07 | 6.0889e-07 | 5.6344e-07 | 5.9198e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0498137E+00 | DC11V |  | 3.3144270698999999e-05 | 1.7682747180243186e-07 | 1522182705.046 | 1522182712.384 | 3.3324e-05 | 3.3269e-05 | 3.2949e-05 | 3.3337e-05 | 3.2901e-05 | 3.2817e-05 | 3.3256e-05 | 3.3215e-05 | 3.3162e-05 | 3.3213e-05
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9916052E+00 | DC220MV |  | 10.000049780999998 | 3.9037033700048908e-07 | 1522182722.228 | 1522182729.507 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9743198E+00 | DC11V |  | 10.0000856 | 4.930517215699586e-07 | 1522182739.355 | 1522182746.649 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880547E+00 | DC220MV |  | 20.000000616000001 | 8.5671024268525706e-06 | 1522182756.45 | 1522182764.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0260324E+00 | DC11V |  | 20.000195849999997 | 1.1269057635602862e-05 | 1522182773.852 | 1522182781.396 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179593E+00 | DC220MV |  | 30.000054131000002 | 8.5593755027886809e-06 | 1522182791.255 | 1522182798.792 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0503195E+00 | DC11V |  | 30.000245547000002 | 9.2130712037700035e-06 | 1522182808.658 | 1522182816.196 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9923832E+00 | DC220MV |  | 40.000055654000001 | 9.7782976014905262e-06 | 1522182826.071 | 1522182833.607 | 40.0001 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40.0001 | 40.0001 | 40 | 40 | 40.0001 | 40
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9605736E+00 | DC11V |  | 40.000300136000007 | 5.3191130841495412e-06 | 1522182843.482 | 1522182851.028 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9880123E+00 | DC220MV |  | 50.00005711 | 8.5424621752368605e-06 | 1522182860.88 | 1522182868.423 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9801211E+00 | DC11V |  | 50.000353621999999 | 8.1471501753804337e-06 | 1522182878.27 | 1522182885.817 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9732879E+00 | DC220MV |  | 60.000058732999989 | 7.9400025810908419e-06 | 1522182895.664 | 1522182903.208 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001 | 60 | 60.0001 | 60.0001 | 60.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9794189E+00 | DC11V |  | 60.000394432000007 | 8.511913767577736e-06 | 1522182913.08 | 1522182920.622 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9727319E+00 | DC220MV |  | 70.000060758999979 | 9.217225665999137e-06 | 1522182930.466 | 1522182938.015 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001 | 70.0001
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0092187E+00 | DC11V |  | 70.000445468000009 | 6.164611586361482e-06 | 1522182947.886 | 1522182955.427 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0005 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9964531E+00 | DC220MV |  | 80.000054391999996 | 1.1742686913179199e-05 | 1522182965.288 | 1522182972.825 | 80 | 80.0001 | 80.0001 | 80.0001 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9530347E+00 | DC11V |  | 80.000499283999986 | 1.023963885981103e-05 | 1522182982.67 | 1522182990.213 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9882575E+00 | DC220MV |  | 90.000068167999999 | 8.5955730454340788e-06 | 1522183000.063 | 1522183007.613 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001 | 90.0001
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9719167E+00 | DC11V |  | 90.000548939000012 | 7.2959666238392316e-06 | 1522183017.49 | 1522183025.034 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005
| 100 | 100.0 | 10 | 0.0 | 100 | 100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9823647E+00 | DC220MV |  | 100.00004969 | 6.3721974226291794e-06 | 1522183034.877 | 1522183042.416 | 100 | 100 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100 | 100.0001 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0105683E+00 | DC11V |  | 90.000546186999998 | 6.7583401079665536e-06 | 1522183052.261 | 1522183059.813 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 100 | 90.0 | 10 | 0.0 | 100 | 90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9840193E+00 | DC220MV |  | 90.000043294999998 | 8.7904473723581671e-06 | 1522183069.675 | 1522183077.21 | 90.0001 | 90.0001 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.0001 | 90 | 90 | 90
| 100 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9532513E+00 | DC11V |  | 80.000491869999991 | 1.4074783124542205e-05 | 1522183087.075 | 1522183094.624 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 100 | 80.0 | 10 | 0.0 | 100 | 80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9949203E+00 | DC220MV |  | 80.000044394 | 4.2982745377097258e-06 | 1522183104.471 | 1522183112.025 | 80 | 80 | 80.0001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 100 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9664376E+00 | DC11V |  | 70.000434455999994 | 8.0755534793046614e-06 | 1522183121.88 | 1522183129.43 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 100 | 70.0 | 10 | 0.0 | 100 | 70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0075530E+00 | DC220MV |  | 70.000039504 | 7.9143517760673861e-06 | 1522183139.296 | 1522183146.845 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.0001
| 100 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9699991E+00 | DC11V |  | 60.000374466999993 | 1.2423399736880728e-05 | 1522183156.698 | 1522183165.238 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 100 | 60.0 | 10 | 0.0 | 100 | 60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0286107E+00 | DC220MV |  | 60.000023367999994 | 7.3873943990389681e-06 | 1522183176.011 | 1522183184.839 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 100 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9944440E+00 | DC11V |  | 50.000317350000003 | 8.0827631417626803e-06 | 1522183195.558 | 1522183204.314 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 100 | 50.0 | 10 | 0.0 | 100 | 50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0847566E+00 | DC220MV |  | 50.000021237999995 | 8.0517983090338189e-06 | 1522183215.028 | 1522183223.78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 100 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0374762E+00 | DC11V |  | 40.000265795000004 | 7.7801391373012238e-06 | 1522183234.474 | 1522183243.207 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 100 | 40.0 | 10 | 0.0 | 100 | 40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230389E+00 | DC220MV |  | 40.000015790000006 | 1.1545053485598731e-05 | 1522183253.92 | 1522183262.671 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 100 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0367912E+00 | DC11V |  | 30.000208242000003 | 8.3962155767217084e-06 | 1522183273.388 | 1522183282.133 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 100 | 30.0 | 10 | 0.0 | 100 | 30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0087515E+00 | DC220MV |  | 30.000015803999997 | 7.3161905391661769e-06 | 1522183292.844 | 1522183301.584 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 100 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0028775E+00 | DC11V |  | 20.000145934999999 | 1.105261349160147e-05 | 1522183312.303 | 1522183321.054 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0001 | 20.0001
| 100 | 20.0 | 10 | 0.0 | 100 | 20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0230625E+00 | DC220MV |  | 19.999967839 | 5.9565551285084101e-06 | 1522183331.742 | 1522183340.497 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 100 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0314868E+00 | DC11V |  | 10.000052666 | 8.9469427179366394e-06 | 1522183351.222 | 1522183359.968 | 10 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 100 | 10.0 | 10 | 0.0 | 100 | 10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9377192E+00 | DC220MV |  | 10.000048659999999 | 1.9052558865362556e-07 | 1522183370.672 | 1522183379.157 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9995472E+00 | DC11V |  | 3.31441556e-05 | 3.5753969364433712e-07 | 1522183389.867 | 1522183398.407 | 3.3718e-05 | 3.3424e-05 | 3.2835e-05 | 3.3153e-05 | 3.2762e-05 | 3.2875e-05 | 3.3333e-05 | 3.2541e-05 | 3.3289e-05 | 3.3512e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0337114E+00 | DC220MV |  | 5.7100953720000003e-07 | 4.1678541033156061e-08 | 1522183409.104 | 1522183417.636 | 5.8082e-07 | 5.7097e-07 | 5.7273e-07 | 6.1201e-07 | 5.8009e-07 | 5.745e-07 | 5.1933e-07 | 5.6537e-07 | 6.4703e-07 | 4.8726e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0263629E+00 | DC11V |  | 3.3800432366999999e-05 | 2.5653024925825271e-07 | 1522183428.349 | 1522183436.868 | 3.4191e-05 | 3.3672e-05 | 3.4314e-05 | 3.3715e-05 | 3.3979e-05 | 3.3472e-05 | 3.3718e-05 | 3.3643e-05 | 3.3624e-05 | 3.3677e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9851129E+00 | DC220MV |  | 4.7067733929999997e-07 | 7.3619277041836404e-08 | 1522183447.595 | 1522183456.128 | 5.553e-07 | 4.4263e-07 | 2.7184e-07 | 4.6307e-07 | 5.225e-07 | 5.1426e-07 | 4.7469e-07 | 4.9941e-07 | 5.0382e-07 | 4.5925e-07
| 100 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0273640E+00 | DC11V |  | 3.3569253763999997e-05 | 4.5959519453178856e-07 | 1522183466.858 | 1522183475.391 | 3.3922e-05 | 3.3815e-05 | 3.4089e-05 | 3.4088e-05 | 3.3373e-05 | 3.3127e-05 | 3.2681e-05 | 3.3869e-05 | 3.3672e-05 | 3.3055e-05
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9869468E+00 | DC11V |  | -3.1262461725000003e-05 | 2.206433310725276e-07 | 1522183486.113 | 1522183494.659 | -3.1685e-05 | -3.1426e-05 | -3.1009e-05 | -3.1366e-05 | -3.0845e-05 | -3.1327e-05 | -3.1236e-05 | -3.1199e-05 | -3.1372e-05 | -3.1159e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0112384E+00 | DC220MV |  | 5.2352617582000002e-07 | 3.678293090877479e-08 | 1522183505.368 | 1522183513.903 | 6.0299e-07 | 5.1592e-07 | 4.6768e-07 | 5.3034e-07 | 5.7063e-07 | 5.3254e-07 | 5.068e-07 | 4.946e-07 | 5.0357e-07 | 5.1019e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0136594E+00 | DC11V |  | -3.1634608205999997e-05 | 2.9398609268875744e-07 | 1522183524.624 | 1522183532.634 | -3.223e-05 | -3.1849e-05 | -3.1368e-05 | -3.1306e-05 | -3.1924e-05 | -3.1509e-05 | -3.1761e-05 | -3.1287e-05 | -3.1422e-05 | -3.1689e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0221844E+00 | DC220MV |  | 5.2582251880999999e-07 | 3.0013943343998978e-08 | 1522183542.487 | 1522183549.819 | 5.3644e-07 | 5.3761e-07 | 5.3909e-07 | 5.4144e-07 | 5.5204e-07 | 5.6544e-07 | 4.777e-07 | 4.749e-07 | 5.3923e-07 | 4.9433e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9921710E+00 | DC11V |  | -3.1569810838000003e-05 | 2.7082464180063252e-07 | 1522183559.66 | 1522183566.987 | -3.1546e-05 | -3.1675e-05 | -3.186e-05 | -3.1072e-05 | -3.1806e-05 | -3.1585e-05 | -3.1556e-05 | -3.1937e-05 | -3.1536e-05 | -3.1125e-05
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0118424E+00 | DC220MV |  | -10.000050196999998 | 2.6480370079424296e-07 | 1522183576.865 | 1522183584.15 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001 | -10 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9454228E+00 | DC11V |  | -10.000085888000001 | 2.6240426799546037e-07 | 1522183594.024 | 1522183601.309 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9635737E+00 | DC220MV |  | -20.000015299999998 | 7.3951768067198457e-06 | 1522183611.116 | 1522183618.675 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9705080E+00 | DC11V |  | -20.000173374000003 | 9.3476384180213007e-06 | 1522183628.556 | 1522183636.111 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0138482E+00 | DC220MV |  | -30.000038881999995 | 7.1166407809423613e-06 | 1522183645.974 | 1522183653.526 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30.0001 | -30 | -30
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0438497E+00 | DC11V |  | -30.000225024999999 | 9.9590283167761334e-06 | 1522183663.399 | 1522183670.941 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9519519E+00 | DC220MV |  | -40.000035548 | 8.398715141025618e-06 | 1522183680.829 | 1522183688.361 | -40 | -40 | -40.0001 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9919211E+00 | DC11V |  | -40.000265970000001 | 6.5809968841734286e-06 | 1522183698.258 | 1522183705.82 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0188373E+00 | DC220MV |  | -50.000039375999997 | 9.7464395547490487e-06 | 1522183715.674 | 1522183723.223 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0184030E+00 | DC11V |  | -50.000312346000001 | 6.0318275839301169e-06 | 1522183733.084 | 1522183740.624 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0070859E+00 | DC220MV |  | -60.000031933999992 | 6.8920754489118228e-06 | 1522183750.464 | 1522183758.01 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9831896E+00 | DC11V |  | -60.000375161000001 | 1.0340640648362189e-05 | 1522183767.855 | 1522183775.405 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0411943E+00 | DC220MV |  | -70.000033293000001 | 6.9258862951197772e-06 | 1522183785.253 | 1522183792.802 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0179734E+00 | DC11V |  | -70.000422673000003 | 9.5705569842512996e-06 | 1522183802.653 | 1522183810.193 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863104E+00 | DC220MV |  | -80.000027109999991 | 9.8312349185165053e-06 | 1522183820.039 | 1522183827.582 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9975096E+00 | DC11V |  | -80.000475178000016 | 7.8656173320147633e-06 | 1522183837.453 | 1522183845.001 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0755953E+00 | DC220MV |  | -90.000037245000001 | 1.0279631560312283e-05 | 1522183854.843 | 1522183862.395 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0331729E+00 | DC11V |  | -90.000527174000013 | 9.6737978042712654e-06 | 1522183872.242 | 1522183879.767 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -100.0 | 10 | 0.0 | 100 | -100.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9877860E+00 | DC220MV |  | -100.00003373000001 | 6.6331063615624762e-06 | 1522183889.615 | 1522183897.149 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
| 100 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0020991E+00 | DC11V |  | -90.000537796999993 | 1.2678687669927518e-05 | 1522183907.012 | 1522183914.555 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 100 | -90.0 | 10 | 0.0 | 100 | -90.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0687217E+00 | DC220MV |  | -90.000037708000008 | 1.0963662527582358e-05 | 1522183924.401 | 1522183931.94 | -90.0001 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
| 100 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9872202E+00 | DC11V |  | -80.000475077000019 | 1.1064714232980728e-05 | 1522183941.79 | 1522183949.318 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 100 | -80.0 | 10 | 0.0 | 100 | -80.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0063451E+00 | DC220MV |  | -80.000043819000012 | 1.068200865916667e-05 | 1522183959.177 | 1522183966.722 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80.0001 | -80 | -80 | -80.0001 | -80
| 100 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0057790E+00 | DC11V |  | -70.000425299 | 1.0653839167500768e-05 | 1522183976.57 | 1522183984.105 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 100 | -70.0 | 10 | 0.0 | 100 | -70.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9726329E+00 | DC220MV |  | -70.000046889999993 | 5.7446166100380461e-06 | 1522183993.95 | 1522184001.488 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70.0001 | -70 | -70.0001 | -70 | -70 | -70.0001
| 100 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0405659E+00 | DC11V |  | -60.000371116000011 | 1.044603101664977e-05 | 1522184011.339 | 1522184018.885 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 100 | -60.0 | 10 | 0.0 | 100 | -60.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9433332E+00 | DC220MV |  | -60.000038275999998 | 9.6633826370278014e-06 | 1522184028.778 | 1522184036.308 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60.0001 | -60 | -60
| 100 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0156228E+00 | DC11V |  | -50.000320707 | 7.821621378542772e-06 | 1522184046.169 | 1522184053.724 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 100 | -50.0 | 10 | 0.0 | 100 | -50.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0212590E+00 | DC220MV |  | -50.000041679000006 | 4.6570343561342286e-06 | 1522184063.559 | 1522184071.087 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50.0001 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50
| 100 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9999057E+00 | DC11V |  | -40.000278293999997 | 6.1684361070232704e-06 | 1522184080.929 | 1522184088.467 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 100 | -40.0 | 10 | 0.0 | 100 | -40.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0023350E+00 | DC220MV |  | -40.000034964000001 | 6.1780679816489907e-06 | 1522184098.312 | 1522184105.849 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
| 100 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9468443E+00 | DC11V |  | -30.000226568999999 | 9.7066116130329598e-06 | 1522184115.693 | 1522184123.232 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 100 | -30.0 | 10 | 0.0 | 100 | -30.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9343740E+00 | DC220MV |  | -30.000036174999998 | 7.6390408426828354e-06 | 1522184133.126 | 1522184140.676 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30
| 100 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9871967E+00 | DC11V |  | -20.000172018999997 | 6.1692664878314802e-06 | 1522184150.589 | 1522184158.137 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 100 | -20.0 | 10 | 0.0 | 100 | -20.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9881066E+00 | DC220MV |  | -20.000028151999999 | 9.9915762518424383e-06 | 1522184167.991 | 1522184175.538 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 100 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0484526E+00 | DC11V |  | -10.000113231 | 6.0408914076934404e-06 | 1522184185.379 | 1522184192.919 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 100 | -10.0 | 10 | 0.0 | 100 | -10.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0088223E+00 | DC220MV |  | -10.00002808 | 8.4069840015101231e-06 | 1522184202.785 | 1522184210.313 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9781416E+00 | DC11V |  | -3.1331332813000007e-05 | 2.227669750500252e-07 | 1522184220.176 | 1522184227.536 | -3.1302e-05 | -3.1353e-05 | -3.1269e-05 | -3.1097e-05 | -3.1467e-05 | -3.1284e-05 | -3.1126e-05 | -3.1791e-05 | -3.1595e-05 | -3.1027e-05
| 100 | 0.0 | 10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9478093E+00 | DC220MV |  | 4.6698485830000002e-07 | 3.0280229620128809e-08 | 1522184237.38 | 1522184244.756 | 4.4922e-07 | 4.3643e-07 | 4.839e-07 | 4.2762e-07 | 5.3592e-07 | 4.6818e-07 | 4.382e-07 | 4.6509e-07 | 4.8067e-07 | 4.8463e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9863952E+00 | DC11V |  | -3.1861763210999999e-05 | 1.8073987485443968e-07 | 1522184254.627 | 1522184262.019 | -3.1575e-05 | -3.1981e-05 | -3.1984e-05 | -3.1944e-05 | -3.1719e-05 | -3.1968e-05 | -3.204e-05 | -3.2057e-05 | -3.1808e-05 | -3.1539e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9798383E+00 | DC220MV |  | 4.4994205221999997e-07 | 3.4609187149991885e-08 | 1522184271.907 | 1522184279.305 | 4.5416e-07 | 4.2917e-07 | 5.1488e-07 | 4.8621e-07 | 4.2608e-07 | 4.3652e-07 | 4.2049e-07 | 4.7813e-07 | 4.624e-07 | 3.9138e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0014670E+00 | DC11V |  | -3.1943356638000005e-05 | 2.2446954406237936e-07 | 1522184289.172 | 1522184296.565 | -3.2243e-05 | -3.1993e-05 | -3.2113e-05 | -3.2322e-05 | -3.191e-05 | -3.1714e-05 | -3.1741e-05 | -3.2026e-05 | -3.1734e-05 | -3.1637e-05
| 100 | 0 | 10 | 0.0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 49.9798383E+00 | DC220MV |  | 4.4994205221999997e-07 | 3.4609187149991885e-08 | 1522184271.907 | 1522184279.305 | 4.5416e-07 | 4.2917e-07 | 5.1488e-07 | 4.8621e-07 | 4.2608e-07 | 4.3652e-07 | 4.2049e-07 | 4.7813e-07 | 4.624e-07 | 3.9138e-07
| 100 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | 0.0 | 10 | 5 | 0.0 | 50.0014670E+00 | DC11V |  | -3.1943356638000005e-05 | 2.2446954406237936e-07 | 1522184289.172 | 1522184296.565 | -3.2243e-05 | -3.1993e-05 | -3.2113e-05 | -3.2322e-05 | -3.191e-05 | -3.1714e-05 | -3.1741e-05 | -3.2026e-05 | -3.1734e-05 | -3.1637e-05

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.0362e-06 | 21.4116 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.3524e-06 | 23.8387 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.253e-06 | 21.3202 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.2321e-06 | 26.1825 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99999 | 9.5263e-07 | 24.6888 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99998 | 1.495e-06 | 20.8633 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99999 | 1.043e-06 | 27.5772 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99998 | 1.4174e-06 | 20.3354 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 2.4861e-07 | 134.5428 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 9.2821e-07 | 10.4212 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 2.7575e-07 | 140.4024 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.441e-06 | 18.0354 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | -214950.0341 | 1681.1677 | 9.4748 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.71427 | 8.0768e-07 | 19.168 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.78569 | 2.7534e-07 | 139.7245 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.78571 | 1.1451e-06 | 18.8786 | 100 | -100.0 | -10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.0692e-06 | 28.8572 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.2434e-06 | 21.4116 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.0505e-06 | 30.4285 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.5036e-06 | 21.3202 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99999 | 1.0347e-06 | 29.3186 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99998 | 1.4488e-06 | 24.1117 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99999 | 1.0161e-06 | 30.9574 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99998 | 1.5332e-06 | 21.7397 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 8.6633e-07 | 10.4212 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.2778e-06 | 14.8266 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 1.3449e-06 | 18.0354 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.2859e-06 | 19.5703 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.73331 | 2.357e-07 | 140.8723 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.73333 | 9.9982e-07 | 17.4752 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.79999 | 6.7915e-07 | 12.2681 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.8 | 1.1062e-06 | 20.1183 | 100 | -100.0 | -10

## Results1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 3.9681e-07 | 132.751 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 3.9332e-07 | 128.5287 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 8.8942e-07 | 14.0046 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 4.1164e-07 | 118.5186 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99998 | 8.5563e-07 | 14.2757 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -305203.5326 | 4124.3424 | 9.0618 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99998 | 1.0352e-06 | 21.5044 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -300929.3715 | 2353.6288 | 9.4748 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.5732e-07 | 132.08 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.5881e-07 | 136.2918 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 1.7169e-07 | 130.7956 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.7327e-07 | 135.1133 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | -282666.4316 | 2597.3526 | 9.1876 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -274654.5372 | 3862.3742 | 9.4616 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | -281194.6633 | 1593.9813 | 9.5048 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -277458.5485 | 3749.4129 | 9.0618 | 100 | -100.0 | -10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.3032e-06 | 20.5467 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 4.4641e-07 | 132.751 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.1758e-06 | 18.0813 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.0006e-06 | 14.0046 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99998 | 1.3008e-06 | 20.4191 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99997 | 4.3822e-07 | 127.8887 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99998 | 1.2324e-06 | 19.854 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99997 | 4.5027e-07 | 110.6076 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 2.9115e-07 | 136.2919 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 2.8864e-07 | 132.4617 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 3.1765e-07 | 135.1134 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 3.1492e-07 | 131.0604 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | -262163.1703 | 1844.9279 | 9.4999 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -250775.2061 | 1961.363 | 9.4748 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | -257248.0455 | 1803.666 | 9.4277 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.83331 | 3.2121e-07 | 139.6876 | 100 | -100.0 | -10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.1592e-06 | 23.8387 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.4893e-06 | 20.5467 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.0561e-06 | 26.1825 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.3438e-06 | 18.0813 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99998 | 1.2234e-06 | 22.779 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99997 | 9.7156e-07 | 14.7901 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99998 | 1.2971e-06 | 20.6907 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99997 | 1.1756e-06 | 22.2805 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 2.6644e-07 | 132.4617 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 2.6773e-07 | 134.5428 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 2.907e-07 | 131.0604 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 2.9697e-07 | 140.4024 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | -232399.8422 | 3268.1617 | 9.4616 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.76921 | 2.7195e-07 | 140.8571 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | -234772.465 | 3172.5791 | 9.0618 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.76922 | 7.2288e-07 | 12.9963 | 100 | -100.0 | -10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.0362e-06 | 21.4116 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.3524e-06 | 23.8387 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.253e-06 | 21.3202 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.2321e-06 | 26.1825 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99999 | 9.5263e-07 | 24.6888 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99998 | 1.495e-06 | 20.8633 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99999 | 1.043e-06 | 27.5772 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99998 | 1.4174e-06 | 20.3354 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 2.4861e-07 | 134.5428 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 9.2821e-07 | 10.4212 | 100 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 2.7575e-07 | 140.4024 | 100 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 1.441e-06 | 18.0354 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | -214950.0341 | 1681.1677 | 9.4748 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.71427 | 8.0768e-07 | 19.168 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 0.78569 | 2.7534e-07 | 139.7245 | 100 | -100.0 | -10
m gain | 0.78571 | 1.1451e-06 | 18.8786 | 100 | -100.0 | -10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.0692e-06 | 28.8572 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.2434e-06 | 21.4116 | 100 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.0505e-06 | 30.4285 | 100 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 1.5036e-06 | 21.3202 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99999 | 1.0347e-06 | 29.3186 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99998 | 1.4488e-06 | 24.1117 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 0.99999 | 1.0161e-06 | 30.9574 | 100 | 100.0 | 10
m gain | 0.99998 | 1.5332e-06 | 21.7397 | 100 | 100.0 | 10

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
: | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
100.0 : 10.0 | 25.7812 | 0.40248 | 8.7159 | 0.16604
100.0 : 10.0 | 30.4261 | 0.7235 | 19.1933 | 0.30178
100.0 : 10.0 | 15.715 | 1.4166 | 17.5905 | 0.28235
100.0 : 10.0 | 17.7203 | 1.2923 | 9.7917 | 1.1846