## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 9 | Stop Row | 1008
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9921616E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.01007 | 1.4e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0001 | 20 | 10 | 0 | 50.0131308E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00010096 | 3.56e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9719827E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 4.41e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0056421E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 1.34e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9625988E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 1.15e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0264432E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 9.42e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0001 | 20 | 10 | 0 | 50.0096339E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00010044 | 1.36e-07
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20 | 10 | 0 | 49.9681288E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00010073 | 1.77e-07
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0002 | 20 | 10 | 0 | 49.9975426E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00020045 | 1.87e-07
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20 | 10 | 0 | 50.0329037E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.0002013 | 1.95e-07
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0003 | 20 | 10 | 0 | 50.0029530E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00030192 | 1.64e-07
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20 | 10 | 0 | 49.9937083E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.0003005 | 2.07e-07
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0004 | 20 | 10 | 0 | 50.0149054E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00040324 | 1.76e-07
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20 | 10 | 0 | 49.9931330E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00040365 | 1.88e-07
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0005 | 20 | 10 | 0 | 49.9917466E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00050008 | 1.75e-07
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0005 | 20 | 10 | 0 | 50.0594385E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00050127 | 2.48e-07
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0006 | 20 | 10 | 0 | 49.9829162E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00060488 | 2.49e-07
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20 | 10 | 0 | 49.9492356E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00060074 | 1.62e-07
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0007 | 20 | 10 | 0 | 50.0236433E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00070279 | 3.13e-07
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20 | 10 | 0 | 49.9746355E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00070016 | 2.84e-07
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0008 | 20 | 10 | 0 | 49.9932698E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00080073 | 1.64e-07
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0008 | 20 | 10 | 0 | 49.9617510E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00080608 | 1.79e-07
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0009 | 20 | 10 | 0 | 49.9962880E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00090437 | 1.94e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20 | 10 | 0 | 49.9896012E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00090512 | 1.96e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.001 | 20 | 10 | 0 | 50.0031417E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.0010091 | 1.97e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20 | 10 | 0 | 49.9789805E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00090094 | 3.02e-07
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0009 | 20 | 10 | 0 | 50.0171238E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00090612 | 3.46e-07
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0008 | 20 | 10 | 0 | 49.9998915E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.0008008 | 1.43e-07
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0008 | 20 | 10 | 0 | 49.9831943E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00080428 | 2.17e-07
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20 | 10 | 0 | 49.9900492E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00070272 | 2.81e-07
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0007 | 20 | 10 | 0 | 49.9985614E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00070287 | 2.22e-07
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20 | 10 | 0 | 50.0033021E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00060046 | 2.15e-07
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0006 | 20 | 10 | 0 | 49.9917985E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00060327 | 2.34e-07
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0005 | 20 | 10 | 0 | 49.9843775E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00050438 | 1.88e-07
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0005 | 20 | 10 | 0 | 50.0249511E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00050455 | 2.02e-07
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20 | 10 | 0 | 49.9716387E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00040064 | 3.26e-07
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0004 | 20 | 10 | 0 | 49.9675352E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00040273 | 2.27e-07
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20 | 10 | 0 | 50.0280393E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00030242 | 1.32e-07
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0003 | 20 | 10 | 0 | 50.0554009E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00030012 | 1.1e-07
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20 | 10 | 0 | 49.9716906E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.0002006 | 2e-07
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0002 | 20 | 10 | 0 | 49.9874135E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00020106 | 1.37e-07
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20 | 10 | 0 | 49.9689156E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00010003 | 1.18e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0001 | 20 | 10 | 0 | 49.9946185E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.00010063 | 1.52e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9880877E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 1.13e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0087987E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 4.16e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9794990E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 3.66e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9480446E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2244e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0001 | 20 | 10 | 0 | 50.0089497E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.0001002 | 7.8679e-08
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0001 | 20 | 10 | 0 | 49.9811958E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00010066 | 3.66e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9946138E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 4.16e-08
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0182567E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 1.07e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0069538E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 1.25e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9680582E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 1.37e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0001 | 20 | 10 | 0 | 50.0065008E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.0001007 | 1.04e-07
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0001 | 20 | 10 | 0 | 50.0455414E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00010078 | 2.03e-07
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0002 | 20 | 10 | 0 | 50.0172890E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00020176 | 2.05e-07
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0002 | 20 | 10 | 0 | 50.0313923E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00020014 | 2.81e-07
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0003 | 20 | 10 | 0 | 50.0098180E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00030075 | 2.84e-07
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0003 | 20 | 10 | 0 | 49.9871212E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00030291 | 2.26e-07
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0004 | 20 | 10 | 0 | 49.9888091E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00040085 | 1.77e-07
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004 | 20 | 10 | 0 | 50.0417802E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00040277 | 2.57e-07
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0005 | 20 | 10 | 0 | 49.9707247E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00050101 | 2.39e-07
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0005 | 20 | 10 | 0 | 49.9903839E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00050295 | 2.7e-07
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0006 | 20 | 10 | 0 | 50.0350529E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00060101 | 2.56e-07
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0006 | 20 | 10 | 0 | 49.9981086E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00060157 | 2.05e-07
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0007 | 20 | 10 | 0 | 49.9734151E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00070506 | 1.52e-07
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007 | 20 | 10 | 0 | 50.0092753E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00070607 | 2.29e-07
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0008 | 20 | 10 | 0 | 49.9634418E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00080484 | 2.62e-07
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0008 | 20 | 10 | 0 | 50.0123144E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00080405 | 2.1e-07
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0009 | 20 | 10 | 0 | 49.9921569E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00090561 | 2.29e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0009 | 20 | 10 | 0 | 49.9707859E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00090489 | 1.93e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.001 | 20 | 10 | 0 | 50.0001604E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.0010043 | 3.29e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0009 | 20 | 10 | 0 | 49.9567874E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00090194 | 2.37e-07
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0009 | 20 | 10 | 0 | 50.0067839E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00090325 | 1.89e-07
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0008 | 20 | 10 | 0 | 49.9751774E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00080717 | 1.73e-07
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0008 | 20 | 10 | 0 | 49.9859945E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00080763 | 2.18e-07
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007 | 20 | 10 | 0 | 50.0301172E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00070172 | 2.54e-07
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0007 | 20 | 10 | 0 | 50.0593676E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00070399 | 2.99e-07
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0006 | 20 | 10 | 0 | 50.0273924E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00060247 | 1.51e-07
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0006 | 20 | 10 | 0 | 50.0151697E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00060123 | 1.16e-07
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0005 | 20 | 10 | 0 | 49.9966182E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00050469 | 2.52e-07
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0005 | 20 | 10 | 0 | 49.9998443E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00050329 | 2.45e-07
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004 | 20 | 10 | 0 | 50.0308634E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00040039 | 2.7e-07
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0004 | 20 | 10 | 0 | 49.9736742E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00040249 | 2.09e-07
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0003 | 20 | 10 | 0 | 50.0024577E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00030121 | 2.06e-07
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0003 | 20 | 10 | 0 | 50.0028256E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00030149 | 2.33e-07
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0002 | 20 | 10 | 0 | 50.0306981E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00020016 | 9.88e-08
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0002 | 20 | 10 | 0 | 49.9751397E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00020013 | 1.54e-07
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0001 | 20 | 10 | 0 | 50.0084212E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00010017 | 9.06e-08
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.0001 | 20 | 10 | 0 | 49.9834489E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.00010096 | 1.03e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9227751E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 8.99e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9635784E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 4.59e-08
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9812806E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.35e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9246373E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.9808e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0779657E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010008 | 1.4e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.001 | 20 | 10 | 0 | 49.9783961E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.001003 | 5.35e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9276849E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 4.59e-08
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9834819E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 1.22e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9816624E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 1.33e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9695751E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 1.73e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.001 | 20 | 10 | 0 | 50.0398430E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0010047 | 6.27e-08
| 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 | 10 | 0 | 50.0250739E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0010051 | 1.47e-07
| 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.002 | 20 | 10 | 0 | 50.0171096E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0020143 | 1.72e-07
| 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 20 | 10 | 0 | 49.9844105E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0020033 | 1.86e-07
| 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.003 | 20 | 10 | 0 | 50.0200316E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0030282 | 2.13e-07
| 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.003 | 20 | 10 | 0 | 50.0360873E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0030111 | 1.7e-07
| 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.004 | 20 | 10 | 0 | 49.9919258E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0040064 | 2.05e-07
| 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.004 | 20 | 10 | 0 | 50.0050854E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0040292 | 1.21e-07
| 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.005 | 20 | 10 | 0 | 50.0059394E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0050301 | 2.48e-07
| 0.1 | 0.006 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | 20 | 10 | 0 | 50.0113469E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0050272 | 1.92e-07
| 0.1 | 0.006 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.006 | 20 | 10 | 0 | 49.9915014E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0060286 | 2.05e-07
| 0.1 | 0.007 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.006 | 20 | 10 | 0 | 50.0096103E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0060129 | 2.13e-07
| 0.1 | 0.007 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.007 | 20 | 10 | 0 | 50.0684095E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.007004 | 1.68e-07
| 0.1 | 0.008 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.007 | 20 | 10 | 0 | 50.0477106E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0070678 | 2.27e-07
| 0.1 | 0.008 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.008 | 20 | 10 | 0 | 49.9717565E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0080367 | 1.57e-07
| 0.1 | 0.009 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.008 | 20 | 10 | 0 | 50.0544838E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0080115 | 1.96e-07
| 0.1 | 0.009 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.009 | 20 | 10 | 0 | 50.0214290E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0090884 | 1.91e-07
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.009 | 20 | 10 | 0 | 49.9219569E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0090568 | 1.65e-07
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0338814E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.010008 | 3.86e-07
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.009 | 20 | 10 | 0 | 50.1087360E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.009033 | 3.18e-07
| 0.1 | 0.009 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.009 | 20 | 10 | 0 | 50.0456029E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0090609 | 2.02e-07
| 0.1 | 0.009 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.008 | 20 | 10 | 0 | 49.9975662E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0080366 | 2.04e-07
| 0.1 | 0.008 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.008 | 20 | 10 | 0 | 50.0492891E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0080057 | 2.03e-07
| 0.1 | 0.008 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.007 | 20 | 10 | 0 | 49.9829162E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0070588 | 1.94e-07
| 0.1 | 0.007 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.007 | 20 | 10 | 0 | 49.9883046E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0070105 | 2.16e-07
| 0.1 | 0.007 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.006 | 20 | 10 | 0 | 49.9992547E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0060374 | 2.13e-07
| 0.1 | 0.006 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.006 | 20 | 10 | 0 | 49.9908602E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0060577 | 2.67e-07
| 0.1 | 0.006 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | 20 | 10 | 0 | 49.9872721E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.005017 | 1.84e-07
| 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.005 | 20 | 10 | 0 | 50.0022878E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0050378 | 1.17e-07
| 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.004 | 20 | 10 | 0 | 49.9996226E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0040191 | 1.62e-07
| 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.004 | 20 | 10 | 0 | 50.0800194E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.004023 | 2.37e-07
| 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.003 | 20 | 10 | 0 | 49.9637951E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0030124 | 8.04e-08
| 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.003 | 20 | 10 | 0 | 49.9802531E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0030204 | 1.6e-07
| 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 20 | 10 | 0 | 49.9646712E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.002005 | 1.67e-07
| 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.002 | 20 | 10 | 0 | 49.9537362E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0020078 | 9.42e-08
| 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 | 10 | 0 | 49.9582519E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0010058 | 1.5e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.001 | 20 | 10 | 0 | 50.0248756E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.0010052 | 1.29e-07
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0470206E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 1.14e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0172276E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 4.21e-08
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9859143E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 2.53e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0120690E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2244e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0356528E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.010083 | 7.8679e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9932603E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010022 | 2.53e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0500075E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 4.21e-08
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0102144E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 1.19e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9887808E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 1.23e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0200505E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 1.49e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.001 | 20 | 10 | 0 | 49.9935952E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0010072 | 1.08e-07
| 0.1 | -0.002 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.001 | 20 | 10 | 0 | 50.0334138E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0010078 | 1.72e-07
| 0.1 | -0.002 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.002 | 20 | 10 | 0 | 50.0612684E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0020126 | 8.64e-08
| 0.1 | -0.003 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.002 | 20 | 10 | 0 | 50.0152783E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0020134 | 2.01e-07
| 0.1 | -0.003 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.003 | 20 | 10 | 0 | 49.9900256E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0030038 | 1.44e-07
| 0.1 | -0.004 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.003 | 20 | 10 | 0 | 49.9713042E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0030083 | 1.64e-07
| 0.1 | -0.004 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.004 | 20 | 10 | 0 | 49.9393284E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.004013 | 2.44e-07
| 0.1 | -0.005 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.004 | 20 | 10 | 0 | 49.9646194E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0040259 | 1.78e-07
| 0.1 | -0.005 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.005 | 20 | 10 | 0 | 49.9501535E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0050293 | 1.73e-07
| 0.1 | -0.006 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.005 | 20 | 10 | 0 | 50.0500501E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0050117 | 3.02e-07
| 0.1 | -0.006 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.006 | 20 | 10 | 0 | 49.9714738E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0060135 | 2.08e-07
| 0.1 | -0.007 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.006 | 20 | 10 | 0 | 50.0005236E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0060326 | 1.86e-07
| 0.1 | -0.007 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.007 | 20 | 10 | 0 | 50.0048354E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.007001 | 2.49e-07
| 0.1 | -0.008 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.007 | 20 | 10 | 0 | 50.0362243E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0070496 | 2.3e-07
| 0.1 | -0.008 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.008 | 20 | 10 | 0 | 49.9836091E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0080608 | 1.87e-07
| 0.1 | -0.009 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.008 | 20 | 10 | 0 | 50.0367298E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0080569 | 2.22e-07
| 0.1 | -0.009 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.009 | 20 | 10 | 0 | 49.9842738E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0090073 | 3.36e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.009 | 20 | 10 | 0 | 49.9949250E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0090892 | 2.26e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9986793E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.010049 | 2.81e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.009 | 20 | 10 | 0 | 49.9566037E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0090075 | 1.58e-07
| 0.1 | -0.009 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.009 | 20 | 10 | 0 | 50.1014460E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0090335 | 2.14e-07
| 0.1 | -0.009 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.008 | 20 | 10 | 0 | 49.9959437E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0080539 | 2.48e-07
| 0.1 | -0.008 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.008 | 20 | 10 | 0 | 50.0459715E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0080264 | 2.76e-07
| 0.1 | -0.008 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.007 | 20 | 10 | 0 | 49.9684774E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0070009 | 2.12e-07
| 0.1 | -0.007 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.007 | 20 | 10 | 0 | 49.9719874E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0070046 | 2.23e-07
| 0.1 | -0.007 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.006 | 20 | 10 | 0 | 49.9837600E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0060371 | 1.97e-07
| 0.1 | -0.006 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.006 | 20 | 10 | 0 | 50.0258577E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.00606 | 3.05e-07
| 0.1 | -0.006 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.005 | 20 | 10 | 0 | 49.9915910E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0050452 | 2.47e-07
| 0.1 | -0.005 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.005 | 20 | 10 | 0 | 50.0515247E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.005019 | 2.5e-07
| 0.1 | -0.005 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.004 | 20 | 10 | 0 | 50.0354119E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0040378 | 1.83e-07
| 0.1 | -0.004 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.004 | 20 | 10 | 0 | 50.0273499E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0040369 | 3.84e-07
| 0.1 | -0.004 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.003 | 20 | 10 | 0 | 49.9984812E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0030237 | 1.71e-07
| 0.1 | -0.003 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.003 | 20 | 10 | 0 | 49.9898417E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0030195 | 2.03e-07
| 0.1 | -0.003 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.002 | 20 | 10 | 0 | 49.9354655E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0020004 | 1.71e-07
| 0.1 | -0.002 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.002 | 20 | 10 | 0 | 49.9777363E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0020118 | 1.05e-07
| 0.1 | -0.002 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | -0.001 | 20 | 10 | 0 | 50.0357094E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0010095 | 1.03e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.001 | 20 | 10 | 0 | 49.9519283E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0010008 | 1.5e-07
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.001 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9450228E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 9.11e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0212165E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 6.78e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9804463E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.22e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9891109E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.9808e-08
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.001 | 20 | 10 | 0 | 49.9998066E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.0010082 | 1.4e-07
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0422385E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.010022 | 5.22e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9700039E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0 | 6.78e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0165526E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0 | 1.89e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9795602E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 1.16e-07
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.8893445E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 8.19e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9553088E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.010003 | 1.56e-07
| 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0452768E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.010009 | 2.7e-07
| 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9977501E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.02014 | 1.63e-07
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20 | 10 | 0 | 50.0547486E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.020089 | 1.12e-07
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 20 | 10 | 0 | 50.0525741E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.030074 | 1.75e-07
| 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20 | 10 | 0 | 49.9871212E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.030114 | 3.14e-07
| 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9714785E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.040229 | 1.56e-07
| 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20 | 10 | 0 | 50.0065527E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.040304 | 2.82e-07
| 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9839957E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.050173 | 2.18e-07
| 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9931142E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.040193 | 1.77e-07
| 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9825250E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.040398 | 2.47e-07
| 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20 | 10 | 0 | 50.0452579E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.030012 | 1.55e-07
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 20 | 10 | 0 | 49.8609679E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.030091 | 1.32e-07
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9730900E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.020085 | 9.37e-08
| 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.02 | 20 | 10 | 0 | 50.0250172E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.020092 | 1.59e-07
| 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0696488E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.010026 | 1.48e-07
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0135508E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.01009 | 2.66e-07
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9570887E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 3.05e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9908696E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 2.46e-07
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9654861E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 2.43e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0630369E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 1.38e-07
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0308728E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.10024 | 2.92e-07
| 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0105777E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.10018 | 2.14e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0179546E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 1.39e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9165076E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 1.3e-07
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9685198E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 1.35e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9781322E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 1.97e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9635549E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.010021 | 2.5e-07
| 0.1 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9867064E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.010031 | 1.98e-07
| 0.1 | -0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9604323E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.020009 | 1.44e-07
| 0.1 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9561470E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.020162 | 2.03e-07
| 0.1 | -0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.03 | 20 | 10 | 0 | 50.0151980E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.030139 | 1.97e-07
| 0.1 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20 | 10 | 0 | 50.0420353E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.030134 | 9.88e-08
| 0.1 | -0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9588546E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.040235 | 2.38e-07
| 0.1 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9365852E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.040083 | 1.82e-07
| 0.1 | -0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9921333E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.050237 | 1.2e-07
| 0.1 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20 | 10 | 0 | 50.0283699E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.040233 | 1.11e-07
| 0.1 | -0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.04 | 20 | 10 | 0 | 50.0458392E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.040283 | 1.35e-07
| 0.1 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20 | 10 | 0 | 50.0737454E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.030242 | 6.34e-08
| 0.1 | -0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.03 | 20 | 10 | 0 | 50.0049297E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.030133 | 3.69e-08
| 0.1 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9964012E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.020081 | 5.2244497297817986e-08
| 0.1 | -0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9888138E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.020027 | 5.0905e-08
| 0.1 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9775714E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.010001 | 3.9469e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0598120E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.010049 | 3.5281e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9908837E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0 | 3.0983e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0086666E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.5812e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9911761E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 8.7916e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 6.0539e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0652170E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.010041 | 5.8733e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0098227E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.010035 | 3.9575e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0548715E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 3.8644e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0107523E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 6.0552e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0186626E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 7.5968e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0054346E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 3.544e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9804275E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.010099 | 4.0054e-08
| 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0244601E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.010022 | 3.9743e-08
| 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9897568E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.020074 | 5.294e-08
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20 | 10 | 0 | 50.0130742E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.020166 | 3.5819e-08
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 20 | 10 | 0 | 49.9879746E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.030235 | 4.8468e-08
| 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20 | 10 | 0 | 49.9643792E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.03028 | 3.4955e-08
| 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9486471E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.040184 | 4.5685e-08
| 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9932603E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.040301 | 3.6657e-08
| 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0016038E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.050114 | 5.076e-08
| 0.1 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0230484E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.050248 | 4.5716e-08
| 0.1 | 0.06 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.06 | 20 | 10 | 0 | 49.9626506E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.060203 | 5.4041e-08
| 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20 | 10 | 0 | 49.9980991E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.060404 | 4.7165e-08
| 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.07 | 20 | 10 | 0 | 49.9965851E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.070395 | 4.5394e-08
| 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20 | 10 | 0 | 49.9741407E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.070491 | 2.9758e-08
| 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.08 | 20 | 10 | 0 | 50.0042975E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.080282 | 4.8841e-08
| 0.1 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20 | 10 | 0 | 49.9474892E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.080646 | 3.9385e-08
| 0.1 | 0.09 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.09 | 20 | 10 | 0 | 50.0383738E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.090885 | 7.4541e-08
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20 | 10 | 0 | 49.9884791E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.090011 | 3.2109e-08
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0185021E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.10003 | 5.3007e-08
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20 | 10 | 0 | 50.0553773E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.090613 | 4.2062e-08
| 0.1 | 0.09 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.09 | 20 | 10 | 0 | 49.9801353E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.090216 | 3.84e-08
| 0.1 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20 | 10 | 0 | 49.9973822E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.08071 | 4.2363e-08
| 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.08 | 20 | 10 | 0 | 50.0116820E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.080322 | 4.3653e-08
| 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20 | 10 | 0 | 50.0381470E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.070631 | 6.0246e-08
| 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.07 | 20 | 10 | 0 | 49.9937932E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.070007 | 3.7076e-08
| 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20 | 10 | 0 | 50.0414069E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.06017 | 4.2491e-08
| 0.1 | 0.06 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.06 | 20 | 10 | 0 | 50.0424417E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.060349 | 4.7936e-08
| 0.1 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9540752E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.050298 | 6.0326e-08
| 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9572441E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.050305 | 2.7836e-08
| 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20 | 10 | 0 | 50.0156511E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.040129 | 4.6542e-08
| 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.04 | 20 | 10 | 0 | 50.0131308E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.040297 | 4.1285e-08
| 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20 | 10 | 0 | 49.9719827E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.030169 | 4.8006e-08
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 20 | 10 | 0 | 50.0056421E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.030181 | 4.321e-08
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9625988E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.020133 | 3.9357e-08
| 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.02 | 20 | 10 | 0 | 50.0264432E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.020114 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0096339E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.010073 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9681288E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.010064 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9975426E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0329037E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0029530E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9937083E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0149054E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.010093 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9931330E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010014 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9917466E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0594385E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9829162E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9492356E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0236433E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010047 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9746355E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010001 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9932698E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.02011 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9617510E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.020137 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.03 | 20 | 10 | 0 | 49.9962880E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.030145 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20 | 10 | 0 | 49.9896012E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.030172 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.04 | 20 | 10 | 0 | 50.0031417E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.040179 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9789805E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.040127 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0171238E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.050477 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9998915E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.050005 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.06 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.06 | 20 | 10 | 0 | 49.9831943E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.06013 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20 | 10 | 0 | 49.9900492E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.060213 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.07 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.07 | 20 | 10 | 0 | 49.9985614E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.070084 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20 | 10 | 0 | 50.0033021E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.070225 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.08 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.08 | 20 | 10 | 0 | 49.9917985E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.080692 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20 | 10 | 0 | 49.9843775E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.080142 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.09 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.09 | 20 | 10 | 0 | 50.0249511E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.090611 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20 | 10 | 0 | 49.9716387E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.090372 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9675352E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10045 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20 | 10 | 0 | 50.0280393E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.09002 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.09 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.09 | 20 | 10 | 0 | 50.0554009E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.090362 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20 | 10 | 0 | 49.9716906E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.080361 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.08 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.08 | 20 | 10 | 0 | 49.9874135E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.080231 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20 | 10 | 0 | 49.9689156E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.070319 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.07 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.07 | 20 | 10 | 0 | 49.9946185E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.070027 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20 | 10 | 0 | 49.9880877E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.060174 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.06 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.06 | 20 | 10 | 0 | 50.0087987E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.06034 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9794990E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.050114 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9480446E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.05023 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20 | 10 | 0 | 50.0089497E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.04024 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.04 | 20 | 10 | 0 | 49.9811958E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.040335 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20 | 10 | 0 | 49.9946138E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.030282 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.03 | 20 | 10 | 0 | 50.0182567E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.030068 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20 | 10 | 0 | 50.0069538E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.020034 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.02 | 20 | 10 | 0 | 49.9680582E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.020132 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0065008E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010027 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 50.0455414E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010035 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0172890E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0313923E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0098180E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9871212E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.01 | 20 | 10 | 0 | 49.9888091E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010066 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0417802E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.10094 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9707247E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9903839E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.050323 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0350529E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9981086E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9734151E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.050366 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0092753E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.050344 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9634418E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.10027 | 5.2663e-08
| 1 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0123144E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.10067 | 5.2663e-08
| 1 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.15 | 20 | 10 | 0 | 49.9921569E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.15057 | 5.2663e-08
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 20 | 10 | 0 | 49.9707859E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.1509 | 5.2663e-08
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0001604E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.20165 | 5.2663e-08
| 1 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9567874E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.2014 | 5.2663e-08
| 1 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.25 | 20 | 10 | 0 | 50.0067839E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.25122 | 5.2663e-08
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 20 | 10 | 0 | 49.9751774E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.25243 | 5.2663e-08
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9859945E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30129 | 5.2663e-08
| 1 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0301172E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30275 | 5.2663e-08
| 1 | 0.35 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.35 | 20 | 10 | 0 | 50.0593676E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.35225 | 5.2663e-08
| 1 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 20 | 10 | 0 | 50.0273924E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.3525 | 5.2663e-08
| 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0151697E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.40158 | 5.2663e-08
| 1 | 0.45 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9966182E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.40166 | 5.2663e-08
| 1 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9998443E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.45185 | 5.2663e-08
| 1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.45 | 20 | 10 | 0 | 50.0308634E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.45405 | 5.2663e-08
| 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9736742E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.50223 | 5.2663e-08
| 1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.45 | 20 | 10 | 0 | 50.0024577E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.45167 | 5.2663e-08
| 1 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.45 | 20 | 10 | 0 | 50.0028256E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.45109 | 5.2663e-08
| 1 | 0.45 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0306981E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.40238 | 5.2663e-08
| 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9751397E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.4004 | 5.2663e-08
| 1 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 20 | 10 | 0 | 50.0084212E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.35067 | 5.2663e-08
| 1 | 0.35 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9834489E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.35233 | 5.2663e-08
| 1 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9227751E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30041 | 5.2663e-08
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9635784E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.3027 | 5.2663e-08
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 20 | 10 | 0 | 49.9812806E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.25226 | 5.2663e-08
| 1 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.25 | 20 | 10 | 0 | 49.9246373E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.25233 | 5.2663e-08
| 1 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0779657E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.20056 | 5.2663e-08
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9783961E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.20146 | 5.2663e-08
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 20 | 10 | 0 | 49.9276849E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.15097 | 5.2663e-08
| 1 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.15 | 20 | 10 | 0 | 49.9834819E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.15032 | 5.2663e-08
| 1 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9816624E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.10026 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9695751E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.10099 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0398430E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.050048 | 5.2663e-08
| 1 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0250739E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.050278 | 5.2663e-08
| 1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0171096E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9844105E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0360873E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0360873E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0360873E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.050391 | 5.2663e-08
| 1 | -0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.005 | 20 | 10 | 0 | 50.0360873E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0050374 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0360873E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.05 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9919258E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0050854E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.05 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0059394E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0113469E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0050099 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.095 | 20 | 10 | 0 | 49.9915014E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.005007 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0096103E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.010034 | 5.2663e-08
| 1 | -0.15 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.145 | 20 | 10 | 0 | 50.0684095E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.010068 | 5.2663e-08
| 1 | -0.15 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.15 | 20 | 10 | 0 | 50.0477106E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.015078 | 5.2663e-08
| 1 | -0.2 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.195 | 20 | 10 | 0 | 49.9717565E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.015106 | 5.2663e-08
| 1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0544838E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.02018 | 5.2663e-08
| 1 | -0.25 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.245 | 20 | 10 | 0 | 50.0214290E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.020105 | 5.2663e-08
| 1 | -0.25 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.25 | 20 | 10 | 0 | 49.9219569E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.025047 | 5.2663e-08
| 1 | -0.3 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.295 | 20 | 10 | 0 | 50.0338814E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.025095 | 5.2663e-08
| 1 | -0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.1087360E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.03008 | 5.2663e-08
| 1 | -0.35 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.345 | 20 | 10 | 0 | 50.0456029E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.030035 | 5.2663e-08
| 1 | -0.35 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9975662E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.03512 | 5.2663e-08
| 1 | -0.4 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.395 | 20 | 10 | 0 | 50.0492891E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.03517 | 5.2663e-08
| 1 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9829162E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.040147 | 5.2663e-08
| 1 | -0.45 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.445 | 20 | 10 | 0 | 49.9883046E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.040274 | 5.2663e-08
| 1 | -0.45 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9992547E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.045193 | 5.2663e-08
| 1 | -0.5 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.495 | 20 | 10 | 0 | 49.9908602E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.045393 | 5.2663e-08
| 1 | -0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9872721E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.050429 | 5.2663e-08
| 1 | -0.5 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.495 | 20 | 10 | 0 | 50.0022878E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.045148 | 5.2663e-08
| 1 | -0.45 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9996226E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.045321 | 5.2663e-08
| 1 | -0.45 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.445 | 20 | 10 | 0 | 50.0800194E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.040313 | 5.2663e-08
| 1 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9637951E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.040088 | 5.2663e-08
| 1 | -0.4 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.395 | 20 | 10 | 0 | 49.9802531E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.035221 | 5.2663e-08
| 1 | -0.35 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9646712E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.035172 | 5.2663e-08
| 1 | -0.35 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.345 | 20 | 10 | 0 | 49.9537362E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.030101 | 5.2663e-08
| 1 | -0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9582519E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.030265 | 5.2663e-08
| 1 | -0.3 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.295 | 20 | 10 | 0 | 50.0248756E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.025191 | 5.2663e-08
| 1 | -0.25 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.25 | 20 | 10 | 0 | 50.0470206E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.025108 | 5.2663e-08
| 1 | -0.25 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.245 | 20 | 10 | 0 | 50.0172276E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.020187 | 5.2663e-08
| 1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9859143E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.02001 | 5.2663e-08
| 1 | -0.2 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.195 | 20 | 10 | 0 | 50.0120690E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.015035 | 5.2663e-08
| 1 | -0.15 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.15 | 20 | 10 | 0 | 50.0356528E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.015019 | 5.2663e-08
| 1 | -0.15 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.145 | 20 | 10 | 0 | 49.9932603E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010016 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0500075E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.010086 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.095 | 20 | 10 | 0 | 50.0102144E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.0050027 | 5.2663e-08
| 1 | -0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9887808E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0050464 | 5.2663e-08
| 1 | -0.05 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | -0.045 | 20 | 10 | 0 | 50.0200505E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9935952E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.05 | 0.2 | -0.005 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0334138E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0612684E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.05 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.005 | 20 | 10 | 0 | 50.0152783E+00 | DC220MV | DC2_2V | -0.0050016 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9900256E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.10006 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9713042E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9393284E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9646194E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9501535E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0500501E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.10084 | 5.2663e-08
| 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9714738E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.10057 | 5.2663e-08
| 1 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0005236E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.20086 | 5.2663e-08
| 1 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0048354E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.20076 | 5.2663e-08
| 1 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0362243E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.30237 | 5.2663e-08
| 1 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9836091E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.30004 | 5.2663e-08
| 1 | 0.4 | 2 | 0 | 1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0367298E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.40362 | 5.2663e-08
| 1 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9842738E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.40334 | 5.2663e-08
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9949250E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.50466 | 5.2663e-08
| 1 | 0.6 | 2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9986793E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.50259 | 5.2663e-08
| 1 | 0.6 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9566037E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.60018 | 5.2663e-08
| 1 | 0.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.1014460E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.60528 | 5.2663e-08
| 1 | 0.7 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9959437E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.70379 | 5.2663e-08
| 1 | 0.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0459715E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.7036 | 5.2663e-08
| 1 | 0.8 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9684774E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.80144 | 5.2663e-08
| 1 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9719874E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.8018 | 5.2663e-08
| 1 | 0.9 | 2 | 0 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9837600E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.90137 | 5.2663e-08
| 1 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0258577E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.90773 | 5.2663e-08
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9915910E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0011 | 5.2663e-08
| 1 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0515247E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.90789 | 5.2663e-08
| 1 | 0.9 | 2 | 0 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0354119E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.9023 | 5.2663e-08
| 1 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0273499E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.80139 | 5.2663e-08
| 1 | 0.8 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9984812E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.80297 | 5.2663e-08
| 1 | 0.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9898417E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.70283 | 5.2663e-08
| 1 | 0.7 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9354655E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.70116 | 5.2663e-08
| 1 | 0.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9777363E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.60515 | 5.2663e-08
| 1 | 0.6 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0357094E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.60358 | 5.2663e-08
| 1 | 0.6 | 2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9519283E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.50147 | 5.2663e-08
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9450228E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.50191 | 5.2663e-08
| 1 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0212165E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0.40193 | 5.2663e-08
| 1 | 0.4 | 2 | 0 | 1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9804463E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.40103 | 5.2663e-08
| 1 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9891109E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30217 | 5.2663e-08
| 1 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9998066E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30184 | 5.2663e-08
| 1 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0422385E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20044 | 5.2663e-08
| 1 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9700039E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.20184 | 5.2663e-08
| 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0165526E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10094 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9795602E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.10039 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.8893445E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9553088E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0452768E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9977501E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0547486E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.10094 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0525741E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.10039 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9871212E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 2 | -0.1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9714785E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0065527E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 2 | -0.1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9839957E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 2 | 0 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9931142E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.10085 | 5.2663e-08
| 1 | -0.2 | 2 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9825250E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.10024 | 5.2663e-08
| 1 | -0.2 | 2 | 0 | 1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0452579E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.2 | 5.2663e-08
| 1 | -0.3 | 2 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.8609679E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.20157 | 5.2663e-08
| 1 | -0.3 | 2 | 0 | 1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9730900E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.30177 | 5.2663e-08
| 1 | -0.4 | 2 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0250172E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.30043 | 5.2663e-08
| 1 | -0.4 | 2 | 0 | 1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0696488E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.40314 | 5.2663e-08
| 1 | -0.5 | 2 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0135508E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.40117 | 5.2663e-08
| 1 | -0.5 | 2 | 0 | 1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9570887E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.50278 | 5.2663e-08
| 1 | -0.6 | 2 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9908696E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.50274 | 5.2663e-08
| 1 | -0.6 | 2 | 0 | 1 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9654861E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.60401 | 5.2663e-08
| 1 | -0.7 | 2 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0630369E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.60454 | 5.2663e-08
| 1 | -0.7 | 2 | 0 | 1 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0308728E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.70022 | 5.2663e-08
| 1 | -0.8 | 2 | -0.1 | 1 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0105777E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.70249 | 5.2663e-08
| 1 | -0.8 | 2 | 0 | 1 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0179546E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.80416 | 5.2663e-08
| 1 | -0.9 | 2 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9165076E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.80009 | 5.2663e-08
| 1 | -0.9 | 2 | 0 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9685198E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.90253 | 5.2663e-08
| 1 | -1 | 2 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9781322E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.90045 | 5.2663e-08
| 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9635549E+00 | DC2_2V | DC11V | -1.0009 | 5.2663e-08
| 1 | -1 | 2 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9867064E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.90337 | 5.2663e-08
| 1 | -0.9 | 2 | 0 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9604323E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.90822 | 5.2663e-08
| 1 | -0.9 | 2 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9561470E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.80711 | 5.2663e-08
| 1 | -0.8 | 2 | 0 | 1 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0151980E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.80316 | 5.2663e-08
| 1 | -0.8 | 2 | -0.1 | 1 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0420353E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.70235 | 5.2663e-08
| 1 | -0.7 | 2 | 0 | 1 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9588546E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.70087 | 5.2663e-08
| 1 | -0.7 | 2 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9365852E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.60494 | 5.2663e-08
| 1 | -0.6 | 2 | 0 | 1 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9921333E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.60405 | 5.2663e-08
| 1 | -0.6 | 2 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 50.0283699E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.50008 | 5.2663e-08
| 1 | -0.5 | 2 | 0 | 1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 50.0458392E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.50194 | 5.2663e-08
| 1 | -0.5 | 2 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0737454E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.40109 | 5.2663e-08
| 1 | -0.4 | 2 | 0 | 1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0049297E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.4011 | 5.2663e-08
| 1 | -0.4 | 2 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9964012E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30101 | 5.2663e-08
| 1 | -0.3 | 2 | 0 | 1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9888138E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.30158 | 5.2663e-08
| 1 | -0.3 | 2 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9775714E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.20019 | 5.2663e-08
| 1 | -0.2 | 2 | 0 | 1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0598120E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.2011 | 5.2663e-08
| 1 | -0.2 | 2 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9908837E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -0.10066 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 2 | 0 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0086666E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.1007 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 2 | -0.1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9911761E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 2 | -0.1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 1 | -0.1 | 2 | 0 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | -0.1003 | 5.2663e-08
| 10 | 0.05 | 0.2 | 0 | 10 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.050389 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9616662E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9760822E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.05 | 0.2 | 0 | 10 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0089497E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.050458 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0098227E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.050384 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0548715E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.10009 | 5.2663e-08
| 10 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0107523E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.10019 | 5.2663e-08
| 10 | 0.15 | 0.2 | 0 | 10 | 0.15 | 20 | 10 | 0 | 50.0186626E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.1515 | 5.2663e-08
| 10 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.15 | 20 | 10 | 0 | 50.0054346E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.15107 | 5.2663e-08
| 10 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9804275E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.20185 | 5.2663e-08
| 10 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0244601E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.20003 | 5.2663e-08
| 10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 10 | 0.25 | 20 | 10 | 0 | 49.9897568E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.25229 | 5.2663e-08
| 10 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.25 | 20 | 10 | 0 | 50.0130742E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.25198 | 5.2663e-08
| 10 | 0.3 | 0.2 | 0 | 10 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9879746E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.30024 | 5.2663e-08
| 10 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9643792E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.30171 | 5.2663e-08
| 10 | 0.35 | 0.2 | 0 | 10 | 0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9486471E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.35208 | 5.2663e-08
| 10 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9932603E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.35038 | 5.2663e-08
| 10 | 0.4 | 0.2 | 0 | 10 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0016038E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.40148 | 5.2663e-08
| 10 | 0.45 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0230484E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.40295 | 5.2663e-08
| 10 | 0.45 | 0.2 | 0 | 10 | 0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9626506E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.45248 | 5.2663e-08
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9980991E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.45263 | 5.2663e-08
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9965851E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.50251 | 5.2663e-08
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9741407E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.45266 | 5.2663e-08
| 10 | 0.45 | 0.2 | 0 | 10 | 0.45 | 20 | 10 | 0 | 50.0042975E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.45354 | 5.2663e-08
| 10 | 0.45 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9474892E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.40377 | 5.2663e-08
| 10 | 0.4 | 0.2 | 0 | 10 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0383738E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.40182 | 5.2663e-08
| 10 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9884791E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.35107 | 5.2663e-08
| 10 | 0.35 | 0.2 | 0 | 10 | 0.35 | 20 | 10 | 0 | 50.0185021E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.35008 | 5.2663e-08
| 10 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0553773E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.30225 | 5.2663e-08
| 10 | 0.3 | 0.2 | 0 | 10 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9801353E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.30053 | 5.2663e-08
| 10 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.25 | 20 | 10 | 0 | 49.9973822E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.2514 | 5.2663e-08
| 10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 10 | 0.25 | 20 | 10 | 0 | 50.0116820E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.25059 | 5.2663e-08
| 10 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0381470E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.2013 | 5.2663e-08
| 10 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9937932E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.20093 | 5.2663e-08
| 10 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.15 | 20 | 10 | 0 | 50.0414069E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.15001 | 5.2663e-08
| 10 | 0.15 | 0.2 | 0 | 10 | 0.15 | 20 | 10 | 0 | 50.0424417E+00 | DC2_2V | DC11V | 0.15139 | 5.2663e-08
| 10 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9540752E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10022 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9572441E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.10074 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0156511E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 0.050329 | 5.2663e-08
| 10 | 0.05 | 0.2 | 0 | 10 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0131308E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.050269 | 5.2663e-08
| 10 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9719827E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0056421E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9625988E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9625988E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.05 | 0.2 | 0 | 10 | 0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0264432E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.050192 | 5.2663e-08
| 10 | -0.05 | 0.2 | 0 | 10 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9625988E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.050445 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9625988E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.05 | 0.2 | -0.05 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0096339E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9681288E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.05 | 0.2 | -0.05 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9975426E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.05 | 0.2 | 0 | 10 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0329037E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.05016 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0029530E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.050327 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | 0 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9937083E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10083 | 5.2663e-08
| 10 | -0.15 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0149054E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10081 | 5.2663e-08
| 10 | -0.15 | 0.2 | 0 | 10 | -0.15 | 20 | 10 | 0 | 49.9931330E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.1504 | 5.2663e-08
| 10 | -0.2 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.15 | 20 | 10 | 0 | 49.9917466E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.15119 | 5.2663e-08
| 10 | -0.2 | 0.2 | 0 | 10 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0594385E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.20145 | 5.2663e-08
| 10 | -0.25 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9829162E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.20134 | 5.2663e-08
| 10 | -0.25 | 0.2 | 0 | 10 | -0.25 | 20 | 10 | 0 | 49.9492356E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.25164 | 5.2663e-08
| 10 | -0.3 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.25 | 20 | 10 | 0 | 50.0236433E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.25189 | 5.2663e-08
| 10 | -0.3 | 0.2 | 0 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9746355E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.30086 | 5.2663e-08
| 10 | -0.35 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9932698E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.30228 | 5.2663e-08
| 10 | -0.35 | 0.2 | 0 | 10 | -0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9617510E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.35147 | 5.2663e-08
| 10 | -0.4 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9962880E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.35147 | 5.2663e-08
| 10 | -0.4 | 0.2 | 0 | 10 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9896012E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.40395 | 5.2663e-08
| 10 | -0.45 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0031417E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.40299 | 5.2663e-08
| 10 | -0.45 | 0.2 | 0 | 10 | -0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9789805E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.45101 | 5.2663e-08
| 10 | -0.5 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.45 | 20 | 10 | 0 | 50.0171238E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.45158 | 5.2663e-08
| 10 | -0.5 | 0.2 | 0 | 10 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9998915E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.50112 | 5.2663e-08
| 10 | -0.5 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9831943E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.45046 | 5.2663e-08
| 10 | -0.45 | 0.2 | 0 | 10 | -0.45 | 20 | 10 | 0 | 49.9900492E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.45388 | 5.2663e-08
| 10 | -0.45 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9985614E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.40375 | 5.2663e-08
| 10 | -0.4 | 0.2 | 0 | 10 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0033021E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.40297 | 5.2663e-08
| 10 | -0.4 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9917985E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.35055 | 5.2663e-08
| 10 | -0.35 | 0.2 | 0 | 10 | -0.35 | 20 | 10 | 0 | 49.9843775E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.35209 | 5.2663e-08
| 10 | -0.35 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0249511E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.30286 | 5.2663e-08
| 10 | -0.3 | 0.2 | 0 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9716387E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.30163 | 5.2663e-08
| 10 | -0.3 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.25 | 20 | 10 | 0 | 49.9675352E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.25245 | 5.2663e-08
| 10 | -0.25 | 0.2 | 0 | 10 | -0.25 | 20 | 10 | 0 | 50.0280393E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.25116 | 5.2663e-08
| 10 | -0.25 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0554009E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.20018 | 5.2663e-08
| 10 | -0.2 | 0.2 | 0 | 10 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9716906E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.20085 | 5.2663e-08
| 10 | -0.2 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.15 | 20 | 10 | 0 | 49.9874135E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.15124 | 5.2663e-08
| 10 | -0.15 | 0.2 | 0 | 10 | -0.15 | 20 | 10 | 0 | 49.9689156E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.1505 | 5.2663e-08
| 10 | -0.15 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9946185E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10064 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | 0 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9880877E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10084 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | -0.05 | 10 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0087987E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.050469 | 5.2663e-08
| 10 | -0.05 | 0.2 | 0 | 10 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 49.9794990E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.050425 | 5.2663e-08
| 10 | -0.05 | 0.2 | -0.05 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9480446E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0089497E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.05 | 0.2 | -0.05 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9811958E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9946138E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.05 | 0.2 | 0 | 10 | -0.05 | 20 | 10 | 0 | 50.0182567E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.050457 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0069538E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.1001 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9680582E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0065008E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0455414E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0172890E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0313923E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.10001 | 5.2663e-08
| 10 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0098180E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.10061 | 5.2663e-08
| 10 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9871212E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.20012 | 5.2663e-08
| 10 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9888091E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.20068 | 5.2663e-08
| 10 | 0.3 | 0.2 | 0 | 10 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0417802E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30248 | 5.2663e-08
| 10 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9707247E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30032 | 5.2663e-08
| 10 | 0.4 | 0.2 | 0 | 10 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9903839E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.40216 | 5.2663e-08
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0350529E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.40114 | 5.2663e-08
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9981086E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.50396 | 5.2663e-08
| 10 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9734151E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.50412 | 5.2663e-08
| 10 | 0.6 | 0.2 | 0 | 10 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0092753E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.60338 | 5.2663e-08
| 10 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9634418E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.60422 | 5.2663e-08
| 10 | 0.7 | 0.2 | 0 | 10 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0123144E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.70032 | 5.2663e-08
| 10 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9921569E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.70336 | 5.2663e-08
| 10 | 0.8 | 0.2 | 0 | 10 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9707859E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.8015 | 5.2663e-08
| 10 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0001604E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.80195 | 5.2663e-08
| 10 | 0.9 | 0.2 | 0 | 10 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9567874E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.90738 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0067839E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.90417 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 0.2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9751774E+00 | DC220MV | DC220MV | 1.0088 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9859945E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.9073 | 5.2663e-08
| 10 | 0.9 | 0.2 | 0 | 10 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0301172E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.90508 | 5.2663e-08
| 10 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0593676E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.80737 | 5.2663e-08
| 10 | 0.8 | 0.2 | 0 | 10 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0273924E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.80421 | 5.2663e-08
| 10 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0151697E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.70574 | 5.2663e-08
| 10 | 0.7 | 0.2 | 0 | 10 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9966182E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.70623 | 5.2663e-08
| 10 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9998443E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.60476 | 5.2663e-08
| 10 | 0.6 | 0.2 | 0 | 10 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0308634E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.60437 | 5.2663e-08
| 10 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9736742E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.50234 | 5.2663e-08
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 50.0024577E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.50128 | 5.2663e-08
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0028256E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.40349 | 5.2663e-08
| 10 | 0.4 | 0.2 | 0 | 10 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0306981E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.40227 | 5.2663e-08
| 10 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9751397E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30118 | 5.2663e-08
| 10 | 0.3 | 0.2 | 0 | 10 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0084212E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.30058 | 5.2663e-08
| 10 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9834489E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.20124 | 5.2663e-08
| 10 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9227751E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.20161 | 5.2663e-08
| 10 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9635784E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.10082 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9812806E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.10005 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9246373E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0779657E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9783961E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9276849E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0 | 10 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9834819E+00 | DC220MV | DC220MV | 0.1004 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | 0 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0069538E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10044 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9680582E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0065008E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0455414E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0172890E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | 0 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0313923E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10016 | 5.2663e-08
| 10 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0098180E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10038 | 5.2663e-08
| 10 | -0.2 | 0.2 | 0 | 10 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9871212E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.20133 | 5.2663e-08
| 10 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9888091E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.20155 | 5.2663e-08
| 10 | -0.3 | 0.2 | 0 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0417802E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.30292 | 5.2663e-08
| 10 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9707247E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.30263 | 5.2663e-08
| 10 | -0.4 | 0.2 | 0 | 10 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9903839E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.40038 | 5.2663e-08
| 10 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0350529E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.40197 | 5.2663e-08
| 10 | -0.5 | 0.2 | 0 | 10 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9981086E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.50116 | 5.2663e-08
| 10 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9734151E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.50011 | 5.2663e-08
| 10 | -0.6 | 0.2 | 0 | 10 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0092753E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.60122 | 5.2663e-08
| 10 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9634418E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.60457 | 5.2663e-08
| 10 | -0.7 | 0.2 | 0 | 10 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0123144E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.70668 | 5.2663e-08
| 10 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9921569E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.70195 | 5.2663e-08
| 10 | -0.8 | 0.2 | 0 | 10 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9707859E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.80577 | 5.2663e-08
| 10 | -0.9 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0001604E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.80377 | 5.2663e-08
| 10 | -0.9 | 0.2 | 0 | 10 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9567874E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.90168 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0067839E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.90731 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 0.2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9751774E+00 | DC220MV | DC220MV | -1.0018 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9859945E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.9036 | 5.2663e-08
| 10 | -0.9 | 0.2 | 0 | 10 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0301172E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.90005 | 5.2663e-08
| 10 | -0.9 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0593676E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.80207 | 5.2663e-08
| 10 | -0.8 | 0.2 | 0 | 10 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0273924E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.80666 | 5.2663e-08
| 10 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0151697E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.70428 | 5.2663e-08
| 10 | -0.7 | 0.2 | 0 | 10 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9966182E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.70617 | 5.2663e-08
| 10 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9998443E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.60537 | 5.2663e-08
| 10 | -0.6 | 0.2 | 0 | 10 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0308634E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.60563 | 5.2663e-08
| 10 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9736742E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.50318 | 5.2663e-08
| 10 | -0.5 | 0.2 | 0 | 10 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 50.0024577E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.50119 | 5.2663e-08
| 10 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0028256E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.40063 | 5.2663e-08
| 10 | -0.4 | 0.2 | 0 | 10 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0306981E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.40242 | 5.2663e-08
| 10 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9751397E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.30197 | 5.2663e-08
| 10 | -0.3 | 0.2 | 0 | 10 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0084212E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.30209 | 5.2663e-08
| 10 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9834489E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.20044 | 5.2663e-08
| 10 | -0.2 | 0.2 | 0 | 10 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9227751E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.20192 | 5.2663e-08
| 10 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9635784E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10038 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | 0 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9812806E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.10047 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9246373E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0779657E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9783961E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9276849E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -0.1 | 0.2 | 0 | 10 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9834819E+00 | DC220MV | DC220MV | -0.1 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9816624E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0032 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9695751E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0398430E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0250739E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0171096E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9844105E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0078 | 5.2663e-08
| 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 50.0200316E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0091 | 5.2663e-08
| 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 | 0 | 50.0360873E+00 | DC220MV | DC2_2V | 2.0125 | 5.2663e-08
| 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | 10 | 0 | 49.9919258E+00 | DC220MV | DC2_2V | 2.0058 | 5.2663e-08
| 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 20 | 10 | 0 | 50.0050854E+00 | DC220MV | DC2_2V | 3.0223 | 5.2663e-08
| 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 20 | 10 | 0 | 50.0059394E+00 | DC220MV | DC2_2V | 3.0123 | 5.2663e-08
| 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 20 | 10 | 0 | 50.0113469E+00 | DC220MV | DC2_2V | 4.0147 | 5.2663e-08
| 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 20 | 10 | 0 | 49.9915014E+00 | DC220MV | DC2_2V | 4.0153 | 5.2663e-08
| 10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 | 50.0096103E+00 | DC220MV | DC2_2V | 5.0273 | 5.2663e-08
| 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 20 | 10 | 0 | 50.0684095E+00 | DC220MV | DC2_2V | 4.0029 | 5.2663e-08
| 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 20 | 10 | 0 | 50.0477106E+00 | DC220MV | DC2_2V | 4.0365 | 5.2663e-08
| 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 20 | 10 | 0 | 49.9717565E+00 | DC220MV | DC2_2V | 3.0206 | 5.2663e-08
| 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 20 | 10 | 0 | 50.0544838E+00 | DC220MV | DC2_2V | 3.0285 | 5.2663e-08
| 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | 10 | 0 | 50.0214290E+00 | DC220MV | DC2_2V | 2.0102 | 5.2663e-08
| 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 | 0 | 49.9219569E+00 | DC220MV | DC2_2V | 2.0107 | 5.2663e-08
| 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 50.0338814E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0098 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 50.1087360E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0018 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0456029E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9975662E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0492891E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9829162E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9883046E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0061 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9816624E+00 | DC220MV | DC2_2V | -1.0011 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9695751E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0398430E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0250739E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0171096E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | 0 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 49.9844105E+00 | DC220MV | DC2_2V | -2.0066 | 5.2663e-08
| 10 | -2 | 2 | -1 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 50.0200316E+00 | DC220MV | DC2_2V | -1.006 | 5.2663e-08
| 10 | -2 | 2 | 0 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 50.0360873E+00 | DC220MV | DC2_2V | -2.0131 | 5.2663e-08
| 10 | -3 | 2 | -1 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 49.9919258E+00 | DC220MV | DC2_2V | -2.0095 | 5.2663e-08
| 10 | -3 | 2 | 0 | 10 | -3 | 20 | 10 | 0 | 50.0050854E+00 | DC220MV | DC2_2V | -3.0162 | 5.2663e-08
| 10 | -4 | 2 | -1 | 10 | -3 | 20 | 10 | 0 | 50.0059394E+00 | DC220MV | DC2_2V | -3.0237 | 5.2663e-08
| 10 | -4 | 2 | 0 | 10 | -4 | 20 | 10 | 0 | 50.0113469E+00 | DC220MV | DC2_2V | -4.0083 | 5.2663e-08
| 10 | -5 | 2 | -1 | 10 | -4 | 20 | 10 | 0 | 49.9915014E+00 | DC220MV | DC2_2V | -4.0026 | 5.2663e-08
| 10 | -5 | 2 | 0 | 10 | -5 | 20 | 10 | 0 | 50.0096103E+00 | DC220MV | DC2_2V | -5.049 | 5.2663e-08
| 10 | -5 | 2 | -1 | 10 | -4 | 20 | 10 | 0 | 50.0684095E+00 | DC220MV | DC2_2V | -4.0115 | 5.2663e-08
| 10 | -4 | 2 | 0 | 10 | -4 | 20 | 10 | 0 | 50.0477106E+00 | DC220MV | DC2_2V | -4.035 | 5.2663e-08
| 10 | -4 | 2 | -1 | 10 | -3 | 20 | 10 | 0 | 49.9717565E+00 | DC220MV | DC2_2V | -3.026 | 5.2663e-08
| 10 | -3 | 2 | 0 | 10 | -3 | 20 | 10 | 0 | 50.0544838E+00 | DC220MV | DC2_2V | -3.0248 | 5.2663e-08
| 10 | -3 | 2 | -1 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 50.0214290E+00 | DC220MV | DC2_2V | -2.005 | 5.2663e-08
| 10 | -2 | 2 | 0 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 49.9219569E+00 | DC220MV | DC2_2V | -2.004 | 5.2663e-08
| 10 | -2 | 2 | -1 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 50.0338814E+00 | DC220MV | DC2_2V | -1.0063 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 50.1087360E+00 | DC220MV | DC2_2V | -1.0056 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0456029E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9975662E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0492891E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9829162E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9883046E+00 | DC220MV | DC2_2V | -1.0041 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9992547E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0094 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9908602E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9872721E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0022878E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9996226E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 50.0800194E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0098 | 5.2663e-08
| 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9637951E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0042 | 5.2663e-08
| 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 | 0 | 49.9802531E+00 | DC220MV | DC2_2V | 2.0142 | 5.2663e-08
| 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | 10 | 0 | 49.9646712E+00 | DC220MV | DC2_2V | 2.0062 | 5.2663e-08
| 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 20 | 10 | 0 | 49.9537362E+00 | DC220MV | DC2_2V | 3.0049 | 5.2663e-08
| 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 20 | 10 | 0 | 49.9582519E+00 | DC220MV | DC2_2V | 3.0294 | 5.2663e-08
| 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 20 | 10 | 0 | 50.0248756E+00 | DC220MV | DC2_2V | 4.0362 | 5.2663e-08
| 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 20 | 10 | 0 | 50.0470206E+00 | DC220MV | DC2_2V | 4.0046 | 5.2663e-08
| 10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 | 50.0172276E+00 | DC220MV | DC2_2V | 5.0295 | 5.2663e-08
| 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 | 49.9859143E+00 | DC220MV | DC220MV | 5.0044 | 5.2663e-08
| 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 20 | 10 | 0 | 50.0120690E+00 | DC220MV | DC220MV | 6.0481 | 5.2663e-08
| 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 20 | 10 | 0 | 50.0356528E+00 | DC220MV | DC220MV | 6.0341 | 5.2663e-08
| 10 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 20 | 10 | 0 | 49.9932603E+00 | DC220MV | DC220MV | 7.027 | 5.2663e-08
| 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 10 | 0 | 50.0500075E+00 | DC220MV | DC220MV | 7.0516 | 5.2663e-08
| 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 8 | 20 | 10 | 0 | 50.0102144E+00 | DC220MV | DC220MV | 8.0329 | 5.2663e-08
| 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 8 | 20 | 10 | 0 | 49.9887808E+00 | DC220MV | DC2_2V | 8.0469 | 5.2663e-08
| 10 | 9 | 2 | 0 | 10 | 9 | 20 | 10 | 0 | 50.0200505E+00 | DC220MV | DC2_2V | 9.0699 | 5.2663e-08
| 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 10 | 0 | 49.9935952E+00 | DC220MV | DC2_2V | 9.0644 | 5.2663e-08
| 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 50.0334138E+00 | DC220MV | DC2_2V | 10.0113 | 5.2663e-08
| 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 10 | 0 | 50.0612684E+00 | DC220MV | DC2_2V | 9.0838 | 5.2663e-08
| 10 | 9 | 2 | 0 | 10 | 9 | 20 | 10 | 0 | 50.0152783E+00 | DC220MV | DC2_2V | 9.0167 | 5.2663e-08
| 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 8 | 20 | 10 | 0 | 49.9900256E+00 | DC220MV | DC2_2V | 8.006 | 5.2663e-08
| 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 8 | 20 | 10 | 0 | 49.9713042E+00 | DC220MV | DC2_2V | 8.0571 | 5.2663e-08
| 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 10 | 0 | 49.9393284E+00 | DC220MV | DC2_2V | 7.012 | 5.2663e-08
| 10 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 20 | 10 | 0 | 49.9646194E+00 | DC220MV | DC2_2V | 7.0388 | 5.2663e-08
| 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 20 | 10 | 0 | 49.9501535E+00 | DC220MV | DC2_2V | 6.0146 | 5.2663e-08
| 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 20 | 10 | 0 | 50.0500501E+00 | DC220MV | DC2_2V | 6.0122 | 5.2663e-08
| 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 | 49.9714738E+00 | DC220MV | DC2_2V | 5.0198 | 5.2663e-08
| 10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 | 50.0005236E+00 | DC220MV | DC2_2V | 5.0072 | 5.2663e-08
| 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 20 | 10 | 0 | 50.0048354E+00 | DC220MV | DC2_2V | 4.0332 | 5.2663e-08
| 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 20 | 10 | 0 | 50.0362243E+00 | DC220MV | DC2_2V | 4.0346 | 5.2663e-08
| 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 20 | 10 | 0 | 49.9836091E+00 | DC220MV | DC2_2V | 3.0007 | 5.2663e-08
| 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 20 | 10 | 0 | 50.0367298E+00 | DC220MV | DC2_2V | 3.0297 | 5.2663e-08
| 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | 10 | 0 | 49.9842738E+00 | DC220MV | DC2_2V | 2.0056 | 5.2663e-08
| 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 | 0 | 49.9949250E+00 | DC220MV | DC2_2V | 2.0129 | 5.2663e-08
| 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9986793E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0026 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9566037E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0052 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.1014460E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9959437E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0459715E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9684774E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0 | 49.9719874E+00 | DC220MV | DC2_2V | 1.0012 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9837600E+00 | DC220MV | DC2_2V | -1.0049 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0258577E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9915910E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0515247E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0354119E+00 | DC220MV | DC2_2V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 50.0273499E+00 | DC220MV | DC2_2V | -1.0082 | 5.2663e-08
| 10 | -2 | 2 | -1 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9984812E+00 | DC220MV | DC2_2V | -1.008 | 5.2663e-08
| 10 | -2 | 2 | 0 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 49.9898417E+00 | DC220MV | DC2_2V | -2.0187 | 5.2663e-08
| 10 | -3 | 2 | -1 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 49.9354655E+00 | DC220MV | DC2_2V | -2.0083 | 5.2663e-08
| 10 | -3 | 2 | 0 | 10 | -3 | 20 | 10 | 0 | 49.9777363E+00 | DC220MV | DC2_2V | -3.0175 | 5.2663e-08
| 10 | -4 | 2 | -1 | 10 | -3 | 20 | 10 | 0 | 50.0357094E+00 | DC220MV | DC2_2V | -3.0069 | 5.2663e-08
| 10 | -4 | 2 | 0 | 10 | -4 | 20 | 10 | 0 | 49.9519283E+00 | DC220MV | DC2_2V | -4.0285 | 5.2663e-08
| 10 | -5 | 2 | -1 | 10 | -4 | 20 | 10 | 0 | 49.9450228E+00 | DC220MV | DC2_2V | -4.0062 | 5.2663e-08
| 10 | -5 | 2 | 0 | 10 | -5 | 20 | 10 | 0 | 50.0212165E+00 | DC220MV | DC2_2V | -5.0301 | 5.2663e-08
| 10 | -6 | 2 | -1 | 10 | -5 | 20 | 10 | 0 | 49.9804463E+00 | DC220MV | DC220MV | -5.0321 | 5.2663e-08
| 10 | -6 | 2 | 0 | 10 | -6 | 20 | 10 | 0 | 49.9891109E+00 | DC220MV | DC220MV | -6.0068 | 5.2663e-08
| 10 | -7 | 2 | -1 | 10 | -6 | 20 | 10 | 0 | 49.9998066E+00 | DC220MV | DC220MV | -6.0251 | 5.2663e-08
| 10 | -7 | 2 | 0 | 10 | -7 | 20 | 10 | 0 | 50.0422385E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -7.0479 | 5.2663e-08
| 10 | -8 | 2 | -1 | 10 | -7 | 20 | 10 | 0 | 49.9700039E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -7.0368 | 5.2663e-08
| 10 | -8 | 2 | 0 | 10 | -8 | 20 | 10 | 0 | 50.0165526E+00 | DC2_2V | DC2_2V | -8.0061 | 5.2663e-08
| 10 | -9 | 2 | -1 | 10 | -8 | 20 | 10 | 0 | 49.9795602E+00 | DC2_2V | DC11V | -8.0774 | 5.2663e-08
| 10 | -9 | 2 | 0 | 10 | -9 | 20 | 10 | 0 | 49.8893445E+00 | DC2_2V | DC11V | -9.0455 | 5.2663e-08
| 10 | -10 | 2 | -1 | 10 | -9 | 20 | 10 | 0 | 49.9553088E+00 | DC2_2V | DC11V | -9.069 | 5.2663e-08
| 10 | -10 | 2 | 0 | 10 | -10 | 20 | 10 | 0 | 50.0452768E+00 | DC2_2V | DC11V | -10.0001 | 5.2663e-08
| 10 | -10 | 2 | -1 | 10 | -9 | 20 | 10 | 0 | 49.9977501E+00 | DC2_2V | DC11V | -9.0098 | 5.2663e-08
| 10 | -9 | 2 | 0 | 10 | -9 | 20 | 10 | 0 | 50.0547486E+00 | DC2_2V | DC11V | -9.0105 | 5.2663e-08
| 10 | -9 | 2 | -1 | 10 | -8 | 20 | 10 | 0 | 50.0525741E+00 | DC2_2V | DC11V | -8.0414 | 5.2663e-08
| 10 | -8 | 2 | 0 | 10 | -8 | 20 | 10 | 0 | 49.9871212E+00 | DC2_2V | DC11V | -8.0701 | 5.2663e-08
| 10 | -8 | 2 | -1 | 10 | -7 | 20 | 10 | 0 | 49.9714785E+00 | DC2_2V | DC11V | -7.0438 | 5.2663e-08
| 10 | -7 | 2 | 0 | 10 | -7 | 20 | 10 | 0 | 50.0065527E+00 | DC2_2V | DC11V | -7.0576 | 5.2663e-08
| 10 | -7 | 2 | -1 | 10 | -6 | 20 | 10 | 0 | 49.9839957E+00 | DC2_2V | DC11V | -6.0509 | 5.2663e-08
| 10 | -6 | 2 | 0 | 10 | -6 | 20 | 10 | 0 | 49.9931142E+00 | DC2_2V | DC11V | -6.0292 | 5.2663e-08
| 10 | -6 | 2 | -1 | 10 | -5 | 20 | 10 | 0 | 49.9825250E+00 | DC2_2V | DC11V | -5.0427 | 5.2663e-08
| 10 | -5 | 2 | 0 | 10 | -5 | 20 | 10 | 0 | 50.0452579E+00 | DC2_2V | DC11V | -5.0444 | 5.2663e-08
| 10 | -5 | 2 | -1 | 10 | -4 | 20 | 10 | 0 | 49.8609679E+00 | DC2_2V | DC11V | -4.0089 | 5.2663e-08
| 10 | -4 | 2 | 0 | 10 | -4 | 20 | 10 | 0 | 49.9730900E+00 | DC2_2V | DC11V | -4.0015 | 5.2663e-08
| 10 | -4 | 2 | -1 | 10 | -3 | 20 | 10 | 0 | 50.0250172E+00 | DC2_2V | DC11V | -3.0122 | 5.2663e-08
| 10 | -3 | 2 | 0 | 10 | -3 | 20 | 10 | 0 | 50.0696488E+00 | DC2_2V | DC11V | -3.0093 | 5.2663e-08
| 10 | -3 | 2 | -1 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 50.0135508E+00 | DC2_2V | DC11V | -2.0001 | 5.2663e-08
| 10 | -2 | 2 | 0 | 10 | -2 | 20 | 10 | 0 | 49.9570887E+00 | DC2_2V | DC11V | -2.0009 | 5.2663e-08
| 10 | -2 | 2 | -1 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9908696E+00 | DC2_2V | DC11V | -1.0033 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9654861E+00 | DC2_2V | DC11V | -1.0094 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0630369E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0308728E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0105777E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0179546E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 10 | -1 | 2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 10 | 0 | 49.9165076E+00 | DC2_2V | DC11V | -1.0038 | 5.2663e-08
| 100 | 5 | 10 | 0 | 100 | 5 | 20 | 10 | 0 | 49.9685198E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0274 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9781322E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9635549E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9867064E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9604323E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 5 | 10 | 0 | 100 | 5 | 20 | 10 | 0 | 49.9561470E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0071 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 5 | 100 | 5 | 20 | 10 | 0 | 50.0151980E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0011 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 50.0420353E+00 | DC2_2V | DC11V | 10.0113 | 5.2663e-08
| 100 | 15 | 10 | 5 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 49.9588546E+00 | DC2_2V | DC11V | 10.073 | 5.2663e-08
| 100 | 15 | 10 | 0 | 100 | 15 | 20 | 10 | 0 | 49.9365852E+00 | DC2_2V | DC11V | 15.0376 | 5.2663e-08
| 100 | 20 | 10 | 5 | 100 | 15 | 20 | 10 | 0 | 49.9921333E+00 | DC2_2V | DC11V | 15.1492 | 5.2663e-08
| 100 | 20 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50.0283699E+00 | DC2_2V | DC11V | 20.0848 | 5.2663e-08
| 100 | 25 | 10 | 5 | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50.0458392E+00 | DC2_2V | DC11V | 20.0332 | 5.2663e-08
| 100 | 25 | 10 | 0 | 100 | 25 | 20 | 10 | 0 | 50.0737454E+00 | DC2_2V | DC11V | 25.227 | 5.2663e-08
| 100 | 30 | 10 | 5 | 100 | 25 | 20 | 10 | 0 | 50.0049297E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 25.2205 | 5.2663e-08
| 100 | 30 | 10 | 0 | 100 | 30 | 20 | 10 | 0 | 49.9964012E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 30.1553 | 5.2663e-08
| 100 | 35 | 10 | 5 | 100 | 30 | 20 | 10 | 0 | 49.9888138E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 30.0458 | 5.2663e-08
| 100 | 35 | 10 | 0 | 100 | 35 | 20 | 10 | 0 | 49.9775714E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 35.333 | 5.2663e-08
| 100 | 40 | 10 | 5 | 100 | 35 | 20 | 10 | 0 | 50.0598120E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 35.0866 | 5.2663e-08
| 100 | 40 | 10 | 0 | 100 | 40 | 20 | 10 | 0 | 49.9908837E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 40.1933 | 5.2663e-08
| 100 | 45 | 10 | 5 | 100 | 40 | 20 | 10 | 0 | 50.0086666E+00 | DC2_2V | DC11V | 40.2616 | 5.2663e-08
| 100 | 45 | 10 | 0 | 100 | 45 | 20 | 10 | 0 | 49.9911761E+00 | DC2_2V | DC11V | 45.2867 | 5.2663e-08
| 100 | 50 | 10 | 5 | 100 | 45 | 20 | 10 | 0 | 50.0189883E+00 | DC2_2V | DC11V | 45.2969 | 5.2663e-08
| 100 | 50 | 10 | 0 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 50.0652170E+00 | DC2_2V | DC11V | 50.3352 | 5.2663e-08
| 100 | 50 | 10 | 5 | 100 | 45 | 20 | 10 | 0 | 50.0313168E+00 | DC2_2V | DC11V | 45.3801 | 5.2663e-08
| 100 | 45 | 10 | 0 | 100 | 45 | 20 | 10 | 0 | 49.9904169E+00 | DC2_2V | DC11V | 45.0943 | 5.2663e-08
| 100 | 45 | 10 | 5 | 100 | 40 | 20 | 10 | 0 | 49.9616662E+00 | DC2_2V | DC11V | 40.2767 | 5.2663e-08
| 100 | 40 | 10 | 0 | 100 | 40 | 20 | 10 | 0 | 49.9760822E+00 | DC2_2V | DC11V | 40.3751 | 5.2663e-08
| 100 | 40 | 10 | 5 | 100 | 35 | 20 | 10 | 0 | 50.0089497E+00 | DC2_2V | DC11V | 35.2851 | 5.2663e-08
| 100 | 35 | 10 | 0 | 100 | 35 | 20 | 10 | 0 | 50.0098227E+00 | DC2_2V | DC11V | 35.0273 | 5.2663e-08
| 100 | 35 | 10 | 5 | 100 | 30 | 20 | 10 | 0 | 50.0548715E+00 | DC2_2V | DC11V | 30.1085 | 5.2663e-08
| 100 | 30 | 10 | 0 | 100 | 30 | 20 | 10 | 0 | 50.0107523E+00 | DC2_2V | DC11V | 30.2569 | 5.2663e-08
| 100 | 30 | 10 | 5 | 100 | 25 | 20 | 10 | 0 | 50.0186626E+00 | DC2_2V | DC11V | 25.0421 | 5.2663e-08
| 100 | 25 | 10 | 0 | 100 | 25 | 20 | 10 | 0 | 50.0054346E+00 | DC2_2V | DC11V | 25.086 | 5.2663e-08
| 100 | 25 | 10 | 5 | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 49.9804275E+00 | DC2_2V | DC11V | 20.1074 | 5.2663e-08
| 100 | 20 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50.0244601E+00 | DC2_2V | DC11V | 20.0618 | 5.2663e-08
| 100 | 20 | 10 | 5 | 100 | 15 | 20 | 10 | 0 | 49.9897568E+00 | DC2_2V | DC11V | 15.1371 | 5.2663e-08
| 100 | 15 | 10 | 0 | 100 | 15 | 20 | 10 | 0 | 50.0130742E+00 | DC2_2V | DC11V | 15.0606 | 5.2663e-08
| 100 | 15 | 10 | 5 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 49.9879746E+00 | DC2_2V | DC11V | 10.0132 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 49.9643792E+00 | DC2_2V | DC11V | 10.0644 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 5 | 100 | 5 | 20 | 10 | 0 | 49.9486471E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0107 | 5.2663e-08
| 100 | 5 | 10 | 0 | 100 | 5 | 20 | 10 | 0 | 49.9932603E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0161 | 5.2663e-08
| 100 | 5 | 10 | 0 | 100 | 5 | 20 | 10 | 0 | 50.0016038E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0443 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0230484E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 5 | 10 | 0 | 100 | 5 | 20 | 10 | 0 | 49.9626506E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0322 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9980991E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 5 | 10 | 0 | 100 | 5 | 20 | 10 | 0 | 49.9965851E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0474 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 49.9741407E+00 | DC2_2V | DC11V | 10.0299 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0042975E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9474892E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0383738E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9884791E+00 | DC2_2V | DC11V | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 50.0185021E+00 | DC2_2V | DC11V | 10.0757 | 5.2663e-08
| 100 | 20 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 50.0553773E+00 | DC2_2V | DC11V | 10.0677 | 5.2663e-08
| 100 | 20 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 49.9801353E+00 | DC2_2V | DC11V | 20.0558 | 5.2663e-08
| 100 | 30 | 10 | 10 | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 49.9973822E+00 | DC2_2V | DC11V | 20.1615 | 5.2663e-08
| 100 | 30 | 10 | 0 | 100 | 30 | 20 | 10 | 0 | 50.0116820E+00 | DC2_2V | DC11V | 30.1831 | 5.2663e-08
| 100 | 40 | 10 | 10 | 100 | 30 | 20 | 10 | 0 | 50.0381470E+00 | DC2_2V | DC11V | 30.2225 | 5.2663e-08
| 100 | 40 | 10 | 0 | 100 | 40 | 20 | 10 | 0 | 49.9937932E+00 | DC2_2V | DC11V | 40.3316 | 5.2663e-08
| 100 | 50 | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | 10 | 0 | 50.0414069E+00 | DC2_2V | DC11V | 40.1205 | 5.2663e-08
| 100 | 50 | 10 | 0 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 50.0424417E+00 | DC2_2V | DC11V | 50.4172 | 5.2663e-08
| 100 | 60 | 10 | 10 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 49.9540752E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 50.0037 | 5.2663e-08
| 100 | 60 | 10 | 0 | 100 | 60 | 20 | 10 | 0 | 49.9572441E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 60.3118 | 5.2663e-08
| 100 | 70 | 10 | 10 | 100 | 60 | 20 | 10 | 0 | 50.0156511E+00 | DC2_2V | DC2_2V | 60.4135 | 5.2663e-08
| 100 | 70 | 10 | 0 | 100 | 70 | 20 | 10 | 0 | 50.0131308E+00 | DC220MV | DC220MV | 70.4512 | 5.2663e-08
| 100 | 80 | 10 | 10 | 100 | 70 | 20 | 10 | 0 | 49.9719827E+00 | DC220MV | DC220MV | 70.1357 | 5.2663e-08
| 100 | 80 | 10 | 0 | 100 | 80 | 20 | 10 | 0 | 50.0056421E+00 | DC220MV | DC220MV | 80.0924 | 5.2663e-08
| 100 | 90 | 10 | 10 | 100 | 80 | 20 | 10 | 0 | 49.9625988E+00 | DC220MV | DC220MV | 80.1793 | 5.2663e-08
| 100 | 90 | 10 | 0 | 100 | 90 | 20 | 10 | 0 | 50.0264432E+00 | DC220MV | DC220MV | 90.6441 | 5.2663e-08
| 100 | 100 | 10 | 10 | 100 | 90 | 20 | 10 | 0 | 50.0096339E+00 | DC220MV | DC220MV | 90.0168 | 5.2663e-08
| 100 | 100 | 10 | 0 | 100 | 100 | 20 | 10 | 0 | 49.9681288E+00 | DC220MV | DC220MV | 100.6447 | 5.2663e-08
| 100 | 100 | 10 | 10 | 100 | 90 | 20 | 10 | 0 | 49.9975426E+00 | DC220MV | DC220MV | 90.1892 | 5.2663e-08
| 100 | 90 | 10 | 0 | 100 | 90 | 20 | 10 | 0 | 50.0329037E+00 | DC220MV | DC220MV | 90.5129 | 5.2663e-08
| 100 | 90 | 10 | 10 | 100 | 80 | 20 | 10 | 0 | 50.0029530E+00 | DC220MV | DC220MV | 80.3621 | 5.2663e-08
| 100 | 80 | 10 | 0 | 100 | 80 | 20 | 10 | 0 | 49.9937083E+00 | DC220MV | DC220MV | 80.3946 | 5.2663e-08
| 100 | 80 | 10 | 10 | 100 | 70 | 20 | 10 | 0 | 50.0149054E+00 | DC220MV | DC220MV | 70.0687 | 5.2663e-08
| 100 | 70 | 10 | 0 | 100 | 70 | 20 | 10 | 0 | 49.9931330E+00 | DC220MV | DC220MV | 70.5264 | 5.2663e-08
| 100 | 70 | 10 | 10 | 100 | 60 | 20 | 10 | 0 | 49.9917466E+00 | DC220MV | DC220MV | 60.3697 | 5.2663e-08
| 100 | 60 | 10 | 0 | 100 | 60 | 20 | 10 | 0 | 50.0594385E+00 | DC220MV | DC220MV | 60.3616 | 5.2663e-08
| 100 | 60 | 10 | 10 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 49.9829162E+00 | DC220MV | DC220MV | 50.4002 | 5.2663e-08
| 100 | 50 | 10 | 0 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 49.9492356E+00 | DC220MV | DC220MV | 50.2049 | 5.2663e-08
| 100 | 50 | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | 10 | 0 | 50.0236433E+00 | DC220MV | DC220MV | 40.1155 | 5.2663e-08
| 100 | 40 | 10 | 0 | 100 | 40 | 20 | 10 | 0 | 49.9746355E+00 | DC220MV | DC220MV | 40.2842 | 5.2663e-08
| 100 | 40 | 10 | 10 | 100 | 30 | 20 | 10 | 0 | 49.9932698E+00 | DC220MV | DC220MV | 30.2918 | 5.2663e-08
| 100 | 30 | 10 | 0 | 100 | 30 | 20 | 10 | 0 | 49.9617510E+00 | DC220MV | DC220MV | 30.1234 | 5.2663e-08
| 100 | 30 | 10 | 10 | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 49.9962880E+00 | DC220MV | DC220MV | 20.1781 | 5.2663e-08
| 100 | 20 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 49.9896012E+00 | DC220MV | DC220MV | 20.0665 | 5.2663e-08
| 100 | 20 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 50.0031417E+00 | DC220MV | DC220MV | 10.0984 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 49.9789805E+00 | DC220MV | DC220MV | 10.0831 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0171238E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9998915E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9831943E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9900492E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 49.9985614E+00 | DC220MV | DC220MV | 10.0518 | 5.2663e-08
| 100 | -10 | 10 | 0 | 100 | -10 | 20 | 10 | 0 | 50.0033021E+00 | DC220MV | DC220MV | -10.0236 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9917985E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | -10 | 10 | -10 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9843775E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0249511E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | -10 | 10 | -10 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9716387E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | -10 | 10 | 0 | 100 | -10 | 20 | 10 | 0 | 49.9675352E+00 | DC220MV | DC220MV | -10.0104 | 5.2663e-08
| 100 | -20 | 10 | -10 | 100 | -10 | 20 | 10 | 0 | 50.0280393E+00 | DC220MV | DC220MV | -10.0713 | 5.2663e-08
| 100 | -20 | 10 | 0 | 100 | -20 | 20 | 10 | 0 | 50.0554009E+00 | DC220MV | DC220MV | -20.0397 | 5.2663e-08
| 100 | -30 | 10 | -10 | 100 | -20 | 20 | 10 | 0 | 49.9716906E+00 | DC220MV | DC220MV | -20.0028 | 5.2663e-08
| 100 | -30 | 10 | 0 | 100 | -30 | 20 | 10 | 0 | 49.9874135E+00 | DC220MV | DC220MV | -30.1253 | 5.2663e-08
| 100 | -40 | 10 | -10 | 100 | -30 | 20 | 10 | 0 | 49.9689156E+00 | DC220MV | DC220MV | -30.0763 | 5.2663e-08
| 100 | -40 | 10 | 0 | 100 | -40 | 20 | 10 | 0 | 49.9946185E+00 | DC220MV | DC220MV | -40.2268 | 5.2663e-08
| 100 | -50 | 10 | -10 | 100 | -40 | 20 | 10 | 0 | 49.9880877E+00 | DC220MV | DC220MV | -40.154 | 5.2663e-08
| 100 | -50 | 10 | 0 | 100 | -50 | 20 | 10 | 0 | 50.0087987E+00 | DC220MV | DC220MV | -50.2093 | 5.2663e-08
| 100 | -60 | 10 | -10 | 100 | -50 | 20 | 10 | 0 | 49.9794990E+00 | DC220MV | DC220MV | -50.4637 | 5.2663e-08
| 100 | -60 | 10 | 0 | 100 | -60 | 20 | 10 | 0 | 49.9480446E+00 | DC220MV | DC220MV | -60.5253 | 5.2663e-08
| 100 | -70 | 10 | -10 | 100 | -60 | 20 | 10 | 0 | 50.0089497E+00 | DC220MV | DC220MV | -60.2947 | 5.2663e-08
| 100 | -70 | 10 | 0 | 100 | -70 | 20 | 10 | 0 | 49.9811958E+00 | DC220MV | DC220MV | -70.5711 | 5.2663e-08
| 100 | -80 | 10 | -10 | 100 | -70 | 20 | 10 | 0 | 49.9946138E+00 | DC220MV | DC220MV | -70.1001 | 5.2663e-08
| 100 | -80 | 10 | 0 | 100 | -80 | 20 | 10 | 0 | 50.0182567E+00 | DC220MV | DC220MV | -80.2959 | 5.2663e-08
| 100 | -90 | 10 | -10 | 100 | -80 | 20 | 10 | 0 | 50.0069538E+00 | DC220MV | DC220MV | -80.7317 | 5.2663e-08
| 100 | -90 | 10 | 0 | 100 | -90 | 20 | 10 | 0 | 49.9680582E+00 | DC220MV | DC220MV | -90.6829 | 5.2663e-08
| 100 | -100 | 10 | -10 | 100 | -90 | 20 | 10 | 0 | 50.0065008E+00 | DC220MV | DC220MV | -90.4581 | 5.2663e-08
| 100 | -100 | 10 | 0 | 100 | -100 | 20 | 10 | 0 | 50.0455414E+00 | DC220MV | DC220MV | -100.9384 | 5.2663e-08
| 100 | -100 | 10 | -10 | 100 | -90 | 20 | 10 | 0 | 50.0172890E+00 | DC220MV | DC220MV | -90.4635 | 5.2663e-08
| 100 | -90 | 10 | 0 | 100 | -90 | 20 | 10 | 0 | 50.0313923E+00 | DC220MV | DC220MV | -90.848 | 5.2663e-08
| 100 | -90 | 10 | -10 | 100 | -80 | 20 | 10 | 0 | 50.0098180E+00 | DC220MV | DC220MV | -80.2192 | 5.2663e-08
| 100 | -80 | 10 | 0 | 100 | -80 | 20 | 10 | 0 | 49.9871212E+00 | DC220MV | DC220MV | -80.4555 | 5.2663e-08
| 100 | -80 | 10 | -10 | 100 | -70 | 20 | 10 | 0 | 49.9888091E+00 | DC220MV | DC220MV | -70.1081 | 5.2663e-08
| 100 | -70 | 10 | 0 | 100 | -70 | 20 | 10 | 0 | 50.0417802E+00 | DC220MV | DC220MV | -70.5854 | 5.2663e-08
| 100 | -70 | 10 | -10 | 100 | -60 | 20 | 10 | 0 | 49.9707247E+00 | DC220MV | DC220MV | -60.1495 | 5.2663e-08
| 100 | -60 | 10 | 0 | 100 | -60 | 20 | 10 | 0 | 49.9903839E+00 | DC220MV | DC220MV | -60.561 | 5.2663e-08
| 100 | -60 | 10 | -10 | 100 | -50 | 20 | 10 | 0 | 50.0350529E+00 | DC220MV | DC220MV | -50.1435 | 5.2663e-08
| 100 | -50 | 10 | 0 | 100 | -50 | 20 | 10 | 0 | 49.9981086E+00 | DC220MV | DC220MV | -50.1996 | 5.2663e-08
| 100 | -50 | 10 | -10 | 100 | -40 | 20 | 10 | 0 | 49.9734151E+00 | DC220MV | DC220MV | -40.2757 | 5.2663e-08
| 100 | -40 | 10 | 0 | 100 | -40 | 20 | 10 | 0 | 50.0092753E+00 | DC220MV | DC220MV | -40.3482 | 5.2663e-08
| 100 | -40 | 10 | -10 | 100 | -30 | 20 | 10 | 0 | 49.9634418E+00 | DC220MV | DC220MV | -30.136 | 5.2663e-08
| 100 | -30 | 10 | 0 | 100 | -30 | 20 | 10 | 0 | 50.0123144E+00 | DC220MV | DC220MV | -30.0035 | 5.2663e-08
| 100 | -30 | 10 | -10 | 100 | -20 | 20 | 10 | 0 | 49.9921569E+00 | DC220MV | DC220MV | -20.1299 | 5.2663e-08
| 100 | -20 | 10 | 0 | 100 | -20 | 20 | 10 | 0 | 49.9707859E+00 | DC220MV | DC220MV | -20.0159 | 5.2663e-08
| 100 | -20 | 10 | -10 | 100 | -10 | 20 | 10 | 0 | 50.0001604E+00 | DC220MV | DC220MV | -10.0686 | 5.2663e-08
| 100 | -10 | 10 | 0 | 100 | -10 | 20 | 10 | 0 | 49.9567874E+00 | DC220MV | DC220MV | -10.0198 | 5.2663e-08
| 100 | -10 | 10 | -10 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0067839E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9751774E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | -10 | 10 | -10 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9859945E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0301172E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08
| 100 | -10 | 10 | 0 | 100 | -10 | 20 | 10 | 0 | 50.0301172E+00 | DC220MV | DC220MV | 0 | 5.2663e-08