## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5730 | X: FL5700
Start Row | 8 | Stop Row | 399
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9570982E+00 | DC2_2V |  | 0.10000158432999999 | 6.8399094292755166e-08 | 1523232731.478 | 1523232746.962 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9965097E+00 | DC2_2V |  | 1.1635408131e-06 | 5.3277571538612794e-08 | 1523232761.831 | 1523232777.374 | 1.0918e-06 | 1.0606e-06 | 1.1764e-06 | 1.1755e-06 | 1.2505e-06 | 1.0902e-06 | 1.1741e-06 | 1.1899e-06 | 1.122e-06 | 1.2364e-06 | 1.139e-06 | 1.1723e-06 | 1.2373e-06 | 1.1567e-06 | 1.1295e-06 | 1.1336e-06 | 1.1351e-06 | 1.2573e-06 | 1.2029e-06 | 1.1396e-06
| 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9541459E+00 | DC2_2V |  | 1.5361650537999999e-06 | 6.9335861818654013e-08 | 1523232792.264 | 1523232807.81 | 1.6141e-06 | 1.4896e-06 | 1.5018e-06 | 1.4579e-06 | 1.5585e-06 | 1.5115e-06 | 1.4213e-06 | 1.6154e-06 | 1.4997e-06 | 1.5426e-06 | 1.5475e-06 | 1.6243e-06 | 1.6506e-06 | 1.6418e-06 | 1.4604e-06 | 1.5278e-06 | 1.4456e-06 | 1.4779e-06 | 1.5078e-06 | 1.6272e-06
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0180490E+00 | DC2_2V |  | 1.2365722036999999e-06 | 5.5213902061068656e-08 | 1523232822.771 | 1523232838.271 | 1.2763e-06 | 1.2572e-06 | 1.1954e-06 | 1.2072e-06 | 1.1866e-06 | 1.1763e-06 | 1.2542e-06 | 1.116e-06 | 1.2292e-06 | 1.1645e-06 | 1.2719e-06 | 1.2586e-06 | 1.3718e-06 | 1.2542e-06 | 1.3174e-06 | 1.2278e-06 | 1.216e-06 | 1.2777e-06 | 1.213e-06 | 1.2601e-06
| 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9580258E+00 | DC2_2V |  | 1.6170782619499997e-06 | 6.3184165481315482e-08 | 1523232853.132 | 1523232868.602 | 1.5974e-06 | 1.6224e-06 | 1.484e-06 | 1.5841e-06 | 1.615e-06 | 1.6106e-06 | 1.615e-06 | 1.7549e-06 | 1.6607e-06 | 1.6504e-06 | 1.5812e-06 | 1.5591e-06 | 1.6268e-06 | 1.6901e-06 | 1.5694e-06 | 1.6415e-06 | 1.6857e-06 | 1.5915e-06 | 1.5017e-06 | 1.7004e-06
| 2 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9271488E+00 | DC2_2V |  | 0.10000162669000001 | 7.0889674142878037e-08 | 1523232883.477 | 1523232898.918 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.8993586E+00 | DC2_2V |  | 0.10000203489999999 | 5.7460516878062297e-08 | 1523232913.794 | 1523232929.265 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9953448E+00 | DC2_2V |  | 0.20000207911999998 | 5.7895868593242708e-08 | 1523232944.136 | 1523232959.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9734622E+00 | DC2_2V |  | 0.20000241702000002 | 7.380844531657206e-08 | 1523232974.474 | 1523232989.91 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0283982E+00 | DC2_2V |  | 0.30000248931500006 | 6.5378951315846675e-08 | 1523233004.776 | 1523233020.211 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9534820E+00 | DC2_2V |  | 0.30000296052499997 | 5.2951278316686453e-08 | 1523233035.081 | 1523233050.49 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2 | 0 | 1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0165668E+00 | DC2_2V |  | 0.40000292413499999 | 6.7287928148056453e-08 | 1523233065.355 | 1523233080.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9702347E+00 | DC2_2V |  | 0.40000342128999999 | 5.9188604476612166e-08 | 1523233095.673 | 1523233111.089 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9902802E+00 | DC2_2V |  | 0.50000339287500017 | 5.5486573827389716e-08 | 1523233125.965 | 1523233141.414 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 50.1170232E+00 | DC2_2V |  | 0.50000387723500006 | 7.5679814193210267e-08 | 1523233156.291 | 1523233171.727 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0068311E+00 | DC2_2V |  | 0.60000385946500001 | 7.0861147857547623e-08 | 1523233186.59 | 1523233201.954 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0336028E+00 | DC2_2V |  | 0.60000422812499998 | 7.6554430800273853e-08 | 1523233216.831 | 1523233232.266 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0562708E+00 | DC2_2V |  | 0.70000418999500003 | 8.7516104097187496e-08 | 1523233247.139 | 1523233262.553 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9749984E+00 | DC2_2V |  | 0.7000046672900001 | 1.1062289501891611e-07 | 1523233277.408 | 1523233292.81 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.70001 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0314348E+00 | DC2_2V |  | 0.80000464200499999 | 5.8992817145978567e-08 | 1523233307.674 | 1523233323.105 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0504518E+00 | DC2_2V |  | 0.80000502321 | 7.5457530438820707e-08 | 1523233337.978 | 1523233353.385 | 0.8 | 0.8 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.8 | 0.80001 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.80001 | 0.8 | 0.80001 | 0.80001 | 0.8 | 0.8 | 0.80001
| 2 | 0.9 | 2 | 0 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9932698E+00 | DC2_2V |  | 0.90000497605500007 | 7.5742547318040017e-08 | 1523233368.253 | 1523233383.652 | 0.9 | 0.90001 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.90001 | 0.9 | 0.90001 | 0.90001 | 0.9 | 0.9 | 0.90001 | 0.90001 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0343065E+00 | DC2_2V |  | 0.90000537705999994 | 7.2834342170547753e-08 | 1523233398.53 | 1523233413.957 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0429283E+00 | DC2_2V |  | 1.0000053764500001 | 9.6498950760432815e-08 | 1523233428.816 | 1523233444.214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1.0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0153915E+00 | DC2_2V |  | 0.90000545815499999 | 8.3281519397845757e-08 | 1523233459.075 | 1523233474.48 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| 2 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0134848E+00 | DC2_2V |  | 1.0000054216000001 | 5.463002835654712e-08 | 1523233489.324 | 1523233504.736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1.0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9649962E+00 | DC2_2V |  | 0.90000537486499987 | 7.6261309160347036e-08 | 1523233519.613 | 1523233535.032 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 0.9 | 2 | 0 | 1 | 0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9822280E+00 | DC2_2V |  | 0.90000508301000015 | 7.3112597408693657e-08 | 1523233549.897 | 1523233565.348 | 0.90001 | 0.90001 | 0.9 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.9 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
| 2 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0295174E+00 | DC2_2V |  | 0.8000050745049998 | 7.142217775593316e-08 | 1523233580.217 | 1523233595.659 | 0.80001 | 0.8 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.8 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001 | 0.80001
| 2 | 0.8 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9878614E+00 | DC2_2V |  | 0.80000472446999993 | 5.9288077217685386e-08 | 1523233610.526 | 1523233625.943 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0163072E+00 | DC2_2V |  | 0.70000474138000002 | 5.9240472643542716e-08 | 1523233640.809 | 1523233656.247 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9735093E+00 | DC2_2V |  | 0.70000429993000002 | 6.8431776977214508e-08 | 1523233671.123 | 1523233686.545 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9758466E+00 | DC2_2V |  | 0.60000432662500003 | 6.7201598733539379e-08 | 1523233701.409 | 1523233716.854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0319402E+00 | DC2_2V |  | 0.60000391696499988 | 7.5754632033401839e-08 | 1523233731.721 | 1523233747.164 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.6 | 2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9618923E+00 | DC2_2V |  | 0.50000392476500011 | 5.0679732381233544e-08 | 1523233762.023 | 1523233777.428 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9850658E+00 | DC2_2V |  | 0.50000347567500003 | 6.9003484527229856e-08 | 1523233792.301 | 1523233807.754 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9260529E+00 | DC2_2V |  | 0.400003507205 | 5.265118683694268e-08 | 1523233822.629 | 1523233838.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2 | 0 | 1 | 0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9934254E+00 | DC2_2V |  | 0.40000305515500001 | 7.1506576442347118e-08 | 1523233852.94 | 1523233868.409 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9804369E+00 | DC2_2V |  | 0.30000301742999996 | 5.4255194220298269e-08 | 1523233883.288 | 1523233898.718 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9827230E+00 | DC2_2V |  | 0.30000255003500004 | 6.035254986906396e-08 | 1523233913.585 | 1523233929.018 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9503324E+00 | DC2_2V |  | 0.20000257397000004 | 6.6664046530296056e-08 | 1523233943.886 | 1523233959.329 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9874654E+00 | DC2_2V |  | 0.20000214182500003 | 5.8473026899754831e-08 | 1523233974.195 | 1523233989.638 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9286774E+00 | DC2_2V |  | 0.10000218267500001 | 7.7176154835926153e-08 | 1523234004.51 | 1523234019.94 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9879982E+00 | DC2_2V |  | 0.10000175991 | 5.9354173399456697e-08 | 1523234034.812 | 1523234050.271 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9781793E+00 | DC2_2V |  | 1.6645404661499997e-06 | 5.740868380400318e-08 | 1523234065.143 | 1523234080.613 | 1.7019e-06 | 1.6518e-06 | 1.6989e-06 | 1.6606e-06 | 1.799e-06 | 1.6974e-06 | 1.7151e-06 | 1.6312e-06 | 1.6121e-06 | 1.6709e-06 | 1.7225e-06 | 1.6121e-06 | 1.6577e-06 | 1.6047e-06 | 1.5797e-06 | 1.6076e-06 | 1.6327e-06 | 1.7092e-06 | 1.5782e-06 | 1.7475e-06
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.1076132E+00 | DC2_2V |  | 1.3774891122499999e-06 | 5.273886174505094e-08 | 1523234095.487 | 1523234110.977 | 1.343e-06 | 1.3974e-06 | 1.2989e-06 | 1.3842e-06 | 1.3268e-06 | 1.4621e-06 | 1.3592e-06 | 1.368e-06 | 1.3842e-06 | 1.4298e-06 | 1.3857e-06 | 1.4107e-06 | 1.265e-06 | 1.3518e-06 | 1.393e-06 | 1.2871e-06 | 1.4121e-06 | 1.4357e-06 | 1.393e-06 | 1.4621e-06
| 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9873428E+00 | DC2_2V |  | 1.65301826175e-06 | 5.0740297557036403e-08 | 1523234125.919 | 1523234141.422 | 1.6553e-06 | 1.6452e-06 | 1.6784e-06 | 1.6445e-06 | 1.6363e-06 | 1.7367e-06 | 1.5704e-06 | 1.6111e-06 | 1.6958e-06 | 1.6859e-06 | 1.6914e-06 | 1.5898e-06 | 1.6993e-06 | 1.6314e-06 | 1.6348e-06 | 1.7628e-06 | 1.6404e-06 | 1.6424e-06 | 1.5475e-06 | 1.661e-06
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9921522E+00 | DC2_2V |  | 1.3284564480000001e-06 | 5.9125488208559468e-08 | 1523234156.286 | 1523234171.836 | 1.3389e-06 | 1.3709e-06 | 1.4234e-06 | 1.2961e-06 | 1.2628e-06 | 1.3503e-06 | 1.2758e-06 | 1.4049e-06 | 1.4087e-06 | 1.3696e-06 | 1.3861e-06 | 1.2772e-06 | 1.363e-06 | 1.2609e-06 | 1.2578e-06 | 1.3452e-06 | 1.2596e-06 | 1.2628e-06 | 1.3996e-06 | 1.2555e-06
| 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0156322E+00 | DC2_2V |  | 0.10000165756999999 | 5.8379980300047721e-08 | 1523234186.698 | 1523234202.19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | -0.1 | 2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0121020E+00 | DC2_2V |  | -0.099999311704500007 | 5.0643163257454011e-08 | 1523234217.051 | 1523234232.556 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9985944E+00 | DC2_2V |  | 1.26846480015e-06 | 4.7854159748091062e-08 | 1523234247.427 | 1523234262.968 | 1.2483e-06 | 1.2068e-06 | 1.3126e-06 | 1.2577e-06 | 1.3223e-06 | 1.2287e-06 | 1.2849e-06 | 1.2483e-06 | 1.2168e-06 | 1.2658e-06 | 1.3352e-06 | 1.2821e-06 | 1.2553e-06 | 1.3596e-06 | 1.223e-06 | 1.3454e-06 | 1.3012e-06 | 1.2578e-06 | 1.175e-06 | 1.2427e-06
| 2 | -0.1 | 2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0241248E+00 | DC2_2V |  | 6.7883184771499997e-07 | 5.0462586331229779e-08 | 1523234277.84 | 1523234293.393 | 7.0089e-07 | 6.6367e-07 | 6.8456e-07 | 7.3001e-07 | 6.6706e-07 | 6.5441e-07 | 6.1778e-07 | 6.8e-07 | 7.3707e-07 | 6.497e-07 | 7.2766e-07 | 6.5529e-07 | 7.6178e-07 | 5.9557e-07 | 6.2028e-07 | 7.7796e-07 | 7.081e-07 | 6.9103e-07 | 6.6191e-07 | 5.9189e-07
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9820065E+00 | DC2_2V |  | 1.2466319884500001e-06 | 4.4416679467792487e-08 | 1523234308.276 | 1523234323.739 | 1.2282e-06 | 1.3445e-06 | 1.29e-06 | 1.2429e-06 | 1.2385e-06 | 1.2547e-06 | 1.2149e-06 | 1.2841e-06 | 1.2841e-06 | 1.2767e-06 | 1.1796e-06 | 1.1987e-06 | 1.3033e-06 | 1.3077e-06 | 1.1737e-06 | 1.2178e-06 | 1.2075e-06 | 1.2252e-06 | 1.2443e-06 | 1.2164e-06
| 2 | -0.1 | 2 | -0.1 | 1 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9914543E+00 | DC2_2V |  | 7.443939574000001e-07 | 6.3943367548579194e-08 | 1523234338.613 | 1523234354.104 | 7.5778e-07 | 9.0493e-07 | 7.107e-07 | 8.5931e-07 | 7.0776e-07 | 7.6808e-07 | 8.0634e-07 | 6.386e-07 | 7.4307e-07 | 7.0334e-07 | 6.9304e-07 | 6.4448e-07 | 7.3718e-07 | 7.6808e-07 | 7.5043e-07 | 8.137e-07 | 6.9746e-07 | 7.3277e-07 | 7.5484e-07 | 6.9598e-07
| 2 | -0.1 | 2 | 0 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9842880E+00 | DC2_2V |  | -0.099999307869499995 | 7.4620540837077547e-08 | 1523234368.975 | 1523234384.428 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.2 | 2 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9911619E+00 | DC2_2V |  | -0.099999719364999989 | 7.3397327778130788e-08 | 1523234399.306 | 1523234414.763 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2 | 0 | 1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9941988E+00 | DC2_2V |  | -0.199999791895 | 6.4301255624370445e-08 | 1523234429.633 | 1523234445.077 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9784998E+00 | DC2_2V |  | -0.20000014723500001 | 8.4354130163454301e-08 | 1523234459.95 | 1523234475.384 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2 | 0 | 1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9931802E+00 | DC2_2V |  | -0.30000017967999992 | 8.0542439740511353e-08 | 1523234490.248 | 1523234505.678 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0476350E+00 | DC2_2V |  | -0.30000060262499995 | 6.42657130605935e-08 | 1523234520.547 | 1523234535.981 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2 | 0 | 1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9803756E+00 | DC2_2V |  | -0.400000692155 | 8.5995124717056506e-08 | 1523234550.837 | 1523234566.241 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0003443E+00 | DC2_2V |  | -0.40000108920000005 | 5.9952331062023051e-08 | 1523234581.088 | 1523234596.518 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2 | 0 | 1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9969577E+00 | DC2_2V |  | -0.50000113193000018 | 5.628612707879959e-08 | 1523234611.362 | 1523234626.792 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 50.0004292E+00 | DC2_2V |  | -0.50000153782000001 | 5.2239109860631618e-08 | 1523234641.652 | 1523234657.077 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2 | 0 | 1 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 50.0442419E+00 | DC2_2V |  | -0.60000164582000004 | 5.9294397712857283e-08 | 1523234671.947 | 1523234687.381 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9761859E+00 | DC2_2V |  | -0.60000201818999999 | 7.3552184869730745e-08 | 1523234702.24 | 1523234717.643 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2 | 0 | 1 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9648879E+00 | DC2_2V |  | -0.70000206456500003 | 3.8714380725613111e-08 | 1523234732.516 | 1523234747.954 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2 | -0.1 | 1 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0135367E+00 | DC2_2V |  | -0.70000247114500003 | 5.5808265295880157e-08 | 1523234762.833 | 1523234778.276 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2 | 0 | 1 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 50.0234827E+00 | DC2_2V |  | -0.80000256458499985 | 5.7520876873430877e-08 | 1523234793.146 | 1523234808.568 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9849291E+00 | DC2_2V |  | -0.80000291022500003 | 6.1931824419924417e-08 | 1523234823.44 | 1523234838.87 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2 | 0 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0047269E+00 | DC2_2V |  | -0.90000295072500003 | 5.4502787783147582e-08 | 1523234853.74 | 1523234869.17 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9754319E+00 | DC2_2V |  | -0.90000332513500003 | 7.6851865782681782e-08 | 1523234884.037 | 1523234899.465 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2 | 0 | 1 | -1.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0042787E+00 | DC2_2V |  | -1.0000034116000003 | 8.022431054306373e-08 | 1523234914.343 | 1523234929.773 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 49.9917325E+00 | DC2_2V |  | -0.90000333510999986 | 6.5659423537381146e-08 | 1523234944.642 | 1523234960.082 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2 | 0 | 1 | -1.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0134329E+00 | DC2_2V |  | -1.0000033397500001 | 7.1693008706075026e-08 | 1523234974.96 | 1523234990.372 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0128052E+00 | DC2_2V |  | -0.90000335998500014 | 6.4012352513148227e-08 | 1523235005.244 | 1523235020.678 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2 | 0 | 1 | -0.9 | 20 | 10 | 0 | 50.0123144E+00 | DC2_2V |  | -0.90000289203499995 | 1.0727641994978487e-07 | 1523235035.551 | 1523235050.981 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9917278E+00 | DC2_2V |  | -0.80000293877999995 | 6.7964553992605532e-08 | 1523235065.853 | 1523235081.267 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2 | 0 | 1 | -0.8 | 20 | 10 | 0 | 49.9597259E+00 | DC2_2V |  | -0.80000252373500003 | 7.0978942487056364e-08 | 1523235096.128 | 1523235111.566 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2 | -0.1 | 1 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 50.0120359E+00 | DC2_2V |  | -0.70000252605499991 | 6.0192985254271588e-08 | 1523235126.434 | 1523235141.879 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2 | 0 | 1 | -0.7 | 20 | 10 | 0 | 49.9416484E+00 | DC2_2V |  | -0.70000215433000013 | 5.6870230353319531e-08 | 1523235156.741 | 1523235172.186 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9984010E+00 | DC2_2V |  | -0.60000206450500004 | 7.3064426883178446e-08 | 1523235187.052 | 1523235202.501 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2 | 0 | 1 | -0.6 | 20 | 10 | 0 | 49.9597164E+00 | DC2_2V |  | -0.60000167971000007 | 6.7773216676315518e-08 | 1523235217.379 | 1523235232.815 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 49.9848678E+00 | DC2_2V |  | -0.5000016194200001 | 5.5841083419699982e-08 | 1523235247.678 | 1523235263.114 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2 | 0 | 1 | -0.5 | 20 | 10 | 0 | 50.0151555E+00 | DC2_2V |  | -0.50000115667 | 6.9555805659719656e-08 | 1523235277.983 | 1523235293.419 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 49.9576491E+00 | DC2_2V |  | -0.40000122257999998 | 6.6242807918981151e-08 | 1523235308.287 | 1523235323.704 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2 | 0 | 1 | -0.4 | 20 | 10 | 0 | 50.0342971E+00 | DC2_2V |  | -0.40000068428999996 | 4.2547807232562007e-08 | 1523235338.573 | 1523235354.021 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 49.9544425E+00 | DC2_2V |  | -0.30000066833999994 | 7.2982021075150915e-08 | 1523235368.885 | 1523235384.29 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2 | 0 | 1 | -0.3 | 20 | 10 | 0 | 50.0406557E+00 | DC2_2V |  | -0.30000013959999999 | 6.9769857383979258e-08 | 1523235399.167 | 1523235414.612 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 49.9664376E+00 | DC2_2V |  | -0.20000018316500001 | 7.2118009365050161e-08 | 1523235429.487 | 1523235444.896 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2 | 0 | 1 | -0.2 | 20 | 10 | 0 | 50.0070010E+00 | DC2_2V |  | -0.19999967313 | 5.6122367201423216e-08 | 1523235459.767 | 1523235475.231 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 50.0224440E+00 | DC2_2V |  | -0.099999782105999996 | 6.2135270208864845e-08 | 1523235490.106 | 1523235505.554 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2 | 0 | 1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9914826E+00 | DC2_2V |  | -0.099999304001000003 | 5.5958068757647472e-08 | 1523235520.417 | 1523235535.855 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.1 | 2 | -0.1 | 1 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0395501E+00 | DC2_2V |  | 6.994308385549999e-07 | 8.5179383656031131e-08 | 1523235550.731 | 1523235566.211 | 5.947e-07 | 6.1825e-07 | 7.3454e-07 | 6.9921e-07 | 6.3739e-07 | 7.4043e-07 | 7.051e-07 | 7.3159e-07 | 6.8155e-07 | 6.315e-07 | 8.7291e-07 | 6.2561e-07 | 6.3297e-07 | 5.8586e-07 | 7.1835e-07 | 6.9921e-07 | 7.787e-07 | 9.2885e-07 | 6.5211e-07 | 7.1982e-07
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9999811E+00 | DC2_2V |  | 1.3698545858000001e-06 | 7.7516128221170247e-08 | 1523235581.064 | 1523235596.526 | 1.3209e-06 | 1.3636e-06 | 1.2694e-06 | 1.4299e-06 | 1.3651e-06 | 1.3371e-06 | 1.2399e-06 | 1.4034e-06 | 1.4107e-06 | 1.3297e-06 | 1.5359e-06 | 1.2576e-06 | 1.4991e-06 | 1.4446e-06 | 1.343e-06 | 1.3047e-06 | 1.4078e-06 | 1.4181e-06 | 1.287e-06 | 1.4299e-06
| 2 | -0.1 | 2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0044391E+00 | DC2_2V |  | 6.9262283256499995e-07 | 4.3754557983804633e-08 | 1523235611.484 | 1523235627.039 | 6.6016e-07 | 6.9089e-07 | 7.1472e-07 | 6.4031e-07 | 6.1133e-07 | 7.6516e-07 | 6.4251e-07 | 6.8987e-07 | 6.5207e-07 | 7.1766e-07 | 7.0148e-07 | 7.8693e-07 | 7.0781e-07 | 7.4016e-07 | 6.4781e-07 | 6.8898e-07 | 7.3575e-07 | 6.6354e-07 | 7.2119e-07 | 6.7413e-07
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9995566E+00 | DC2_2V |  | 1.2678724566999999e-06 | 6.6286994805157684e-08 | 1523235641.875 | 1523235657.402 | 1.2349e-06 | 1.2624e-06 | 1.3763e-06 | 1.292e-06 | 1.2699e-06 | 1.2489e-06 | 1.4841e-06 | 1.191e-06 | 1.2821e-06 | 1.282e-06 | 1.2024e-06 | 1.2362e-06 | 1.2172e-06 | 1.2763e-06 | 1.2805e-06 | 1.2399e-06 | 1.2222e-06 | 1.3291e-06 | 1.1963e-06 | 1.2336e-06
| 2 | -0.1 | 2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 20 | 10 | 0 | 49.9585203E+00 | DC2_2V |  | -0.099999378198999983 | 6.7721124243940977e-08 | 1523235672.264 | 1523235687.78 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9915722E+00 | DC2_2V |  | 1.0000052184999999 | 5.0003499851438728e-08 | 1523235702.623 | 1523235718.036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0059818E+00 | DC2_2V |  | 1.3321413947500002e-06 | 6.7131274808917334e-08 | 1523235732.899 | 1523235748.381 | 1.2919e-06 | 1.4685e-06 | 1.3566e-06 | 1.2816e-06 | 1.2566e-06 | 1.3964e-06 | 1.2787e-06 | 1.2625e-06 | 1.3037e-06 | 1.2566e-06 | 1.3537e-06 | 1.3405e-06 | 1.4626e-06 | 1.3728e-06 | 1.2875e-06 | 1.3419e-06 | 1.4567e-06 | 1.2669e-06 | 1.3066e-06 | 1.3007e-06
| 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9443686E+00 | DC2_2V |  | 5.4188352849000007e-06 | 7.0886111454045006e-08 | 1523235763.252 | 1523235778.724 | 5.3992e-06 | 5.4831e-06 | 5.3874e-06 | 5.4316e-06 | 5.3403e-06 | 5.4904e-06 | 5.5125e-06 | 5.2726e-06 | 5.4566e-06 | 5.5155e-06 | 5.355e-06 | 5.3506e-06 | 5.4919e-06 | 5.5346e-06 | 5.4242e-06 | 5.4698e-06 | 5.3506e-06 | 5.3536e-06 | 5.3918e-06 | 5.3653e-06
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9605123E+00 | DC2_2V |  | 1.7655603505999996e-06 | 2.102864576171486e-07 | 1523235794.008 | 1523235809.51 | 1.7207e-06 | 1.353e-06 | 1.6619e-06 | 1.6325e-06 | 1.5883e-06 | 1.5295e-06 | 2.0884e-06 | 1.8384e-06 | 1.7501e-06 | 2.0884e-06 | 1.6178e-06 | 1.706e-06 | 1.4707e-06 | 1.9854e-06 | 1.7501e-06 | 2.0295e-06 | 2.0443e-06 | 1.6178e-06 | 1.9707e-06 | 1.8678e-06
| 10 | 1.0 | 2 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9777599E+00 | DC2_2V |  | 5.6297757861500001e-06 | 2.4482803829211396e-07 | 1523235824.394 | 1523235839.906 | 5.3218e-06 | 5.6746e-06 | 5.9686e-06 | 5.6305e-06 | 5.7628e-06 | 5.6158e-06 | 6.0421e-06 | 5.6305e-06 | 5.3953e-06 | 5.7481e-06 | 5.3218e-06 | 6.145e-06 | 5.3365e-06 | 5.8363e-06 | 5.5864e-06 | 5.3071e-06 | 5.8657e-06 | 5.4394e-06 | 5.4688e-06 | 5.4982e-06
| 10 | 1.0 | 2 | 0 | 10 | 1.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9844907E+00 | DC2_2V |  | 1.0000064184999997 | 1.6196620018990422e-07 | 1523235854.785 | 1523235870.219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 | 2.0 | 2 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9451310E+00 | DC2_2V |  | 1.0000107308999999 | 2.3823389766140143e-07 | 1523235885.081 | 1523235900.511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 | 2.0 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9644734E+00 | DC2_2V |  | 2.0000116968000001 | 2.4262287607226317e-07 | 1523235915.377 | 1523235930.841 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 10 | 3.0 | 2 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9727413E+00 | DC2_2V |  | 2.00001543675 | 2.2108999869764465e-07 | 1523235945.708 | 1523235961.161 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 10 | 3.0 | 2 | 0 | 10 | 3.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9655473E+00 | DC2_2V |  | 3.0000163864 | 2.3382330939652201e-07 | 1523235976.042 | 1523235991.49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 10 | 4.0 | 2 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9833405E+00 | DC2_2V |  | 3.0000206653500001 | 2.5159059504495345e-07 | 1523236006.369 | 1523236021.802 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 10 | 4.0 | 2 | 0 | 10 | 4.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9531995E+00 | DC2_2V |  | 4.0000215946999997 | 2.1298241714711477e-07 | 1523236036.704 | 1523236052.156 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 10 | 5.0 | 2 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9286774E+00 | DC2_2V |  | 4.0000253372500003 | 2.8330229000445184e-07 | 1523236067.041 | 1523236082.491 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 10 | 5.0 | 2 | 0 | 10 | 5.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0033351E+00 | DC2_2V |  | 5.0000261253999998 | 1.6048719573153751e-07 | 1523236097.375 | 1523236112.844 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 10 | 6.0 | 2 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0343963E+00 | DC2_2V |  | 5.0000305781000005 | 2.1088454184487561e-07 | 1523236127.715 | 1523236143.142 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 10 | 6.0 | 2 | 0 | 10 | 6.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9640118E+00 | DC2_2V |  | 6.0000311358999996 | 2.9847762056152139e-07 | 1523236158.016 | 1523236173.427 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 10 | 7.0 | 2 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9429190E+00 | DC2_2V |  | 6.0000358458499994 | 1.8096360820039602e-07 | 1523236188.301 | 1523236203.762 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 10 | 7.0 | 2 | 0 | 10 | 7.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9800033E+00 | DC2_2V |  | 7.0000366731499994 | 2.1223743182838104e-07 | 1523236218.638 | 1523236234.077 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 10 | 8.0 | 2 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0456879E+00 | DC2_2V |  | 7.0000402861499991 | 2.9872299455273042e-07 | 1523236248.943 | 1523236264.381 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 10 | 8.0 | 2 | 0 | 10 | 8.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9297404E+00 | DC2_2V |  | 8.0000408449000009 | 3.1996216951607213e-07 | 1523236279.238 | 1523236294.649 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 10 | 9.0 | 2 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0004292E+00 | DC2_2V |  | 8.0000453356000012 | 2.8428883221999083e-07 | 1523236309.523 | 1523236324.983 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 10 | 9.0 | 2 | 0 | 10 | 9.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9575314E+00 | DC2_2V |  | 9.0000463969500011 | 2.685500837241842e-07 | 1523236339.855 | 1523236355.286 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 10 | 10.0 | 2 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9951278E+00 | DC2_2V |  | 9.0000501260500005 | 2.7792543534981647e-07 | 1523236370.163 | 1523236385.613 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9 | 9.0001 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.0001 | 9 | 9.0001
| 10 | 10.0 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9353196E+00 | DC2_2V |  | 10.000051181500002 | 2.2269429721152405e-07 | 1523236400.507 | 1523236415.914 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 10 | 10.0 | 2 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0025662E+00 | DC2_2V |  | 9.0000500996500001 | 3.1154089238359417e-07 | 1523236430.782 | 1523236446.242 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.0001 | 9 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 10 | 10.0 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9740041E+00 | DC2_2V |  | 10.000051272 | 1.6409143794984391e-07 | 1523236461.14 | 1523236476.566 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 10 | 10.0 | 2 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9487601E+00 | DC2_2V |  | 9.0000506986500017 | 2.1656783573071012e-07 | 1523236491.44 | 1523236506.859 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001 | 9.0001
| 10 | 9.0 | 2 | 0 | 10 | 9.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9913175E+00 | DC2_2V |  | 9.0000469351000003 | 3.4801076151585308e-07 | 1523236521.739 | 1523236537.196 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 10 | 9.0 | 2 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0081098E+00 | DC2_2V |  | 8.0000459857500008 | 2.237694961406814e-07 | 1523236552.074 | 1523236567.522 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 10 | 8.0 | 2 | 0 | 10 | 8.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9450887E+00 | DC2_2V |  | 8.0000414064999994 | 3.6366447422869359e-07 | 1523236582.4 | 1523236597.802 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 10 | 8.0 | 2 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0491284E+00 | DC2_2V |  | 7.0000404119499988 | 2.1321432297987442e-07 | 1523236612.675 | 1523236628.127 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 10 | 7.0 | 2 | 0 | 10 | 7.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0037692E+00 | DC2_2V |  | 7.0000367805500003 | 2.6036368313891489e-07 | 1523236642.994 | 1523236658.402 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 10 | 7.0 | 2 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9677237E+00 | DC2_2V |  | 6.0000360879499999 | 3.321753263821271e-07 | 1523236673.272 | 1523236688.698 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 10 | 6.0 | 2 | 0 | 10 | 6.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9481340E+00 | DC2_2V |  | 6.0000317120000002 | 2.9179359147995036e-07 | 1523236703.565 | 1523236719.012 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 10 | 6.0 | 2 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0625215E+00 | DC2_2V |  | 5.0000310727999988 | 2.59532772446307e-07 | 1523236733.896 | 1523236749.347 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 10 | 5.0 | 2 | 0 | 10 | 5.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0166848E+00 | DC2_2V |  | 5.0000266557500002 | 2.9510775575746145e-07 | 1523236764.21 | 1523236779.604 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 10 | 5.0 | 2 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0140464E+00 | DC2_2V |  | 4.0000258766500005 | 2.6852677232652313e-07 | 1523236794.469 | 1523236809.89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 10 | 4.0 | 2 | 0 | 10 | 4.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0192338E+00 | DC2_2V |  | 4.0000219896500004 | 2.2064729215112286e-07 | 1523236824.742 | 1523236840.165 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 10 | 4.0 | 2 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9926850E+00 | DC2_2V |  | 3.0000211490499997 | 1.8337651838678265e-07 | 1523236855.03 | 1523236870.439 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 10 | 3.0 | 2 | 0 | 10 | 3.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9507043E+00 | DC2_2V |  | 3.0000168821999997 | 1.8602032146569437e-07 | 1523236885.319 | 1523236900.759 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 10 | 3.0 | 2 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0702069E+00 | DC2_2V |  | 2.00001588165 | 2.4863191166977952e-07 | 1523236915.643 | 1523236931.107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 10 | 2.0 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9888233E+00 | DC2_2V |  | 2.00001194175 | 2.6763816524581441e-07 | 1523236945.982 | 1523236961.383 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 10 | 2.0 | 2 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0369235E+00 | DC2_2V |  | 1.0000110659499999 | 1.887764484709201e-07 | 1523236976.261 | 1523236991.714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 | 1.0 | 2 | 0 | 10 | 1.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0536188E+00 | DC2_2V |  | 1.0000066707999999 | 2.1632512567417552e-07 | 1523237006.574 | 1523237021.978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 | 1.0 | 2 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9629332E+00 | DC2_2V |  | 5.7355603764499998e-06 | 2.660852970263817e-07 | 1523237036.837 | 1523237052.27 | 5.9738e-06 | 5.5165e-06 | 5.6935e-06 | 5.7525e-06 | 6.3573e-06 | 5.487e-06 | 5.7673e-06 | 5.8853e-06 | 5.3248e-06 | 5.8558e-06 | 5.4575e-06 | 5.8705e-06 | 5.4723e-06 | 5.6788e-06 | 6.0918e-06 | 5.7968e-06 | 5.31e-06 | 5.7673e-06 | 5.546e-06 | 6.1065e-06
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9646759E+00 | DC2_2V |  | 1.7505823481999999e-06 | 1.6489322996111595e-07 | 1523237067.159 | 1523237082.667 | 1.7498e-06 | 2.1175e-06 | 1.6469e-06 | 1.6469e-06 | 1.8969e-06 | 1.5146e-06 | 1.5293e-06 | 1.7793e-06 | 1.6763e-06 | 1.5146e-06 | 1.8969e-06 | 1.6763e-06 | 1.6469e-06 | 1.6616e-06 | 1.7646e-06 | 1.7793e-06 | 1.7793e-06 | 2.0881e-06 | 1.941e-06 | 1.7057e-06
| 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0902002E+00 | DC2_2V |  | 5.3091060240499999e-06 | 6.066298890400322e-08 | 1523237097.921 | 1523237113.423 | 5.3125e-06 | 5.264e-06 | 5.3169e-06 | 5.3507e-06 | 5.3331e-06 | 5.3419e-06 | 5.261e-06 | 5.2654e-06 | 5.1949e-06 | 5.4022e-06 | 5.2846e-06 | 5.3934e-06 | 5.2993e-06 | 5.3037e-06 | 5.3228e-06 | 5.4375e-06 | 5.3345e-06 | 5.3228e-06 | 5.1963e-06 | 5.2449e-06
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9898700E+00 | DC2_2V |  | 1.3124268729e-06 | 3.8954220249668457e-08 | 1523237128.294 | 1523237143.734 | 1.2602e-06 | 1.3163e-06 | 1.3752e-06 | 1.3443e-06 | 1.2529e-06 | 1.303e-06 | 1.3516e-06 | 1.2499e-06 | 1.3516e-06 | 1.3089e-06 | 1.3104e-06 | 1.2676e-06 | 1.3059e-06 | 1.3251e-06 | 1.3281e-06 | 1.3104e-06 | 1.3104e-06 | 1.2558e-06 | 1.39e-06 | 1.331e-06
| 2 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9749559E+00 | DC2_2V |  | 1.0000051647999999 | 6.3827580237245742e-08 | 1523237158.632 | 1523237174.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | -1.0 | 2 | 0 | 1 | -1.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0291349E+00 | DC2_2V |  | -1.0000031807 | 7.0166302428719947e-08 | 1523237188.921 | 1523237204.345 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0464440E+00 | DC2_2V |  | 1.3085517024999999e-06 | 8.4591729349473251e-08 | 1523237219.213 | 1523237234.672 | 1.3093e-06 | 1.1443e-06 | 1.3446e-06 | 1.2077e-06 | 1.408e-06 | 1.3402e-06 | 1.3299e-06 | 1.2754e-06 | 1.2946e-06 | 1.327e-06 | 1.3019e-06 | 1.2813e-06 | 1.3108e-06 | 1.2563e-06 | 1.215e-06 | 1.5552e-06 | 1.3373e-06 | 1.2032e-06 | 1.3505e-06 | 1.3785e-06
| 2 | -1.0 | 2 | -1.0 | 1 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9911148E+00 | DC2_2V |  | -2.8918110130499995e-06 | 8.7119593959608107e-08 | 1523237249.529 | 1523237264.984 | -2.8929e-06 | -2.9548e-06 | -2.8826e-06 | -2.8826e-06 | -3.0417e-06 | -2.915e-06 | -2.806e-06 | -2.9032e-06 | -2.8973e-06 | -2.9783e-06 | -2.9209e-06 | -2.9194e-06 | -2.8841e-06 | -3.0034e-06 | -2.8399e-06 | -2.8237e-06 | -3.0491e-06 | -2.75e-06 | -2.7279e-06 | -2.7633e-06
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0317843E+00 | DC2_2V |  | 1.9000574121500003e-06 | 2.4094835425010004e-07 | 1523237280.252 | 1523237295.746 | 1.6772e-06 | 2.0303e-06 | 1.7654e-06 | 1.7066e-06 | 1.5742e-06 | 2.2362e-06 | 1.8537e-06 | 2.3833e-06 | 1.7507e-06 | 1.5153e-06 | 2.2068e-06 | 2.0155e-06 | 1.9567e-06 | 1.9567e-06 | 1.8096e-06 | 2.0155e-06 | 1.6036e-06 | 1.6477e-06 | 2.1921e-06 | 2.1038e-06
| 10 | -1.0 | 2 | -1.0 | 10 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9590666E+00 | DC2_2V |  | -3.3219589034999995e-06 | 1.8599992689315735e-07 | 1523237310.617 | 1523237326.096 | -3.5479e-06 | -3.2241e-06 | -3.2829e-06 | -3.3713e-06 | -3.5332e-06 | -3.5627e-06 | -3.1946e-06 | -3.2977e-06 | -2.8266e-06 | -3.4449e-06 | -3.1063e-06 | -3.3124e-06 | -3.1505e-06 | -3.4743e-06 | -3.4596e-06 | -3.3418e-06 | -3.0327e-06 | -3.4302e-06 | -3.5038e-06 | -3.3418e-06
| 10 | -1.0 | 2 | 0 | 10 | -1.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9811203E+00 | DC2_2V |  | -1.0000045874499999 | 2.9333640672415149e-07 | 1523237340.947 | 1523237356.395 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 10 | -2.0 | 2 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9687648E+00 | DC2_2V |  | -1.0000086555499998 | 2.1548560858027848e-07 | 1523237371.263 | 1523237386.688 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 10 | -2.0 | 2 | 0 | 10 | -2.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9483035E+00 | DC2_2V |  | -2.0000101043499994 | 2.4453839680267208e-07 | 1523237401.531 | 1523237416.969 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 10 | -3.0 | 2 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0150706E+00 | DC2_2V |  | -2.0000136830500002 | 2.1676818841231528e-07 | 1523237431.837 | 1523237447.287 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 10 | -3.0 | 2 | 0 | 10 | -3.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9182800E+00 | DC2_2V |  | -3.0000152125999997 | 2.5764518241477861e-07 | 1523237462.157 | 1523237477.588 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 10 | -4.0 | 2 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9724209E+00 | DC2_2V |  | -3.0000190863000005 | 2.2326936647136273e-07 | 1523237492.457 | 1523237507.94 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 10 | -4.0 | 2 | 0 | 10 | -4.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9363171E+00 | DC2_2V |  | -4.0000206394500006 | 2.7754611783818753e-07 | 1523237522.822 | 1523237538.28 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 10 | -5.0 | 2 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9674740E+00 | DC2_2V |  | -4.0000243439999998 | 2.3131709836357041e-07 | 1523237553.147 | 1523237568.601 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 10 | -5.0 | 2 | 0 | 10 | -5.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0380998E+00 | DC2_2V |  | -5.0000257555000003 | 2.3704335045602701e-07 | 1523237583.483 | 1523237598.943 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 10 | -6.0 | 2 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9824354E+00 | DC2_2V |  | -5.0000296036500007 | 3.2807686219120727e-07 | 1523237613.807 | 1523237629.216 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 10 | -6.0 | 2 | 0 | 10 | -6.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0131874E+00 | DC2_2V |  | -6.00003105465 | 2.305580783809048e-07 | 1523237644.088 | 1523237659.54 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 10 | -7.0 | 2 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9582001E+00 | DC2_2V |  | -6.0000351378500003 | 3.82257540924529e-07 | 1523237674.411 | 1523237689.838 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 10 | -7.0 | 2 | 0 | 10 | -7.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0203290E+00 | DC2_2V |  | -7.0000365746000002 | 2.5814964644025909e-07 | 1523237704.738 | 1523237720.198 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 10 | -8.0 | 2 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0316804E+00 | DC2_2V |  | -7.0000404769499998 | 2.4556780632044419e-07 | 1523237735.076 | 1523237750.501 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 10 | -8.0 | 2 | 0 | 10 | -8.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9896154E+00 | DC2_2V |  | -8.0000418030499993 | 2.4360100059662143e-07 | 1523237765.387 | 1523237780.812 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 10 | -9.0 | 2 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0316568E+00 | DC2_2V |  | -8.0000455279499985 | 2.8558824823519733e-07 | 1523237795.669 | 1523237811.103 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 10 | -9.0 | 2 | 0 | 10 | -9.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9755214E+00 | DC2_2V |  | -9.0000475244500002 | 1.8964110210947496e-07 | 1523237825.986 | 1523237841.396 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 10 | -10.0 | 2 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0164724E+00 | DC2_2V |  | -9.0000501699499988 | 2.8450649818062184e-07 | 1523237856.267 | 1523237871.707 | -9.0001 | -9 | -9.0001 | -9.0001 | -9 | -9.0001 | -9.0001 | -9 | -9 | -9.0001 | -9.0001 | -9 | -9.0001 | -9 | -9 | -9 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 10 | -10.0 | 2 | 0 | 10 | -10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0076568E+00 | DC2_2V |  | -10.000052053999998 | 3.3699258152842849e-07 | 1523237886.593 | 1523237902.005 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 10 | -10.0 | 2 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0144806E+00 | DC2_2V |  | -9.0000507102499991 | 2.6306783823458014e-07 | 1523237916.902 | 1523237932.317 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 10 | -10.0 | 2 | 0 | 10 | -10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0197861E+00 | DC2_2V |  | -10.000052185500001 | 2.8097108385503166e-07 | 1523237947.183 | 1523237962.6 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 10 | -10.0 | 2 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9673751E+00 | DC2_2V |  | -9.0000509058499993 | 3.8220835619103213e-07 | 1523237977.473 | 1523237992.888 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001 | -9.0001
| 10 | -9.0 | 2 | 0 | 10 | -9.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0173173E+00 | DC2_2V |  | -9.0000474875499989 | 3.7832888808534298e-07 | 1523238007.765 | 1523238023.223 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 10 | -9.0 | 2 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0513120E+00 | DC2_2V |  | -8.0000459180500005 | 3.5623594346848166e-07 | 1523238038.096 | 1523238053.516 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 10 | -8.0 | 2 | 0 | 10 | -8.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0042456E+00 | DC2_2V |  | -8.0000422468999997 | 2.9816134892236492e-07 | 1523238068.402 | 1523238083.809 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 10 | -8.0 | 2 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0166895E+00 | DC2_2V |  | -7.0000407099999986 | 2.9606451998572591e-07 | 1523238098.67 | 1523238114.102 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 10 | -7.0 | 2 | 0 | 10 | -7.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9907328E+00 | DC2_2V |  | -7.0000368458499995 | 3.0081045115117463e-07 | 1523238128.972 | 1523238144.4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 10 | -7.0 | 2 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0326345E+00 | DC2_2V |  | -6.0000355689499996 | 2.7548493164096293e-07 | 1523238159.273 | 1523238174.711 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 10 | -6.0 | 2 | 0 | 10 | -6.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9730193E+00 | DC2_2V |  | -6.0000318082500002 | 1.9787543426668602e-07 | 1523238189.587 | 1523238205 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 10 | -6.0 | 2 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0305564E+00 | DC2_2V |  | -5.0000302435000004 | 2.8898278491926948e-07 | 1523238219.867 | 1523238235.313 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 10 | -5.0 | 2 | 0 | 10 | -5.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0447523E+00 | DC2_2V |  | -5.000025828800001 | 2.8952298700050176e-07 | 1523238250.19 | 1523238265.603 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 10 | -5.0 | 2 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9752057E+00 | DC2_2V |  | -4.0000245911500008 | 1.9747032058867575e-07 | 1523238280.476 | 1523238295.889 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 10 | -4.0 | 2 | 0 | 10 | -4.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9354137E+00 | DC2_2V |  | -4.0000213105500002 | 2.2166043282552728e-07 | 1523238310.753 | 1523238326.193 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 10 | -4.0 | 2 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0117528E+00 | DC2_2V |  | -3.0000197782999996 | 1.1175110735912688e-07 | 1523238341.059 | 1523238356.515 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 10 | -3.0 | 2 | 0 | 10 | -3.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0033965E+00 | DC2_2V |  | -3.0000155769499997 | 2.5679534165340255e-07 | 1523238371.39 | 1523238386.807 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 10 | -3.0 | 2 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0115074E+00 | DC2_2V |  | -2.0000141400499998 | 1.9830896975529081e-07 | 1523238401.671 | 1523238417.099 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 10 | -2.0 | 2 | 0 | 10 | -2.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9904169E+00 | DC2_2V |  | -2.0000104279000004 | 2.3664232503675395e-07 | 1523238431.977 | 1523238447.404 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 10 | -2.0 | 2 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9876917E+00 | DC2_2V |  | -1.0000090994999999 | 1.8286538765163443e-07 | 1523238462.263 | 1523238477.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 10 | -1.0 | 2 | 0 | 10 | -1.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0224676E+00 | DC2_2V |  | -1.0000048507000003 | 1.9919992469010429e-07 | 1523238492.559 | 1523238508 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 10 | -1.0 | 2 | -1.0 | 10 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0023869E+00 | DC2_2V |  | -3.3652622483500004e-06 | 1.922223038506903e-07 | 1523238522.864 | 1523238538.333 | -3.5052e-06 | -3.4021e-06 | -3.0781e-06 | -3.1959e-06 | -3.3137e-06 | -3.3874e-06 | -3.0339e-06 | -3.7114e-06 | -3.7261e-06 | -3.3432e-06 | -3.6377e-06 | -3.6083e-06 | -3.299e-06 | -3.4021e-06 | -3.4463e-06 | -3.1959e-06 | -3.2253e-06 | -3.3726e-06 | -3.2401e-06 | -3.1812e-06
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9864141E+00 | DC2_2V |  | 1.9591772007000004e-06 | 1.7764836479840172e-07 | 1523238553.193 | 1523238568.665 | 1.9732e-06 | 2.0321e-06 | 2.194e-06 | 1.7817e-06 | 1.9584e-06 | 2.3266e-06 | 1.8259e-06 | 2.0762e-06 | 2.1351e-06 | 2.1057e-06 | 2.0321e-06 | 1.8406e-06 | 1.9437e-06 | 1.5756e-06 | 1.9437e-06 | 1.8259e-06 | 2.1793e-06 | 1.767e-06 | 1.929e-06 | 1.7376e-06
| 2 | -1.0 | 2 | -1.0 | 1 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9894315E+00 | DC2_2V |  | -2.8678521219e-06 | 6.9274422060169949e-08 | 1523238583.924 | 1523238599.416 | -2.8211e-06 | -2.8887e-06 | -2.7755e-06 | -2.8755e-06 | -2.852e-06 | -2.7975e-06 | -2.8667e-06 | -2.824e-06 | -2.8343e-06 | -2.899e-06 | -2.8652e-06 | -2.8417e-06 | -2.7505e-06 | -2.924e-06 | -2.9196e-06 | -3.0402e-06 | -2.8093e-06 | -2.927e-06 | -2.8431e-06 | -3.002e-06
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0665460E+00 | DC2_2V |  | 1.2500901023499999e-06 | 4.5937265565419054e-08 | 1523238614.284 | 1523238629.77 | 1.2359e-06 | 1.2727e-06 | 1.1697e-06 | 1.2962e-06 | 1.2241e-06 | 1.2124e-06 | 1.2977e-06 | 1.2491e-06 | 1.1815e-06 | 1.3124e-06 | 1.2241e-06 | 1.1726e-06 | 1.3021e-06 | 1.2889e-06 | 1.2947e-06 | 1.2182e-06 | 1.2491e-06 | 1.2786e-06 | 1.3109e-06 | 1.2109e-06
| 2 | -1.0 | 2 | 0 | 1 | -1.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9724303E+00 | DC2_2V |  | -1.0000032080499999 | 7.4739196545530856e-08 | 1523238644.632 | 1523238660.007 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | 10.0 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0226943E+00 | DC11V |  | 10.0000523475 | 3.4071799194643752e-07 | 1523238675.463 | 1523238690.892 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0059724E+00 | DC11V |  | 3.4894201806499999e-06 | 3.1641467768947273e-07 | 1523238705.76 | 1523238721.24 | 3.8272e-06 | 3.1796e-06 | 3.6948e-06 | 3.5034e-06 | 2.5613e-06 | 3.577e-06 | 3.3268e-06 | 3.1354e-06 | 3.5181e-06 | 3.4298e-06 | 4.0186e-06 | 3.1796e-06 | 3.6064e-06 | 3.7536e-06 | 3.6359e-06 | 3.7389e-06 | 3.4445e-06 | 3.6653e-06 | 3.7684e-06 | 3.2237e-06
| 20 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0357047E+00 | DC11V |  | 3.7222689418500008e-05 | 3.5346237675485012e-07 | 1523238736.103 | 1523238751.581 | 3.7752e-05 | 3.7325e-05 | 3.7796e-05 | 3.7354e-05 | 3.731e-05 | 3.7369e-05 | 3.7516e-05 | 3.7399e-05 | 3.7457e-05 | 3.706e-05 | 3.756e-05 | 3.7075e-05 | 3.6619e-05 | 3.7193e-05 | 3.7502e-05 | 3.7075e-05 | 3.6427e-05 | 3.6692e-05 | 3.7045e-05 | 3.6928e-05
| 200 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9969907E+00 | DC11V |  | 2.7528961202399997e-05 | 1.1511629174544674e-05 | 1523238766.839 | 1523238781.978 | 1.1342e-05 | 2.0179e-05 | 9.8686e-06 | 4.3599e-05 | 9.8686e-06 | 2.4009e-05 | 4.1242e-05 | 2.7838e-05 | 1.5613e-05 | 4.0064e-05 | 2.4598e-05 | 2.8575e-05 | 2.9311e-05 | 3.6234e-05 | 2.99e-05 | 3.4908e-05 | 5.1847e-05 | 2.3861e-05 | 3.3141e-05 | 1.4582e-05
| 200 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0214762E+00 | DC11V |  | 6.2219013518999988e-05 | 9.052856922746499e-06 | 1523238796.854 | 1523238812.015 | 7.9328e-05 | 6.1667e-05 | 5.2395e-05 | 6.7113e-05 | 6.8584e-05 | 6.5347e-05 | 7.403e-05 | 5.6516e-05 | 5.5927e-05 | 6.5788e-05 | 5.372e-05 | 6.726e-05 | 5.9459e-05 | 6.8584e-05 | 7.7121e-05 | 6.3875e-05 | 4.7244e-05 | 5.0187e-05 | 6.255e-05 | 4.7685e-05
| 200 | 10.0 | 10 | 0 | 100 | 10.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9677896E+00 | DC11V |  | 10.000079351 | 1.0298571696871913e-05 | 1523238826.872 | 1523238841.959 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 200 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9976558E+00 | DC11V |  | 10.000109676000001 | 7.7259131500834849e-06 | 1523238856.84 | 1523238871.955 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 200 | 20.0 | 10 | 0 | 100 | 20.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9958918E+00 | DC11V |  | 20.000132089499999 | 8.2440557216395482e-06 | 1523238886.824 | 1523238901.92 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 200 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0167651E+00 | DC11V |  | 20.000173112500001 | 9.1757729237961208e-06 | 1523238916.794 | 1523238931.909 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002
| 200 | 30.0 | 10 | 0 | 100 | 30.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0136641E+00 | DC11V |  | 30.000184566500003 | 9.2511579142023596e-06 | 1523238946.799 | 1523238961.897 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 200 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9599708E+00 | DC11V |  | 30.000224489000004 | 8.6317512126648774e-06 | 1523238976.77 | 1523238991.867 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 200 | 40.0 | 10 | 0 | 100 | 40.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0498185E+00 | DC11V |  | 40.000243243500002 | 8.1506142558802401e-06 | 1523239006.746 | 1523239021.861 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 200 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9922984E+00 | DC11V |  | 40.000278588500002 | 1.1318768163987552e-05 | 1523239036.722 | 1523239051.812 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 200 | 50.0 | 10 | 0 | 100 | 50.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0306697E+00 | DC11V |  | 50.000295592999997 | 9.2731030947684865e-06 | 1523239066.687 | 1523239081.796 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 200 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9909356E+00 | DC11V |  | 50.00032829349999 | 8.6810288991560382e-06 | 1523239096.668 | 1523239111.753 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 200 | 60.0 | 10 | 0 | 100 | 60.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9739428E+00 | DC11V |  | 60.000342658000008 | 1.002033163093394e-05 | 1523239126.621 | 1523239141.723 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004
| 200 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0106485E+00 | DC11V |  | 60.000377468500005 | 7.8779973826367492e-06 | 1523239156.592 | 1523239171.687 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 200 | 70.0 | 10 | 0 | 100 | 70.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9838118E+00 | DC11V |  | 70.000392452499995 | 1.0440474547141242e-05 | 1523239186.558 | 1523239201.659 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 200 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9994859E+00 | DC11V |  | 70.000432713999999 | 8.1883566112651218e-06 | 1523239216.528 | 1523239231.633 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0005 | 70.0004
| 200 | 80.0 | 10 | 0 | 100 | 80.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0399470E+00 | DC11V |  | 80.000440194999982 | 1.368611979220391e-05 | 1523239246.484 | 1523239261.593 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 200 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9831849E+00 | DC11V |  | 80.000480851500001 | 8.0884672673695839e-06 | 1523239276.458 | 1523239291.557 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 200 | 90.0 | 10 | 0 | 100 | 90.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0544035E+00 | DC11V |  | 90.000495577500004 | 9.3454432069266318e-06 | 1523239306.424 | 1523239321.528 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 200 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9707671E+00 | DC11V |  | 90.000534752499988 | 9.0176315497190919e-06 | 1523239336.398 | 1523239351.48 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 200 | 100.0 | 10 | 0 | 100 | 100.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9886488E+00 | DC11V |  | 100.00054856 | 8.0160089823825351e-06 | 1523239366.359 | 1523239381.478 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005
| 200 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9168085E+00 | DC11V |  | 90.000532858499994 | 1.1431869608938196e-05 | 1523239396.372 | 1523239411.465 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 200 | 100.0 | 10 | 0 | 100 | 100.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0344530E+00 | DC11V |  | 100.00053709499998 | 1.2944360742312346e-05 | 1523239426.344 | 1523239441.465 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005
| 200 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100 | 90.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9993679E+00 | DC11V |  | 90.000523514499989 | 9.1569260521935398e-06 | 1523239456.337 | 1523239471.428 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 200 | 90.0 | 10 | 0 | 100 | 90.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0183983E+00 | DC11V |  | 90.000481507000003 | 8.6328060905697055e-06 | 1523239486.305 | 1523239501.411 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
| 200 | 90.0 | 10 | 10.0 | 100 | 80.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9839156E+00 | DC11V |  | 80.000472099500001 | 9.8545768410143341e-06 | 1523239516.284 | 1523239531.375 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005 | 80.0005
| 200 | 80.0 | 10 | 0 | 100 | 80.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9844247E+00 | DC11V |  | 80.000427381999998 | 1.2002357936051302e-05 | 1523239546.254 | 1523239561.362 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0005 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004 | 80.0004
| 200 | 80.0 | 10 | 10.0 | 100 | 70.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9987595E+00 | DC11V |  | 70.000408113000006 | 1.1982135078538359e-05 | 1523239576.23 | 1523239591.339 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 200 | 70.0 | 10 | 0 | 100 | 70.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9778777E+00 | DC11V |  | 70.000370330500004 | 6.4572915949419292e-06 | 1523239606.219 | 1523239621.328 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004 | 70.0004
| 200 | 70.0 | 10 | 10.0 | 100 | 60.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0282187E+00 | DC11V |  | 60.000361166500014 | 9.6719316973723995e-06 | 1523239636.211 | 1523239651.332 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0003 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004 | 60.0004
| 200 | 60.0 | 10 | 0 | 100 | 60.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9941375E+00 | DC11V |  | 60.000316756499998 | 7.6703743557761004e-06 | 1523239666.173 | 1523239681.264 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003 | 60.0003
| 200 | 60.0 | 10 | 10.0 | 100 | 50.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0001179E+00 | DC11V |  | 50.000304364999991 | 1.0579053123640478e-05 | 1523239696.136 | 1523239711.25 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 200 | 50.0 | 10 | 0 | 100 | 50.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0033210E+00 | DC11V |  | 50.000274165500002 | 8.5993804868590252e-06 | 1523239726.123 | 1523239741.226 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003
| 200 | 50.0 | 10 | 10.0 | 100 | 40.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0030662E+00 | DC11V |  | 40.000260861999998 | 8.3343125695206154e-06 | 1523239756.079 | 1523239771.202 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0002 | 40.0003 | 40.0003 | 40.0003
| 200 | 40.0 | 10 | 0 | 100 | 40.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0277135E+00 | DC11V |  | 40.000212943499996 | 7.6146374007128249e-06 | 1523239786.065 | 1523239801.167 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
| 200 | 40.0 | 10 | 10.0 | 100 | 30.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0602990E+00 | DC11V |  | 30.000201301499999 | 8.3538082782685477e-06 | 1523239816.039 | 1523239831.124 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 200 | 30.0 | 10 | 0 | 100 | 30.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9256485E+00 | DC11V |  | 30.000152287000002 | 1.0163453694237492e-05 | 1523239845.996 | 1523239861.908 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0001 | 30.0002 | 30.0002 | 30.0002
| 200 | 30.0 | 10 | 10.0 | 100 | 20.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0053685E+00 | DC11V |  | 20.000133938500003 | 6.9255138978597756e-06 | 1523239876.755 | 1523239891.891 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 200 | 20.0 | 10 | 0 | 100 | 20.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9433708E+00 | DC11V |  | 20.000094247500002 | 9.6002546187420666e-06 | 1523239906.761 | 1523239921.856 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
| 200 | 20.0 | 10 | 10.0 | 100 | 10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0059818E+00 | DC11V |  | 10.000081134999999 | 1.0519775900770488e-05 | 1523239936.747 | 1523239951.865 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 200 | 10.0 | 10 | 0 | 100 | 10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0795462E+00 | DC11V |  | 10.000034000500001 | 9.6776022213317191e-06 | 1523239966.729 | 1523239981.822 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 200 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9898653E+00 | DC11V |  | 2.2636017093000001e-05 | 6.9512350491746582e-06 | 1523239996.682 | 1523240011.817 | 2.4455e-05 | 2.8286e-05 | 3.1232e-05 | 1.488e-05 | 2.313e-05 | 2.475e-05 | 1.9594e-05 | 1.0313e-05 | 3.2853e-05 | 2.0036e-05 | 1.267e-05 | 1.8121e-05 | 3.0054e-05 | 1.9741e-05 | 2.1214e-05 | 2.4897e-05 | 1.3701e-05 | 3.2264e-05 | 3.3737e-05 | 1.6795e-05
| 200 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9427449E+00 | DC11V |  | -1.5078720638450003e-05 | 9.2150606330836783e-06 | 1523240026.682 | 1523240041.841 | -1.1333e-05 | -1.7367e-05 | -1.1775e-05 | -2.0753e-05 | -4.5626e-06 | 2.2077e-06 | -1.5012e-05 | -1.2805e-05 | -1.9281e-05 | -1.6631e-05 | -1.3541e-05 | -1.6337e-05 | -1.1922e-05 | -9.2724e-06 | -9.1252e-06 | -1.4129e-05 | -4.1358e-05 | -3.4293e-05 | -1.6631e-05 | -7.6534e-06
| 20 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0387990E+00 | DC11V |  | 3.5650543865999998e-05 | 3.9869449354332015e-07 | 1523240057.092 | 1523240072.595 | 3.605e-05 | 3.5653e-05 | 3.5992e-05 | 3.5992e-05 | 3.6227e-05 | 3.5565e-05 | 3.5771e-05 | 3.4683e-05 | 3.6124e-05 | 3.6036e-05 | 3.6065e-05 | 3.5448e-05 | 3.5271e-05 | 3.5257e-05 | 3.5801e-05 | 3.5653e-05 | 3.4962e-05 | 3.5389e-05 | 3.5433e-05 | 3.5639e-05
| 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9880312E+00 | DC11V |  | 1.7257149903500002e-06 | 2.9088309334531158e-07 | 1523240087.46 | 1523240102.934 | 1.5314e-06 | 1.5608e-06 | 1.8995e-06 | 1.5755e-06 | 1.5166e-06 | 1.9289e-06 | 1.3988e-06 | 1.5902e-06 | 1.2221e-06 | 1.6933e-06 | 1.7669e-06 | 1.2369e-06 | 1.7669e-06 | 2.2676e-06 | 2.0025e-06 | 1.7522e-06 | 1.7375e-06 | 1.9289e-06 | 1.7375e-06 | 2.4001e-06
| 20 | 10.0 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0438686E+00 | DC11V |  | 10.000051019000001 | 4.0644679864328412e-07 | 1523240117.812 | 1523240133.224 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
| 20 | -10.0 | 10 | 0 | 10 | -10.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9572959E+00 | DC11V |  | -10.000053804500002 | 4.6720953549764432e-07 | 1523240148.091 | 1523240163.469 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0071614E+00 | DC11V |  | 3.0103302771499996e-06 | 2.4872278203121322e-07 | 1523240178.335 | 1523240193.845 | 2.867e-06 | 2.6758e-06 | 2.9846e-06 | 2.9405e-06 | 3.3669e-06 | 3.411e-06 | 3.0287e-06 | 2.8376e-06 | 2.9111e-06 | 3.0287e-06 | 2.7347e-06 | 3.161e-06 | 3.014e-06 | 3.6168e-06 | 2.8082e-06 | 2.7347e-06 | 3.1463e-06 | 3.1463e-06 | 3.1463e-06 | 2.6464e-06
| 20 | -10.0 | 10 | -10.0 | 10 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0027926E+00 | DC11V |  | -3.4477959484999999e-05 | 4.0114536718593023e-07 | 1523240208.687 | 1523240224.149 | -3.4736e-05 | -3.5016e-05 | -3.481e-05 | -3.4486e-05 | -3.375e-05 | -3.4648e-05 | -3.4059e-05 | -3.4839e-05 | -3.4766e-05 | -3.5105e-05 | -3.4766e-05 | -3.4206e-05 | -3.4383e-05 | -3.428e-05 | -3.3632e-05 | -3.4486e-05 | -3.4692e-05 | -3.403e-05 | -3.4781e-05 | -3.4088e-05
| 200 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9534773E+00 | DC11V |  | -2.4066423017499998e-06 | 1.086110186528153e-05 | 1523240239.422 | 1523240254.576 | -2.1638e-05 | -2.0166e-05 | 1.3984e-05 | 1.3542e-05 | -2.5318e-05 | 6.6238e-06 | -5.4462e-06 | -1.1481e-05 | -5.299e-06 | 4.7102e-06 | -4.1215e-06 | 6.4766e-06 | 1.1776e-06 | 2.2079e-06 | 9.2733e-06 | -5.5934e-06 | -9.7149e-06 | 0 | 6.035e-06 | -3.3855e-06
| 200 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9833357E+00 | DC11V |  | -5.91925565935e-05 | 8.6921322805734129e-06 | 1523240269.441 | 1523240284.615 | -6.648e-05 | -6.3686e-05 | -5.3096e-05 | -5.6038e-05 | -5.9273e-05 | -4.9713e-05 | -6.5451e-05 | -4.8537e-05 | -4.03e-05 | -5.9273e-05 | -8.0453e-05 | -5.8979e-05 | -7.3246e-05 | -5.5891e-05 | -6.0597e-05 | -5.1184e-05 | -6.5157e-05 | -6.3098e-05 | -5.7508e-05 | -5.5891e-05
| 200 | -10.0 | 10 | 0 | 100 | -10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0817750E+00 | DC11V |  | -10.000075798999999 | 1.0058325854830409e-05 | 1523240299.485 | 1523240314.596 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 200 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9866404E+00 | DC11V |  | -10.000108513000001 | 9.9168634657544156e-06 | 1523240329.455 | 1523240345.347 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 200 | -20.0 | 10 | 0 | 100 | -20.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9834347E+00 | DC11V |  | -20.000124653500002 | 9.4342446836764539e-06 | 1523240360.211 | 1523240375.329 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001
| 200 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9761953E+00 | DC11V |  | -20.000164158500002 | 8.6440709587809659e-06 | 1523240390.191 | 1523240405.297 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 200 | -30.0 | 10 | 0 | 100 | -30.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0105211E+00 | DC11V |  | -30.0001810865 | 1.0002656284733479e-05 | 1523240420.177 | 1523240435.295 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 200 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9864329E+00 | DC11V |  | -30.000222720499998 | 9.3968561098228558e-06 | 1523240450.176 | 1523240465.273 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 200 | -40.0 | 10 | 0 | 100 | -40.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0798159E+00 | DC11V |  | -40.000240794499994 | 7.604553554021844e-06 | 1523240480.148 | 1523240495.254 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002
| 200 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0044060E+00 | DC11V |  | -40.000275371499995 | 9.3876159245279805e-06 | 1523240510.115 | 1523240526.026 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 200 | -50.0 | 10 | 0 | 100 | -50.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0312223E+00 | DC11V |  | -50.0003005895 | 1.2211702368343078e-05 | 1523240540.891 | 1523240555.985 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 200 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0071425E+00 | DC11V |  | -50.000330806999997 | 7.6341679956431705e-06 | 1523240570.881 | 1523240585.97 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 200 | -60.0 | 10 | 0 | 100 | -60.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9417190E+00 | DC11V |  | -60.000346111499994 | 8.2889868348615613e-06 | 1523240600.841 | 1523240615.938 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0004
| 200 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9811675E+00 | DC11V |  | -60.000379391999992 | 7.2737827848746928e-06 | 1523240630.818 | 1523240645.951 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 200 | -70.0 | 10 | 0 | 100 | -70.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0010708E+00 | DC11V |  | -70.000400872 | 8.7312035823401981e-06 | 1523240660.818 | 1523240675.927 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 200 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0255461E+00 | DC11V |  | -70.000434273500005 | 7.7289845878868724e-06 | 1523240690.799 | 1523240705.903 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 200 | -80.0 | 10 | 0 | 100 | -80.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9840051E+00 | DC11V |  | -80.000454195000003 | 7.5401787123689067e-06 | 1523240720.764 | 1523240735.861 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005
| 200 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9889317E+00 | DC11V |  | -80.000494667500021 | 1.1578212675309145e-05 | 1523240750.731 | 1523240765.837 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 200 | -90.0 | 10 | 0 | 100 | -90.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0210655E+00 | DC11V |  | -90.00050807400001 | 7.1046037183008363e-06 | 1523240780.698 | 1523240795.8 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 200 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9761482E+00 | DC11V |  | -90.000537230999981 | 6.3934418743934177e-06 | 1523240810.67 | 1523240825.759 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 200 | -100.0 | 10 | 0 | 100 | -100.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0582092E+00 | DC11V |  | -100.00055942499999 | 7.7665227091244514e-06 | 1523240840.629 | 1523240855.719 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006
| 200 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0166659E+00 | DC11V |  | -90.000547452999996 | 9.3008285109867919e-06 | 1523240870.572 | 1523240886.48 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005
| 200 | -100.0 | 10 | 0 | 100 | -100.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9646006E+00 | DC11V |  | -100.00056223 | 8.4536441839801795e-06 | 1523240901.346 | 1523240916.429 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006
| 200 | -100.0 | 10 | -10.0 | 100 | -90.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9896908E+00 | DC11V |  | -90.000545250499997 | 1.1693176845650262e-05 | 1523240931.304 | 1523240946.414 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0006 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 200 | -90.0 | 10 | 0 | 100 | -90.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0445160E+00 | DC11V |  | -90.0005045905 | 9.0959521088390625e-06 | 1523240961.285 | 1523240976.386 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005 | -90.0005
| 200 | -90.0 | 10 | -10.0 | 100 | -80.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9414413E+00 | DC11V |  | -80.000489526999999 | 8.9584530497234535e-06 | 1523240991.268 | 1523241006.352 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005
| 200 | -80.0 | 10 | 0 | 100 | -80.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0497003E+00 | DC11V |  | -80.000454616500008 | 9.744825435562531e-06 | 1523241021.225 | 1523241036.367 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004 | -80.0005 | -80.0005 | -80.0004 | -80.0004
| 200 | -80.0 | 10 | -10.0 | 100 | -70.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9854146E+00 | DC11V |  | -70.000429715500019 | 1.179082290375216e-05 | 1523241051.227 | 1523241067.133 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0005 | -70.0004
| 200 | -70.0 | 10 | 0 | 100 | -70.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9748853E+00 | DC11V |  | -70.000403376500003 | 8.8195109139725701e-06 | 1523241082.009 | 1523241097.115 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004 | -70.0004
| 200 | -70.0 | 10 | -10.0 | 100 | -60.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0088695E+00 | DC11V |  | -60.000384778499992 | 9.5937835476530328e-06 | 1523241112.008 | 1523241127.122 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0004
| 200 | -60.0 | 10 | 0 | 100 | -60.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9452346E+00 | DC11V |  | -60.000343963500008 | 9.8154140391544546e-06 | 1523241141.988 | 1523241157.092 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0003 | -60.0004
| 200 | -60.0 | 10 | -10.0 | 100 | -50.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9773546E+00 | DC11V |  | -50.000333841999996 | 8.0226134147772593e-06 | 1523241171.951 | 1523241187.077 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0004 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 200 | -50.0 | 10 | 0 | 100 | -50.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9968823E+00 | DC11V |  | -50.000301241000003 | 8.8764316588802279e-06 | 1523241201.94 | 1523241217.05 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003 | -50.0003
| 200 | -50.0 | 10 | -10.0 | 100 | -40.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9908177E+00 | DC11V |  | -40.000283415499993 | 8.0556579342842735e-06 | 1523241231.891 | 1523241246.995 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003
| 200 | -40.0 | 10 | 0 | 100 | -40.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0238982E+00 | DC11V |  | -40.000249335500008 | 8.6821232858314534e-06 | 1523241261.868 | 1523241276.981 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0002 | -40.0003 | -40.0002 | -40.0003
| 200 | -40.0 | 10 | -10.0 | 100 | -30.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0021558E+00 | DC11V |  | -30.000227612499998 | 7.6949502111249136e-06 | 1523241291.848 | 1523241306.949 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 200 | -30.0 | 10 | 0 | 100 | -30.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9860558E+00 | DC11V |  | -30.0001918215 | 8.0418563003337474e-06 | 1523241321.816 | 1523241336.906 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002 | -30.0002
| 200 | -30.0 | 10 | -10.0 | 100 | -20.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0336216E+00 | DC11V |  | -20.000176089 | 7.9693600117295708e-06 | 1523241351.774 | 1523241366.884 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002 | -20.0002
| 200 | -20.0 | 10 | 0 | 100 | -20.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0175203E+00 | DC11V |  | -20.000134869 | 1.0055327394052245e-05 | 1523241381.754 | 1523241396.845 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0002 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001 | -20.0001
| 200 | -20.0 | 10 | -10.0 | 100 | -10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0195737E+00 | DC11V |  | -10.000117968000001 | 7.0761582796740985e-06 | 1523241411.719 | 1523241426.805 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 200 | -10.0 | 10 | 0 | 100 | -10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0007925E+00 | DC11V |  | -10.000085119 | 1.1787351229251506e-05 | 1523241441.651 | 1523241456.748 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 200 | -10.0 | 10 | -10.0 | 100 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9966795E+00 | DC11V |  | -6.7894147528499993e-05 | 1.2222131578576906e-05 | 1523241471.617 | 1523241486.773 | -6.0939e-05 | -6.035e-05 | -6.5502e-05 | -6.8741e-05 | -5.6818e-05 | -7.9927e-05 | -4.622e-05 | -6.9771e-05 | -7.0654e-05 | -6.5797e-05 | -6.6091e-05 | -7.9486e-05 | -7.036e-05 | -7.8455e-05 | -9.2292e-05 | -9.4794e-05 | -6.5649e-05 | -5.3138e-05 | -5.0783e-05 | -6.2117e-05
| 200 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9922040E+00 | DC11V |  | -1.7362373984749999e-05 | 6.4514539963726017e-06 | 1523241501.648 | 1523241516.805 | -1.1776e-05 | -2.9735e-05 | -1.8989e-05 | -7.8017e-06 | -1.4426e-05 | -1.0893e-05 | -8.5377e-06 | -2.2227e-05 | -1.7075e-05 | -2.3111e-05 | -2.2522e-05 | -1.8106e-05 | -1.9872e-05 | -9.1265e-06 | -2.5024e-05 | -2.208e-05 | -1.4867e-05 | -6.3296e-06 | -2.4435e-05 | -2.0314e-05
| 20 | -10.0 | 10 | -10.0 | 10 | -0.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0248661E+00 | DC11V |  | -3.3606506068999996e-05 | 3.515540314518834e-07 | 1523241532.084 | 1523241547.575 | -3.3876e-05 | -3.3493e-05 | -3.3611e-05 | -3.3729e-05 | -3.3655e-05 | -3.4052e-05 | -3.367e-05 | -3.3479e-05 | -3.392e-05 | -3.3434e-05 | -3.3773e-05 | -3.417e-05 | -3.4243e-05 | -3.364e-05 | -3.2817e-05 | -3.3067e-05 | -3.3405e-05 | -3.364e-05 | -3.3111e-05 | -3.3346e-05
| 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 49.9886111E+00 | DC11V |  | 1.4144468211599999e-06 | 3.4787629668285845e-07 | 1523241562.444 | 1523241577.916 | 1.5757e-06 | 1.237e-06 | 1.0161e-06 | 1.2812e-06 | 1.826e-06 | 5.7432e-07 | 8.8357e-07 | 1.2664e-06 | 1.561e-06 | 1.3843e-06 | 1.075e-06 | 1.7966e-06 | 1.2517e-06 | 1.4726e-06 | 1.5021e-06 | 1.7082e-06 | 1.9586e-06 | 1.8408e-06 | 1.3254e-06 | 1.7524e-06
| 20 | -10.0 | 10 | 0 | 10 | -10.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0633821E+00 | DC11V |  | -10.000054027500001 | 3.8557586794672913e-07 | 1523241592.785 | 1523241608.217 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
| 200 | 190.0 | 200 | 0 | 1000 | 190.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9744376E+00 | DC220V |  | 190.00092707000002 | 2.4937403636133989e-05 | 1523241623.786 | 1523241639.7 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.001 | 190.0009 | 190.0009 | 190.001 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.001 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009
| 200 | 100 | 200 | 0 | 1000 | 100 | 20 | 10 | 0 | 50.0233364E+00 | DC220V |  | 100.00052210000001 | 1.5338872187126417e-05 | 1523241654.567 | 1523241669.676 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005
| 200 | 190.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 100.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9568250E+00 | DC220V |  | 100.00080533000002 | 1.3722794906515687e-05 | 1523241684.554 | 1523241699.644 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008
| 1000 | 100 | 200 | 0 | 1000 | 100 | 20 | 10 | 0 | 49.9990849E+00 | DC220V |  | 100.00057731500002 | 2.4361512164927174e-05 | 1523241714.842 | 1523241729.964 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0006 | 100.0006 | 100.0006
| 1000 | 190.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 100.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0188467E+00 | DC220V |  | 100.00087154000001 | 2.4637438991068409e-05 | 1523241744.839 | 1523241759.936 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0008 | 100.0009 | 100.0008 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0009 | 100.0008 | 100.0008 | 100.0008
| 1000 | 190.0 | 200 | 0 | 1000 | 190.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9921852E+00 | DC220V |  | 190.00097099999999 | 2.4382534733399783e-05 | 1523241774.812 | 1523241789.908 | 190.0009 | 190.001 | 190.0009 | 190.0009 | 190.001 | 190.0009 | 190.001 | 190.001 | 190.001 | 190.001 | 190.001 | 190.001 | 190.001 | 190.001 | 190.0009 | 190.001 | 190.001 | 190.001 | 190.001 | 190.001
| 1000 | 280.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 190.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9911761E+00 | DC220V |  | 190.00126126500001 | 6.5259315617322743e-05 | 1523241804.806 | 1523241819.909 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0012 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0012 | 190.0013 | 190.001 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0012 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0013 | 190.0013
| 1000 | 280.0 | 200 | 0 | 1000 | 280.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9647324E+00 | DC220V |  | 280.00138215499999 | 2.2312652801016184e-05 | 1523241834.832 | 1523241849.942 | 280.0014 | 280.0013 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014
| 1000 | 370.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 280.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0385533E+00 | DC220V |  | 280.00164108000001 | 2.675816884603894e-05 | 1523241864.824 | 1523241879.937 | 280.0016 | 280.0016 | 280.0017 | 280.0016 | 280.0016 | 280.0017 | 280.0016 | 280.0017 | 280.0017 | 280.0016 | 280.0016 | 280.0016 | 280.0017 | 280.0017 | 280.0017 | 280.0016 | 280.0016 | 280.0016 | 280.0016 | 280.0017
| 1000 | 370.0 | 200 | 0 | 1000 | 370.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9532419E+00 | DC220V |  | 370.00170716000002 | 3.2946508157812086e-05 | 1523241894.821 | 1523241909.915 | 370.0017 | 370.0018 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0018 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017
| 1000 | 460.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 370.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0279496E+00 | DC220V |  | 370.00195329500002 | 2.382168077485084e-05 | 1523241924.797 | 1523241939.939 | 370.0019 | 370.0019 | 370.0019 | 370.002 | 370.002 | 370.0019 | 370.002 | 370.002 | 370.0019 | 370.002 | 370.0019 | 370.0019 | 370.0019 | 370.002 | 370.0019 | 370.002 | 370.002 | 370.002 | 370.002 | 370.002
| 1000 | 460.0 | 200 | 0 | 1000 | 460.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9868148E+00 | DC220V |  | 460.00196810999995 | 3.1543460499153627e-05 | 1523241954.816 | 1523241969.903 | 460.002 | 460.0019 | 460.0019 | 460.0019 | 460.002 | 460.002 | 460.0019 | 460.002 | 460.002 | 460.0019 | 460.002 | 460.002 | 460.002 | 460.002 | 460.002 | 460.0019 | 460.002 | 460.002 | 460.0019 | 460.0019
| 1000 | 550.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 460.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0356953E+00 | DC220V |  | 460.0021420249999 | 3.3262168827439538e-05 | 1523241984.765 | 1523241999.885 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0022 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0022 | 460.0022 | 460.0021 | 460.0021 | 460.0022 | 460.0022 | 460.0021 | 460.0022 | 460.0021
| 1000 | 550.0 | 200 | 0 | 1000 | 550.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9869232E+00 | DC220V |  | 550.00210234999986 | 2.9295844416198487e-05 | 1523242014.769 | 1523242029.861 | 550.0021 | 550.0022 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0022 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021 | 550.0021
| 1000 | 640.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 550.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9968210E+00 | DC220V |  | 550.00233310500005 | 4.0953589275327406e-05 | 1523242044.735 | 1523242059.848 | 550.0024 | 550.0023 | 550.0023 | 550.0023 | 550.0024 | 550.0024 | 550.0023 | 550.0023 | 550.0022 | 550.0023 | 550.0023 | 550.0023 | 550.0024 | 550.0023 | 550.0024 | 550.0024 | 550.0023 | 550.0024 | 550.0023 | 550.0023
| 1000 | 640.0 | 200 | 0 | 1000 | 640.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9596976E+00 | DC220V |  | 640.002287905 | 8.6891889579838075e-05 | 1523242074.724 | 1523242089.829 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0025 | 640.0023 | 640.0022 | 640.0022 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0026 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0022 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0022 | 640.0023 | 640.0022 | 640.0022 | 640.0022
| 1000 | 730.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 640.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9866828E+00 | DC220V |  | 640.00233354499994 | 4.2749321337578278e-05 | 1523242104.707 | 1523242119.834 | 640.0024 | 640.0023 | 640.0024 | 640.0024 | 640.0024 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0024 | 640.0023 | 640.0022 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023 | 640.0023
| 1000 | 730.0 | 200 | 0 | 1000 | 730.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0112903E+00 | DC220V |  | 730.00213555999994 | 3.8508458818251314e-05 | 1523242134.697 | 1523242149.81 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0021 | 730.0022 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0022 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0021 | 730.0021
| 1000 | 820.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 730.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9989670E+00 | DC220V |  | 730.00217502999988 | 2.8140488606216371e-05 | 1523242164.706 | 1523242179.81 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0021 | 730.0022 | 730.0021 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0021 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022 | 730.0022
| 1000 | 820.0 | 200 | 0 | 1000 | 820.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9635502E+00 | DC220V |  | 820.00186760500003 | 5.2656010810388804e-05 | 1523242194.693 | 1523242209.791 | 820.002 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0018 | 820.0018 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0018 | 820.0019 | 820.0018 | 820.0018 | 820.0018 | 820.0018 | 820.0018
| 1000 | 910.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 820.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0356291E+00 | DC220V |  | 820.00185753500011 | 4.2798052217490022e-05 | 1523242224.688 | 1523242239.81 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0018 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0018 | 820.0019 | 820.0018 | 820.0018 | 820.0019 | 820.0019 | 820.0018 | 820.0018 | 820.0018 | 820.0018 | 820.0019 | 820.0019
| 1000 | 910.0 | 200 | 0 | 1000 | 910.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0343916E+00 | DC220V |  | 910.00143123500004 | 3.838879100536698e-05 | 1523242254.699 | 1523242269.782 | 910.0015 | 910.0014 | 910.0015 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0015 | 910.0015 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014
| 1000 | 1000.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 910.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9663717E+00 | DC220V |  | 910.00137727999993 | 5.4068813561018783e-05 | 1523242284.624 | 1523242299.715 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0015 | 910.0013 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0015 | 910.0014 | 910.0013 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0014 | 910.0013 | 910.0013 | 910.0014 | 910.0013 | 910.0013 | 910.0013
| 1000 | 1000.0 | 200 | 0 | 1000 | 1000.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9936046E+00 | DC220V |  | 1000.0008799499999 | 9.7714111062626496e-05 | 1523242314.615 | 1523242329.724 | 1000.001 | 1000.001 | 1000.001 | 1000.001 | 1000.0009 | 1000.001 | 1000.001 | 1000.0009 | 1000.0009 | 1000.0009 | 1000.0009 | 1000.0009 | 1000.0008 | 1000.0008 | 1000.0007 | 1000.0008 | 1000.0008 | 1000.0008 | 1000.0007 | 1000.0008
| 1000 | 1000.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 910.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0488023E+00 | DC220V |  | 910.00099772499993 | 3.8370390609618334e-05 | 1523242344.598 | 1523242359.706 | 910.001 | 910.001 | 910.0009 | 910.001 | 910.0009 | 910.001 | 910.001 | 910.001 | 910.001 | 910.001 | 910.0009 | 910.001 | 910.001 | 910.001 | 910.001 | 910.001 | 910.0011 | 910.001 | 910.0011 | 910.001
| 1000 | 1000.0 | 200 | 0 | 1000 | 1000.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9604982E+00 | DC220V |  | 1000.0006326000002 | 5.0023394518297722e-05 | 1523242374.562 | 1523242390.466 | 1000.0007 | 1000.0007 | 1000.0007 | 1000.0007 | 1000.0006 | 1000.0006 | 1000.0007 | 1000.0006 | 1000.0006 | 1000.0006 | 1000.0006 | 1000.0006 | 1000.0007 | 1000.0006 | 1000.0007 | 1000.0006 | 1000.0006 | 1000.0006 | 1000.0005 | 1000.0005
| 1000 | 1000.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 910.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0193707E+00 | DC220V |  | 910.00086293999993 | 5.2619429858114726e-05 | 1523242405.357 | 1523242420.472 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0007 | 910.0009 | 910.0009 | 910.0009 | 910.0009 | 910.001 | 910.0008 | 910.0009 | 910.0009 | 910.0008 | 910.0009 | 910.0008 | 910.0009 | 910.0009 | 910.0009 | 910.0009
| 1000 | 910.0 | 200 | 0 | 1000 | 910.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9603852E+00 | DC220V |  | 910.00077225000007 | 3.7197641062836499e-05 | 1523242435.361 | 1523242450.456 | 910.0007 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0007 | 910.0007 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008 | 910.0008
| 1000 | 910.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 820.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9840240E+00 | DC220V |  | 820.00110566500007 | 3.7802450648832827e-05 | 1523242465.327 | 1523242480.449 | 820.001 | 820.001 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0012 | 820.0012 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011
| 1000 | 820.0 | 200 | 0 | 1000 | 820.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0125598E+00 | DC220V |  | 820.00110252000013 | 3.305093946405755e-05 | 1523242495.332 | 1523242510.44 | 820.0011 | 820.001 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0012 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011 | 820.0011
| 1000 | 820.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 730.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0070010E+00 | DC220V |  | 730.00145275999989 | 5.4983392050167774e-05 | 1523242525.327 | 1523242540.419 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0013 | 730.0014 | 730.0015 | 730.0015 | 730.0015 | 730.0014 | 730.0015 | 730.0015 | 730.0015 | 730.0015 | 730.0015 | 730.0015 | 730.0015 | 730.0015
| 1000 | 730.0 | 200 | 0 | 1000 | 730.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9866781E+00 | DC220V |  | 730.00136549000001 | 3.0419038432101531e-05 | 1523242555.281 | 1523242570.393 | 730.0013 | 730.0013 | 730.0014 | 730.0013 | 730.0014 | 730.0013 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0013 | 730.0014 | 730.0013 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014 | 730.0014
| 1000 | 730.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 640.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9470185E+00 | DC220V |  | 640.00167391999992 | 3.9510816230356477e-05 | 1523242585.272 | 1523242600.369 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017 | 640.0017
| 1000 | 640.0 | 200 | 0 | 1000 | 640.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0225809E+00 | DC220V |  | 640.00159668999993 | 2.4928455625872964e-05 | 1523242615.239 | 1523242630.368 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016 | 640.0016
| 1000 | 640.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 550.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9858955E+00 | DC220V |  | 550.00178203000007 | 3.0146079350360672e-05 | 1523242645.237 | 1523242660.337 | 550.0018 | 550.0017 | 550.0018 | 550.0017 | 550.0018 | 550.0018 | 550.0018 | 550.0017 | 550.0018 | 550.0017 | 550.0018 | 550.0018 | 550.0019 | 550.0018 | 550.0018 | 550.0018 | 550.0018 | 550.0018 | 550.0018 | 550.0018
| 1000 | 550.0 | 200 | 0 | 1000 | 550.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9867441E+00 | DC220V |  | 550.0016020700001 | 2.3341167500524195e-05 | 1523242675.207 | 1523242690.315 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016 | 550.0016
| 1000 | 550.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 460.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0160240E+00 | DC220V |  | 460.00175301999991 | 3.3071446903204143e-05 | 1523242705.204 | 1523242720.319 | 460.0017 | 460.0017 | 460.0017 | 460.0018 | 460.0017 | 460.0017 | 460.0018 | 460.0017 | 460.0017 | 460.0017 | 460.0018 | 460.0018 | 460.0018 | 460.0018 | 460.0018 | 460.0018 | 460.0018 | 460.0017 | 460.0018 | 460.0017
| 1000 | 460.0 | 200 | 0 | 1000 | 460.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0154010E+00 | DC220V |  | 460.00156893499997 | 2.3548339113420222e-05 | 1523242735.211 | 1523242750.307 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0015 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0015 | 460.0016 | 460.0015 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016 | 460.0016
| 1000 | 460.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 370.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9786318E+00 | DC220V |  | 370.00163505500007 | 3.4878954616217997e-05 | 1523242765.168 | 1523242780.27 | 370.0016 | 370.0016 | 370.0016 | 370.0016 | 370.0016 | 370.0016 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0016 | 370.0016 | 370.0016 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0016 | 370.0017 | 370.0017 | 370.0016 | 370.0017 | 370.0017
| 1000 | 370.0 | 200 | 0 | 1000 | 370.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0313498E+00 | DC220V |  | 370.00142912500007 | 2.5814237835536043e-05 | 1523242795.168 | 1523242810.298 | 370.0014 | 370.0014 | 370.0014 | 370.0015 | 370.0014 | 370.0014 | 370.0014 | 370.0015 | 370.0014 | 370.0015 | 370.0014 | 370.0014 | 370.0014 | 370.0014 | 370.0014 | 370.0015 | 370.0014 | 370.0015 | 370.0014 | 370.0014
| 1000 | 370.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 280.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9516553E+00 | DC220V |  | 280.00144160000002 | 2.7759484862915344e-05 | 1523242825.159 | 1523242840.246 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0015 | 280.0014 | 280.0015 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0015 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0014 | 280.0015 | 280.0015 | 280.0015 | 280.0015 | 280.0015 | 280.0015
| 1000 | 280.0 | 200 | 0 | 1000 | 280.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0559541E+00 | DC220V |  | 280.00118437000003 | 2.9339735847731874e-05 | 1523242855.117 | 1523242870.234 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0011 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0011 | 280.0012 | 280.0012 | 280.0012
| 1000 | 280.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 190.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0347647E+00 | DC220V |  | 190.00113607999998 | 3.1517925061329861e-05 | 1523242885.095 | 1523242900.192 | 190.0011 | 190.0011 | 190.0011 | 190.0011 | 190.0012 | 190.0011 | 190.0012 | 190.0011 | 190.0011 | 190.0012 | 190.0012 | 190.0012 | 190.0011 | 190.0011 | 190.0011 | 190.0012 | 190.0012 | 190.0011 | 190.0011 | 190.0011
| 1000 | 190.0 | 200 | 0 | 1000 | 190.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0615474E+00 | DC220V |  | 190.00081173000001 | 1.9790202124417899e-05 | 1523242915.065 | 1523242930.159 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008
| 1000 | 190.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 100.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9764451E+00 | DC220V |  | 100.00073949999998 | 2.833443135091899e-05 | 1523242945.018 | 1523242960.929 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0008 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0008 | 100.0007 | 100.0008 | 100.0007 | 100.0008 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0008 | 100.0007 | 100.0008 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0008
| 1000 | 100 | 200 | 0 | 1000 | 100 | 20 | 10 | 0 | 50.0785714E+00 | DC220V |  | 100.00042202499999 | 2.599324671827496e-05 | 1523242975.802 | 1523242990.907 | 100.0004 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0005 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004
| 200 | 190.0 | 200 | 90.0 | 1000 | 100.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9520649E+00 | DC220V |  | 100.00070672 | 1.7609503116012807e-05 | 1523243006.089 | 1523243021.993 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007 | 100.0007
| 200 | 100 | 200 | 0 | 1000 | 100 | 20 | 10 | 0 | 50.0610130E+00 | DC220V |  | 100.00045364 | 1.9727858474918481e-05 | 1523243036.871 | 1523243051.991 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0005 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0004 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0004 | 100.0005 | 100.0004
| 200 | 190.0 | 200 | 0 | 1000 | 190.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9187032E+00 | DC220V |  | 190.00085013 | 1.8481452865380729e-05 | 1523243066.846 | 1523243081.932 | 190.0009 | 190.0008 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0009 | 190.0009 | 190.0008 | 190.0009 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0009 | 190.0008 | 190.0009 | 190.0008 | 190.0008 | 190.0008
| 200 | -190.0 | 200 | 0 | 1000 | -190.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0772087E+00 | DC220V |  | -190.00087261499999 | 1.7168147107477931e-05 | 1523243096.805 | 1523243111.947 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0008 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009
| 200 | -100 | 200 | 0 | 1000 | -100 | 20 | 10 | 0 | 49.9362230E+00 | DC220V |  | -100.00051592499999 | 2.207951256388655e-05 | 1523243126.811 | 1523243142.728 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006
| 200 | -190.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -100.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0288563E+00 | DC220V |  | -100.00077827 | 1.4436554298564046e-05 | 1523243157.601 | 1523243172.714 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0007 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008
| 1000 | -100 | 200 | 0 | 1000 | -100 | 20 | 10 | 0 | 50.0212118E+00 | DC220V |  | -100.000699165 | 1.6779906881971625e-05 | 1523243187.95 | 1523243203.047 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007 | -100.0007
| 1000 | -190.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -100.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9819075E+00 | DC220V |  | -100.00097234500001 | 2.48665734466164e-05 | 1523243217.919 | 1523243233.017 | -100.001 | -100.0009 | -100.0009 | -100.001 | -100.001 | -100.0009 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.0009 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001
| 1000 | -190.0 | 200 | 0 | 1000 | -190.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9918268E+00 | DC220V |  | -190.00105103999999 | 2.5960400616490599e-05 | 1523243247.882 | 1523243263 | -190.0011 | -190.001 | -190.0011 | -190.0011 | -190.0011 | -190.0011 | -190.0011 | -190.0011 | -190.0011 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.0011 | -190.001 | -190.0011 | -190.001 | -190.0011 | -190.001
| 1000 | -280.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -190.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0174778E+00 | DC220V |  | -190.00139632500003 | 1.280073728398671e-05 | 1523243277.885 | 1523243292.994 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014
| 1000 | -280.0 | 200 | 0 | 1000 | -280.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0114649E+00 | DC220V |  | -280.00147434999997 | 2.7838094406950865e-05 | 1523243307.878 | 1523243322.985 | -280.0015 | -280.0014 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0014 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0014 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0014 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0015 | -280.0015
| 1000 | -370.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -280.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0124701E+00 | DC220V |  | -280.00184044999997 | 0.00033949637480072253 | 1523243337.853 | 1523243352.948 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0033 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0018 | -280.0017 | -280.0017
| 1000 | -370.0 | 200 | 0 | 1000 | -370.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9505254E+00 | DC220V |  | -370.00183100499999 | 2.2784259376446584e-05 | 1523243367.841 | 1523243382.944 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0019 | -370.0018 | -370.0019 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0019 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0018 | -370.0019 | -370.0018
| 1000 | -460.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -370.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9903745E+00 | DC220V |  | -370.00207413500004 | 1.8302985410130852e-05 | 1523243397.813 | 1523243412.953 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.002 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.0021 | -370.002 | -370.0021
| 1000 | -460.0 | 200 | 0 | 1000 | -460.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0416573E+00 | DC220V |  | -460.00208415999998 | 2.5103115346697685e-05 | 1523243427.832 | 1523243442.934 | -460.0022 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.002 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.002 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.002 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021
| 1000 | -550.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -460.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9505772E+00 | DC220V |  | -460.00231807 | 3.1158082415443186e-05 | 1523243457.813 | 1523243472.899 | -460.0024 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0024 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023 | -460.0023
| 1000 | -550.0 | 200 | 0 | 1000 | -550.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0086053E+00 | DC220V |  | -550.0023263600001 | 2.6009198374730445e-05 | 1523243487.772 | 1523243502.909 | -550.0023 | -550.0024 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0024 | -550.0024 | -550.0024 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0023 | -550.0024 | -550.0023
| 1000 | -640.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -550.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9688590E+00 | DC220V |  | -550.00255184499997 | 4.5837315300716825e-05 | 1523243517.779 | 1523243532.87 | -550.0025 | -550.0025 | -550.0025 | -550.0026 | -550.0027 | -550.0026 | -550.0025 | -550.0025 | -550.0026 | -550.0026 | -550.0025 | -550.0025 | -550.0026 | -550.0025 | -550.0026 | -550.0025 | -550.0026 | -550.0025 | -550.0025 | -550.0025
| 1000 | -640.0 | 200 | 0 | 1000 | -640.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0146977E+00 | DC220V |  | -640.00248167000007 | 3.4137795767048395e-05 | 1523243547.759 | 1523243562.885 | -640.0026 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0024 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0024 | -640.0025 | -640.0025 | -640.0024 | -640.0025 | -640.0024 | -640.0024
| 1000 | -730.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -640.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9554219E+00 | DC220V |  | -640.00258761500004 | 3.1375950590608368e-05 | 1523243577.753 | 1523243592.846 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0027 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0026 | -640.0025
| 1000 | -730.0 | 200 | 0 | 1000 | -730.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0349253E+00 | DC220V |  | -730.00243585500004 | 4.3079107171815752e-05 | 1523243607.716 | 1523243622.849 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0024 | -730.0025
| 1000 | -820.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -730.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9896201E+00 | DC220V |  | -730.00250780500005 | 6.4756455082287908e-05 | 1523243637.709 | 1523243652.796 | -730.0026 | -730.0025 | -730.0026 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0026 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0024 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0024 | -730.0026 | -730.0025 | -730.0025 | -730.0023
| 1000 | -820.0 | 200 | 0 | 1000 | -820.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9976652E+00 | DC220V |  | -820.00228169999991 | 3.9816026928566994e-05 | 1523243667.709 | 1523243682.832 | -820.0023 | -820.0024 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0022 | -820.0023 | -820.0022 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0022 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0022 | -820.0023 | -820.0023
| 1000 | -910.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -820.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0396541E+00 | DC220V |  | -820.00227970499998 | 3.2761127475632542e-05 | 1523243697.702 | 1523243712.809 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0022 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0022 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023 | -820.0023
| 1000 | -910.0 | 200 | 0 | 1000 | -910.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0021274E+00 | DC220V |  | -910.00192634999985 | 6.6955197714154875e-05 | 1523243727.699 | 1523243742.789 | -910.002 | -910.0019 | -910.002 | -910.002 | -910.002 | -910.002 | -910.0019 | -910.002 | -910.0019 | -910.0019 | -910.002 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0018 | -910.0019 | -910.0018 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0018
| 1000 | -1000.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -910.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0352135E+00 | DC220V |  | -910.00193264999996 | 4.5039488218670366e-05 | 1523243757.674 | 1523243772.782 | -910.0021 | -910.002 | -910.0019 | -910.0019 | -910.002 | -910.0019 | -910.002 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019 | -910.002 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019 | -910.0019
| 1000 | -1000.0 | 200 | 0 | 1000 | -1000.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9474421E+00 | DC220V |  | -1000.0014929000001 | 5.7189072389388223e-05 | 1523243787.641 | 1523243803.547 | -1000.0016 | -1000.0016 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0015 | -1000.0014 | -1000.0015 | -1000.0014 | -1000.0014 | -1000.0014 | -1000.0015 | -1000.0014 | -1000.0014
| 1000 | -1000.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -910.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9878001E+00 | DC220V |  | -910.00160823499994 | 4.1797694618039607e-05 | 1523243818.425 | 1523243833.557 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0017 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0015 | -910.0016 | -910.0015 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0017 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0016 | -910.0017
| 1000 | -1000.0 | 200 | 0 | 1000 | -1000.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0028351E+00 | DC220V |  | -1000.00122565 | 4.588711693621748e-05 | 1523243848.434 | 1523243863.53 | -1000.0013 | -1000.0013 | -1000.0013 | -1000.0013 | -1000.0013 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0013 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0012 | -1000.0011
| 1000 | -1000.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -910.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9882858E+00 | DC220V |  | -910.00143851000007 | 4.7151913003636442e-05 | 1523243878.411 | 1523243893.524 | -910.0015 | -910.0014 | -910.0014 | -910.0015 | -910.0014 | -910.0014 | -910.0015 | -910.0014 | -910.0014 | -910.0014 | -910.0015 | -910.0014 | -910.0014 | -910.0014 | -910.0015 | -910.0015 | -910.0014 | -910.0014 | -910.0015 | -910.0015
| 1000 | -910.0 | 200 | 0 | 1000 | -910.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9609079E+00 | DC220V |  | -910.00130621500011 | 2.8750552612837174e-05 | 1523243908.397 | 1523243923.508 | -910.0014 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013 | -910.0013
| 1000 | -910.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -820.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0587529E+00 | DC220V |  | -820.00167195500001 | 3.1439107418881903e-05 | 1523243938.403 | 1523243953.53 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0017 | -820.0016 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0016 | -820.0017 | -820.0017 | -820.0016 | -820.0017 | -820.0017
| 1000 | -820.0 | 200 | 0 | 1000 | -820.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9951703E+00 | DC220V |  | -820.00162029500007 | 4.1592589180182131e-05 | 1523243968.424 | 1523243983.517 | -820.0016 | -820.0015 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0017 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0017 | -820.0016 | -820.0017 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0017 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0016 | -820.0017
| 1000 | -820.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -730.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9674976E+00 | DC220V |  | -730.00189882999996 | 4.1314574912594552e-05 | 1523243998.369 | 1523244013.486 | -730.0018 | -730.0019 | -730.0018 | -730.0019 | -730.0019 | -730.0019 | -730.0018 | -730.0019 | -730.0019 | -730.0019 | -730.0019 | -730.0019 | -730.0019 | -730.002 | -730.0019 | -730.0019 | -730.002 | -730.0019 | -730.002 | -730.0019
| 1000 | -730.0 | 200 | 0 | 1000 | -730.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9944204E+00 | DC220V |  | -730.00180436000005 | 2.8196336646294817e-05 | 1523244028.366 | 1523244043.486 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0017 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0018 | -730.0019
| 1000 | -730.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -640.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9456346E+00 | DC220V |  | -640.0020486200001 | 4.0198203949367801e-05 | 1523244058.379 | 1523244073.483 | -640.002 | -640.002 | -640.002 | -640.002 | -640.002 | -640.002 | -640.002 | -640.0021 | -640.0021 | -640.002 | -640.002 | -640.002 | -640.0021 | -640.002 | -640.002 | -640.0021 | -640.0021 | -640.0021 | -640.0021 | -640.0021
| 1000 | -640.0 | 200 | 0 | 1000 | -640.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9947223E+00 | DC220V |  | -640.0019456 | 4.2220208431104928e-05 | 1523244088.351 | 1523244103.474 | -640.0019 | -640.0019 | -640.0019 | -640.0019 | -640.0019 | -640.0019 | -640.002 | -640.002 | -640.0019 | -640.002 | -640.0019 | -640.002 | -640.002 | -640.0019 | -640.002 | -640.002 | -640.0019 | -640.002 | -640.002 | -640.002
| 1000 | -640.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -550.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9863009E+00 | DC220V |  | -550.00214953499994 | 3.1086802262318834e-05 | 1523244118.35 | 1523244133.466 | -550.0021 | -550.0021 | -550.0021 | -550.0021 | -550.0021 | -550.0021 | -550.0022 | -550.0021 | -550.0021 | -550.0022 | -550.0022 | -550.0021 | -550.0022 | -550.0022 | -550.0022 | -550.0022 | -550.0021 | -550.0022 | -550.0022 | -550.0022
| 1000 | -550.0 | 200 | 0 | 1000 | -550.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9959673E+00 | DC220V |  | -550.00192572500009 | 2.2443615462937933e-05 | 1523244148.329 | 1523244163.444 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.002 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.002 | -550.002 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019 | -550.0019
| 1000 | -550.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -460.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9949533E+00 | DC220V |  | -460.00204073499998 | 2.8727448111447123e-05 | 1523244178.341 | 1523244193.457 | -460.002 | -460.002 | -460.002 | -460.002 | -460.002 | -460.0021 | -460.002 | -460.0021 | -460.002 | -460.002 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.0021 | -460.002 | -460.002 | -460.002 | -460.002 | -460.0021 | -460.002
| 1000 | -460.0 | 200 | 0 | 1000 | -460.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9919777E+00 | DC220V |  | -460.00187069499998 | 3.5873813215556635e-05 | 1523244208.364 | 1523244223.479 | -460.0019 | -460.0018 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0018 | -460.0018 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0019 | -460.0018
| 1000 | -460.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -370.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9631781E+00 | DC220V |  | -370.001899095 | 2.6454573792971508e-05 | 1523244238.373 | 1523244253.477 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0018 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.002 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019 | -370.0019
| 1000 | -370.0 | 200 | 0 | 1000 | -370.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0169633E+00 | DC220V |  | -370.00167861500006 | 2.3777242796178568e-05 | 1523244268.353 | 1523244283.476 | -370.0016 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017 | -370.0017
| 1000 | -370.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -280.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0240635E+00 | DC220V |  | -280.00168833999999 | 2.3887578363120868e-05 | 1523244298.366 | 1523244313.482 | -280.0016 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0016 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0016 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017 | -280.0017
| 1000 | -280.0 | 200 | 0 | 1000 | -280.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0384399E+00 | DC220V |  | -280.00140491499997 | 2.8956299403491402e-05 | 1523244328.364 | 1523244343.453 | -280.0013 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0015 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0014 | -280.0015 | -280.0014 | -280.0014
| 1000 | -280.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -190.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0700934E+00 | DC220V |  | -190.00135490500003 | 1.7644361001026299e-05 | 1523244358.345 | 1523244373.436 | -190.0014 | -190.0013 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0013 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0013 | -190.0013 | -190.0013 | -190.0014 | -190.0014 | -190.0013 | -190.0013 | -190.0013 | -190.0014 | -190.0014
| 1000 | -190.0 | 200 | 0 | 1000 | -190.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9510856E+00 | DC220V |  | -190.00101738499998 | 2.734644903578904e-05 | 1523244388.349 | 1523244403.435 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.0011 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.0011 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.001 | -190.0011 | -190.001
| 1000 | -190.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -100.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0416006E+00 | DC220V |  | -100.00094907 | 2.410508452587138e-05 | 1523244418.304 | 1523244433.433 | -100.0009 | -100.0009 | -100.0009 | -100.0009 | -100.001 | -100.0009 | -100.001 | -100.0009 | -100.001 | -100.001 | -100.0009 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.001 | -100.0009 | -100.0009 | -100.0009 | -100.001
| 1000 | -100 | 200 | 0 | 1000 | -100 | 20 | 10 | 0 | 49.8971695E+00 | DC220V |  | -100.000637385 | 2.6481376001386418e-05 | 1523244448.294 | 1523244463.388 | -100.0007 | -100.0006 | -100.0007 | -100.0006 | -100.0007 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0007 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0006 | -100.0007 | -100.0006
| 200 | -190.0 | 200 | -90.0 | 1000 | -100.0 | 20 | 10 | 0 | 50.0053355E+00 | DC220V |  | -100.00079046499999 | 1.996332324477476e-05 | 1523244478.57 | 1523244493.722 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008 | -100.0008
| 200 | -100 | 200 | 0 | 1000 | -100 | 20 | 10 | 0 | 50.0351095E+00 | DC220V |  | -100.000523065 | 2.0204461759493894e-05 | 1523244508.585 | 1523244523.686 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0005 | -100.0006
| 200 | -190.0 | 200 | 0 | 1000 | -190.0 | 20 | 10 | 0 | 49.9647654E+00 | DC220V |  | -190.000879755 | 2.0798977741473224e-05 | 1523244538.562 | 1523244553.65 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0008 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0009 | -190.0008 | -190.0009

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 8.1384e-07 | 50.1828 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 9.2934e-07 | 45.3868 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | 1 | 7.5473e-07 | 50.3763 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 8.3095e-07 | 47.9639 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 9.0926e-07 | 47.9437 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -1 | 9.2575e-07 | 46.5029 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 7.9318e-07 | 49.1403 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -1 | 8.798e-07 | 47.6837 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 7.5515e-07 | 45.5599 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 7.543e-07 | 52.2591 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1 | 1.0752e-06 | 43.5841 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 8.5196e-07 | 43.4762 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 9.2863e-07 | 45.0675 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -0.99999 | 7.5846e-07 | 52.9839 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 9.6181e-07 | 39.6414 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -0.99999 | 9.9606e-07 | 46.3042 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 3.0871e-07 | 47.3083 | 10 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 1.4665e-07 | 163.8733 | 10 | 10.0 | 1
x linearity | 1 | 3.0258e-07 | 42.094 | 10 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 1.355e-07 | 244.8829 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 2.8455e-07 | 44.224 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -1 | 1.3797e-07 | 198.5322 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 3.2747e-07 | 46.1442 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -1 | 1.3694e-07 | 228.7344 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 2.9561e-07 | 48.2637 | 10 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 1.6736e-07 | 125.4103 | 10 | -10.0 | -1
x linearity | 1 | 2.6172e-07 | 57.1051 | 10 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 1.4353e-07 | 203.5997 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 3.3217e-07 | 40.9151 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -1 | 1.6093e-07 | 147.4133 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 2.7471e-07 | 55.7473 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -1 | 1.4785e-07 | 188.0008 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.3772e-06 | 42.8653 | 200 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 4.2788e-07 | 350.4005 | 200 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.1118e-06 | 46.2362 | 200 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 4.1541e-07 | 351.9944 | 200 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.2954e-06 | 45.3358 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -1 | 4.1972e-07 | 350.3674 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.1464e-06 | 44.9287 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -1 | 4.2531e-07 | 342.306 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.3084e-06 | 43.207 | 200 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 4.075e-07 | 348.8103 | 200 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 1.3051e-06 | 34.9017 | 200 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 4.2146e-07 | 347.5717 | 200 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.2537e-06 | 44.8236 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -1 | 4.0108e-07 | 350.8403 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.5763e-06 | 42.9377 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -1 | 4.2528e-07 | 353.2947 | 100 | -100.0 | -10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 4.01e-07 | 66.6015 | 1000 | 1000.0 | 90
x gain | 1 | 3.0746e-07 | 109.1759 | 1000 | 1000.0 | 90
x linearity | 1 | 4.1657e-07 | 51.7324 | 1000 | 1000.0 | 90
x gain | 1 | 3.3741e-07 | 64.3664 | 1000 | 1000.0 | 90
m linearity | 1 | 4.1468e-07 | 74.6399 | 1000 | 1000.0 | 90
m gain | -0.99999 | 3.9889e-07 | 68.2552 | 1000 | 1000.0 | 90
m linearity | 1 | 3.8437e-07 | 51.5921 | 1000 | 1000.0 | 90
m gain | -0.99999 | 3.4638e-07 | 65.9561 | 1000 | 1000.0 | 90
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 5.1203e-07 | 52.3381 | 1000 | -1000.0 | -90
x gain | 1 | 5.0913e-07 | 51.8496 | 1000 | -1000.0 | -90
x linearity | 1 | 3.8945e-07 | 52.4567 | 1000 | -1000.0 | -90
x gain | 1 | 3.5301e-07 | 59.0143 | 1000 | -1000.0 | -90
m linearity | 1 | 5.5193e-07 | 61.3929 | 1000 | -1000.0 | -90
m gain | -0.99999 | 5.2303e-07 | 56.2002 | 1000 | -1000.0 | -90
m linearity | 1 | 3.9749e-07 | 52.6293 | 1000 | -1000.0 | -90
m gain | -0.99999 | 3.6133e-07 | 59.5618 | 1000 | -1000.0 | -90

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
Source | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 0.61957 | 0.88014 | -1.4135 | 0.80313
10.0 : 1.0 | 0.067043 | 0.14108 | -0.23178 | 0.15544
100.0 : 10.0 | 0.56459 | 0.42164 | 0.082249 | 0.41448
1000.0 : 90.0 | -1.178 | 0.32243 | -0.83319 | 0.43107
Gain Ratios | Positive |  | Negative
Meter | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | -3.763 | 0.90278 | -5.8582 | 0.87726
10.0 : 1.0 | -3.0312 | 0.13745 | -2.9961 | 0.15439
100.0 : 10.0 | -3.489 | 0.42251 | -3.8111 | 0.41318
1000.0 : 90.0 | -5.9689 | 0.37263 | -5.3053 | 0.44218

## Results1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 8.1384e-07 | 50.1828 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 9.2934e-07 | 45.3868 | 2 | 1.0 | 0.1
x linearity | 1 | 7.5473e-07 | 50.3763 | 2 | 1.0 | 0.1
x gain | 1 | 8.3095e-07 | 47.9639 | 2 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 9.0926e-07 | 47.9437 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -1 | 9.2575e-07 | 46.5029 | 1 | 1.0 | 0.1
m linearity | 1 | 7.9318e-07 | 49.1403 | 1 | 1.0 | 0.1
m gain | -1 | 8.798e-07 | 47.6837 | 1 | 1.0 | 0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 7.5515e-07 | 45.5599 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 7.543e-07 | 52.2591 | 2 | -1.0 | -0.1
x linearity | 1 | 1.0752e-06 | 43.5841 | 2 | -1.0 | -0.1
x gain | 1 | 8.5196e-07 | 43.4762 | 2 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 9.2863e-07 | 45.0675 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -0.99999 | 7.5846e-07 | 52.9839 | 1 | -1.0 | -0.1
m linearity | 1 | 9.6181e-07 | 39.6414 | 1 | -1.0 | -0.1
m gain | -0.99999 | 9.9606e-07 | 46.3042 | 1 | -1.0 | -0.1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 3.0871e-07 | 47.3083 | 10 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 1.4665e-07 | 163.8733 | 10 | 10.0 | 1
x linearity | 1 | 3.0258e-07 | 42.094 | 10 | 10.0 | 1
x gain | 1 | 1.355e-07 | 244.8829 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 2.8455e-07 | 44.224 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -1 | 1.3797e-07 | 198.5322 | 10 | 10.0 | 1
m linearity | 1 | 3.2747e-07 | 46.1442 | 10 | 10.0 | 1
m gain | -1 | 1.3694e-07 | 228.7344 | 10 | 10.0 | 1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 2.9561e-07 | 48.2637 | 10 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 1.6736e-07 | 125.4103 | 10 | -10.0 | -1
x linearity | 1 | 2.6172e-07 | 57.1051 | 10 | -10.0 | -1
x gain | 1 | 1.4353e-07 | 203.5997 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 3.3217e-07 | 40.9151 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -1 | 1.6093e-07 | 147.4133 | 10 | -10.0 | -1
m linearity | 1 | 2.7471e-07 | 55.7473 | 10 | -10.0 | -1
m gain | -1 | 1.4785e-07 | 188.0008 | 10 | -10.0 | -1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.3772e-06 | 42.8653 | 200 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 4.2788e-07 | 350.4005 | 200 | 100.0 | 10
x linearity | 1 | 1.1118e-06 | 46.2362 | 200 | 100.0 | 10
x gain | 1 | 4.1541e-07 | 351.9944 | 200 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.2954e-06 | 45.3358 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -1 | 4.1972e-07 | 350.3674 | 100 | 100.0 | 10
m linearity | 1 | 1.1464e-06 | 44.9287 | 100 | 100.0 | 10
m gain | -1 | 4.2531e-07 | 342.306 | 100 | 100.0 | 10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 1.3084e-06 | 43.207 | 200 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 4.075e-07 | 348.8103 | 200 | -100.0 | -10
x linearity | 1 | 1.3051e-06 | 34.9017 | 200 | -100.0 | -10
x gain | 1 | 4.2146e-07 | 347.5717 | 200 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.2537e-06 | 44.8236 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -1 | 4.0108e-07 | 350.8403 | 100 | -100.0 | -10
m linearity | 1 | 1.5763e-06 | 42.9377 | 100 | -100.0 | -10
m gain | -1 | 4.2528e-07 | 353.2947 | 100 | -100.0 | -10
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 4.01e-07 | 66.6015 | 1000 | 1000.0 | 90
x gain | 1 | 3.0746e-07 | 109.1759 | 1000 | 1000.0 | 90
x linearity | 1 | 4.1657e-07 | 51.7324 | 1000 | 1000.0 | 90
x gain | 1 | 3.3741e-07 | 64.3664 | 1000 | 1000.0 | 90
m linearity | 1 | 4.1468e-07 | 74.6399 | 1000 | 1000.0 | 90
m gain | -0.99999 | 3.9889e-07 | 68.2552 | 1000 | 1000.0 | 90
m linearity | 1 | 3.8437e-07 | 51.5921 | 1000 | 1000.0 | 90
m gain | -0.99999 | 3.4638e-07 | 65.9561 | 1000 | 1000.0 | 90
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1 | 5.1203e-07 | 52.3381 | 1000 | -1000.0 | -90
x gain | 1 | 5.0913e-07 | 51.8496 | 1000 | -1000.0 | -90
x linearity | 1 | 3.8945e-07 | 52.4567 | 1000 | -1000.0 | -90
x gain | 1 | 3.5301e-07 | 59.0143 | 1000 | -1000.0 | -90
m linearity | 1 | 5.5193e-07 | 61.3929 | 1000 | -1000.0 | -90
m gain | -0.99999 | 5.2303e-07 | 56.2002 | 1000 | -1000.0 | -90
m linearity | 1 | 3.9749e-07 | 52.6293 | 1000 | -1000.0 | -90
m gain | -0.99999 | 3.6133e-07 | 59.5618 | 1000 | -1000.0 | -90

## Gain Ratios1
Gain Ratios | Positive |  | Negative
Source | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | 0.61957 | 0.88014 | -1.4135 | 0.80313
10.0 : 1.0 | 0.067043 | 0.14108 | -0.23178 | 0.15544
100.0 : 10.0 | 0.56459 | 0.42164 | 0.082249 | 0.41448
1000.0 : 90.0 | -1.178 | 0.32243 | -0.83319 | 0.43107
Gain Ratios | Positive |  | Negative
Meter | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
1.0 : 0.1 | -3.763 | 0.90278 | -5.8582 | 0.87726
10.0 : 1.0 | -3.0312 | 0.13745 | -2.9961 | 0.15439
100.0 : 10.0 | -3.489 | 0.42251 | -3.8111 | 0.41318
1000.0 : 90.0 | -5.9689 | 0.37263 | -5.3053 | 0.44218